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ŠP-346 NEINVAZINĖ AUTOMATIZUOTA ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA (ABUS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Nuoroda į pateiktus techninių charakteristikų aprašymus anglų arba lietuvių kalba (gamintojo parengtus prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės, nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams)

	1.
	Sistema skirta automatizuotam krūtų ultragarso tyrimui
	Nurodyti gamintoją, modelį, kilmės šalį
	
	

	2.
	Sistemos architektūra
	1. Mobili, su fiksuojamais stabdžiais;
2. Pilnai skaitmeninė sistema.
	
	

	3.
	Sistemos valdymas
	Lietimui jautrus ≥ 40 cm ekranas sistemos funkcijų valdymui

	
	

	4.
	Tūrinis tomografinis duomenų registravimas
	Būtina, su galimybe rekonstruoti:
1. Transversalias projekcijas;
2. Koronarines (frontalines) projekcijas.
	
	

	5.
	Tyrimas turi būti atliekamas automatiniu režimu, minimizuojant operatoriaus veiksmų skaičių.
	Būtina, su realaus laiko skenavimo plokštumos atvaizdavimu
	
	

	6.
	Automatizuotas ultragarso daviklio prispaudimas tyrimo metu
	Ne mažiau kaip trijų pasirenkamų lygių. Prispaudimo jėgos ribos ne siauresniame intervale kaip nuo 2,5 iki 9 kg
	
	

	7.
	Vieno tūrinio skenavimo trukmė 
	Ne daugiau kaip 40 sek.
	
	

	8.
	Siunčiamo ir gaunamo signalo fokusavimas visame tyrimo gylyje (skenavimas be fokuso zonų)
	Būtina
	
	

	8.1
	Specializuota vaizdo apdorojimo programinė įranga (48000000-Programinės įrangos paketai) 
	Apimanti:
1. Spenelio šešėlio kompensavimą;
2. Krūtinės ląstos sienos aptikimą;
3. Krūties ribų nustatymą;
4. Vaizdo anotavimo priemones randams, čiuopiamiems dariniams žymėti.
	Be kita ko nurodomas programinės įrangos pavadinimas, kilmės šalis
	

	9.
	Reikalavimai ultragarsiniam davikliui

	9.1
	Integruotas automatiniam krūties skenavimui skirtas plataus paviršiaus atvirkštinio verstumo konveksinis daviklis
	Būtina
	
	

	9.2
	Aktyvaus skenavimo paviršiaus ilgis
	Ne mažesnis kaip 15 cm
	
	

	9.3
	Darbinis dažnių diapazonas
	Ne siauresnis kaip nuo 6 iki 15 MHz
	
	

	9.4
	Maksimalus skenavimo gylis 
	Ne mažiau kaip 6 cm
	
	

	9.5
	Elementų kiekis
	Ne mažiau kaip 750
	
	

	10.
	Pacientų duomenų apsauga (48000000-Programinės įrangos paketai)
	Ne žemesnio saugumo lygio kaip AES 256 šifravimas arba lygiavertis saugojimo šifravimas
	Be kita ko nurodomas programinės įrangos pavadinimas, kilmės šalis
	

	11.
	Vaizdų peržiūra ir analizė (48000000-Programinės įrangos paketai)
Nurodomas programinės įrangos pavadinimas, kilmės šalis

	11.1
	Darbo stotis tyrimų peržiūrai ir analizei
	Būtina
	
	

	11.2
	Peržiūros programinė įranga turi leisti vienu metu matyti kelias projekcijas
	Būtina
	
	

	11.3
	Turi būti galimybė atlikti matavimus, žymėti radinius ir kurti ataskaitas
	Būtina
	
	

	11.4
	Turi būti galimybė palyginti skirtingų tyrimų duomenis
	Būtina
	
	

	11.5
	Turi būti galimybė peržiūrėti visą 3D tūrį sluoksnis po sluoksnio
	Būtina
	
	

	11.6
	Kelių sluoksnių peržiūros režimas
	Ne mažiau kaip 12 vaizdų
	
	

	11.7
	Galimybė keisti sluoksnio pjūvio storį
	Būtina, ne siauresniame intervale kaip nuo 0,5 iki 10 mm
	
	

	11.8
	Integracijos galimybė su mamografijos vaizdų peržiūros darbo stotimi SenoIris
	Būtina
	
	

	12.
	Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga

	1. Informacijos perdavimo DICOM Store/Send
2. Atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist
	
	

	13.
	Aparato jungtys/sąsajos
	1. Ethernet jungtis;
2. HDMI jungtis arba Display Port;
3. USB jungtis.
	
	

	14.
	Maitinimo šaltinis
	Turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus
	
	

	15.
	Prekės garantija
	Ne mažesnė nei 24 mėn. 
	
	Įrodančių dokumentų nereikalaujama




	Bendrieji reikalavimai:

	1.
	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, ar jų dalis, ar kitus gamintojo parengtus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą arba lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, 

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	2.
	Siūlomos prekės privalo turėti ir su preke pateikti CE sertifikatą arba EB deklaraciją, kad įranga atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį.  Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.. 


	3.
 
	Tiekėjas turi turėti ir su preke pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.


	4.
	Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su įranga (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

	
	4.1. maksimalus kiekis 5 personalo darbuotojai (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinės valandos),

	
	4.2. maksimalus kiekis 2 inžinierai (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinės valandos).




