Priedas Nr. 1
MEDICINOS PRIEMONĖS OPERACINEI
Techninės specifikacijos projektas
	Pirkimo objekto dalies 
Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis 36 mėn.
	Planuojama pirkimo vertė
Eur be PVM
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjų pastabos

	1.
	Transobturatorinė juosta moterų šlapimo nelaikymui gydyti.

	Vnt.
	30
	11700,00
	1. Sterili;
2. Vienkartinė; 
3. Implantuojamoji juosta turi būti pagaminta iš monofilamentinės, neabsorbuojamos sintetinės medžiagos, tinkamos ilgalaikei implantacijai. Pageidautina medžiaga – medicininės paskirties polipropilenas. Priimtina kita lygiavertė medžiaga, jeigu tiekėjas gamintojo dokumentais pagrindžia jos lygiavertę paskirtį, biologinį suderinamumą, mechanines savybes ir tinkamumą ilgalaikei implantacijai.
4. Megztas tinklas, skirtas ilgalaikei implantacijai.
5. Plotis apie 1,1 cm, ilgis apie 45 cm (leidžiama ±10 %), storis 0,7mm.
6. Sistema turi būti skirta transobturatoriniam vidurinės šlaplės juostos implantavimui (Outside-In arba lygiavertis).
7. Komplekte turi būti implantuojamas tinklelis ir visi pagal gamintojo numatytą implantavimo metodą vienai procedūrai atlikti būtini įvedimo, pravedimo ir (ar) aplikavimo instrumentai.
8. Turi būti pateikiami dešinei ir kairei pusei skirti įvedimo / pravedimo instrumentai arba universalus ar funkciškai lygiavertis sprendimas, leidžiantis saugiai atlikti procedūrą abiejose pusėse.
9. Sterilizacija etileno oksidu (EO) arba kitu medicinos priemonėms tinkamu ir gamintojo validuotu lygiaverčiu metodu.
10.  Kai taikoma pagal naudojamą sterilizavimo metodą ir atitinkamus standartus, sterilumo užtikrinimo lygis SAL turi būti ne didesnis kaip 10⁻⁶, arba turi būti užtikrintas lygiavertis teisės aktų bei taikomų standartų reikalavimus atitinkantis sterilumo lygis.
11. Gamintojo naudojimo instrukcijoje, implanto kortelėje ar kituose oficialiuose gamintojo dokumentuose turi būti pateikta informacija apie implanto saugumą ir (ar) taikomus apribojimus MRT aplinkoje. Jeigu specialių apribojimų nėra, tai turi būti patvirtinta gamintojo dokumentuose.
	

	2
	Vienkartinis prietaisas kabučių išėmimui
	Vnt.
	600
	750,00
	1. Odos kabučių išėmiklis. 
2. Vienkartinis, 
3. Sterilus,
4. Be latekso. 
5. Pakuotėje 20 vnt.
	

	3.
	Šluostės instrumentų valymui
	Pak.
	1000
	13000,00
	1. Šluostės dydis: ilgis 42–47 cm, plotis 35–40 cm.
2. Pakuotėje -  ne mažiau kaip 100 vnt. šluosčių. 
3. Šluostės tankis ne mažiau kaip 60g/m2
4. Pagaminta 100% iš viskozės arba lygiavertės neaustinės medžiagos.  
5. Pagaminta be cheminių (kenksmingų)  rišančiųjų medžiagų (pvz.: klijų).
	

	4.
	Osikuliariniai ir stapedoplastikos protezai

	4.1
	Stapedoplastikos protezai

	Vnt.
	50
	6300,00
	1. Pagamintas iš titano ir PTFE;
2. Protezo stūmoklio skersmuo – 0,5 mm;
3. Stūmoklis pagamintas iš PTFE ;
4. Implanto ilgis – nuo 4,25mm ± 0,25mm iki 5,75±0,25  mm;
5. Implanto žingsnis kas 0,25 mm;
6. Implanto kilpa pagaminta iš titano;
7. Implanto kilpa turi tris išpjovas kontroliuojamam išlenkimui ir pritaikyta tvirtinimui prie ilgosios priekalo ataugos;
8. Sterilus;
9. Vienkartinis.
	

	4.2
	Dalinis klausos kauliukų grandinės protezas (PORP), išsaugant kilpą


	Vnt.
	50
	13000,00
	1. Pagaminta iš medicininio lygio titano arba lygiavertės medžiagos;
2. Turi imituoti smulkias klausos kauliukų grandinės biologines struktūras;
3. Turi integruotą savaiminio prisitvirtinimo mechanizmą, skirtą fiksavimui prie kilpos galvutės;
4. Fiksavimo mechanizmas turi užtikrinti stabilų protezo prisitvirtinimą;
5. Galvutė fenestruota (perforuota), pritaikyta kremzlės interpozicijai ir geresnei implantacijos kontrolei;
6. Galimi protezo ilgiai nuo 1,75 mm±0,25  mm iki 3,50 mm±0,25  mm, žingsnis kas 0,25 mm;
7. MRT saugumas iki 7,0 T;
8. Sterilus;
9. Vienkartinis.
	

	4.3
	Titaninis visos klausos kauliukų grandinės protezas TORP

	Vnt.
	50
	12700,00
	1. Pagamintas iš medicininio lygio titano arba lygiavertės medžiagos;
2. Konstrukcija skirta visiškam garso perdavimo atkūrimui tarp būgnelio (ar plaktuko rankenos) ir kilpos pamato;
3. Turi asimetriškai fenestruotą (perforuotą) galvutę, pritaikytą kremzlės interpozicijai;
4. Distalinė atraminė dalis kanaliuota (hollow/cannulated) arba lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios stabilų kontaktą su stapes pėdele;
5. Konstrukcija turi užtikrinti gerą intraoperacinį matomumą ir galimybę pritaikyti protezą individualiai anatomijai;
6. Turi būti suderinamas su papildoma kilpos pamato atrama, jeigu tokia naudojama;
7. Stebelio diametras - 0,2 mm;
8. Gali būti lenkiamas;
9. Implanto ilgis nuo 3.0 mm±0,25 mm   iki 5.5 mm±0,25 mm  , žingsnis kas 0,25 mm;
10. Esant poreikiui gali būti užsakomi ilgesni implantai ;
11. MRT saugumas iki 7.0 T;
12. Sterilus;
13. Vienkartinis.
	

	4.4
	Titaninis kilpos jungiamasis modulis visiškam klausos kauliukų grandinės protezui TORP


	Vnt.
	50
	6000,00
	1. Pagamintas iš medicininio lygio titano arba lygiavertės medžiagos;
2. Skirtas montuoti ant kilpos pamato;
3. Užtikrina judrią jungtį tarp kilpos pamato ir TORP protezo;
4. Turi kompensuoti būgninės membranos judesius;
5. Padidina kontaktinį plotą su kilpos pamatu ir pagerina protezo stabilumą;
6. Suderinamas su totaliniais klausos kauliukų grandinės protezais, turinčiais kanaliuotą (hollow/cannulated) kotelį arba lygiavertę jungtį;
7. Apačioje turi išilgai frezuotą įdubą;
8. MRT saugumas iki 7.0 T;
9. Sterilus;
10. Vienkartinis.
	

	4.5
	Dalinis klausos kauliukų grandinės protezas su mikrorutuliniu sąnariu


	Vnt.
	25
	6500,00
	1. Pagamintas iš medicininio lygio titano arba lygiavertės medžiagos;
2. Skirtas dalinei klausos kauliukų grandinės rekonstrukcijai esant išsaugotai kilpai;
3. Turi savaime fiksuojamą  „clip“ tipo jungtį stabiliam tvirtinimui prie kilpos galvutės;
4. Turi integruotą centrinį mikrorutulinį (micro ball-joint) sąnarį tarp galvutės ir kotelio;
5. Mikrorutulinis sąnarys turi leisti galvutei laisvai pakrypti ir prisitaikyti prie būgnelio bei išsilyginti;
6. Implantas turi sumažinti išnyrimo riziką;
7. Galvutė ovali, fenestruota (perforuota);
8. Galimi funkciniai ilgiai ne mažesniame intervale nuo 0,75 mm iki 2,50 mm ;
9. Ilgio žingsnis ne didesnis kaip 0,25 mm;
10. MRT saugumas iki 7.0 T;
11. Sterilus;
12. Vienkartinis.
	

	5
	Hemostatinės analinės kempinėlės 
	Vnt.
	300
	900,00
	0. Pagaminta iš neutralaus pH didelio poringumo želatinos. 
0. Absorbuoja iki 50 kartų savo svorio. 
0. Pilnai ištirpsta per 3-5 dienas.
0. Pilna absorbcija per 3-4 savaites. 
0. Diametras 30±1 mm.
0. Ilgis 80±1 mm. 
0. Sterili. 
0. Supakuota po 1 vnt. 
0. Pakuotė popieriaus plastiko, „Blister tipo“.
	

	6
	Silikoninis žaizdų drenas be maišelio


	Vnt 
	6000
	22000,00
	1. Pagamintas iš minkšto silikono, be latekso;
2. Su atraumatinėmis ne daugiau kaip 6 elipsės formos akutėmis distaliniame dreno gale, kurios išsidėsčiusios ne daugiau kaip kas 3 cm.;
3. Elipsės formos akutės negali būti išsidėsčiusios lygiagrečiai viena kitai;
4. Turi rentgeno kontrastinę juostelę per visa dreno ilgį;
5. Nemažiau 2 gylio žymų;
6. Gylio žymekliai vienas nuo kito nutolę ne daugiau kaip 6 cm atstumu vienas nuo kito;
7. Ne mažiau 50 cm ilgio;
8. Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams;
9. Dydžiai 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30, 33, 36 CH.
10. Sterilūs.
	

	7.
	Biologinis, rezorbuojamas kietojo dangalo pakaitalas fiksuojamas siūlais
	
	
	
	1. Biologinis;
2. Rezorbuojamas;
3. Pagamintas iš jaučio perikardo kolageno arba lygiavertės medžiagos naudojant liofilizaciją ir pašalinant nekalogeno komponentus;
4. Veltinio mikrostruktūra įgalina lengvą jungiamojo audinio peraugimą;
5. Elastingas;
6. Stiprus;
7. Fiksuojamas siūlais;
8. Supakuotas sausas sterilioje pakuotėje;
9. Laikomas kambario temperatūroje;
10. Prieš naudojimą rekomenduojama sudrėkinti.
	

	7.1
	Dydžiai  
	vnt
	20
	2400,00
	6x14 cm
	

	7.2
	Dydžiai  
	vnt
	30
	1200,00
	4x5 cm
	

	7.3 
	Dydžiai   
	vnt
	15
	3700,00
	6x8 cm
	

	8
	Biologinis, rezorbuojamas kietojo dangalo pakaitalas, kurio nereikia fiksuoti
	
	
	
	1. Besirezorbuojantis kietojo smegenų dangalo pakaitalas;
2.  Skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti;
3. Implantas apsaugo nuo likvoro pratekėjimo, audinių suaugimo;
4. Pagamintas iš jaučio perikardo kolageno arba lygiavertės medžiagos naudojant liofilizaciją ir pašalinant nekolageno komponentus.
5. Ne didesnė nei 1 (pirma) geografinė SGE rizikos kategorija;
6. Implantas turi 2 sluoksnius:
vienas – tankus ir lygus;
kitas – porėtas, veltinio tipo;
7. Imp[lanto nereikia tvirtinti siūlais;
8. Nelimpa prie instrumentų ar pirštinių
9. Išlaiko formą bei dydį,
10. Neplyšta;
11. Nemigruoja;
12. Pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu
13. Anatomiškai prisitaikantis dviejų skirtingų tekstūrų paviršius
	

	8.1
	Dydžiai   
	vnt
	20
	3400,00
	5,0x5,0 cm
	

	8.2
	Dydžiai   
	vnt
	20
	3400,00
	7,5x7,5 mm
	

	8.3
	Dydžiai  
	vnt
	15
	7500,00
	10,0x12,5 cm
	

	9
	Skysti klijai 
	Vnt.
	500
	5000,00
	1.Sterilūs;
2.Skysti;
3. Sintetiniai klijai;
4.Pagaminti iš n-butyl-2-cyanoakrylato
5. Mėlynos spalvos;
6. Tinkami naudoti išvaržos tinklelių fiksavimui;
7. Skleroterapijos procedūrai;
8. Odos žaizdų uždarymui
9. Tūris 0,5 ml.
10. Saugoti kambario temperatūroje, ne aukštesnėje nei 250C
	

	10
	Bipoliniai elektrodai
	Vnt.
	50
	15250,00
	8. Bipoliniai elektrodai, skirti riešo,kelio ir peties artoskopinėms operacijoms.
8. Vienkartinio naudojimo.
8. Turi veikti bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlikti audinių abliaciją.
8. Grįžtamasis elektrodo polius turi būti įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu  jis liestųsi su audiniais.
8. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo.
8. Keturių darbo rėžimų: vaporizacija, koaguliacija, vaporizacija su hemostaze, koaguliacija su temperatūros kontrole.
8. Ektrodų pasirinkimas iš: 
7.1. Vienos dalies bipolinis  4mm±0,2 mm, 900 kampo elektrodas  su integruota rankena, su atsiurbimo funkcija, skirtas abliacijai ir koaguliacijai
7.2. Vienos dalies bipolinis, smulkiųjų sąnarių elektrodas. Skersmuo nuo 2,3 mm±0,1 mm, darbinis ilgis 140 mm±2 mm, pleišto formos darbinis galas.
8. Kiekvienas elektrodas turi turėti vidinį klasifikacijos kodą,
   kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus.
9.Elektrodai turi turėti automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti
10. Pateikiamas generatorius (1 vnt.) panaudai.
	

	11
	Kaukė su skydeliu
	Vnt.
	3000
	1700,00
	1. Kaukė klostuota.
2. Su raišteliais.
3. ≥ 98% bakterinio filtravimo efektyvumas.
4. Ne mažiau 4 sluoksnių.
5. Apsauginis skydelis, specialiai sulenkiamas šonuose, kad apsaugotų nuo skysčių purslų iš visų pusių.
6. Apsauga nuo rasojimo.
	

	12
	Atsiurbimo sujungimo vamzdeliai 3 m
	Vnt.
	10000,00
	20000,00
	1. Vamzdelis, skirtas sujungti su siurbimo surinkimo sistema, siurbimo kateteriais, yankuer/pool ir kt. rankenėlėmis;
2. Ilgis 3 m±10 cm
3. Diametras  CH30;
4. Susuktas vamzdelis naudojimo metu neturi būti susisukęs. Neturi išlaikyti susukimo atminties, o turi lengvai išsivynioti.
5. Sujungimo vamzdelio jungtys FFM (Female/Female/Male).
6. Sterilus;
7. Vienkartinis;
8. Pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;
9. Be latekso;
10. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas
11. Ant pakuotės numatyta atidarymo vieta.
	

	13
	Operacinio lauko atsiurbimo sistema

	Vnt.
	1000,0
	4600,00
	1.Vienkartinė;
2. Sterili;
3. Sistemą sudaro lenktas POOL tipo antgalis su rankena, sujungta su vamzdeliu CH30, kurio ilgis 300 cm.
4. Be latekso.
	

	14
	[bookmark: _Hlk240376503]Trijų kanalų balioninis kateteris
22,35
	Vnt.
	600
	13500,00
	1. Kateterio kūnas pagamintas iš medicininės paskirties silikono arba kitos lygiavertės biologiškai suderinamos medžiagos, tinkamos gamintojo numatytai kateterio paskirčiai ir užtikrinančios lygiavertes lankstumo, audinių toleravimo ir funkcines savybes. Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo dokumentais.
2. Distalinis galas Dufour tipo arba lygiavertės konstrukcijos, atraumatinis, pritaikytas efektyviam pooperaciniam šlapimo, praplovimo skysčio ir kraujo bei krešulių drenavimui.
3. Balionėlio talpa ne mažesnė kaip 50 ml.
4. Ilgis ne trumpesnis kaip 40 cm.
5. Kateterio paviršius ir distalinis galas turi būti lygūs ir atraumatiniai, drenažinių angų kraštai – lygūs, kad būtų mažinama audinių traumavimo rizika įvedimo ir naudojimo metu.
6. Kateteris sterilus, vienkartinio naudojimo.
7. Dydžiai: 18 FR ir 20 FR.
8. Siūlomo gaminio paskirtis – pooperacinis drenavimas ir praplovimas, o kai reikalinga – tamponada / kompresija. 
	

	15
	Aplikatorius ir polimerinės kabutės

	15.1
	Aplikatorius, suderinamas su polimerinėmis kabutėmis

	Vnt.
	2
	4000,00
	1. Daugkartinio naudojimo.
1. Išrenkamas dalimis.
1. Pažymėtas spalvomis, suderintomis su kabučių kasetėmis.
1. Lengva, 360° besisukanti rankena.
1. Darbinis ilgis:  34 ± 0,5 cm.
1. Diametras: 10 mm.
7. Dydžiai: M arba ML, L, XL
	

	15.2
	Polimerinės kabutės
17,85

	kasečių
	400
	8000,00
	0. Polimerinės.
0. Nesirezorbuojančios.
0. Rentgenokontrastinės.
0. Lanksčios.
0. 2 kontūrų.
0. Atraumatinės.
0. Galimybė užspausti įvairių storių audinius. 
0. Kabutė fiksuojama instrumente 4 kilpelių pagalba.
0. Kabutė turi užsirakinimo/atsirakinimo mechanizmą. 
0. Kasetėje 6 vnt. kabučių. 
0. Dydžiai: M arba ML (3-10 mm), L – (5-13 mm), XL – (7-16 mm).
12. Sterili popieriaus plastiko pakuotė
	

	16
	Chirurginė elastinė paciento kojinė 
2,30

	Vnt.
	1500
	3500,00
	1. Sterili
2. Matmenys: 30 x 120 cm (±3 cm)
3. Kojinė pagaminta iš sintetinės gumos (kratono ar lygevertės) ne plonesnės 120 μm. 
4. Vidinis sluoksnis (paciento komfortui) - tampri (elastinė) medvilnė.
5. Produktas supakuotas viename steriliame gamykliniame įpakavime.
6. Sterili pakuotė turi aiškius atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. 
7. Trijų lygių pakuotė:
- pirminė sterilus gamyklinis įpakavimas su sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis įskaitant prekės brūkšninį kodą), 
- antrinė kartoninė skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gamintojo kodas, brukšninis kodas, CE ženklinimas, galiojimas, LOT kodas); 
- tretinė skirta transportavimui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus). Dėžėje ne daugiau kaip 10 vnt. 
8. Sudėtyje neturi būti latekso. 
9. Atitinka MDR 2017/745, standartų EN-13795-1, EN ISO 13485, EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. 
	

	17
	Siūliniai implantai meniskų siuvimui


	vnt
	200
	38600,00
	1. Sterili pakuotė; 
2. „All – inside“ (viskas viduje) meniskų siuvimo sistema; 
3. Instrumento rankenoje įtaisytas volelis, skirtas siūlinių inkarų išstūmimui ir valdymui viena ranka; 
4. Siūliniai inkarai ne didesni nei 1,6 mm x 4 mm; 
5. Pagaminti iš poliesterio. Formuojantys „Ω“ formos fikciją, turintys iš anksto paruoštą slystantį mazgą, nepaliekantys mazgų sąnarinėje dalyje; 
6. Ištraukimo jėga ne mažiau 70N; 
7. Siūlas pagamintas iš #2-0 storio aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE);
8. Su vienkartinio naudojimo įvedėju, gylio reguliatoriumi;
9. Žemo profiliosu graduotos adatos ne mažiau 4 tipų (galimybė pasirinkti): 1) lenkta 120 laipsnių; 2) lenkta 240 laipsnių; 3) tiesi; 4) reversinė.
	

	18
	Juosta nosies pertvarai
	Vnt.
	30
	7080,00
	1. PDS - polidioksanono, sintetinė, bioabsorbuojama   plokštelė;
2. Violetinė;
3. Stačiakampė;
4. Perforuota;
5. Matmenys (storis x ilgis x plotis)  0,15mm x 50mm x 40 mm ±0,01 mm
6. Sterilus;
7. Vienkartinis;
	

	19
	Bipolinis radiodažnuminis zondas
	vnt
	100
	12500,00
	1. Paskirtis hipertrofavusių nosies kriauklių tūrio mažinimui;
2. Vienkartinis;
3. Sterilus;
4. Aplokatorius konuso formos;
5. Elektrodo diametras ≤1.1 mm.
6. Elektrodo ilgis 100mm  ± 10mm
7. Laido ilgis  ≥ 3 m.
8. Suderinamas su ligoninėje naudojamu CelonLab ENT generatoriumi.
	

	20
	Atsiurbimo sujungimo vamzdeliai 2 m
	Vnt.
	10000,00
	20000,00
	1. Vamzdelis, skirtas sujungti su siurbimo surinkimo sistema, siurbimo kateteriais, yankuer/pool ir kt. rankenėlėmis;
2. Ilgis 2 m±10 cm
3. Diametras  CH30;
4. Susuktas vamzdelis naudojimo metu neturi būti susisukęs. Neturi išlaikyti susukimo atminties, o turi lengvai išsivynioti.
5. Sujungimo vamzdelio jungtys FFM (Female/Female/Male).
6. Sterilus;
7. Vienkartinis;
8. Pagaminti iš PVC ar lygiavertės medžiagos;
9. Be latekso;
10. Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas
11. Ant pakuotės numatyta atidarymo vieta.
	

	21
	Audinių klijai matrica
	Vnt.
	200
	16000,00
	1.Defektams padengti.
2.Dydis 3,0 cm ±0,2 cm x2,5 cm ±0,2 cm. 
3. Sterili.
4. Supakuota po 1 vnt.
5. Veiklioji medžiaga 
6. Fibrinogenum su trombinu
	

	22
	Vertikalios izoliacijos rinkinys


	Vnt.
	500
	9100,00
	1. Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime. 
2. Įpakavimo viduje/išorėje turi būti rinkinio etiketė, kurios turinys gerai matomas neatidarius pirminės pakuotės. Šioje etiketėje turi būti: rinkinio sudėtis lietuvių/anglų kalba, sterilumo kontrolės sistema (ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis, lipdukai turi atsiklijuoti su galimybe juos įklijuoti į ligoninės sterilumo kontrolės dokumentus). 
3. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas.
4. Ant rinkinio turi būti lipdukas-rodyklė, nurodanti išpakavimo kryptį.
5. Paciento apklotas turi piktogramas, kurios nurodo teisingą apkloto išlankstymo kryptį paciento atžvilgiu.
6. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais ir apsaugotos popieriumi, dengtu silikonu. 
7.  Apklotas gerai limpa prie odos ir nereikalauja papildomų judesių, fiksuojant prie paciento odos. 
8. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu, sulipusios tarpusavyje lengvai atsiskiria, nepažeidžiant apkloto.
9. Sudėtyje neturi būti latekso, ftalatų.
10. Pakuotė trijų lygių: pirminė sterili, antrinė – kartoninė dėžė, skirta prekių gabenimui į operacinę (ant pakuotės pateikta visa informacija apie gaminį, gaminio kodas, bar kodas, CE ženklinimas, galiojimas, serijos numeris); tretinė skirta transportavimui.
11. Atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745, standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės arba lygiaverčių standartų reikalavimus.
12. Rinkinio sudėtis: 
1. Paciento apklotas vertikaliam izoliavimui 330x240 cm ± 10 cm, ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu, su apkloto centre esančia anga 40 x 30 cm ±2 cm, pilnai dengta incizine plėvele. Apklote integruotas skysčių surinkimo maišas 50x50 cm ±5 cm, trikampio formos su filtru ir skysčių išleidimo anga. Apklote turi būti integruotos dvi kišenės instrumentams lipniu kraštu, dviejų dalių 25 x 30 cm ± 2 cm dydžio. Apklotas pagamintas iš skaidrios polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 55 µm – 1 vnt.
2. Sustiprintas Mayo stalelio apklotas 80x145cm ± 5 cm, absorbuojanti zona 65 x 85 cm ±3cm  – 1 vnt. Apklotas turi būti pagamintas iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 60 µm, absorbuojanti zona iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios storis ne mažesnis nei 40 g/m2 ir polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 55 µm – 1 vnt.
3. Apklotas instrumentavimo staliukui 150 x 190 cm ± 10 cm, absorbuojanti dalis ne mažesnė nei 75 x 190 cm  – 1 vnt. Apklotas turi būti pagamintas iš polietileno plėvelės, ne plonesnės nei 75 µm, absorbuojanti zona iš neaustinės viskozės medžiagos, kurios storis ne mažesnis nei 40 g/m2 – 1 vnt.
4. Popierinis rankšluostukas 20x25 cm ±2 cm – 4 vnt.
	

	23
	Skalpo fiksavimo sistema

	23.1
	Skalpo fiksavimo sistema - skalpo fiksavimo pistoletas

	Vnt.
	4
	1100,00

	1.Daugkartinio naudojimo. 
2.Sterilizuojamas.
3. Lengvas, pagamintas iš polimero arba lygiavertės medžiagos.
4. Viršutinėje dalyje tvirtinasi apkaba su skalpo laikikliais- fiksatoriais, kurie išstumiami iš apkabos ir fiksuoja skalpą pistoleto pagalba.
5. Techniškai suderinama su 23.2 pirkimo objekto dalimi.
	

	23.2
	Skalpo fiksavimo sistema -kasetė-apkaba
	Vnt.
	1000
	6000,00
	1.Darbinė dalis su bangelėmis.
2. Pagaminti iš plastiko.
3. Sterili.
4. Tvirtinasi prie skalpų pistoleto. 
5. Apkaboje ne mažiau 10 vnt.
6. Pritaikyta automatiniam naudojimui su pistoletu, siūlomu 23.1 pozicijoje.
	

	24.
	Laparoskopinės titaninės hemostatinės kabutės kasetėse ir klipsatorius panaudai

	Kasečių
	150
	2000,00
	1. Sterilios.
2. Vienkartinės.
3. Vidutinio-didelio (M-L) dydžio.
4. Atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (7,8 x 9,4)±0,5 mm.
5. Dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis klipso kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliniame klipso gale klipsą užrakinantis dantukas, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais.
6. Supakuotos po 6-8 vnt. kasetėje.
7. Pateikti laparaskopinį klipsatorių  (1 vnt.) panaudos būdu.
	

	25
	Neurochirurginės vatelės
	vnt
	10000
	5000,00
	1.Sterilios.
2. Pagamintos iš viskozės ir sintetinių priedų arba lygiaverčių medžiagų.
3. Išmatavimai 12,5 mm x 25,5 mm ±0,5 mm.
4. Absorbcijos pajėgumas iki 8- 10 kartų didesnis nei jų svoris.
5. Pakuotė popieriaus plastiko arba.„Blister tipo“.
	



