                          Savaeigių elektrinių funkcinių lovų su svarstyklėmis techninė specifikacija 
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Funkcinė lova
	Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių 
	

	2.
	Čiužinio platforma
	1. Sudaryta iš ne mažiau 4 funkcinių dalių (sekcijų): 
a )galvos-nugaros, 
b) sėdmenų, 
c) šlaunų, 
d) blauzdų
2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui;
3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo.
4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 
200 x 85 cm
5. Čiužinio platforma su ne mažesniu kaip 30 cm prailginimu.
6. Čiužinio platformos galvūgalio kampuose yra ertmės skirtos infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos įstatymui.
	

	3.
	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas
	1. Valdoma elektrine pavara;
2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): 
žemiausia riba ne daugiau 42 cm, aukščiausia riba ne mažiau 80 cm

	

	4.
	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas
	1. Valdoma elektrine pavara
2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 70º
	

	5.
	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas
	1. Valdoma elektrine pavara 
2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º
	

	6.
	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)
	1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu.
2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°
	

	7.
	Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas
	1. Valdoma elektrine pavara
2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 15°/15°
	

	8.
	Sekcijų automatinio regreso funkcija
	1. Poslinkis į galvūgalio pusę ne mažiau kaip 13 cm.
	

	9.
	Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu
	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos gulimo paviršiaus rėmo iš abiejų pusių.
2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.
	

	10.
	Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų
	Integruota baterija
	

	11.
	Lovos valdymo pultas Nr. 1 
(2 vnt.)
	1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje.
2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, sinchronizuotai keisti galvos-nugaros ir kojų atramos poziciją, nustatyti saugaus išlipimo poziciją.
3. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)
	

	12.
	Lovos valdymo pultas Nr. 2 
(1 vnt.)
	1. Skirtas medicinos personalui
2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio
3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekciją, kojų sekciją, sinchronizuotai keisti galvos-nugaros ir kojų sekcijas, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą
4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu
5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1)
6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)
	

	13.
	Lovos valdymo pultas Nr. 3 
(2 vnt.)
	1. Skirtas medicinos personalui
2. Integruotas lovos galvūgalyje esančių šoninių ranktūrių išorinėje pusėje
3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekciją, kojų sekciją, sinchronizuotai keisti galvos-nugaros ir kojų sekcijas, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR), nustatyti saugaus išlipimo poziciją. 
Pultas turi turėti funkcijų valdymo apribojimo (užrakinimo) galimybę arba indikavimo sistemą (pvz., LED indikatorius ar kitą sprendimą), leidžiančią matyti ar nustatyti, kurios funkcijos yra užrakintos ar neaktyvios.
4. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.)
	

	14.
	Šoniniai apsauginiai rėmai
	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, arba lygiavertės medžiagos, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama.
3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo);
4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm.
5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos.
	

	15.
	Lovos galai
	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo).
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių.
3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo.
	

	16.
	Apsauginiai bamperiai
	1. Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose.
	

	17.
	Lovos važiuoklė
	1. Su 4 ratukais, kurių skersmuo ne mažiau 150 mm
2. Su kojinio valdymo centrine stabdžių sistema.
3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: 
a) visi ratukai užblokuoti; 
b) visi ratukai laisvai sukiojasi; 
c) vienas arba du ratukai fiksuoti važiavimui į priekį (nesisukiojantys).
	

	18.
	Motorizuota pavara
	1. Motorizuotos pavaros pasirengimo darbui būsena yra atvaizduojama spalviškai LED lemputėmis (arba lygiaverčiu būdu);
2. Motorizuota pavara aktyvuojama paspaudus bent vieną rankeną ir/arba jungiklį;
3. Jungiklis/-iai valdyti motorizuotai pavarai sumontuotas/-i ant nuimamo galvūgalio.
4. Motorizuota pavara nustoja veikti kuomet atleidžiamos abi rankenos ir/arba jungikliai.
5. Baterijos kroviklis integruotas lovoje. Krovimas atliekamas per pagrindinį lovos maitinimo laidą.
6. Motorizuotos pavaros įjungimas su apsauga, kuri neleidžia naudotis motorizuota pavara jei lova pajungta į elektros tinklą.
7. Motorizuota pavara su elektromechaniniu stabdžiu, leidžiančiu sustoti važiuojant nuokalne arba įkalne.
8. Didžiausia įveikiama įkalnė ne mažiau kaip 10%
9. Lova gali būti transportuojama įprastu būdu esant išsikrovusiai motorizuotos pavaros baterijai ar esant motorizuotos pavaros gedimui. 
10. Motorizuotos pavaros greitis: 
10.1. Ne mažiau kaip 4,5 km/h
10.2. Galimybė reguliuoti važiavimo greitį.
11. Įkraunama baterija ≥ 140 Wh talpos arba esant pilnai įkrautai baterijai (-oms), vežimėlis gali važiuoti ne mažiau kaip 10 val. arba gali nuvažiuoti ne mažiau kaip 10 km.
	

	19.
	Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas
	Ne didesni kaip 225 x 105 cm.
	

	20.
	Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė
	Ne mažiau 300 kg
	

	
	Svarstyklės
	1. Integruotos į lovą. 
2. Svarstyklių valdymo pultas yra sumontuotas šoniniuose/ apsauginiuose bortuose. 
3. Svoris rodomas integruotame ekrane. 
4. Svarstyklių funkcijos: 
4.1. Zero (nulinės vertės nustatymas)
4.2. Svorio pridėjimas ir išminusavimas.
4.3. Paciento išlipimo iš lovos perspėjimo
4.4. Svorio rodmenų saugojimo funkcija.
5. Maksimali apkrova ne mažesnė kaip 300 kg
	

	21.
	Reikalavimai čiužiniui
	1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai.
2. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm.
3. Čiužinio kraštai sustiprinti.
	

	22.
	Reikalavimai čiužinio užvalkalui
	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga)
2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams.
3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo.
4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.
5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse.
6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius.
7. Atsparus dezinfekcijai.
	

	23.
	Lovos priedai ir konstrukciniai elementai 
	1. Infuzinis stovas tinkantis siūlomo modelio lovai - 1 vnt.
2. Pasikėlimo kartis su rankena tinkanti siūlomo modelio lovai -  1 komplektas
3. Šoniniai bėgeliai pritvirtinti prie lovos šoninio rėmo (gali būti komplektuojami su kabliukais).
	

	24.
	Garantinis laikotarpis
	1. Ne mažiau 24 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu).
2. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio.
	

	25.
	Žymėjimas CE ženklu.
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	26.
	Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija
	1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba
	

	27.
	Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas
	Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo  išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	









