Kvietimas  suteikti rinkos konsultaciją dėl naujos kartos dujų chromatografinės sistemos su masių spektrometriniu detektoriumi pirkimo

2026-09-17

Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų  pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti naujos kartos dujų chromatografinę sistemą su masių spektrometriniu detektoriumi kurios preliminari techninė specifikacija pateikiama 1 priede.

Konsultacijos tikslas:

Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip                       perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančias Prekes efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

# Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis               (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2026 m. rugsėjo 22 d. 17:00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti CVP IS.

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? |  |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? |  |
|  | Su pirkimo laimėtoju planuojama sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 30-90 darbo dienų nuo užsakymo dienos. Ar prekių pristatymo terminas pakankamas, kodėl? Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti? |  |
|  | Numatoma sutarties kainodara ir apmokėjimo tvarka: Pirkėjas Pardavėjui už kokybiškas ir technines charakteristikas atitinkančias Prekes sumoka per 30 dienų po Prekių pristatymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo ,,SABIS“ priemonėmis Pirkėjui dienos. Negavus pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto šis terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų Pirkimo sutarties įkainiai bus fiksuoti su peržiūra ir pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu nebus keičiama. Įkainiai gali būti perskaičiuojami juos didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotam įkainiui. Pirkimo sutarties fiksuoti įkainiai gali būti pakeisti tik šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu šalių antspaudais. Perskaičiuoti įkainiai taikomi už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita – faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties įkainiai dėl kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojami. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos Ar tinkama sutarties kainodara? Jei ne – prašome pateikti pasiūlymų. |  |
|  | Kokia Jūsų nuomone: Mažiausia siūloma kaina pagal pateiktą techninę specifikaciją su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  |

Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą ir informacijos gavimą bei pateikimą tiekėjams – VTMT Toksikologijos laboratorijos specialistė Jolita Remeikienė.

Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už rinkos konsultacijų objektą – VTMT Toksikologijos vyresnysis teismo ekspertas   Nerijus Karlonas.

Priedas Nr. 1

Naujos kartos dujų chromatografinė sistema su masių spektrometriniu detektoriumi

| Eil. Nr. | Prietaiso (Sistemos) techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Siūlomi techniniai rodikliai. Privalo būti nurodyti konkretūs techniniai rodikliai [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos sudėtinės dalys: 1. Dujų chromatografas (GC); 2. Automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys (inžektorius); 3. Karuselė arba mėginių laikymo padėklas; 4. Masių spektrometrinis detektorius (MS) - vieno kvadrupolio tipo; 5. Kompiuteris/programinė įranga ir kitos sudėtinės dalys, kurios valdo GC-MS sistemą. |  |  |
| 1. | GC-MS sistema, skirta kokybiniam ir kiekybiniam toksinių, psichotropinių medžiagų, vaistų veikliųjų medžiagų nustatymui žmogaus biologinėje medžiagoje | Turi būti siūloma vieno kvadrupolio tipo naujos kartos dujų chromatografinė-masių spektrometrinė (GC-MS) sistema, leidžianti atlikti organinės kilmės cheminių medžiagų, informacija pateikta - matavimo objektai – dalyje, kokybinę/kiekybinę analizę. |  |
| 2. | Įrangos komplektavimas | Naujos kartos GC-MS sistema turi būti komplektuojama kartu su dujų chromatografu, vieno kvadrupolio tipo masių spektrometru, automatiniu skystų mėginių įvedimo įrenginiu, karusele arba mėginių laikymo padėklu, kompiuteriu, monitoriumi, spausdintuvu, programine įranga ir kita reikalinga įranga. Pagrindiniai sistemos komponentai (GC-MS) turi būti vieno gamintojo bei valdomi vienos programinės įrangos. GC-MS sistemos komponentai turi būti suderinti tarpusavyje. |  |
| 3. | Matavimo objektai | Naujos kartos GC-MS sistema turi tinkamai nustatyti šias junginių klases: naujas psichoaktyviąsias medžiagas, farmakologinius junginius, kanabinoidus, amfetaminus, kokainą ir jo darinius, haliucinogenus, opioidus, medikamentus, ir kitas psichoaktyviąsias medžiagas ir jų metabolitus. |  |
| 4. | Automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys (inžektorius, karuselė arba mėginių laikymo padėklas) | Naujos kartos GC-MS sistemos automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys privalo turėti: - Tipas ir darbo režimai: Splitt/Splittless tipo (su mėginio dalinimu ir be jo); - Dujų slėgio kontrolės ir nustatymo tikslumas: ne didesnis nei 0,001 psi; - Dujų nešėjų srauto kontrolė: nustatomas ir palaikomas pastovus linijinio dujų tekėjimo greitis arba srautas, nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos; - Maksimali kaitinimo temperatūra inžektoriuje: ne mažesnė nei +450 ºC; - Mėginio įvedimo būdai: stacionarus su srauto dalinimu ir be srauto dalinimo. Pulsinis su srauto dalinimu ir be srauto dalinimo; - Mėginio įvedimo greitis: turi būti reguliuojamas, keičiamas mėginio įvedimo greitis; - Automatinė skystų mėginių įvedimo sistema: leidžianti švirkšto pagalba patikimai injektuoti nuo 1 iki 2 µl, su galimybe mažinti ir didinti injekcijos tūrį; - Vietų skaičius mėginiams (karuselė arba mėginių laikymo padėklas): ne mažiau nei 100 vietų, ne mažesnio kaip 2ml tūrio chromatografiniams buteliukams; - Švirkšto praplovimas tirpikliais: ne mažiau nei dviem skirtingais tirpikliais prieš ir po injekcijos, privalumas būtų didesnis švirkšto praplovimų skaičius skirtingais tirpikliais; - Mėginių karuselės arba mėginių laikymo padėklo vieta: karuselės vieta ne virš kaistančių chromatografo dalių (skystų mėginių temperatūrinės degradacijos apsaugai). |  |
| 5. | Naujos kartos dujų chromatografas-masių spektrometras GC-MS, EI+ | Naujos kartos GC-MS sistema privalo turėti: - Palaikomą temperatūros intervalą analitinių kapiliarinių kolonėlių kaitinimo termostatui ne daugiau nei nuo +5 ̊C aukščiau kambario temperatūros iki ne mažiau nei +450 ̊C su ne didesniu nei 1 ̊C nustatymo žingsniu, turi turėti smailių sulaikymo chromatografinėje kolonėlėje laikų atsikartojamumą; - Termostato temperatūrinis programavimo greitis nuo 0,0 ̊C/min iki nemažiau nei 100,0 ̊C/min, su ne didesniu nei 0,1 ̊C nustatymo žingsniu, dujų chromatografas turi turėti galimybę dirbti sparčiosios chromatografijos metodais, be to, dujų chromatografas privalo turėti dujų taupymo funkciją; - Turi būti instaliuota kapiliarinė kolonėlė – 5MS tipo: 30 m ilgio, 0,320 mm diametro, 0,25 µm skystos nejudrios fazės padengimu (arba lygiavertė); - Masių analizatorius: kvadrupolinė konstrukcija (vieno kvadrupolio tipo); - Jonizacija: elektronų smūginė (EI+), jonizavimas su pilnu visų jonų skenavimu (SCAN), pasirinktų jonų stebėsenos režimu (SIM) ir jų abiejų (SCAN/SIM) vienu metu funkcijomis; - Jonizacijos intervalas: keičiamas ne siauresniame intervale nei 10-100 eV, užtikrinant stabilų 70 eV jonizacijos palaikymą; - Nustatomų masių intervalas ne siauresnis nei nuo 10 iki 1050 u (amu); - Turi būti užtikrintas masių stabilumas ± 0,1 u/48 valandas ir geresnis; - Dinaminis diapazonas: ne siauresnis nei 106 ; - GC-MS dujos nešėjos – helis (He), srautai parenkami pagal naudojamus chromatografinius metodus; - Darbinis analitinis He dujų srautas kapiliarinėje kolonėlėje 4 ml/min, gali būti ir didesnis, suteikiantis galimybę dirbti sparčiosios chromatografijos metodais; - Minimalus detektuojamas kiekis (jautrumas): matuojant 1 pg oktafluoronafteleno pilno skenavimo režimu (EI SCAN) turi būti pasiekiama ne mažesnis nei 5000:1 signalo/triukšmo jautrumas; - Turi turėti ne mažesnį nei 20000 amu/sec (atominių masės vienetų per sekundę) skenavimo greitį, privalumas būtų skenavimą atlikti ne didesniu nei 0,1 amu žingsniu; - Vakuumavimo sistema su turbomolekuliniu siurbliu, kurio veikimas leidžia per kiek įmanoma mažesnį laiko tarpą pasiekti oro išsiurbimą iš GC-MS sistemos ir per mažiau nei 2 valandas pilną prietaiso paruošimą kokybiniams/kiekybiniams matavimams. |  |
| 6. | Naujos kartos dujų chromatografo-masių spektrometro programinė įranga | Programinė įranga turi turėti: - Automatiškai valdyti visą GC-MS sistemą, leisti organizuoti automatinį nepertraukiamą visų mazgų programinį valdymą, tenkinantį anksčiau nurodytus techninius reikalavimus, taip pat duomenų surinkimą, apdorojimą, saugojimą, ataskaitų kūrimą ir ataskaitų spausdinimą; - Įterpti prioritetinius (skubius) mėginius į vykdomos analizės seką; - Suprogramavus, automatiškai atskirti smailes (analites) ir atlikus paiešką spektrų bibliotekoje identifikuoti komponentus ir gautus duomenis pateikti ataskaitoje. |  |
| 7. | Biblioteka | Biblioteka turi turėti: - Universali NIST (arba lygiavertė) spektrų biblioteka su ne mažiau kaip 250000 junginių. Bibliotekoje turi būti įtraukta junginio pavadinimas, formulė, molekulinė struktūra, molekulinė masė, CAS numeris. |  |
| 8. | Apsaugos sistemos | Sistemos apsaugos mechanizmai ne prastesni nei: - Automatinė dujų nuotėkio arba dujų nepakankamumo detekcija visuose komplektuojamos sistemos mazguose ir termostatų kaitinimo atjungimo dujų srautui/slėgiui neatsistačius; - Automatinė temperatūros kontrolės sistema atjungianti termostatų kaitinimo elementus aptikus gedimą; - Dujų valymo sistema (filtrai), kuri pašalintų iš helio (dujų nešėjų) deguonį, angliavandenilius, kietąsias daleles ir drėgmę. |  |
| 9 | Kita sudėtinė įranga | Personalinis kompiuteris su didele atmintimi duomenų saugojimui ne mažiau nei 1 TB, kartu su plačiaformačiu ne mažiau 23“ LCD monitoriumi bei lazeriniu spausdintuvu (privalo turėti dvipusį spausdinimą). Sudėtinė įranga (kompiuteris, monitorius, spausdintuvas) turi būti suderinta tarpusavyje ir su GC-MS sistema. Kompiuterio pajėgumas privalo būti pakankamas taikomajai programinei įrangai, kartu su operacine sistema ir likusia GC-MS sistema (sistema turi būti suderinta). |  |
| 10. | Instaliavimas ir apmokymas | Naujos kartos GC-MS sistemą turi instaliuoti ir apmokyti laboratorijos darbuotojus darbui su ja sertifikuotas gamintojo serviso inžinierius (pridėti gamintojo sertifikatus). Apmokymas turi būti vykdomas lietuvių kalba. Apmokymas - ne mažiau nei tris darbuotojus ne trumpiau nei keturias darbo dienas. Metodologinė pagalba, pvz., perkeliant laboratorijoje sukurtus naudojamus chromatografijos metodus, taip pat pagalba tobulinant, kuriant naujus metodus, naujos kartos GC-MS sistemai - ne mažiau nei 2 metų (24 mėnesių), garantijos metu. |  |
| 11. | Vietos paruošimo reikalavimai | Elektros maitinimas: 200-240 VAC, 50 Hz (± 1%). |  |
| 12. | Dokumentacija, instrukcijos | Naudojimo ir aptarnavimo vadovas, naudojimo instrukcijos spausdinta ir/arba elektroninė versija (lietuvių arba anglų kalba). |  |
| 13. | Garantija po garantinis aptarnavimas | Naujos kartos GC-MS sistemai turi būti suteikiama ne mažiau nei 2 metų (24 mėnesių) garantija po sistemos įvedimo į eksploataciją ir garantinis aptarnavimas. Servisas (garantinis ir pogarantinis aptarnavimas) - reakcijos laikas ne daugiau nei 24 valandos nuo pranešimo gavimo. Gamintojas turi turėti Lietuvoje savo atstovybę ir bent vieną kvalifikuotą gamintojo apmokytą serviso specialistą, kuris turi turėti ne mažiau nei 2 metų darbo patirtį GC-MS priežiūros ir remonto srityje. Pateikti serviso specialisto kvalifikacijos įrodymus – sertifikatus. |  |
| 14. | Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo įgaliotas atstovas parduoti ir aptarnauti prekes arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. | Pateikti: galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą, tinkamai patvirtintą kopiją. |  |
| 15. | GC-MS sistemos suderinamumas | Dujų chromatografas, vieno kvadrupolio masių spektrometrinis detektorius, automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys (inžektorius, karuselė arba mėginių laikymo padėklas), programinė įranga privalo būti vieno gamintojo, siekiant užtikrinti geriausią bendros GC-MS sistemos veikimą. |  |
| 16. | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti įrangos technines charakteristikas patvirtinančius gamintojo išduotus dokumentus ar kitą dokumentaciją, patvirtinančią techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 17. | Žymėjimas CE ženklu. | Būtinas (kartu su pristatyta įranga privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 18. | Techninių specifikacijų rodiklių pagrįstumas | Visi reikalaujami techniniai specifikacijos rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis. Pridėti įrodymai – brošiūrų, techninių duomenų įrašai. Pateiktuose dokumentuose turi būti pažymėti techninėse specifikacijose nurodytų punktų numeriai. |  |

Toksikologijos vyresnysis teismo ekspertas                                Nerijus  Karlonas