TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STACIONARUS RENTGENO APARATAS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pasiūlymai ir pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai aukšto dažnio generatoriui |  |  |
| 1.1 | Maksimali galia | ≥ 80 kW |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | ≥ (40 - 150) kV |  |
| 1.3 | Maksimali srovė | ≥ 1000 mA |  |
| 1.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas | ≥ 3 laukų |  |
| 1.5 | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos su galimybe vartotojui koreguoti gamyklines bei įrašyti savo programas | Būtina |  |
| 1.6 | Skaitmeninis generatoriaus valdymas technologo darbo vietoje | Būtina |  |
| 2. | Reikalavimai rentgeno vamzdžiui |  |  |
| 2.1 | Besisukantis rentgeno vamzdžio anodas | Būtina |  |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | ≥ 2 |  |
| 2.3 | Mažojo židinio dydis | ≤ 0,6 mm |  |
| 2.4 | Didžiojo židinio dydis | ≤ 1,3 mm |  |
| 2.5 | Mažojo židinio nominali galia | ≥ 35 kW |  |
| 2.6 | Didžiojo židinio nominali galia | ≥ 80 kW |  |
| 2.7 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | ≥ 150 kV |  |
| 2.8 | Maksimali anodo šiluminė talpa | ≥ 400 kHU |  |
| 2.9 | Maksimali rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa | ≥ 1300 kHU |  |
| 3. | Reikalavimai rentgeno vamzdžio kolonai | 1 vnt. |  |
| 3.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |
| 3.2 | Kolonos išilginis judėjimas | ≥ 3400 mm |  |
| 3.3 | Kolonos skersinis judėjimas | ≥ 1900 mm |  |
| 3.4 | Rentgeno vamzdžio vertikalus judėjimas | ≥ 1600 mm |  |
| 3.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie vertikalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 180 laipsnių |  |
| 3.6 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ašį (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 115 laipsnių |  |
| 3.7 | Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas išilgai ir skersai | Būtina |  |
| 3.8 | Elektromagnetiniais arba lygiaverčiais stabdžiais stabdomas rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis | Būtina |  |
| 4. | Reikalavimai kolimatoriui |  |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas su automatinio atsijungimo funkcija | Būtina |  |
| 4.2 | Kolimatoriaus pasukimas kampu (nuo pradinės pozicijos) | ≥ ± 45 laipsniai |  |
| 4.3 | Integruotas atstumo matavimo įrenginys | Būtina |  |
| 5. | Reikalavimai stalui rentgenografijai |  |  |
| 5.1 | Stalviršio ilgis | ≥ 2350 mm |  |
| 5.2 | Stalviršio plotis | ≥ 800 mm |  |
| 5.3 | Motorizuotas stalo aukščio keitimas | Būtina |  |
| 5.4 | Maksimali stalo apkrova | ≥ 200 kg |  |
| 5.5 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 5.6 | Stalviršis judantis išilgai ir skersai vienu metu (įstrižinis judėjimas) (angl. floating) | Būtina |  |
| 5.7 | Stalviršio skersinio judėjimo užraktas | Būtina |  |
| 5.8 | Pasukamas detektoriaus laikiklis. Galimybė keisti detektoriaus poziciją horizontaliai/vertikaliai | Būtina, jeigu 7 p. siūlomas (35x43) cm formato detektorius |  |
| 6. | Reikalavimai stovui rentgenografijai |  |  |
| 6.1 | Stovas rentgenografijai su imtuvo aukščio keitimu | Būtina |  |
| 6.2 | Imtuvo centro aukščio keitimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 400 iki 1850 mm |  |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis, galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |
| 6.4 | Su viršutine ir šoninėmis rankenomis pacientui | Būtina |  |
| 7. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stalui |  |  |
| 7.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stove | Būtina |  |
| 7.2 | Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta | Belaidė |  |
| 7.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) |  |
| 7.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (350 x 420) mm |  |
| 7.5 | Fizinis pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 7.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 7.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 7.8 | Maksimalus detektoriaus darbinis veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu (būdėjimo angl. standby, ar miego angl. sleep režimai nėra laikomi tinkamais nurodyto reikalavimo užtikrinimui). | ≥ 9 val. |  |
| 7.9 | Detektoriaus svoris (kartu su baterija) | ≤ 3,0 kg |  |
| 7.10 | Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė | Ne prastesnė nei IPX5 |  |
| 7.11 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |  |
| 7.12 | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stale esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius rentgenografijos stovui |  |  |
| 8.1 | Galimybė naudoti detektorių rentgenografijos stale | Būtina |  |
| 8.2 | Detektoriaus komunikacija su radiologijos technologo darbo vieta | Belaidė |  |
| 8.3 | Scintiliatoriaus tipas | Cezio jodido (CsI) |  |
| 8.4 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (420 x 420) mm |  |
| 8.5 | Fizinis pikselio dydis | ≤ 125 µm |  |
| 8.6 | Pilkumo skalės gylis | ≥ 16 bitų |  |
| 8.7 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC 62220-1 arba lygiavertį standartą | ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 65 % prie 0,5 lp/mm |  |
| 8.8 | Maksimalus detektoriaus darbinis veikimo laikas vienu baterijų įkrovimu (būdėjimo angl. standby, ar miego angl. sleep režimai nėra laikomi tinkamais nurodyto reikalavimo užtikrinimui). | ≥ 9 val. |  |
| 8.9 | Detektoriaus svoris (kartu su baterija) | ≤ 3,5 kg |  |
| 8.10 | Detektoriaus atsparumo drėgmei klasė | Ne prastesnė nei IPX5 |  |
| 8.11 | Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus atsparumas išskirstytai apkrovai | ≥ 300 kg |  |
| 8.12 | Baterija turi būti automatiškai kraunama detektorių įdėjus į rentgenografijos stove esantį detektoriaus mazgą arba detektorius turi būti sukomplektuotas su ne mažiau kaip dviem keičiamomis baterijomis ir išoriniu krovimo įrenginiu. | Būtina |  |
| 9. | Dozimetrijos sistema skirta informuoti apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu | Būtina |  |
| 10. | Reikalavimai kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai (aparatūrinei ir programinei įrangai) |  |  |
| 10.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų ir skaitmeninių detektorių valdymas | Būtina |  |
| 10.3 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |
| 10.4 | Rentgeno diagnostinio tyrimo protokolų programavimas | Būtina |  |
| 10.5 | Pacientų registravimas automatiniu ir rankiniu būdais | Būtina |  |
| 10.6 | Automatinis rentgeno spindulių tinklelio sukeliamų artefaktų slopinimas | Būtina |  |
| 10.7 | Vaizdo manipuliacijos: 1. Padidinimas; 2. Apvertimas; 3. Pasukimas; 4. Pilkosios skalės inversija; 5. Pastūmimas; 6. Šviesumo/kontrasto keitimas. | Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina. |  |
| 10.9 | Anotacijos: 1. Tekstiniai komentarai; 2. Skaitmeniniai žymekliai. | Būtina; Būtina. |  |
| 10.10 | DICOM funkcijos: 1. Vaizdų spausdinimas (DICOM Print); 2. Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage); 3. DICOM Storage Commitment; 4. Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist); 5. DICOM Radiation Dose Structured Report. | Būtina; Būtina; Būtina; Būtina; Būtina. |  |
| 10.11 | Kompiuterio procesoriaus, virtualios atminties, kieto disko, vaizdo plokštės, kompiuterinio tinklo plokštės, operacinės sistemos parametrai turi atitikti radiologinės sistemos gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina |  |
| 10.12 | Monitorius | Būtina |  |
| 10.13 | Monitoriaus skiriamoji geba | ≥ 1280x1024 taškų |  |
| 10.14 | Ekrano įstrižainė | ≥ 23” (48 cm) |  |
| 10.15 | Kartu su kompiuteriu komplektuojama klaviatūra ir pelė | Būtina |  |
| 10.16 | Kompiuterinei radiologijos technologo darbo vietai skirtas nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) ne mažiau kaip 1500 VA | Būtina |  |
| 10.17 | Rankinis ekspozicijos paleidimo mygtukas | Būtina |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 60;

2) techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X = | 60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y = | 40 |
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris |  |  |
| T1 | "Glass free" technologijos detektorius. (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.2 |  |
| T2 | Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 2.5 kg (Taikoma 7 punkte aprašytam detektoriui). | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.15 |  |
| T3 | Detektoriaus svoris (įskaitant bateriją) ≤ 3.0 kg (Taikoma 8 punkte aprašytam detektoriui). | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.15 |  |
| T4 | Fizinis pikselio dydis < 100 µm (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.15 |  |
| T5 | Apsaugos nuo dulkių ir drėgmės lygis ≥ IPX7 (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.15 |  |
| T6 | Maksimalus detektoriaus darbinis veikimo laikas vienų baterijos(jų) įkrovimu ≥ 15 val. (Taikoma 7 ir 8 punktuose aprašytiems detektoriams). Būdėjimo angl. standby, ar miego angl. sleep režimai nėra laikomi tinkamais nurodyto reikalavimo užtikrinimui. | Statinis: (yra/nėra) | L6 = | 0.2 |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMO TVARKA

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

- Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Siūlomo objekto techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

  - Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.15, T3 = L3 = 0.15, T4 = L4 = 0.15, T5 = L5 = 0.15, T6 = L6 = 0.2

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0.

- Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T=i=19Tix Y