Anykščių rajono savivaldybės administracijai                                                       	            Priedas Nr. 5

PASIŪLYMAS

VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL NAUJŲ: DIOPTRIMETRO (AUTOMATINIO) (1 VNT.), PLYŠINĖS LEMPOS (BIOMIKROSKOPO) (1VNT.), TONOMETRO (1 VNT.)

ĮSIGYJIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome Prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentų techninėse charakteristikose (Pirkimo dokumentų 1 priedas) nurodytus reikalavimus, teikti šiomis kainomis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dioptrimetras (automatinis) | 1 |  |  |
| 2. | Plyšinė lempa (biomikroskopas) | 1 |  |  |
| 3. | Tonometras | 1 |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą:________________________________

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Pirkimo dalys (tiekėjas pildo tik tas pirkimo dalis, kurioms teikia pasiūlymą:

4.1. Pirma pirkimo dalis: naujas dioptrimetras (automatinis):

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dioptrimetras (automatinis) | Modelis. Gamintojas |  |
|  | Sferinės refrakcijos matavimo ribos | ne siauresniame diapazone nei -25,00D - + 25,00D |  |
|  | Sferinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D |  |
|  | Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: -10,00D - +10,00D |  |
|  | Cilindrinės refrakcijos žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D |  |
|  | Cilindro ašies matavimo ribos | Ne siauresniam diapazone nei '0° - 180°, 1° žingsniu |  |
|  | Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: 0,00D - +10,00D |  |
|  | Priedo skaitymui (ADD) žingsniai | Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D |  |
|  | Automatinis monofokinių ir multifokinių (progresinių) lęšių atpažinimas | Būtinas |  |
|  | Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas | Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane |  |
|  | Prizmių matavimo ribos | Ne siauresniame diapazone nei: 0 - 15,00∆. |  |
|  | Prizmių reikšmės pateikimo būdai | 1. X-Y koordinačių sistemoje 2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje |  |
|  | UV Transmisijos matavimas | Būtinas |  |
|  | Matuojamų lęšių diametras (Ø) | Ne siauresnėse ribose nei: 5,0 - 100,0 mm |  |
|  | Kontaktinių lęšių matavimas | Minkštų ir kietų |  |
|  | Matavimų rezultatų atspausdinimas | Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba. |  |
|  | Prietaiso maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10% 50/60Hz |  |
|  | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai | Būtina |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

4.2. Antra pirkimo dalis: nauja plyšinė lempa (biomikroskopas):

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plyšinė lempa (biomikroskopas) | Modelis/gamintojas |  |
| 2. | Tipas | Stacionari, Zeiss tipo (arba lygiavertė) – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo |  |
| 3. | Mikroskopas | Galileo tipo, konvergencinis (arba lygiavertis) |  |
| 4. | Padidinimai | Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 10±1x, 15±1x, 25±1x |  |
| 5. | Apžiūros laukas | Prie 10±1x – ≥22 mm; Prie 15±1x - ≥14 mm; Prie 25±1x - ≥8 mm. |  |
| 6. | Okuliarai | ≥ 12x |  |
| 7. | Okuliarų dioptrijų reguliavimas | Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D |  |
| 8. | Plyšio plotis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |
| 9. | Plyšio ilgis | Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas |  |
| 10. | Plyšio diametras | Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/1±0,1mm /5±0,5mm /10±1mm /14±1mm |  |
| 11. | Plyšio sukimas | Nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe |  |
| 12. | Šviesos šaltinis | LED |  |
| 13. | Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20º kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu | Būtina |  |
| 14. | Filtrai | Būtina: 1. Mėlynas 2. Beraudis |  |
| 15. | Apšvieta | ≥ 150 klx |  |
| 16. | Maitinino įtampa | ~100 V ~ 240 V |  |
| 17. | Maitinimo dažnis | 50 / 60 Hz |  |
| 18. | Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku | Staliukas su 4 ratukais. Ratukai su stabdžiais. |  |
| 19. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 21. | (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 22. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

4.3. Naujas tonometras:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |  | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tonometras | Modelis. Gamintojas |  |
| 2. | Tipas | Bekontaktis |  |
| 3. | Akispūdžio matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei | 1,0-60,0 mmHg |  |
| 4. | Akispūdžio matavimo žingsnis | Ne daugiau kaip 1 mmHg |  |
| 5. | Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas | Būtinas, nepriklausantis nuo atliktų matavimų skaičiaus |  |
| 6. | Matavimų monitorius | Liečiamas ne mažesnės nei 5,7 " įstrižainės LCD spalvotas monitorius |  |
| 7. | Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir horizontaliai | Būtina |  |
| 8. | Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas | Būtinas |  |
| 9. | Kompensuoto pagal ragenos storį akispūdžio paskaičiavimas | Būtinas, ragenos storio rodmenis galima įvesti tiek prieš tyrimą, tiek ir jį atlikus |  |
| 10. | Minkšto oro gūsio padavimas | Būtinas |  |
| 11. | Saugaus sustabdymo mygtukas arba sistema | Būtinas |  |
| 12. | Fokusavimo asistentas, automatiškai paleidžiantis matavimą, esant optimaliam fokusui | Būtinas |  |
| 13. | Matavimo patikimumo indikatorius | Būtinas, informuojantis apie galimą klaidą dėl blogo fokusavimo ir nepilnai atmerktos akies |  |
| 14. | Pasmakrio laikiklis | Būtinas |  |
| 15. | Sujungimas su išoriniais įrenginiais | Bent viena RS-232C jungtis |  |
| 16. | Automatinis išsijungimo režimas | Būtinas |  |
| 17. | Integruotas spausdintuvas | Būtinas |  |
| 18. | Spausdinimo popieriaus plotis | ≤58mm |  |
| 19. | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |  |
| 20. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 21. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 22. | (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai |  |  |
| 23. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktu dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas | Subtiekėjo (-ų) adresas | Prekės, numatytos tiekti subtiekimo pagrindais |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

__________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) 	(parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.