Anykščių rajono savivaldybės administracijai                                                       	            Priedas Nr. 5


PASIŪLYMAS 

VIEŠAJAM PIRKIMUI DĖL NAUJŲ: DIOPTRIMETRO (AUTOMATINIO) (1 VNT.), PLYŠINĖS LEMPOS (BIOMIKROSKOPO) (1VNT.), TONOMETRO (1 VNT.)
 ĮSIGYJIMO
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas ir kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	



	1. Išnagrinėję pirkimo dokumentus ir reikalavimus, mes siūlome Prekes, kurios atitinka pirkimo dokumentų techninėse charakteristikose (Pirkimo dokumentų 1 priedas) nurodytus reikalavimus, teikti šiomis kainomis:

	Eil. 
Nr.
	Pavadinimas
	Vnt.
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Suma Eur be PVM

	1.
	Dioptrimetras (automatinis)
	1
	
	

	2.
	Plyšinė lempa (biomikroskopas)
	1
	
	

	3.
	Tonometras 
	1
	
	

	PVM suma
	

	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
	


   
2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų teikėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą:________________________________ 

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pirkimo dalys (tiekėjas pildo tik tas pirkimo dalis, kurioms teikia pasiūlymą:

  4.1. Pirma pirkimo dalis: naujas dioptrimetras (automatinis):
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	
	Pildo tiekėjas

	1. 
	Dioptrimetras (automatinis)
	Modelis. Gamintojas
	

	2. 
	Sferinės refrakcijos matavimo ribos 
	ne siauresniame diapazone nei -25,00D - + 25,00D
	

	3. 
	Sferinės refrakcijos žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D
	

	4. 
	Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos 
	Ne siauresniame diapazone nei: -10,00D - +10,00D
	

	5. 
	Cilindrinės refrakcijos žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D
	

	6. 
	Cilindro ašies matavimo ribos
	Ne siauresniam diapazone nei '0° - 180°, 1° žingsniu
	

	7. 
	Priedo skaitymui (ADD) matavimo ribos 
	Ne siauresniame diapazone nei: 0,00D - +10,00D
	

	8. 
	Priedo skaitymui (ADD) žingsniai
	Pasirenkami ne mažiau kaip šie: 0,25D, 0,12D, 0,01D
	

	9. 
	Automatinis monofokinių ir multifokinių (progresinių) lęšių atpažinimas
	Būtinas
	

	10. 
	Multifokinių (progresinių) lęšių matavimo režimas
	Būtinas su pagalbinėmis instrukcijomis ekrane
	

	11. 
	Prizmių matavimo ribos
	Ne siauresniame diapazone nei: 0 - 15,00∆.
	

	12. 
	Prizmių reikšmės pateikimo būdai
	1. X-Y koordinačių sistemoje
2. P-B poliarinių koordinačių sistemoje
	

	13. 
	UV Transmisijos matavimas
	Būtinas
	

	14. 
	Matuojamų lęšių diametras (Ø)
	Ne siauresnėse ribose nei: 5,0 - 100,0 mm
	

	15. 
	Kontaktinių lęšių matavimas
	Minkštų ir kietų
	

	16. 
	Matavimų rezultatų atspausdinimas
	Būtinas, integruoto spausdintuvo pagalba.
	

	17. 
	Prietaiso maitinimas
	Iš kintamojo įtampos tinklo  230V ± 10% 50/60Hz
	

	18. 
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	19. 
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	20. 
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir  anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai
	 Būtina
	

	21. 
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Būtina
	



  4.2. Antra pirkimo dalis: nauja plyšinė lempa (biomikroskopas):

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	
	Pildo tiekėjas

	1.
	Plyšinė lempa (biomikroskopas)
	Modelis/gamintojas
	

	2.
	 Tipas
	Stacionari, Zeiss tipo (arba lygiavertė) – apšvietimo modulis žemiau mikroskopo
	

	3.
	Mikroskopas
	Galileo tipo, konvergencinis (arba lygiavertis)
	

	4.
	Padidinimai
	Ne mažiau kaip 3 perjungiami: 
10±1x, 15±1x, 25±1x 
	

	5.
	Apžiūros laukas
	Prie 10±1x – ≥22 mm;
Prie 15±1x - ≥14 mm;
Prie 25±1x - ≥8 mm.
	

	6.
	Okuliarai
	≥ 12x
	

	7.
	Okuliarų dioptrijų reguliavimas
	Ne siauresniame diapazone nei –5,0D ÷ +3,0D
	

	8.
	Plyšio plotis
	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	9.
	Plyšio ilgis
	Ne siauresniame diapazone nei 0-14 mm, nuosekliai keičiamas
	

	10.
	Plyšio diametras
	Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 
0,3±0,1mm/1±0,1mm /5±0,5mm /10±1mm /14±1mm
	

	11.
	Plyšio sukimas
	Nuo 00 iki 1800 su horizontalia skenavimo galimybe
	

	12.
	Šviesos šaltinis 
	LED
	

	13.
	Priedėlis binokuliarų pakreipimui 20º kampu horizontalaus paviršiaus atžvilgiu
	Būtina
	

	14.
	Filtrai
	Būtina:
1. Mėlynas
2. Beraudis
	

	15.
	Apšvieta
	≥ 150 klx
	

	16.
	Maitinino įtampa
	~100 V ~ 240 V
	

	17.
	Maitinimo dažnis
	50 / 60 Hz
	

	18.
	Komplekte su oftalmologiniu reguliuojamo aukščio elektriniu staliuku
	Staliukas su 4 ratukais. Ratukai su stabdžiais.
	

	19.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	20.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	21.
	(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	22.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Būtina
	



4.3. Naujas tonometras: 
	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	
	Pildo tiekėjas

	1.
	Tonometras
	Modelis. Gamintojas
	

	2.
	Tipas
	Bekontaktis
	

	3.
	Akispūdžio matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, nei 
	1,0-60,0 mmHg
	

	4.
	Akispūdžio matavimo žingsnis
	Ne daugiau kaip 1 mmHg
	

	5.
	Vidutinio akispūdžio paskaičiavimas
	Būtinas, nepriklausantis nuo atliktų matavimų skaičiaus
	

	6.
	Matavimų monitorius
	Liečiamas ne mažesnės nei 5,7 " įstrižainės LCD spalvotas  monitorius
	

	7.
	Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir horizontaliai
	Būtina
	

	8.
	Kairės/Dešinės akies automatinis atpažinimas ir rodymas
	Būtinas
	

	9.
	Kompensuoto pagal ragenos storį akispūdžio paskaičiavimas
	Būtinas, ragenos storio rodmenis galima įvesti tiek prieš tyrimą, tiek ir jį atlikus
	

	10.
	Minkšto oro gūsio padavimas
	Būtinas
	

	11.
	Saugaus sustabdymo mygtukas arba sistema
	Būtinas
	

	12.
	Fokusavimo asistentas, automatiškai paleidžiantis matavimą, esant optimaliam fokusui
	Būtinas
	

	13.
	Matavimo patikimumo indikatorius
	Būtinas, informuojantis apie galimą klaidą dėl blogo fokusavimo ir nepilnai atmerktos akies
	

	14.
	Pasmakrio laikiklis
	Būtinas
	

	15.
	Sujungimas su išoriniais įrenginiais
	Bent viena RS-232C jungtis
	

	16.
	Automatinis išsijungimo režimas
	Būtinas
	

	17.
	Integruotas spausdintuvas
	Būtinas
	

	18.
	Spausdinimo popieriaus plotis
	≤58mm
	

	19.
	Maitinimo šaltinis
	230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas
	

	20.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	

	21.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	22.
	(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimų atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai
	
	

	23.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	Būtina
	



5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.
Nr.
	Pateiktu dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



6. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus/subrangovus*:
	Eil.
Nr.
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas
	Subtiekėjo (-ų) adresas
	Prekės, numatytos tiekti subtiekimo pagrindais

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai/subrangovai.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje.*:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nepateikus kuri informacija yra konfidenciali bus laikoma, kad visas tiekėjo pasiūlymas yra nekonfidencialus, tokiu atveju tiekėją pripažinus laimėtoju visas tiekėjo pasiūlymas bus viešinamas CVP IS.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo sąlygose nurodyto termino.

__________________________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos*) 	(parašas)                 (vardas, pavardė)

A.V.

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.


