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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. Turi būti CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
4. Tiekėjas privalo įrodyti, kad siūlomos prekės atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus - kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą arba lygiaverčius prekių gamintojo techninius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės technines charakteristikas ir įrodančius techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų atitikimą lietuvių kalba (reikalavimai dokumentų vertimui pateikti Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.7 p., lietuvių kalba privaloma pateikti tik techninę informaciją, kuri įrodo siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams). Teikiamuose gamintojo techniniuose dokumentuose tiekėjas turi pažymėti informaciją (pabraukti ar spalvotai pažymėti arba rodyklėmis nurodyti ar pan.), kuri įrodo prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams ir prie pažymėtos informacijos turi įrašyti techninės specifikacijos punktų numerius, kuriuose nurodyti reikalavimai. Perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjo pateikti prekių gamintojo techninių dokumentų originalus, tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Pastaba. Jei techniniai duomenys, įrodantys, kad prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, pateikti bendruose gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar pan.) ne lietuvių kalba (turėtų būti anglų kalba, nes ji laikoma tarptautine verslo komunikacijos kalba), tokiu atveju, nereikia pateikti viso dokumento vertimo į lietuvių kalbą, būtina pateikti vertimą į lietuvių kalbą tik tų dokumento vietų, kurios būtinos įrodymui, jog prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.
5. Tiekėjas turi būti siūlomų priemonių gamintojas arba oficialus siūlomų priemonių gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šiomis priemonėmis ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad priemonės naudojamos tiesiogiai atliekant invazines chirurgines procedūras ir yra tiesiogiai susiję su pacientų sauga, perkančiajai organizacijai būtina užtikrinti ne tik tinkamą jų tiekimą, bet ir patikimą prieigą prie gamintojo informacijos, techninės kompetencijos, konsultacijų, saugos pranešimų bei galimybę nedelsiant reaguoti į produkto neatitikties, atšaukimo, pakeitimo ar tiekimo sutrikimo atvejus. Šis reikalavimas leidžia dar iki sutarties sudarymo objektyviai patikrinti tiekėjo realų ryšį su konkrečių priemonių gamintoju ir jo gebėjimą operatyviai užtikrinti gamintojo informacijos, konsultacijų, saugos veiksmų ir tiekimo tęstinumo prieinamumą. Reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su pirkimo objektu, nustatomas dėl objektyvių su pacientų sauga ir tinkamu sutarties vykdymu susijusių priežasčių ir taikomas vienodai visiems tiekėjams, nepriklausomai nuo siūlomų priemonių gamintojo.
6. Vertinimui (kartu su pasiūlymu) pateiktos priemonės po 1 (vieną) vnt. bus vertinamos pagal pridedama vertinimo tvarką surašant vertinimo protokolą.
7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo rašytinį įgaliojimą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę ir pareigą vykdyti produktų atšaukimą iš rinkos (recall) bei įgyvendinti visus būtinus saugos ir korekcinius veiksmus (field safety corrective actions), susijusius su siūlomų produktų kokybės ar saugos sutrikimais. Reikalavimas taikomas tiekėjui, o ne gamintojui, kadangi būtent tiekėjas yra sutartinis perkančiosios organizacijos partneris ir valdo produktų paskirstymo grandinę Lietuvos rinkoje, todėl gali operatyviai vykdyti produktų atšaukimo ir saugos korekcinius veiksmus. Toks reikalavimas atitinka GDP ir MDR reguliavimą, kuris atšaukimo pareigas priskiria vietiniam platintojui. Gamintojo raštiškas įgaliojimas užtikrina, kad tiekėjas yra teisėtai įgaliotas veikti gamintojo vardu, o perkančioji organizacija turi aiškų ir atsakingą kontaktą saugos incidento atveju. 
8. Pristatomų prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70 (septyniasdešimt) proc. priemonės galiojimo termino prekės pristatymo metu. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.

1 PIRKIMO DALIS 
Vienkartinių instrumentų rinkinys laparoskopinei skrandžio gastrektomijos operacijai (Sleeve) – 300 kompl.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))

	1.
	Vienkartinių instrumentų rinkinys laparoskopinei skrandžio gastrektomijos operacijai (Sleeve)
	
	

	1.1.
	Linijinis pjoviklis su baterija- 1vnt.
	1. Instrumento ilgis 340 mm;
2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses; 
3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui.
5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždarytas darbinis kanalas;
6. Formuojamos siūlės ilgis 60 mm;
7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotimis;
8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 
9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių;
10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams.
11. Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka;
12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį (pastaba: šis reikalavimas nustatytas kaip tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas pirkimo dokumentų SPS 11 p.). 
13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 bariatrinių operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais.
	

	1.2.
	Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,5mm - 3 vnt.
	1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi.
2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio 
3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm.
	

	1.3.
	Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 2.0mm - 2 vnt.
	1. Siūlės ilgis 60 mm, pjūvio ilgis 57 mm, 6 kabučių eilės, viso 88 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi.
2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio 
3. Uždarytų kabučių aukštis 2,0 mm.
	

	1.4.
	Trokaras 12 mm skersmens, 100mm ilgio - 1 vnt.
	1. Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio;
2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko 
3. Su “Optiview” technologija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12mm skersmens imtinai; 
5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
	

	1.5.
	Troakaro kaniulė, 12 mm skersmens, 100 mm ilgio – 2vnt.
	1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens,  100 mm ilgio;
2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko; 
3. Su “Optiview” technologija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje; 
4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
	



PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
	
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.	
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.	
	
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:	
1) Kaina (K) – 30;
2) Klinikinė nauda (T) – 70;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X=30

	Klinikinė nauda (T)
	Y=70

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	Lyginamasis svoris
	Siūloma reikšmė 

	T1
	Kabučių linijos kokybė: siūlės linijos tolygumas, teisinga formacija ir optimalus kabučių laikymas
	Susiuvama kabučių linija ant bandomosios medžiagos. Vertinamas 60 mm kabučių susegimo plotas. 
	L1 = 0,2 
	4 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių nėra; audinio struktūra išlieka nepakitusi – nėra perforacijų ar plyšimų
2 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių iki 2 proc; 0 - siūlė nekokybiška, daugiau negu 2 proc. netaisyklingų kabučių, audinyje matomos perforacijos ar plyšimai.

	T2
	Kompresijos stiprumas
	Į instrumentų žiotis distalines dalis įdedamas sintetinis kamštis (pvz., ausų kamštukas), uždaromos žiotys ir pabandoma ištraukti kamštį. Ištraukimo jėga parodo kompresijos jėgą.
	L2 = 0,2
	2 taškai – kamščio ištraukti pincetu nepavyksta nė vienu iš 3 bandymų (pincetas išslysta nuo kamščio arba kamštis lieka žiotyse);
1 taškas – kamštis ištraukiamas 1 iš 3 bandymų;
0 taškų – kamštis ištraukiamas visais 3 bandymais.

	T3
	Lengvas naudojimas ir nuolatinė operuotojo kontrolė
	1. Visi veiksmai atliekami viena ranka (artikuliacija, uždarymas, aktyvacija).
2. Pabandoma naudoti prietaisą kaip žnyples.
3. Įvertinamas žiočių atsidarymas ir užsidarymas.
	L3 = 0,2
	2 - naudojimas lengvas ir patogus viena ranka; 0- nepatogus naudojimas viena ranka

	T4
	Instrumento stabilumas
	Įvertinama, ar velenas ir žnyplės nesilanksto nevalingai ir išlaiko padėtį artikuliacijos metu bei esant apkrovai (pvz., maksimalios artikuliacijos storuose audiniuose).
	L4 = 0,2
	2 – velenas ir žnyplės išlaiko pradinę padėtį; 0- velenas ir žnyplės lankstosi/neišlaiko padėties

	T5
	Ergonomika
	1. Naudojama viena ranka ir įvertinama 360° sukimosi galimybė.
2. Įvertinami ergonominius sprendimai darbui siaurose vietose ir prie jautrių struktūrų.
	L5 = 0,2
	2 – instrumentas sukasi 360° kampu; 0 – instrumentas sukasi mažiau negu 360° kampu.



Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:								
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:		
E = K + T
						
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):	
                                                              [image: ]
							
3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.							
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				


Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.









2 PIRKIMO DALIS
Vienkartinių instrumentų rinkinys laparoskopinei skrandžio apylankos operacijai (ByPass) – 210 kompl.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))

	2.
	Vienkartinių instrumentų rinkinys laparoskopinei skrandžio apylankos operacijai (ByPass)
	
	

	2.1.
	Linijinis pjoviklis su baterija- 1vnt..
	1. Instrumento ilgis 340 mm;
2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°, artikuliuojama 45° į abi puses; 
3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui.
5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždarytas darbinis kanalas;
6. Formuojamos siūlės ilgis 45 mm;
7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotimis;
8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 
9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių;
10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams.
11. Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka;
12. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 bariatrinių operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais.
	

	2.2.
	Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1,5mm - 5 vnt.
	1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi.
2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio 
3. Uždarytų kabučių aukštis 1,5 mm.
	

	2.3.
	Kasetė linijiniam pjovikliui, uždarytų kabučių aukštis 1.0mm - 2 vnt.
	1. Siūlės ilgis 45 mm, pjūvio ilgis 42 mm, 6 kabučių eilės, viso 70 kabučių. Kasetė turi nedidelius iškilimus, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu; Kabutės kojelės asimetriškos, kabutės viena kojelės viršūnėlė yra lenktą į vidų, tai užtikrina taisyklingą B formos kabučių formavimąsi.
2. Kabutės pagamintos iš titano (Ti3Al2.5V) lydinio 
3. Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm.
	

	2.4.
	Trokaras 12 mm skersmens, 100mm ilgio - 1 vnt.
	1. Troakaras 12 mm skersmens, 100 mm ilgio;
2. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko 
3. Su “Optiview” technologija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje;
4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu instrumentus nuo 5 mm iki 12mm skersmens imtinai; 
5. Pravediklis atraumatinis, smeigas skaidrus, su plastikiniais sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, suteikiančia galimybę įvesti troakarą į pilvo ertmę su vizualine kontrole (audinių sluoksniai matomi vaizdo kameros pagalba).
	

	2.5.
	Troakaro kaniulė, 12 mm skersmens, 100 mm ilgio – 2vnt.
	1. Troakaro kaniulė 12 mm skersmens,  100 mm ilgio;
2. Pagaminta iš skaidraus, permatomo plastiko; 
3. Su “Optiview” technologija, tinkantis kameros “portui”, su stabilumą užtikrinančiu sriegiu išorėje; 
4. Galvutė kūgio formos, išardoma, su silikonu impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu imtinai nuo 5 mm iki 12 mm skersmens instrumentus.
	




PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
	
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.	
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.	
	
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:	
	1) Kaina (K) – 30;
	2) Klinikinė nauda (T) – 70;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X=30

	Klinikinė nauda (T)
	Y=70

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	Lyginamasis svoris
	Siūloma reikšmė 

	T1
	Kabučių linijos kokybė: siūlės linijos tolygumas, teisinga formacija ir optimalus kabučių laikymas
	Susiuvama kabučių linija ant bandomosios medžiagos. Vertinamas 45 mm kabučių susegimo plotas.
	L1 = 0,2
	4 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių nėra; audinio struktūra išlieka nepakitusi – nėra perforacijų ar plyšimų
2 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių iki 2 proc; 0 - siūlė nekokybiška, daugiau negu 2 proc. netaisyklingų kabučių, audinyje matomos perforacijos ar plyšimai.

	T2
	Kompresijos stiprumas
	Į instrumentų žiotis distalines dalis įdedamas sintetinis kamštis (pvz., ausų kamštukas), uždaromos žiotys ir pabandoma ištraukti kamštį. Ištraukimo jėga parodo kompresijos jėgą.
	L2 = 0,2
	2 taškai – kamščio ištraukti pincetu nepavyksta nė vienu iš 3 bandymų (pincetas išslysta nuo kamščio arba kamštis lieka žiotyse);
1 taškas – kamštis ištraukiamas 1 iš 3 bandymų;
0 taškų – kamštis ištraukiamas visais 3 bandymais.

	T3
	Lengvas naudojimas ir nuolatinė operuotojo kontrolė
	1. Visi veiksmai atliekami viena ranka (artikuliacija, uždarymas, aktyvacija).
2. Pabandoma naudoti prietaisą kaip žnyples.
3. Įvertinamas žiočių atsidarymas ir užsidarymas.
	L3 = 0,2
	2 - naudojimas lengvas ir patogus viena ranka; 0- nepatogus naudojimas viena ranka

	T4
	Instrumento stabilumas
	Įvertinama, ar velenas ir žnyplės nesilanksto nevalingai ir išlaiko padėtį artikuliacijos metu bei esant apkrovai (pvz., maksimalios artikuliacijos storuose audiniuose).
	L4 = 0,2
	2 – velenas ir žnyplės išlaiko pradinę padėtį; 0- velenas ir žnyplės lankstosi/neišlaiko padėties

	T5
	Ergonomika
	1. Naudojama viena ranka ir įvertinama 360° sukimosi galimybė.
2. Įvertinami ergonominius sprendimai darbui siaurose vietose ir prie jautrių struktūrų.
	L5 = 0,2
	2 – instrumentas sukasi 360° kampu; 0 – instrumentas sukasi mažiau negu 360° kampu.




Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:								
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:		
E = K + T
						
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):	
                                                              [image: ]
							
3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.							
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				



Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.



3 PIRKIMO DALIS
Linijinis pjoviklis su baterija– 45 VNT.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))

	3.

	Linijinis pjoviklis su baterija
	1. Instrumento ilgis 440 mm;
2. Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 3600, artikuliuojama 450 į abi puses; 
3. Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. Aparatas užtaisytas ličio baterija, kuri aktyvuoja elektrinį variklį skirtą audinių sukabinimui ir pjovimui.
5. Pjovimo peilis yra įmontuotas instrumento distalinėje darbinėje dalyje, iš UNS S42000 nerūdijančio plieno; Uždarytas darbinis kanalas;
6. Formuojamos siūlės ilgis 60 mm;
7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. Dėl saugumo negalima artikuliuoti instrumento uždarytomis žiotimis;
8. Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; 
9. Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti imtinai iki 12 kasečių;
10. Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams.
11. Ergonomiškas dizainas – rankena padengta guma, kad neslystų, mygtukai patogūs ir lengvai pasiekiami; Instrumentas valdomas viena ranka;
12. Tiekėjo atstovas turi būti išklausęs gamintojo mokymus, turi tai įrodančius dokumentus ir gali suteikti konsultacijas medicinos personalui valstybine kalba visą sutarties galiojimo laikotarpį (pastaba: šis reikalavimas nustatytas kaip tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas pirkimo dokumentų SPS 11 p.).  
13. Turi būti pateiktos klinikinės studijos, kurios atspausdintos recenzuojamuose žurnaluose ir juose pateikti duomenys apie ne mažiau kaip 1000 bariatrinių operacijų, atliktų su tiekėjo siūlomais endoskopiniais stapleriais.
	





PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
	
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.	
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų̨ vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.	
	
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:	
1) Kaina (K) – 30;
2) Klinikinė nauda (T) – 70;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
	Vertinimo kriterijai
	Parametro lyginamasis svoris
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Kaina (K)
	X=30

	Klinikinė nauda (T)
	Y=70

	Nr.
	Parametrai
	Vertinimo būdas
	Lyginamasis svoris
	Siūloma reikšmė

	T1
	Kabučių linijos kokybė: siūlės linijos tolygumas, teisinga formacija ir optimalus kabučių laikymas
	Susiuvama kabučių linija ant bandomosios medžiagos. Vertinamas 60 mm kabučių susegimo plotas.
	L1 = 0,2
	4 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių nėra; audinio struktūra išlieka nepakitusi – nėra perforacijų ar plyšimų
2 - siūlė kokybiška, netaisyklingų kabučių iki 2 proc; 0 - siūlė nekokybiška, daugiau negu 2 proc.

	T2
	Kompresijos stiprumas
	Į instrumentų žiotis distalines dalis įdedamas sintetinis kamštis (pvz., ausų kamštukas), uždaromos žiotys ir pabandoma ištraukti kamštį. Ištraukimo jėga parodo kompresijos jėgą.
	L2 = 0,2
	2 taškai – kamščio ištraukti pincetu nepavyksta nė vienu iš 3 bandymų (pincetas išslysta nuo kamščio arba kamštis lieka žiotyse);
1 taškas – kamštis ištraukiamas 1 iš 3 bandymų;
0 taškų – kamštis ištraukiamas visais 3 bandymais.

	T3
	Lengvas naudojimas ir nuolatinė operuotojo kontrolė
	1. Visi veiksmai atliekami viena ranka (artikuliacija, uždarymas, aktyvacija).
2. Pabandoma naudoti prietaisą kaip žnyples.
3. Įvertinamas žiočių atsidarymas ir užsidarymas.
	L3 = 0,2
	2 - naudojimas lengvas ir patogus viena ranka; 0- nepatogus naudojimas viena ranka

	T4
	Instrumento stabilumas
	Įvertinama, ar velenas ir žnyplės nesilanksto nevalingai ir išlaiko padėtį artikuliacijos metu bei esant apkrovai (pvz., maksimalios artikuliacijos storuose audiniuose).
	L4 = 0,2
	2 – velenas ir žnyplės išlaiko pradinę padėtį; 0- velenas ir žnyplės lankstosi/neišlaiko padėties

	T5
	Ergonomika
	1. Naudojama viena ranka ir įvertinama 360° sukimosi galimybė.
2. Įvertinami ergonominius sprendimai darbui siaurose vietose ir prie jautrių struktūrų.
	L5 = 0,2
	2 – instrumentas sukasi 360° kampu; 0 – instrumentas sukasi mažiau negu 360° kampu.




Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:								
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:		
E = K + T
						
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):	
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3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.							
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				



Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.
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