## Lapas1
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 6 "Techninė specifikacija"
MEDICININĖS PRIEMONĖS TRAUMATOLOGINĖMS OPERACIJOMS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur be PVM | Bendra įkainių suma Eur su PVM | Gamintojas, gaminio pavadinimas ir/arba prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)
I. PIKRIMO DALIS. SRAIGTAI IR PLOKŠTELĖS
1.1 | Kortikaliniai sraigtai | ø 3,5 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 110 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 800 | vnt.
1.2 | Kortikaliniai sraigtai | ø 4,5 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 110 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 1200 | vnt.
1.3 | Spongioziniai sraigtai | ø 6,5 mm, įsriegtos dalies ilgis 16 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 120 mm pasirinktinai (kas 5 mm) | 20 | vnt.
1.4 | Spongioziniai sraigtai | ø 6,5 mm, įsriegtos dalies ilgis 32 mm, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 120 mm pasirinktinai (kas 5 mm) | 40 | vnt.
1.5 | Spongioziniai sraigtai | ø 6,5 mm, sriegis per visą sraigto ilgį (pilno sriegio), sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai.Sraigtų ilgis nuo 25 mm iki 120 mm pasirinktinai (kas 5 mm) | 70 | vnt.
1.6 | Navikuliariniai (spongioziniai) sraigtai | ø 3,5 mm, pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 50 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 60 | vnt.
1.7 | Navikuliariniai (spongioziniai) sraigtai | ø 4,0 mm, pilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 60 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 60 | vnt.
1.8 | Navikuliariniai (spongioziniai) sraigtai | ø 4,0 mm, nepilnu sriegiu, sukami atsuktuvu su šešiakampio formos galu. Pagaminti iš medicininio plieno arba titano. Savisriegiai. Sraigtų ilgis nuo 18 mm iki 60 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 10 | vnt.
1.9 | Plokštelės tubuliarinės 1/3, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams | Plokštelės storis ≥ 1 mm, plotis ≥ 9 mm. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius turi būti: 3/4/5/6/7/8/9/10 | 70 | vnt.
1.10 | Siauros storos plokštelės | Ne mažiau nei 11 mm pločio ir ne mažiau nei 4 mm storio, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius turi būti: 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 | 18 | vnt.
1.11 | Plačios storos plokštelės | Ne mažiau nei 16 mm pločio ir ne mažiau nei 4,5 mm storio, tinkančios ø 4,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius turi būti: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 | 10 | vnt.
1.12 | Siauros plonos plokštelės | Ne mažesnio nei 11 mm pločio ir ne mažesnio nei 2,5 mm storio, tinkančios ø 3,5 mm sraigtams, kompresinėmis angomis. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius turi būti: 2/3/4/5/6/7/≥8 | 10 | vnt.
1 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
1 pirkimo dalis. Pastaba. Plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai) privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
II. PIKRIMO DALIS. KANULIUOTI SRAIGTAI
2.1 | Kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio, pilnai panyrantys į kaulą, sraigto galvutė konuso formos. Turi būti galimybė rinktis iš 3 skirtingų dydžių sraigtų: 1) distalinės dalies Ø 2,3 mm (±0,05 mm), 2) distalinės dalies Ø 2,6 mm (±0,05 mm), 3) distalinės dalies Ø 3,0 mm (±0,05 mm). Savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai. Pagaminti iš titano. Būtina sąlyga: visi implantai turi būti to paties gamintojo, pateikti instrumentariumą panaudai. Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 30 mm pasirinktinai (kas 2 mm) | 150 | vnt.
2.2 | Kanuliuoti sraigtai | ø 4,5 mm, daliniu sriegiu. Savisriegiai. Kaniulės ø ≥ 1,15 mm, galvutės plotis 6 mm, sukami atsuktuvu ø 3,5 mm su šešiakampio formos galu. Savisriegiai. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai. Sraigto ilgis (mm): 18/20/22/24/25/26/28/30/35/40/45/50/55/60 | 20 | vnt.
2 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
2 pirkimo dalis. Pastaba. Būtina sąlyga: pateikti kaniuliuotų sraigtų instrumentariumus panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
III PIRKIMO DALIS. DHS/DCS IMPLANTŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA
3.1 | DHS pertrochanterinės plokštelės kompresinėmis kiaurymėmis | Plokštelės plotis 19 mm, storis 6 mm. Kampas - 135°. Galimi kaklelio pasirinkimo ilgiai 38 mm, 25 mm. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano. 135° ploštelės kiaurymių skaičius turi būti: 3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 70 | vnt.
3.2 | DCS kondiliarinė 95º plokštelė kompresinėmis kiaurymėmis | Storis 6,0 mm, plotis 18 mm. Kaklelio ilgis 25 mm. Tvirtinama Ø 4,5 mm sraigtais. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Kiaurymių skaičius turi būti: 3/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 20 | vnt.
3.3 | DHS/DCS sraigtas | Sraigtai (turi būti galimybė pasirinkti): Ø 12,5 mm, įsriegiamos dalies ilgis 22 mm arba 27 mm. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Sraigto ilgis nuo 50 iki 145 mm, (kas 5 mm) | 100 | vnt.
3.4 | DHS/DCS kompresinis sraigtas | Pagamintas iš medicininio plieno arba titano (būtina sąlyga: metalas turi būti toks pat kaip ir DHS, DCS plokštelės bei DHS/DCS sraigtas). L32 mm | 100 | vnt.
3.5 | Trochanterį stabilizuojanti plokštelė prie DHS/DCS sistemos | Anatomiškai adaptuota plokštelė. Pagamintos iš medicininio plieno arba titano (būtina sąlyga: metalas turi būti toks pat kaip ir DHS, DCS plokštelės bei DHS/DCS sraigtas). | 2 | vnt.
3.6 | Kiršnerio viela su aštriais plokščiais išgalandinimais abiejuose galuose (trokaro formos) | Pagaminta iš medicininio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos
|  | Vielos skersmuo nuo Ø 0,8 iki Ø 3,0 mm, ilgis pvz. nuo 70 iki 300 mm. | 500 | vnt.
|  | Minkšta viela (lanksti), skersmuo nuo Ø 0,2 iki 1.5 mm. Ritinėlio ilgis ≥5m | 3 | vnt.
3.7 | Sraigtai | Ø 7,0 mm, kanuliuoti, savisriegiai, įsriegtos dalies ilgis 16 mm. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Sraigto ilgis nuo 50 (+/- 5) iki 130 mm (kas 5 mm) | 25 | vnt.
3.8 | Sraigtai | Ø 7,0 mm, kanuliuoti, savisriegiai, įsriegtos dalies ilgis 32 mm. Pagaminta iš medicininio plieno arba titano. Sraigto ilgis nuo 50 (+/- 5) iki 130 mm (kas 5 mm) | 40 | vnt.
3.9 | Kiršnerio viela su sriegiu viename gale | Pagaminta iš medicininio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos
|  | Vielos skersmuo Ø 2.0 mm, ilgis 230-250 mms, skirta naudoti implantuojant 7,0 mm kaniuliuotus sraigtus | 25 | vnt,
|  | Vielos skersmuo Ø 2.5 mm, ilgis 230-250 mms, skirta naudoti implantuojant DHS/DCS plokšteles | 25 | vnt.
3 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
3 pirkimo dalis. Pastaba. Plokštelės ir joms tinkantys sraigtai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti atskirus DHS/DCS plokštelių, sraigtų bei 7,0 mm kaniuliuotų sraigtų instrumentariumus panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Matuokliai turi būti turi būti sugraduoti cm ar mm (SI sistemos vienetais). Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
IV. PIKRIMO DALIS. UŽRAKINAMA IMPLANTŲ SISTEMA
4.1 | Kintamo kampo užrakinama rekonstrukcinė plokštelė, lankstoma, naudojama su 3,5 mm užrakinamais titaniniais savisriegiais sraigtais, titaninė
4.1.1 | 5 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.1.2 | 6 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.1.3 | 7 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.1.4 | 8 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.2 | Užrakinama 1/3 tubuliarinė plokštelė, naudojama su 3,5 mm užrakinamais titaniniais savisriegiais sraigtais, titaninė
4.2.1 | 5 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.2.2 | 6 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.2.3 | 7 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.2.4 | 8 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.2.5 | 9 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3 | Užrakinama mažo kontakto tiesi siaura kompresinė plokštelė, naudojama su 4,5 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais, titaninė
4.3.1 | 6 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3.2 | 7 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3.3 | 8 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3.4 | 9 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3.5 | 10 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.3.6 | 12 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4 | Užrakinama mažo kontakto tiesi plati kompresinė plokštelė, naudojama su 4,5 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais, titaninė
4.4.1 | 6 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4.2 | 7 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4.3 | 8 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4.4 | 9 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4.5 | 10 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.4.6 | 12 kiaurymių |  | 2 | vnt.
4.5 | Žastikaulio proksimalinio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė anatonomiškai išgaubta ir išlenkta | Proksimaliniame gale išplatėjanti iki 26 mm, turinti ne mažiau 8 užrakinamų kiaurymių sraigtams ir ne mažiau 9 kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Distalinės dalies plotis 13 mm, fiksuojama "combi" tipo kiaurymėmis. Plokštelė turi dvi papildomas kiaurymes nukreipiančiąjam blokui, pagamintam iš PEEK, tvirtinti. Fiksuojama 3.5 mm užrakinamais kortikaliniais sraigtais, 4.0mm užrakinamais spongioziniais sraigtais bei 3.5mm savisriegiais kortikalinis sraigtais. Pagaminta iš titano.
4.5.1 | 8/2 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 5 | vnt.
4.5.2 | 8/3 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 20 | vnt.
4.5.3 | 8/4 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 20 | vnt.
4.5.4 | 8/5 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.5.5 | 8/6 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.5.6 | 8/8 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.5.7 | 8/10 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.5.8 | 8/12 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.5.9 | 8/14 kiaurymės distalinėje dalyje |  | 10 | vnt.
4.6 | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio stipinkaulinė/lateralinė plokštelė | Plokštelė užrakinama, 4-10 užrakinamos „combi“ tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje ir 5 „combi“ tipo kiaurymės distalinėje dalyje, viena kurių papildoma apgaubianti žastikaulį, dvi kiaurymės vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais bei 3,5mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.6.1 | 5/4 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.6.2 | 5/6 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.6.3 | 5/8 kiaurymių, dešinės/kairės puses. |  | 2 | vnt.
4.6.4 | 5/10 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.7 | Anatomiškai išgaubta distalinio žastikaulio medialinė (alkūnkaulio medialinė) plokštelė (kairės/dešinės pusės su spalviniu kodavimu) | Plokštelė užrakinama, 4-12 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, dvi kiaurymės – vielai pravesti, pagaminta iš titano. Fiksuojama 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.7.1 | 4 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.7.2 | 6 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.7.3 | 8 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.7.4 | 10 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.7.8 | 12 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 2 | vnt.
4.8 | Anatomiškai išgaubta proksimalinė alkūnkaulio plokštelė (kairės/dešinės pusės) | Plokštelė užrakinama, 8, 10 ir 14 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, kurių viena užlenkta 100 laipsnių kampu, bei papildoma pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; kablio formos, su papildomais antimigraciniais dygliais ir/arba be jų, pagaminta iš titano. Fiksuojama titaniniais 3.5 mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.8.1 | 8 kiaurymių su dygliais (be dyglių -pasirinktinai) |  | 2 | vnt.
4.8.2 | 10 kiaurymių su dygliais (be dyglių -pasirinktinai) |  | 2 | vnt.
4.8.3 | 14 kiaurymių su dygliais (be dyglių - pasirinktinai) |  | 2 | vnt.
4.9 | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė | Plokštelė su kabliu, anatonomiškai išgaubta ir išlenkta: kablio kampas anatomiškai išlenktas, nuožulnus. Plokštelė kairės ir dešinės pusių, ne mažiau trijų dydžių, visos kiaurymės užrakinamo kintamo kampo su viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu; viena papildoma kiaurymė vielai pravesti. Pagaminta iš titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, pagamintais iš titano. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.9.1 | 2/2 kiaurymių plokštelė, L65mm (±2mm) dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.9.2 | 2/3 kiaurymių plokštelė, L74mm (±2mm) dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.9.3 | 2/6 kiaurymių plokštelė, L96mm (±2mm) dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.10 | Raktikaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė | Plokštelė anatonomiškai išlenkta, S formos: ne mažiau 4 skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo su viena DC kiauryme ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei dvi kiaurymes vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš titano, naudojama su 3.5mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 3.5mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.10.1 | 6 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 10 | vnt.
4.10.2 | 8 kiaurymių, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.10.3 | 9 kiaurymių, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.10.4 | 10 kiaurymių, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.11 | Raktikaulio, lateralinė, kintamo kampo užrakinama plokštelė | Plokštelė anatonomiškai ižplatėjanti distaliniame gale: 5 kiaurymės išplatėjusiame gale, dviejų skirtingų dydžių, visos kiaurymės kintamo užrakinamo kampo ir viena pailga, plokštelės pozicijai užtikrinti standartiniu sraigtu bei bei kiaurymė vielai pravesti, kairės ir dešinės pusės. Pagaminta iš titano, naudojama su 2,7mm užrakinamais kortikaliniais savisriegiais sraigtais, bei 2,7mm, savisriegiais kortikaliniais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.11.1 | 5/4 kiaurymių, dešinės/kairės pusės. |  | 5 | vnt.
4.11.2 | 5/6 kiaurymių, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.12 | Kintamo kampo medialinė blauzdikaulio distalinio galo/ kulnakaulio mažo kontakto užrakinama plokštelė įgalinanti atlikti smulkiafragmentinių lūžių fiksaciją | Plokštelė distalinėje išplatėjusioje dalyje nemažiau 4 kintamo kampo užrakinamos kiaurymės ir dvi papildomos užrakinamos kiaurymės, mono krypties fiksacijai atlikti. Proksimalinėje plokštelės dalyje visos kiaurymės – „combi“ tipo: fiksuoti užrakinamais arba standratiniais sraigtais, ne mažiau trijų kiaurymių Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių, pagaminta iš titano, naudojama su 3,5 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais arba 3,5mm standartiniais savisriegiais sraigtais „combi“ tipo kiaurymėse. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.12.1 | 3 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 1 | vnt.
4.12.2 | 5 kiaurymių plokštelė,dešinės/kairės pusės |  | 1 | vnt.
4.12.3 | 7 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 10 | vnt.
4.12.4 | 9 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 10 | vnt.
4.12.5 | 11 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 10 | vnt.
4.12.6 | 13 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.12.7 | 15 kiaurymių plokštelė, dešinės/kairės pusės |  | 5 | vnt.
4.13 | Proksimalinio blauzdikaulio lateralinė kintamo kampo užrakinama plokštelė, įgalinanti atlikti lateralinę monokondiliarinę, periprostetinę lūžių fiksaciją | Plokštelė žemo profilio, storis 3mm (±0,5mm), anatomiškai išgaubta ir adaptuota, ne mažiau dviejų dydžių: 6 ir 7 kintamo kampo užrakinamų kiaurymių išplatėjusioje proksimalinėje dalyje, išsidėsčiusių dviem eilėmis bei 4 ir 8 kintamo kampo užrakinamų kiaurymių distalinėje dalyje. Papildomai viena ovali anga plokštelėje leidžianti atlikti segmentinio paviršiaus redukciją; ne mažiau 7 kiaurymių kiršnerio vielai pravesti. Universali, tinka ir kairei, ir dešinei pusėms, pagaminta iš titano. Fiksuojama su 4,0 mm užrakinamais savisriegiais sraigtais. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.13.1 | 6/4 kiaurymių plokštelė |  | 5 | vnt.
4.13.2 | 7/4 kiaurymių plokštelė |  | 5 | vnt.
4.13.3 | 6/8 kiaurymių plokštelė |  | 5 | vnt.
4.13.4 | 7/8 kiaurymių plokštelė |  | 5 | vnt.
4.14 | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė užrakinama plokštelė | Plokštelė T formos, adaptuota ir anatomiškai išgaubta, turinti 3 užrakinamas kiaurymes proksimalinėje išplatėjusioje dalyje ir nuo 4-18 užrakinamų kiaurymių distalinėje dalyje, turi ne mažiau 3 papildomų kiaurymių K-vielai įvesti, kairės ir dešinių pusių. Užrakinama 6.0 mm. spongioziniais užrakinamais savisriegiais sraigtais proksimalinėje dalyje ir 4,5mm užrakinamais arba standartiniais savisriegiais sraigtais distalinėje dalyje. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminta iš titano.
4.14.1 | 3/4 kiaurymių plokštelė, L77mm (±2mm), kairės/dešinės pusės |  | 2
4.14.2 | 3/6 kiaurymių plokštelė, L109mm (±2mm), kairės/dešinės pusės |  | 2 | vnt.
4.14.3 | 3/8 kiaurymių plokštelė, L141mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.14.4 | 3/10 kiaurymių plokštelė, L173mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.14.5 | 3/12 kiaurymių plokštelė, L205mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.14.6 | 3/14 kiaurymių plokštelė, L237mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.14.7 | 3/16 kiaurymių plokštelė, L269mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.14.8 | 3/18 kiaurymių plokštelė, L301mm (±2mm), kairės/dešines pusės |  | 2 | vnt.
4.15 | Distalinio šeivikaulio užrakinama plokštelė | Plokštelė, turinti 4 kintamo kampo užrakinamas kiaurymes distalinėje išplatėjusioje dalyje ir nuo 2-5 užrakinamų kiaurymių proksimalinėje dalyje, bei 2 pailgas - plokštelei pozicionuoti. Turi, ne mažiau 3 papildomų kiaurymių K-vielai įvesti. Užrakinama 3,5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5mm kortikalniais savisriegiais sraigtais, sraigtų galva D5. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminta iš titano.
4.15.1 | 4/2 kiaurymės, L 83 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.15.2 | 4/3 kiaurymės, L 96 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.15.3 | 4/5 kiaurymės, L 122 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.16 | Distalinio šeivikaulio užrakinama plokštelė | Plokštelė anatomiškai išgaubta, turinti 3 kintamo kampo užrakinamas kiaurymes distalinėje rekonstrukcinėje dalyje ir nuo 7-11 užrakinamų kiaurymių proksimalinėje dalyje, tarp kurių 2 pailgas - plokštelei pozicionuoti. Užrakinama 3,5mm kortikaliniais užrakinamais savisriegiais sraigtais ir/arba 3,5mm kortikalniais savisriegiais sraigtais, sraigtų galva D5. Sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu. Pagaminta iš titano.
4.16.1 | 7 kiaurymės, L 96 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.16.2 | 9 kiaurymės, L 122 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.16.3 | 11 kiaurymės, L 148 mm (± 0,1mm) |  | 5 | vnt.
4.17 | Stipinkaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė, įgalinanti atlikti stipinkaulio distalinio galo fiksaciją iš delninės (volarinės) pusės (smulkiafragmentiniams lūžiams) | Plokštelė turi būti ne mažiau kaip dviejų dydžių: plati su 9 (27-28 mm pločio išplatėjusioje dalyje) ir siaura su 7 (22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje) užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje. Distalinėje dalyje rakinamos tipo kiaurymės su viena pailga kiauryme plokštelės fiksacijai, bei ne mažiau 5 kiaurymių K-vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių. Fiksuojama 2,4 mm skersmens užrakinamais ir 2,4 mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais ir/arba 1,8 mm rakinamais kaiščiais. Pagaminta iš titano.
4.17.1 | 7/2 kiaurymės, L 46 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.2 | 7/3 kiaurymės, L 55 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 6 | vnt.
4.17.3 | 7/4 kiaurymės, L 63 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.4 | 7/6 kiaurymės, L 80 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.5 | 7/8 kiaurymės, L 97 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.6 | 7/10 kiaurymės, L 114 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.7 | 7/12 kiaurymės, L 131 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.8 | 9/2 kiaurymės, L 46 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.9 | 9/3 kiaurymės, L 55 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 6 | vnt.
4.17.10 | 9/4 kiaurymės, L 63 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.11 | 9/6 kiaurymės, L 80 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.12 | 9/8 kiaurymės, L 97 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.13 | 9/10 kiaurymės, L 114 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.17.14 | 9/12 kiaurymės, L 131 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.18 | Stipinkaulio kintamo kampo užrakinama plokštelė, įgalinanti atlikti stipinkaulio distalinio galo fiksaciją iš delninės (volarinės) pusės "Watershed" linijoje. | Plokštelė turi būti siaura su 7 (22-23 mm pločio išplatėjusioje dalyje) užrakinamomis kiaurymėmis proksimalinėje dalyje. Distalinėje dalyje rakinamos tipo kiaurymės su viena pailga kiauryme plokštelės fiksacijai, bei ne mažiau 5 kiaurymių K-vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusių. Fiksuojama 2,4 mm skersmens užrakinamais ir 2,4 mm kortikaliniais savisriegiais sraigtais ir/arba 1,8 mm rakinamais kaiščiais. Pagaminta iš titano.
4.18.1 | 7/3 kiaurymės, L 50 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.18.2 | 7/4 kiaurymės, L 59 mm (± 0,1mm) kairės/dešinės pusių |  | 2 | vnt.
4.19 | Plokštelė, įgalinanti atlikti šlaunikaulio distalinio galo fiksaciją užrakinama plokštele, skirta trauminiams lūžiams gydyti | Plokštelė anatomiškai išgaubta ir išlenkta, atitinkanti šlaunikaulio distalinės dalies formą, atskiros plokštelės kairei ir dešinei kojai. Plokštelė išplatėjanti distaliniame gale, ne mažiau 7 užrakinamų kiaurymių distalinėje dalyje. "Combi" tipo kiaurymės proksimalinėje dalyje įgalina fiksuoti užrakinamais arba standartiniais 4,5 mm skersmens savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje - užrakinamos kiaurymės fiksuojamos 5,5 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano.
4.19.1 | 6 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.19.2 | 8 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.19.3 | 10 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.19.4 | 12 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.19.5 | 14 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.19.6 | 16 kiaurymių, L 59 mm (± 0,1mm) dešinės/kairės pusių |  | 2 | vnt.
4.20 | Girnelės kintamo kampo užrakinama plokštelė | Plokštelė anatominės formos, apgaubianti girnelę dviem atšakomis, skirtomis girnelės stabilizavimui, titaninė. Naudojama su 3,5/5,0mm (galva) užrakinamais titaniniais savisriegiais sraigtais, pilnai panyrančiais į kiaurymes. 11 kiaurymių. | 2 | vnt.
4.21 | Priešakinės pėdos implantai, naudojami su Ø 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais arba Ø 2,7 mm standartiniais, savisriegiais sraigtais. Pagaminta iš titano
4.21.1 |  | Dvigubo tilto plokštelė, 4 užrakinamos kintamo kampo kiaurymės, Ø 2.7 mm užrak. ir/arba standartiniams sraigtams fiksuoti; L18x20 mm, plokštelės storis 1,5 mm | 2 | vnt.
4.21.2 |  | Dvigubo tilto plokštelė, 4 užrakinamos kintamo kampo kiaurymės, Ø2.7 mm užrak. ir/arba standartiniams sraigtams fiksuoti; L18x24 mm, plokštelės storis 1,5 mm. | 2 | vnt.
4.21.3 |  | L-AD-plokštelė, įžambi, 2/2 užrakinamos kintamo kampo kiaurymės, dešinės pusės/kairės pusių, Ø2.7 mm užrak. ir/arba standartiniams sraigtams fiksuoti, galvos plotis 16mm, L8x28 mm, plokštelės storis 1,5 mm. | 2 | vnt.
4.21.4 |  | L-AD-plokštelė, įžambi, 2/3 užrakinamos kintamo kampo kiaurymės, dešinės pusės/kairės pusių, Ø2.7 mm užrak. ir/arba standartiniams sraigtams fiksuoti; galvos plotis 16mm, L8x37 mm, plokštelės storis 1,5 mm | 2 | vnt.
4.21.5 |  | T-AD-plokštelė, 2/2 užrakinamos kintamo kampo kiaurymės; Ø2.7 mm užrak. ir/arba standartiniams sraigtams fiksuoti; galvos plotis 16mm, L8x28 mm; plokštelės storis 1,5 mm | 2 | vnt.
4.22 | Kanuliuoti sraigtai savisriegiai įsukant ir išsukant, savigręžiai Ø 3,5 mm, sraigtai nuo 10 iki 70 mm, kas 2 mm, daliniu sriegiu, titaniniai.
4.22.1 | Ilgis nuo L10 iki 70 mm |  | 30 | vnt.
4.22.2 | Poveržlės ø7,0/ø3,8mm |  | 5 | vnt.
4.23 | Kanuliuoti sraigtai savisriegiai įsukant ir išsukant, savigręžiai Ø 4,5 mm, sraigtai nuo 20 iki 72 mm, kas 2 mm, daliniu sriegiu, titaniniai.
4.23.1 | Ilgis nuo L20 iki 72 mm |  | 30 | vnt.
4.23.2 | Poveržlės ø10/ø5 mm |  | 5 | vnt.
4.24 | Kanuliuoti sraigtai savisriegiai įsukant ir išsukant, savigręžiai Ø 7,0 mm, sraigtai nuo 30 iki 130 mm, kas 5 mm, daliniu sriegiu: L16mm ir/arba pasirinktinai, titaniniai.
4.24.1 | Ilgis nuo L30 iki 130 mm, sriegio ilgis 16mm |  | 20 | vnt.
4.24.2 | Ilgis nuo L45 iki 130 mm, sriegio ilgis 32mm |  | 20 | vnt.
4.24.3 | Poveržlės ø16/ø6,7 mm |  | 5 | vnt.
4.25 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami, smulkūs | ø 2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 1600 | vnt.
4.26 | Sraigtai, savisriegiai, smulkūs | ø 2,7 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 200 | vnt.
4.27 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami, smulkūs | ø 2,4 mm ilgis nuo 12 iki 20 mm, titaniniai. | 1600 | vnt.
4.28 | Sraigtai, savisriegiai, smulkūs | ø 2,4 mm ilgis nuo 12 iki 28 mm, titaniniai. | 200 | vnt.
4.29 | Kaištis, rakinamas | ø 1,8 mm ilgis nuo 16 iki 28 mm, titaninis. | 200 | vnt.
4.30 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai | ø 3.5 mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 1800 | vnt.
4.31 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | ø 3.5 mm. Ilgis nuo 18 – 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 250 | vnt.
4.32 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami kortikaliniai | ø3.5 mm skersmens, galvos skersmuo ø 5mm. Ilgis nuo 14 iki 40 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 800 | vnt.
4.33 | Sraigtai, savisriegiai kortikaliniai | ø3.5 mm skersmens, galvos skersmuo ø 5mm. Ilgis nuo 14 iki 40 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 150 | vnt.
4.34 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai | ø 4,0 mm, Ilgis nuo 30 iki 50 mm, titaniniai. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 800 | vnt.
4.35 | Sraigtai, savisriegiai užrakinami navikuliariniai | ø4,0 mm, pilno sriegio, šešiakampiis lizdas, žvaigždinės formos, titaniniai. Ilgis nuo 18 iki 90 mm. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. | 800 | vnt.
4.36 | Sraigtai, užrakinami kortikaliniai | ø 4,5 mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai, titaniniai. | 800 | vnt.
4.37 | Sraigtai kortikaliniai | ø 4,5 mm. Ilgis nuo 20 iki 50 mm, savisriegiai, titaniai. | 350 | vnt.
4.38 | Sraigtai, užrakinami kortikaliniai | ø 5.5 mm, Ilgis nuo 40 iki 90 mm, savisriegiai, titaniniai. | 1200 | vnt.
4.39 | Sraigtai užrakinami spongioziniai | ø 6,0 mm. Ilgis nuo 55 iki 90 mm, savisriegiai, titaniniai. | 650 | vnt.
4 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
4 pirkimo dalis. Papildomi reikalavimai: Užrakinamos plokštelės ir joms tinkantys sraigtai (visi implantai) privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
V. PIKRIMO DALIS. TITANINIŲ JUOSTŲ SISTEMA PERIPROSTETINIAMS LŪŽAIMS GYDYTI
5. | Titaninių juostų sistema
5.1 | Titaninė juosta 8,0mmx0,4mm (±0,1mm); L260mm |  | 10 | vnt.
5.2 | Juostos kilpinis instrumentas, 1/4 greita jungtis; ø65mm; L225mm; |  | 1 | vnt.
5.3 | Juostos kilpinis instrumentas, 1/4 greita jungtis; ø65mm; L185mm; |  | 1 | vnt.
5.4 | Juostos kilpinis instrumentas, 1/4 greita jungtis; ø45mm; L205mm; |  | 1 | vnt.
5.5 | Juostos kilpinis instrumentas, 1/4 greita jungtis; ø45mm; L175mm; |  | 1 | vnt.
5.6 | Rankena 1/4 su greita jungtimi, L162mm |  | 1 | vnt.
5.7 | Universalus suspaudėjas instrumentas titaninėms juostoms užfiksuoti 8.0mmx0,4mm/2mm; L220mm |  | 1 | vnt.
5.8 | Elevatorius L125mm. Instumentui suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją. |  | 1 | vnt.
5.9 | Žnyplės titaninės juostos karpymui L260mm. Instumentui suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją. |  | 1 | vnt.
5.10 | Metalinis plaktukas 300g. Instumentui suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją. |  | 1 | vnt.
5.11 | Perforuotas konteineris su dėklais titaninėms juostom ir instrumentams |  | 1 | vnt.
5 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
5 pirkimo dalis. Papildomoi reikalavimai: implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Instumentams suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją.
VI. PIKRIMO DALIS. UNIVERSALUS INSTRUMENTŲ RINKINYS, LŪŽUSIŲ SRAIGTŲ ŠALINIMUI
6. | Universalus instrumentų rinkinys lūžusių sraigtų šalinimui
6.1 | Atsuktuvas heksagonalinis, AF2,5; Ø2,7-4,0 sraigtams |  | 1 | vnt.
6.2 | Atsuktuvas, heksagonalinis, AF3,5; Ø4,5-7,0 sraigtams |  | 1 | vnt.
6.3 | Atsuktuvas, TORX 6 tipo sraigtams |  | 1 | vnt.
6.4 | Atsuktuvas, TORX 8 tipo sraigtams |  | 1 | vnt.
6.5 | Atsuktuvas, TORX 10 tipo sraigtams |  | 1 | vnt.
6.6 | Atsuktuvas, TORX 15 tipo sraigtams |  | 1 | vnt.
6.7 | Atsuktuvas, TORX 25 tipo sraigtams |  | 1 | vnt.
6.8 | T-tipo rankena, su greita jungtimi, L 93,5 |  | 1 | vnt.
6.9 | Atsuktuvas, sraigtų ištraukimui, AF2,; |  | 1 | vnt.
6.10 | Atsuktuvas, sraigtų ištraukimui; AF3,5 |  | 1 | vnt.
6.11 | T-tipo atsuktuvas, sraigtų ištraukimui, AF 2,5 |  | 1 | vnt.
6.12 | T-tipo atsuktuvas, sraigtų ištraukimui, AF 3,5 |  | 1 | vnt.
6.13 | Grąžto antgalis | Pagamintas iš kietmetalio; Ø2,5 mm x 46 mm; spiralės ilgis 14 mm; dviguba spiralė | 1 | vnt.
6.14 | Grąžto antgalis | Pagamintas iš kietmetalio, Ø3,0 mm x 50 mm; spiralės ilgis 17 mm; dviguba spiralė | 1 | vnt.
6.15 | Grąžto antgalis | Pagamintas iš kietmetalio, Ø4,0 mm x 54 mm; spiralės ilgis 22 mm; dviguba spiralė | 1 | vnt.
6.16 | Grąžto antgalis | Pagamintas iš kietmetalio, Ø5,0 mm x 62 mm; spiralės ilgis 26 mm; dviguba spiralė | 1 | vnt.
6.17 | Tuščiaviduris kaltas | Su aštria dantyta distaline dalimi ir greita jungtimi, sraigtams apgręžti nuo Ø1,5 mm iki 2,0 mm | 1 | vnt.
6.18 | Tuščiaviduris kaltas | Su aštria dantyta distaline dalimi ir greita jungtimi, sraigtams apgręžti nuo Ø2,7 mm iki 4,0 mm | 1 | vnt.
6.19 | Tuščiaviduris kaltas | Su aštria dantyta distaline dalimi ir greita jungtimi, sraigtams apgręžti nuo Ø4,5 mm iki 7,0 mm | 1 | vnt.
6.20 | Sraigto ašies ištraukėjas | Su greita jungtimi, sraigtams nuo Ø1,5 mm iki 2,0 mm | 1 | vnt.
6.21 | Sraigto ašies ištraukėjas | Su greita jungtimi, sraigtams nuo Ø2,7 mm iki 4,0 mm | 1 | vnt.
6.22 | Sraigto ašies ištraukėjas | Su greita jungtimi, sraigtams nuo Ø4,5 mm iki 6,0 mm | 1 | vnt.
6.23 | Platintojas/gilintuvas | Su greita jungtimi, ilgis 72 mm; sraigtams nuo Ø2,7 mm/3,5 mm/4,0 mm | 1 | vnt.
6.24 | Platintojas/gilintuvas | Su greita jungtimi, ilgis 115 mm; sraigtams nuo Ø4,5 mm/6,5 mm | 1 | vnt.
6.25 | Plaktukas | Metalinis, svoris 300 g | 1 | vnt.
6.26 | Kaltas |  | 1 | vnt.
6.27 | Žnyplės sraigtų suėmimui, sraigtams nuo Ø1,5 mm iki 2,7 mm |  | 1 | vnt.
6.28 | Žnyplės sraigtų suėmimui, sraigtams nuo Ø3,5 mm iki 6,5 mm |  | 1 | vnt.
6.29 | Perforuotas autoklavuojamas konteineris su padėklu |  | 1 | vnt.
6 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
6 pirkimo dalis. Papildomi reikalavimai: instrumentai, privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Instumentams suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją.
VII. PIKRIMO DALIS. IMPLANTAI ILGŲJŲ KAULŲ OSTEOSINTEZEI
7.1. | Šlaunikaulio proksimalinio galo kaniuliuota intramedulinė vinis. | Distalinėje trumposios vinies dalyje bent viena kiaurymė Ø5,0 mm sraigtams, ilgosios vinies – bent trys kiaurymės Ø5,0 mm sraigtams (sraigtai 2 plokštumose, iš kurių vienas sukamas statmenai kitiems dviems). Proksimalinės vinies dalies palinkimo kampas 6° (±0,05°). Joje vinį turi būti galima fiksuoti į šlaunikaulio kaklą vienu Ø10,0 mm (±0,05 mm) kompresiniu sraigtui arba dvejais Ø6,0 mm (±0,05°) rekonstrukciniais sraigtais (turi būti galimybė pasirinkti). Galimi vinies palinkimo pasirinkimo kampai: 125°, 130°. Trumpoji vinis universali, ilgoji vinis turi būti skirta arba kairei, arba dešinei pusei. Implantai pagaminti iš titano. Į komplektą turi įeiti aklė. | 220 | vnt.
130° trumposios vinies ilgis 170-290 mm (kas 20 mm), Vinies Ø 9-14 mm (kas 1 mm) 130° ilgosios vinies ilgis 300-440 mm (kas 20 mm), Vinies Ø 9-14 mm (kas 1 mm)
7.2. | Šlaunikaulio kaniuliuota intramedulinė vinis. | Turi būti: dešinės ir kairės pusės, taikoma rekonstukcinio, retrogradinio ir kompresinio gydymo metodams. Distalinėje vinies dalyje trys kiaurymės ne mažiau kaip dviejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje turi būti ne mažiau kaip keturios kiaurymės, tame tarpe bent viena kombinuota, skirta antirotacinei arba skersinei fiksacijai. Taikant rekonstrukcinį metodą, vinis fiksuojama proksimalinėje dalyje 2 rakinamais sraigtais, kurių diametras 6,5 mm. Distalinėje vinies dalyje fiksacijai naudojami 4,5 mm sraigtai. Aklė turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano. Į komplektą turi įeiti aklė. | 10 | vnt.
Vinies ilgis 200-440 mm (kas 10 mm), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm)
7.3. | Universali šlaunikaulio kaniuliuota intramedulinė vinis, tinkanti tiek dešinei, tiek kairei pusei. | Distalinėje vinies dalyje bent trys kiaurymės ne mažiau kaip dvejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė). Proksimalinėje vinies dalyje ne mažiau kaip dvi kiaurymės (tame tarpe bent viena, skirta kompresinei fiksacijai). Vinis fiksuojama 4,5 mm rakinamais sraigtais. Aklės turi būti ne mažiau kaip 7 dydžių, nuo 0 iki 30 mm (kas 5 mm). Implantai pagaminti iš titano. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. | 10 | vnt.
Vinies ilgis 260-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
7.4. | Blauzdikaulio intramedulinė vinis: Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. | Vinis universali, kaniuliuota. Distalinėje vinies dalyje bent trys kiaurymės ne mažiau kaip dvejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė), tvirtinamos trejais Ø4,5 mm rakinamais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje bent dvi kiaurymės vienoje plokštumoje (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė), tvirtinamos dvejais Ø 4,5 mm rakinamais sraigtais. Implantai pagaminti iš titano. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. | 10 | vnt.
Vinies ilgis 180-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
7.5. | Blauzdikaulio rekonstrukcinė intramedulinė vinis. Kompresija tiek distalinėje, tiek proksimalinėje vinies dalyje. | Vinis universali, rekonstrukcinė, kaniuliuota. Proksimalinio galo palinkimo kampas 10°, distalinio 4°. Distalinėje vinies dalyje bent trys kiaurymės ne mažiau kaip dvejose plokštumose (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė), tvirtinamos trejais Ø4,5 mm rakinamais sraigtais, vidurinis statmenai įsisukantis kitų dviejų atžvilgiu. Proksimalinėje vinies dalyje bent kiaurymės (tame tarpe ne mažiau kaip viena kompresinė). Tvirtinama keturiais rakinamais sraigtais, iš kurių ne mažiau kaip du Ø 4,5 mm sraigtai vienoje tiesieje ir ne mažiau kaip du Ø 5,0 mm arba Ø 4,5 mm (turėti galimybę pasirinkti) sraigtai tvirtinami kryžmiškai tarpusavyje ir kryžmiškai kitų dviejų sraigtų atžvilgiu. Implantai pagaminti iš titano. Apatinė kiaurymė distaliniame vinies gale turi būti nutolusi nuo vinies galo ne daugiau kaip 5 mm. | 10 | vnt.
Vinies ilgis 180-440 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 8-15 mm (kas 1 mm )
7.6. | Universali žastikaulio kaniuliuota intramedulinė vinis, taikoma kompresinio gydymo metodams | Proksimalinėje vinies dalyje fiksuojama dvejais Ø4,5 mm rakinamais sraigtais, distalinėje dalyje keturiais Ø3,5 mm rakinamais sraigtais (jei vinies Ø6 mm arba Ø7 mm) arba Ø4,5 mm rakinamais sraigtais (jei vinies ≥Ø8 mm). Kiaurymės išdėstytos ne mažiau kaip dvejose plokštumose. Implantai pagaminti iš titano. Į komplektą turi įeiti aklė ir kompresinis sraigtas. | 10 | vnt.
Vinies ilgis 180-320 mm (kas 5 mm ), vinies Ø 6-10 mm (kas 1 mm )
7.7. | Ø10,0 mm (±0,05 mm) kompresinis sraigtas, naudojamas šlaunikaulio proksimalinio galo vinims fiksuoti. Sraigtas turi turėti specialius griovelius stabiliai fiksacijai vinyje. | Rinkinio ilgis 70 - 120 mm (kas 5 mm) | 20 | vnt.
7.8. | Ø6,0 mm (±0,05 mm) rekonstrukcinis sraigtas, naudojamas šlaunikaulio proksimalinio galo vinims fiksuoti. Dalinio sriegio, su išplatėjimu proksimalinėje dalyje. | Ilgis 40 - 140 mm (kas 5 mm) | 150 | vnt.
7.9. | Ø 6,5 mm rakinamas trochanterinis sraigtas. | Ilgis 40 -140 mm (kas 5 mm) | 150 | vnt.
7.10. | Ø 5,0 mm pilno sriegio rakinamas sraigtas, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. | Ilgis 22- 115 mm (kas 2 mm) | 150 | vnt.
7.11. | Ø 4,5 mm pilno sriegio rakinamas sraigtas, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. | Ilgis 26 - 100 mm (kas 2 mm) | 150 | vnt.
7.12. | Ø 3,5 mm pilno sriegio rakinamas sraigtas, skirtas intramedulinės vinies fiksavimui. | Ilgis 10 - 34 mm (kas 2 mm) | 150 | vnt.
7 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
7 pirkimo dalis. Pastaba: visi implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
VIII. PIKRIMO DALIS. VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA KELIO KOREKCINĖMS OPERACIJOMS ATLIKTI
8.1. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė, anatomiškai adaptuota, L formos. | Plokštelės storis 3-4,5 mm. Plotis proksimalinėje dalyje 30 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms vienoje plokštumoje. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. Pagaminta iš titano. | 15 | vnt.
3/3 kiaurymės, L 62 mm (±1 mm) kairės/dešinės pusės
8.2. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė, anatomiškai adaptuota, L formos. | Pokštelės storis 3-5,5 mm. Plotis proksimalinėje dalyje 35 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms dvejose plokštumose. Turi būti galimybė implantą fiksuoti iš anteromedialinės pusės, taip sumažinant sverto efektą, tenkantį proksimalinės dalies sraigtams. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. Pagaminta iš titano. | 2 | vnt.
4/4 kiaurymės, L 77 mm (±1 mm) kairės/dešinės pusės
8.3. | Blauzdikaulio proksimalinio galo medialinė atviro kampo užrakinama osteotominė plokštelė, naudojama su PKR rekonstrukcija. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, reversinės L formos. Proksimalinėje dalyje turi būti galimybė ne mažiau kaip vieną kiaurymę fiksuoti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone) tam, kad būtų išvengta PKR tunelio ir raiščio transplanto pažeidimo. Plokštelės storis 3,5-4,5 mm, plotis proksimalinėje dalyje 39 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Skirta atlikti osteotomijoms kartu su raiščių plastika. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. Pagaminta iš titano. | 2 | vnt.
3/3 kiaurymės, L 73 mm (±1 mm) kairės/dešinės pusės
8.4. | Šlaunikaulio distalinio galo lateralinė atviro kampo osteotominė užrakinama plokštelė | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo ir 1 kintamo kampo užrakinamas kiaurymes. Plokštelės storis 3,5-5 mm, plotis distalinėje dalyje 33 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. Pagaminta iš titano. | 2 | vnt.
4/5 kiaurymės, L 99 mm (±1 mm) kairės/dešinės pusės
8.5. | Šlaunikaulio distalinio galo medialinė uždaro kampo užrakinama osteotominė plokštelė | Anatomiškai adaptuota, įstrižos L formos. Proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 fiksuoto kampo užrakinamas kiaurymes, iš kurių 2 turi būti įstrižoje plokštumoje, ir bent 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija. Distalinėje dalyje plokštelė turi ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes, iš kurių bent viena turi būti fiksuojama kintamu kampu. Proksimalinėje ir distalinėje dalyje plokštelė turi turėti ne mažiau kaip po 1 kiaurymę Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui prie kaulo. Plokštelės storis 3,5-5,5 mm, plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 4,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais. Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui. Pagaminta iš titano. | 2 | vnt.
5/4 kiaurymės, L 96 mm (±1 mm) kairės/dešinės pusės
8.6. | Ø 4,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai, savisriegiai. Sraigtų galvutė žemo profilio, pilnai panyranti į plokštelę, turinti specialą "kepurėlę", neleidžiančią perveržti sraigto plokštelėje. Pagaminti iš titano. | 15 - 90 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 300 | vnt.
8.7. | Ø 4,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai, savisriegiai, pagaminti iš titano. | 24 - 90 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 150 | vnt.
8 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
8 pirkimo dalis. Pastaba: visi implantai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Būtina sąlyga: pateikti instrumentariumą panaudai (instrumentai gali būti nauji arba naudoti (tinkami kokybiškam metalo konstrukcijų implantavimui ir naudojimui). Į rinkinį privalo įeiti: 1) Minkštųjų audinių retraktorius, turintis bent 4 kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti, skirtas laikinam instrumento fiksavimui prie kaulo. Instrumentas turi būti su metaliniu grioveliu distalinėje dalyje tiksliam jo pozicionavimui rentgeno pagalba. 2) Meary tipo replės osteotomijos vietos praplėtimui su sugraduotu rankenų užrakinimo mechanizmu. Turi būti galimybė atverti osteotomijos vietą ne mažesniame kaip 4-18 mm intervale (graduotė ne rečiau kaip kas 2 mm)). 3) Metaliniai kaulų pleištai. Turi būti galimybė fiksuoti juos prie įkalimo rankenos. Ne mažiau kaip 7 skirtingi dydžiai 6-18 mm intervale (kas 2 mm). 4) Pauwels tipo kaltai. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 dydžių instrumentų 10-25 mm pločio intervale. Kalto ilgis privalo būti ne trumpesnis nei 230 mm. 5) Specialūs nukreipėjas uždarų osteotomijų pjovimui. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
IX. PIKRIMO DALIS. IŠORINĖS FIKSACIJOS SISTEMA APATINIŲ IR VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ KAULŲ ATVIRŲ IR UŽDARŲ LŪŽIŲ, NESUAUGIMŲ, PSEUDOARTROZĖS, MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ DEFEKTŲ GYDYMUI VIENPUSIAIS STRYPINIAIS APARATAIS. KOMPLEKTĄ SUDARO:
9.1. | Apvalaus profilio jungiančioji sija | Ø 12 mm (±0,5 mm), rentgenui pralaidi, pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis 100-650 mm (turi būti galimybė pasirinkti bent iš 10 skirtingų ilgių) | 20 | vnt.
9.2. | Apvalaus profilio jungiančioji sija | Ø 9 mm (±0,5 mm), rentgenui pralaidi, pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis 100-300 mm (turi būti galimybė pasirinkti bent iš 5 skirtingų ilgių) | 10 | vnt.
9.3. | Apvalaus profilio jungiančioji sija | Ø 6 mm (±0,5 mm), rentgenui pralaidi, pagaminta iš anglies pluošto. Ilgis 60-200 mm (turi būti galimybė pasirinkti bent iš 7 skirtingų ilgių) | 10 | vnt.
9.4. | Apvalaus profilio sijų fiksatoriai | Sudaryti iš 3 dalių: užrakinimo mechanizmo ir 2 gnybtų. Greito užrakinimo, su galimybe pradinį užfiksavimą atlikti nenaudojant instrumentų. Tarpusavyje besiliečiančios gnybtų nugarėlės dantytu paviršiumi, siekiant užtikrinti tvirtą fiksaciją bei sukimo stiprumą tarp atskirų gnybtų. Fiksatoriai turi būti universalūs, leidžiantys fiksuoti tiek visų siūlomų diametrų jungiančiąsias sijas (12 mm (±0,5 mm), 9 mm (±0,5 mm), 6 mm (±0,5 mm)), tiek ne mažiau kaip 2 diametrų kaulinius strypus 4 mm (±0,1 mm) - 6 mm (±0,1 mm) intervale imtinai. | 14 | vnt.
9.5. | Paralelinis kaulinių strypų įvedimo taikiklis | Skirtas T formos apvalaus profilio sijų ir kelių kaulinių strypų fiksatoriui, turi ne mažiau kaip 3 taikiklius, išdėstytus vienoje eilėje | 1 | vnt.
9.6. | Nukreipėjas kaulinio strypo įvedimui | L formos | 2 | vnt.
9.7. | Nukreipėjas kaulinio strypo įvedimui | Ilgis 60 mm (± 5 mm) | 2 | vnt.
9.8. | Nukreipėjas kaulinio strypo įvedimui | Ilgis 80 mm (± 5 mm) | 2 | vnt.
9.9. | Trokaras |  | 2 | vnt.
9.10. | Grąžto nukreipėjas | Skirtas Ø 4,8 mm (±0,05 mm) grąžtui | 2 | vnt.
9.11. | Grąžto nukreipėjas | Skirtas Ø 3,2 mm (±0,05 mm) grąžtui | 2 | vnt.
9.12. | Grąžto nukreipėjas | Skirtas Ø 2,7 mm (±0,05 mm) grąžtui | 2 | vnt.
9.13. | Grąžtas | Ø 4,8 mm (±0,05 mm), ilgis 240 mm (± 5 mm) | 2 | vnt.
9.14. | Grąžtas | Ø 3,2 mm (±0,05 mm), ilgis 200 mm (± 5 mm) | 2 | vnt.
9.15. | Grąžtas | Ø 2,7 mm (±0,05 mm), ilgis 130 mm (± 5 mm) | 2 | vnt.
9.16. | AlIen raktas | Skersmuo s-5 mm | 1 | vnt.
9.17. | Rankena kaulinio strypo įvedimui | T formos, turinti greitojo prijungimo mechanizmą | 2 | vnt.
9.18. | Kauliniai strypai | Ø 6 mm (±0,05 mm), savigręžiai, konusiniai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 6,0-5,6 mm. Sriegio ilgis nuo 30 iki 90 mm (ne mažiau 4 ilgių). Strypų bendras ilgis 150 mm - 260 mm imtinai (ne mažiau 2 ilgių). | 20 | vnt.
9.19. | Kauliniai strypai | Ø 6 mm (±0,05 mm), savigręžiai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 6,0 mm. Sriegio ilgis nuo 25 iki 70 mm (ne mažiau 6 ilgių). Strypų bendras ilgis 180 mm - 260 mm imtinai (ne mažiau 2 ilgių). | 20 | vnt.
9.20. | Kauliniai strypai | Ø 6 mm (±0,05 mm), savigręžiai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 5,0 mm. Sriegio ilgis nuo 25 iki 70 mm (ne mažiau 6 ilgių). Strypų bendras ilgis 180 mm - 260 mm imtinai (ne mažiau 2 ilgių). | 20 | vnt.
9.21. | Kauliniai strypai | Ø 6 mm (±0,05 mm), savigręžiai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 4,0 mm. Sriegio ilgis nuo 25 iki 40 mm (ne mažiau 3 ilgių). Strypų bendras ilgis 100 mm - 180 mm imtinai (ne mažiau 3 ilgių). | 20 | vnt.
9.22. | Kauliniai strypai | Ø 4 mm (±0,05 mm), savigręžiai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 3,0 mm. Sriegio ilgis nuo 15 iki 35 mm (ne mažiau 2 ilgių). Strypų bendras ilgis 100 mm - 120 mm imtinai (ne mažiau 2 ilgių). | 20 | vnt.
9.23. | Konteineris | Skirtas instrumentų ir fiksavimo elementų laikymui ir sterilizavimui | 1 | vnt.
9 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
9 pirkimo dalis. Pastabos: visos priemonės privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Instumentams suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją.
X. PIKRIMO DALIS. IŠORINĖS FIKSACIJOS SISTEMA RIEŠO KAULŲ ATVIRŲ IR UŽDARŲ LŪŽIŲ, NESUAUGIMŲ, PSEUDOARTROZĖS, MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ DEFEKTŲ GYDYMUI DINAMINIAIS AŠINIAIS APARATAIS. KOMPLEKTĄ SUDARO:
10.1. | Dinaminis riešo fiksatorius | Sudarytas iš: 1) 1 vnt. ilgos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų; 2) 1 vnt. trumpos kartelės su kaulinių strypų gnybtu, galinčiu fiksuoti ne mažiau kaip 2 vnt. kaulinių strypų; 3) 1 vnt. šarnyrinio mechanizmo kartelių sujungimui. Pagamintas iš aliuminio. | 2 | vnt.
10.2 | Papildomos priemonės dinaminiam riešo fiksatoriui:
10.2.1 | Kartelė | Trumpa kartelė su strypelių fiksatoriumi ir kompresijos-distrakcijos mechanizmu, pagaminta iš aliuminio | 1 | vnt.
10.2.2 | Kartelė | Trumpa kartelė su T formos strypelių fiksatoriumi, pagaminta iš aliuminio | 1 | vnt.
10.2.3 | Grąžtas | Ø2,0 mm (±0,01 mm) su reguliuojamu gręžimo ribotuvu. Ilgis 130 mm (±5 mm). | 1 | vnt.
10.2.4 | Grąžtas | Ø2,7 mm (±0,01 mm) su reguliuojamu gręžimo ribotuvu. Ilgis 130 mm (±5 mm). | 1 | vnt.
10.2.5 | Allen raktas | 3 mm (±0,1 mm) skersmens | 1 | vnt.
10.2.6 | Nukreipėjas kaulinio strypo įvedimui | Su rankena, prie kurios tvirtinamos minkštųjų audinių apsaugos. Turi būti galimybė, esant reikalui, bent vieną minkštųjų audinių apsaugą laikinai išimti | 1 | vnt.
10.2.7 | Grąžto apsauga | Skirta naudoti su Ø2,0 mm (±0,01 mm) grąžtu. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui | 2 | vnt.
10.2.8 | Grąžto apsauga | Skirta naudoti su Ø2,7 mm (±0,01 mm) grąžtu. Naudojama, įstatant į minkštųjų audinių apsaugą, skirtą kaulinių strypų įvedimui | 2 | vnt.
10.2.9 | Raktas | Su T formos rankena, skirtas kartelių ir kaulinių strypų gnybtų fiksavimui | 1 | vnt.
10.2.10 | Raktas | Su T formos rankena, skirtas Skirtas Ø4,0 mm (±0,01 mm) kaulinių strypų įvedimui | 1 | vnt.
10.2.11 | Kauliniai strypai | Ø 4 mm (±0,05 mm), savigręžiai, konusiniai, pagaminti iš medicininio plieno. Sriegio diametras 3,3-3,0 mm. Sriegio ilgis nuo 20-30 mm (ne mažiau kaip 2 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone). Strypų bendras ilgis 60-100 mm (ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgiai nurodytame diapazone). | 40 | vnt.
10 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
10 pirkimo dalis. Pastaba: visos priemonės privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Instumentui suteikiama 24 mėn. garantija. Pateikti gamintojo sertifikatą arba deklaraciją apie garantiją.
XI. PIKRIMO DALIS. SPAUSTUKAS OPERACIJOMS
11.1 | Spaustukas operacijoms | Wertheim tipo arba lygiavertis, ilgis 22,0 cm ± 0,5 cm, darbinė dalis lenkta 20° ± 5° kampu. Spaudžiantis paviršius statmenai rantytas išilginei instrumento ašiai. Distalinėje dalyje su dantukais 1x 2, instrumento rankena su fiksavimo mechanizmu. Autoklavuojama. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 10 | vnt.
XII. PIKRIMO DALIS. ADATKOČIAI
12.1 | Adatkotis 16,0 cm ± 0.5 cm | Heger – Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su kietmetaliu arba lygiaverte medžiaga, buka, suimantis paviršius kryžmiškai dantytas, rankenos su fiksavimo mechanizmu, spalviškai pažymėtos. Instrumento ilgis 16,0 cm ± 0.5 cm Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X20Cr13 (plieno kodas 1.4021) arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 35 | vnt.
12.1 | Adatkotis 18,0 cm ± 0.5 cm | Heger – Mayo tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su kietmetaliu arba lygiaverte medžiaga, buka, suimantis paviršius kryžmiškai dantytas, rankenos su fiksavimo mechanizmu, spalviškai pažymėtos. Instrumento ilgis 18,0 cm ± 0.5 cm Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X20Cr13 (plieno kodas 1.4021) arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 35 | vnt.
12 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
XIII. PIKRIMO DALIS. ŽNYPLĖS VIELAI KIRPTI
13.1 | Žnyplės vielai kirpti | Harvey tipo arba lygiavertės, ilgis 17,5 cm ± 0,5 cm, šoninio kirpimo, su kietmetalio arba lygiavertės medžiagos pjovimo įdėklais, šarnyrinių lankstų sistema, skirtos kirpti minkštas vielas iki 2 mm storio, kietas vielas iki 1,7 mm storio. Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X15Cr13 (plieno kodas 1.4024) arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 5 | vnt.
XIV. PIKRIMO DALIS. ŽIRKLĖS
14.1 | Žirklės 14,5 cm ± 0,2 cm | Metzenbaum tipo arba lygiavertės preparavimo žirklės, lenktos, tolygiai užapvalintais galais, darbinė dalis su kietmetaliu arba lygiaverte medžiaga, spalviškai pažymėtos. Instrumento ilgis 14,5 cm ± 0,2 cm Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X38CroMoV15 (plieno kodas 1.4117), arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 45 | vnt.
14.2 | Žirklės 6,0 cm ± 0,2 cm | Lexer tipo arba lygiavertės preparavimo žirklės, lenktos, tolygiai užapvalintais galais, darbinė dalis su kietmetaliu arba lygiaverte medžiaga , spalviškai pažymėtos. Instrumento ilgis 16,0 cm ± 0,2 cm Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X38CroMoV15 (plieno kodas 1.4117), arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 45 | vnt.
14.3 | Žirklės | Lexer tipo arba lygiavertės preparavimo žirklės, lenktos, tolygiai užapvalintais galais. Instrumento ilgis 16,0 cm ± 0,2 cm Instrumentu metalo kokybė: Plieno tipas: X38CroMoV15 (plieno kodas 1.4117), arba lygiavertis. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą apie metalo kokybę ar sertifikatus įrodančius atitikimą. Autoklavuojama Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 200 | vnt.
14 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. įkainis Eur be PVM | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Gamintojas, gaminio pavadinimas ir/arba prekės kodas | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)
XV. PIKRIMO DALIS. OPTIKA IR ŠVIESOLAIDIS (FIKSUOTOS KAINOS SUTARTIS)
15.1 | Optika artroskopijai , suderinama su ligoninėje naudojama aparatūra | Raiška 4K, vaizdo kryptis 30°, ø 4,0 mm, ilgis 160mm±5mm, su safyrinėmis distalinėmis linzėmis arba lygiavertėmis. Suderinama su ligoninėje naudojamomis Smith&Nephew ø 6,0mm kaniulėmis . Autoklavuojama Taikomas 24 mėn. garantijos terminas Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prekių pristatymo terminas iki 3 mėn. | 2 | vnt.
15.2 | Šviesolaidis , suderinamas su ligoninėje naudojama aparatūra | Ilgis 3,0m ±0,5m, ø 4,0mm ± 0,5mm , suderintas su optine dalimi. Autoklavuojamas Taikomas 24 mėn. garantijos terminas Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prekių pristatymo terminas iki 3 mėn. | 2 | vnt.
15 pirkimo objekto dalies bendra įkainių suma Eur:
XVI. PIKRIMO DALIS. ŠEIVERIO RANKENA (FIKSUOTOS KAINOS SUTARTIS)
16.1 | Šeiverio rankena | Su valdymo mygtukais, integruotu ≥ 3,0m kabeliu, apsisukimų skaičius per minutę ≥8000 , osciliacinių ciklų per minutę ne mažiau 3000 Suderinama su ligoninėje naudojama Synergy Resection konsole. Autoklavuojama Taikomas 24 mėn. garantijos terminas Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Prekių pristatymo terminas iki 3 mėn. | 2 | vnt.
Bendrieji reikalavimai: 1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Siūlomos prekės privalo turėti CE ženklinimą. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 2.Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. 3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 4. Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 5. Visos perkamos priemonės autoklavuojamos. * - Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. Pastabos: 1. Pasiūlyme nurodyti įkainiai ir kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu (suapvalintos iki šimtųjų skaičiaus dalių). 2. Pirkimo objekto dalies Bendra įkainių suma, Eur su ir be PVM privalo atitinkamai sutapti su Pasiūlymo formoje nurodyta tos pačios pirkimo objekto dalies Bendra įkainių suma, Eur su ir be PVM.