TSD-708, VPP-4443

Integruotos ypač plataus tinklainės vaizdų gavimo ir optinės koherentinės tomografijos platformos 
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | - Prietaisas skirtas integruotam akių dugno ištyrimui, kuriame susieti ypač plataus lauko tinklainės (angl. UWF) ir optinės koherentinės tomografijos (angl. OCT) vaizdai; - Centrinės ir periferinės tinklainės dalių ištyrimas su sluoksnine analize tame pačiame aparate. |  |
| 2. | Reikalavimai UWF: |  |  |
| 2.1. | Vaizdavimo režimai | Ne mažiau kaip 8 vaizdavimo režimai, tarp kurių: - Spalvinis vaizdas raudona-žalia (angl. Color RG); - Spalvinis vaizdas raudona-žalia-mėlyna (angl. Color RGB); - Sensorinis vaizdas be raudonos spalvos (angl. Sensory (red-free)); - Gyslainės vaizdas (angl. Choroidal); - Autofluorescencija žaliu spinduliu (angl. Autofluorescence Green (Green AF)); - Autofluorescencija mėlynu spinduliu (angl. Autofluorescence Blue (Blue AF)); - Fluoresceino angiografija (angl. Fluorescein (FA)); - Indocianino žaliojo angiografija (angl. Indocyanine Green (ICG)). |  |
| 2.2. | Rezoliucija | Ne didesnė kaip 20 µm |  |
| 2.3. | Lazerio bangų ilgiai | - Mėlynos spalvos spindulys: 488 nm ± 5 nm; - Raudonos spalvos spindulys: 635 nm ± 5 nm; - Žalios spalvos spindulys: 532 nm ± 5 nm; - Infraraudonieji spinduliai: 802 nm ± 5 nm. |  |
| 2.4. | Skenavimo trukmė | Ne ilgesnė kaip 0,5 s |  |
| 2.5. | Akies dugno vizualizavimas | ≥ 200° apžvalgos kampu |  |
| 3. | Reikalavimai OCT: |  |  |
| 3.1. | Tipas | „Swept-source“ (SS) (ar lygiavertė) optinės koherencijos tomografija |  |
| 3.2. | Lazerio bangos ilgis | ≥ 1050 nm |  |
| 3.3. | Ašinė optinė rezoliucija | Ne didesnė kaip 7 µm |  |
| 3.4. | Skersinė optinė rezoliucija | Ne didesnė kaip 20 µm |  |
| 3.5. | Skenavimo gylis | ≥ 2,5 mm |  |
| 3.6. | Skenavimo greitis | ≥ 100 000 A skenų per sekundę |  |
| 3.7. | Skenavimo tipai | - Linijinis skenavimas: - Plotis 6 mm ± 1 mm; - Plotis 14 mm ± 1 mm; - Plotis 23 mm ± 1 mm. - Tūrinis skenavimas: - Aukštis ne siauresnėse ribose kaip nuo 3,5 mm iki 9,0 mm; - Plotis ne siauresnėse ribose kaip nuo 6,0 mm iki 14,0 mm. |  |
| 4. | Vyzdžių plėtimas | Nebūtinas vyzdžių išplėtimas, jei paciento vyzdžio skersmuo 2–3 mm |  |
| 5. | Papildomos indikacijos | Aparatas tinkamas naudoti pacientams su katarakta |  |
| 6. | Kiti funkcionalumai | - Navigacinis optinės koherentinės tomografijos skenavimas bet kurioje tinklainės periferijos vietoje; - Visiška vaizdų (OKT, autofluorescencijos, angiografijos ir spalvinio vaizdo) integracija (angl. Co-registration). |  |
| 7. | Paciento duomenų saugojimas ir perdavimas | Duomenų perdavimas į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS, palaikomos DICOM standarto funkcijos (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 8. | Kiti priedai: |  |  |
| 8.1. | Staliukas įrangai | Pilną įrangos funkcionalumą užtikrinantis elektrinis, reguliuojamo aukščio staliukas |  |
| 8.2. | Valdymo pultas | Rankinis valdymo pultas, skirtas paciento sulygiavimui ir skenavimo paleidimui |  |
| 8.3. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus ekranas, skirtas prietaiso valdymui ir vaizdų atvaizdavimui |  |
| 9. | Elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 16. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Perkama tarpusavyje techniškai derinama integruota ypač plataus tinklainės lauko vaizdų gavimo ir optinės koherentinės tomografijos platforma su priedais, būtinais įrangos eksploatacijai, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.