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Elektrinio sėdimo neįgaliojo vežimėlio pacientų transportavimui 
techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Vežimėlio tipas
	1. Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis, skirtas važiuoti lydinčio asmens pagalba;
2. Tinkamas naudoti vidaus patalpose ir lauke.
	

	2.
	Medžiaga
	Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos)
	

	3.
	Važiuoklė
	1. Su ne mažiau kaip 2 pagrindiniais varomaisiais ≥ 30 cm skersmens ratukais;
2. Su keturiais pagalbiniais, manevruojančiais ≥ 15 cm skersmens ratukais;
3. Važiuoklė su amortizatoriais priekyje ir gale.
	

	4.
	Vežimėlio valdymas
	1. Valdomas rankiniu valdikliu sumontuotu nugarinėje vežimėlio dalyje prie/ant stūmimo rankenos;
2. Su rankena (-omis) lydinčiam asmeniui.
	

	5.
	Vežimėlio ranktūriai
	1. Paminkštinti;
2. Reguliuojamo aukščio;
3. Nuimami arba atlenkiami.
	

	6.
	Vežimėlio kojų atramos
	1. Su kulnų prilaikymo dirželiais arba paminkštintomis blauzdų atramomis;
2. Su pakeliamomis/atlenkiamomis pėdų atramomis;
3. Kojų atramos reguliuojamo ilgio/aukščio, pasukamos į šonus, nuimamos.
	

	7.
	Vežimėlio nugaros dalis
	1. Nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip 
0 – 45;
2. Nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu arba mechaniniu būdu;
3. Užvalkalas pagamintas iš neperšlampamo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio, plaunamo ≥ 95° temperatūroje.
	

	8.
	Sėdimoji dalis
	1. Sėdynės plotis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 49–53 cm;
2. Sėdynės gylis 45–53 cm;
3. Sėdynės aukštis (matuojant nuo žemės iki sėdimojo paviršiaus be pagalvėlės) 42–53 cm;
4. Pagalvėlė/pasėstas prie sėdynės tvirtinamas „velcro“ tipo juostų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų pagalba;
5. Užvalkalas pagamintas iš neperšlampamo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio, plaunamo ≥ 95° temperatūroje.
	

	9.
	Saugos diržas
	1. Su saugos diržu liemens srityje;
2. Reguliuojamo ilgio;
3. Užsegamas sagtimi.
	

	10.
	Maitinimo šaltinis
	1. Įkraunamas (-i) akumuliatorius (-iai);
2. Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Ah;
3. Su pilnai įkrautu (-ais) akumuliatoriumi (-iais) nuvažiuojamas ne mažesnis kaip 30 km atstumas.
	

	11.
	Įspėjamieji signalai
	Indikatorius, rodantis likusią baterijos talpą arba įtaisas, įspėjantis apie baterijos žemą įkrovimo lygį
	

	12.
	Vežimėlio greitis
	1. Didžiausias vežimėlio greitis ne mažiau kaip 8 km/h;
2. Galimybė reguliuoti važiavimo greitį.
	

	13.
	Didžiausia įveikiama įkalnė
	Ne mažiau kaip 8°
	

	14.
	Didžiausia leistina apkrova
	Ne mažiau kaip 180 kg
	

	15.
	Vežimėlio apsisukimo spindulys (be kojų atramų)
	Ne didesnis kaip 60 cm
	

	16.
	Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys
	1. Ilgis ne daugiau kaip 95 cm be kojų atramų arba ne daugiau kaip 130 cm su kojų atramomis;
2. Plotis ne daugiau kaip 71 cm.
	

	17.
	Garantinis terminas
	1. Vežimėlio rėmui ≥ 36 mėnesiai; 
2. Elektronikai ≥ 24 mėnesiai;
3. Akumuliatoriui (-iams) ≥ 12 mėnesių.
	

	18.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	19.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas

	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	20.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	21.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	22.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
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