TSD-695, VPP-4085

Elektrinio sėdimo neįgaliojo vežimėlio pacientų transportavimui

techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio tipas | - Elektrinis neįgaliųjų vežimėlis, skirtas važiuoti lydinčio asmens pagalba; - Tinkamas naudoti vidaus patalpose ir lauke. |  |
| 2. | Medžiaga | Vežimėlio rėmas pagamintas iš dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 3. | Važiuoklė | - Su ne mažiau kaip 2 pagrindiniais varomaisiais ≥ 30 cm skersmens ratukais; - Su keturiais pagalbiniais, manevruojančiais ≥ 15 cm skersmens ratukais; - Važiuoklė su amortizatoriais priekyje ir gale. |  |
| 4. | Vežimėlio valdymas | - Valdomas rankiniu valdikliu sumontuotu nugarinėje vežimėlio dalyje prie/ant stūmimo rankenos; - Su rankena (-omis) lydinčiam asmeniui. |  |
| 5. | Vežimėlio ranktūriai | - Paminkštinti; - Reguliuojamo aukščio; - Nuimami arba atlenkiami. |  |
| 6. | Vežimėlio kojų atramos | - Su kulnų prilaikymo dirželiais arba paminkštintomis blauzdų atramomis; - Su pakeliamomis/atlenkiamomis pėdų atramomis; - Kojų atramos reguliuojamo ilgio/aukščio, pasukamos į šonus, nuimamos. |  |
| 7. | Vežimėlio nugaros dalis | - Nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip 0 – 45; - Nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu arba mechaniniu būdu; - Užvalkalas pagamintas iš neperšlampamo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio, plaunamo ≥ 95° temperatūroje. |  |
| 8. | Sėdimoji dalis | - Sėdynės plotis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 49–53 cm; - Sėdynės gylis 45–53 cm; - Sėdynės aukštis (matuojant nuo žemės iki sėdimojo paviršiaus be pagalvėlės) 42–53 cm; - Pagalvėlė/pasėstas prie sėdynės tvirtinamas „velcro“ tipo juostų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų pagalba; - Užvalkalas pagamintas iš neperšlampamo, lengvai valomo ir dezinfekuojamo audinio, plaunamo ≥ 95° temperatūroje. |  |
| 9. | Saugos diržas | - Su saugos diržu liemens srityje; - Reguliuojamo ilgio; - Užsegamas sagtimi. |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | - Įkraunamas (-i) akumuliatorius (-iai); - Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 50 Ah; - Su pilnai įkrautu (-ais) akumuliatoriumi (-iais) nuvažiuojamas ne mažesnis kaip 30 km atstumas. |  |
| 11. | Įspėjamieji signalai | Indikatorius, rodantis likusią baterijos talpą arba įtaisas, įspėjantis apie baterijos žemą įkrovimo lygį |  |
| 12. | Vežimėlio greitis | - Didžiausias vežimėlio greitis ne mažiau kaip 8 km/h; - Galimybė reguliuoti važiavimo greitį. |  |
| 13. | Didžiausia įveikiama įkalnė | Ne mažiau kaip 8° |  |
| 14. | Didžiausia leistina apkrova | Ne mažiau kaip 180 kg |  |
| 15. | Vežimėlio apsisukimo spindulys (be kojų atramų) | Ne didesnis kaip 60 cm |  |
| 16. | Vežimėlio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis ne daugiau kaip 95 cm be kojų atramų arba ne daugiau kaip 130 cm su kojų atramomis; - Plotis ne daugiau kaip 71 cm. |  |
| 17. | Garantinis terminas | - Vežimėlio rėmui ≥ 36 mėnesiai; - Elektronikai ≥ 24 mėnesiai; - Akumuliatoriui (-iams) ≥ 12 mėnesių. |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

_______________________