PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2026-09-24 įsakymu Nr. AV-1363

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO ,,MOBILI ODONTOLOGINĖ MEDICINOS ĮRANGA“

ATVIRO KONKURSO BŪDU

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(versija 2026.05.08)

TURINYS

I SKYRIUS BENDRA INFORMACIJA	2

II SKYRIUS  PIRKIMO OBJEKTAS	2

III SKYRIUS  SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA	3

IV SKYRIUS  TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	3

V SKYRIUS  REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU	3

VI SKYRIUS  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI	4

VII SKYRIUS PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	5

VIII SKYRIUS ELEKTRONINIS AUKCIONAS	5

IX SKYRIUS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS	5

X SKYRIUS SUTARTIES SUDARYMAS	5

XI SKYRIUS KITOS SĄLYGOS	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	9

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	10

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	30

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	31

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	37

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas "Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms"..........39

Pirkimo sąlygų 10 priedas "Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų"................................40

I SKYRIUS

BENDRA INFORMACIJA

  - Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8-46) 452545, faksas (8-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) atlieka VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro pavedimu viešojo pirkimo „Mobili odontologinė medicinos įranga“ (toliau – pirkimas) procedūras. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Sutartis pasirašys VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus perkančiajai organizacijai priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.

1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.

1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. papunkčiu ir 4.4.4.4. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Techninėje specifikacijoje/sutarties sąlygose.

  - Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

  - Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Sandra Vilė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, mob.tel. +370 685 42 810, el. paštas sandra.vile@klaipedos-r.lt

  - Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Dovilė Staponkienė, VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro koordinatorė, tel. Nr. +370 46 471262, el. paštas dovile.staponkiene@gsc.lt

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Mobilią odontologinę medicinos įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

​2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 11 dalių:

I pirkimo dalis -  Mobili odontologijos sistema – 1 vnt.

II pirkimo dalis – Polimerizacijos lempa – 1 vnt.

III pirkimo dalis – Intraoralinė kamera – 1 vnt.

IV pirkimo dalis – Mobili odontologo kėdė – 1 vnt.

V pirkimo dalis – Gydytojo kėdutė – 1 vnt.

VI pirkimo dalis – Didinamieji akiniai su apšvietimu – 2 vnt.

VII pirkimo dalis – Apekso lokatorius – 1 vnt.

VIII pirkimo dalis – Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga – 1 vnt.

IX pirkimo dalis – Arterinio kraujospūdžio aparatas – 1 vnt.

X pirkimo dalis – Mobilus dantų rentgeno aparatas – 1 vnt.

XI pirkimo dalis – Skaitmeninė radioviziografijos sistema – 1 vnt.

2.3. Pirkimo apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

III SKYRIUS

SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA

3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

IV SKYRIUS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

[5.1. – 5.8. punktai taikomi XI pirkimo daliai]

5.1. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ir įsigyja pirkimo objektą, kurio BVPŽ kodai nurodyti VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše, kaip nurodyta VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas turi  užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys.

5.2. Perkančioji organizacija įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, kaip nurodyta VPĮ 47 straipsnio 9 dalyje, todėl tiekėjas užpildyti ir pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją, pirkimo sąlygų 6 priedo tęsinys.

5.3 Reikalavimai tiekėjams dėl atitikties nacionalinio saugumo reikalavimams ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai:

|  |  | Atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 5.3.1. | Perkančioji organizacija laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai (VPĮ 37 straipsnio 9 dalis): 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Pateikiama: 1) dėl 5.3.1 punkto – iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ tęsinys), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo –Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija (VPĮ 39 straipsnio 3 dalyje numatytas dokumentas). *Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 39 straipsnio 5 ir 6 dalyje nurodytais atvejais. |
| 5.3.2. | Perkančioji organizacija laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (VPĮ 47 straipsnio 9 dalis). | Pateikiama: 2) dėl 5.3.2 – iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ tęsinys), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija (VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje numatytas dokumentas). **Pastaba: Dokumentų nereikalaujama VPĮ 51 straipsnio 13 dalyje nurodytu atveju. |

  - Perkančioji organizacija, tikrindama pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, iš tiekėjo reikalauja pateikti Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ tęsinys), o iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią Perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

  - Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.

  - Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 47 straipsnio 9 dalis netaikoma.

  - Kontroliuojančio asmens sąvoka suprantama taip, kaip nurodyta VPĮ 2 str. 151 p.

  - Jeigu ketinama sudaryti sutartį su tiekėju ar subtiekėju, kurio lėšų gavėjo tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra užsienietis (fizinis asmuo) ar užsienyje registruotas juridinis asmuo arba paslaugų teikėjas ir (ar) paslaugų subteikėjas yra užsienietis (fizinis asmuo) pateikiami duomenys (vardas, pavardė ir gimimo data) apie šių asmenų naudos gavėjus, kurie turi daugiau nei 25 proc. akcijų, arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2021/241 2021 m. vasario 12 d., kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – Reglamentas (ES) 2021/241) 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje. Laimėjusiu nustatytas tiekėjas šiuos duomenis privalo pateikti iki pirkimo sutarties sudarymo. Tiekėjui nepateikus šių duomenų, Perkančioji organizacija laikys, kad tiekėjas atsisako sudaryti sutartį.

[5.9. – 5.10. punktai taikomi visoms pirkimo dalims]

5.9. Pirkimui taikomos Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. priimtas Tarybos Reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas), nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytą deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.10. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento su visais pakeitimais nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

VI SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą;

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime.

    - atitiktį techniniams reikalavimams įrodantys dokumentai.

6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

    - pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.

DĖMESIO: CVP IS nėra galimybės tiekėjui savo pasiūlymą pasirašyti sisteminiu el. parašu. Tiekėjas savo visą pasiūlymą turi pasirašyti vienu el. parašu už CVP IS ribų ir į CVP IS įkelti jau pasirašytą pasiūlymą.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

VII SKYRIUS

PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

VIII SKYRIUS

ELEKTRONINIS AUKCIONAS

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

IX SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą (laimėtoju bus pripažintas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas), kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

X SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.

XI SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
|  | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | nurodytas skelbime |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3, 4 d. numatytas nuostatas) | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (VPĮ 102 str. 2 d.) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvo gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pateikiama/pridedama CVP IS atskirais failais.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, ir kuriuos, pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas ketina įdarbinti (kvazisubtiekėjų) pašalinimo pagrindų ir nereikalauja jų teikti atskiro EBVPD.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

TAIKOMA VISOMS PIRKIMO DALIMS

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija tarptautiniam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų (pildoma pagal 10 priedą). Pastaba: jei deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, pateikiami dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, kaip nurodyta 1. punkte. |
|  | Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau: Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau: 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

Pastabos:

(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.

(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

(iii) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.

PAŠALINIMO PAGRINDŲ, NURODYTŲ SKELBIMO EFORMOJE, EPVPD IR VPĮ ATITIKTIES LENTELĖ (SKELBIMŲ PILDYMUI)

| KRIMINALINIAI NUSIKALTIMAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Privalomumas | Pašalinimo pagrindo pavadinimas skelbimo eformoje | EBVPD, VPĮ |
| 1. | PRIVALOMAS | Dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje | EBVPD III dalies A1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai |
| 2. | PRIVALOMAS | Korupcija | EBVPD III dalies A2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 2, 8 punktai |
| 3. | PRIVALOMAS | Sukčiavimas | EBVPD III dalies A3 punktas, VPĮ 46 str. 1 dalies 3, 8 punktai |
| 4. | PRIVALOMAS | Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai | EBVPD III dalies A4 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 5, 8 punktai |
| 5. | PRIVALOMAS | Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas | EBVPD III dalies A5 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 6, 8 punktai |
| 6. | PRIVALOMAS | Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos | EBVPD III dalies A6 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 7, 8 punktai |
| MOKESČIŲ AR SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMAS |  |  |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Mokesčių mokėjimas | EBVPD III dalies B1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 2. | PRIVALOMAS | Socialinio draudimo įmokų mokėjimas | EBVPD III dalies B2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| NEMOKUMAS, INTERESŲ KONFLIKTAI AR PROFESINIS NUSIŽENGIMAS |  |  |  |
| 10. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo | 1. EBVPD III dalies C11 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a, b, c papunkčiai |
| 11. | PRIVALOMAS | Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškraipyti konkurenciją | EBVPD III dalies C10 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas |
| 12. | PRIVALOMAS | Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje | EBVPD III dalies C12 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas |
| 13. | PRIVALOMAS | Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą | EBVPD III dalies C13 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas |
| 14. | PRIVALOMAS | Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos | EBVPD III dalies C14 punktas, 46 straipsnio 4 dalies 6 p. |
| 15. | PRIVALOMAS | Pripažinimas kaltu dėl klaidingos informacijos, negalintis pateikti reikalaujamų dokumentų ir gautas konfidencialios informacijos apie šią procedūrą | EBVPD III dalies C15 punktas, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4, 5 punktai |
| KONKRETŪS NACIONALINIAI PAŠALINIMO PAGRINDAI |  |  |  |
|  |  | Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai |  |
| 1. | PRIVALOMAS | Nusikalstamas bankrotas | EBVPD III dalies D1 punktas, VPĮ 46 straipsnio 1 dalies 4 punktas |
| 2. | PRIVALOMAS | Teismo paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | EBVPD III dalies D2 punktas, VPĮ 46 straipsnio 21 dalis |
| 3. | PRIVALOMAS | Esant įsteigtam arba dalyvaujant pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | EBVPD III dalies D3 punktas, VPĮ 46 straipsnio 7 dalis |

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

TIEKĖJO KVALIFIKACIJA TAIKOMA I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI PIRKIMO DALIMS

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, nė vėliau kaip iki pirkimo sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |
|  | NETIKRINAMA |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių yra savo jėgomis patiekęs (su įrangos instaliavimo paslauga ar be): - Medicinos įrangos kurios vienos ar kelių sutarčių bendra vertė būtų ne mažesnė nei: 6 100,00 EUR be PVM (I pirkimo daliai) 290,00 EUR be PVM (II pirkimo daliai) 150,00 EUR be PVM (III pirkimo daliai) 1200,00 EUR be PVM (IV pirkimo daliai) 190,00 EUR be PVM (V pirkimo daliai) 1 800,00 EUR be PVM (VI pirkimo daliai) 250,00 EUR be PVM (VII pirkimo daliai) 100,00 EUR be PVM (VIII pirkimo daliai) 45,00 EUR be PVM (IX pirkimo daliai) 900,00 EUR be PVM (X pirkimo daliai) 600,00 EUR be PVM (XI pirkimo daliai) Teikiant pasiūlymą dėl kelių pirkimo dalių, taikomas didžiausias iš visoms šioms dalims nustatytų reikalavimų. Tiekėjui nedraudžiama remtis vykdoma sutartimi / sutartimis. Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos jau įvykdytomis dalimis. Prekės negali būti pradėtos tiekti [ir montuoti] anksčiau nei prieš nurodytą laikotarpį. Per nurodytą laikotarpį jos turi būti ir pradėtos tiekti [ir montuoti], ir pabaigtos tiekti, pasiektas reikalaujamas rezultatas. | Pateikiama: 1) Pagrindinių per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos patiektų prekių sąrašas, kuriame nurodyta: - patiektų prekių (-ės) apibūdinimas; - prekių (-ės) patiekimo data (metai, mėnuo, diena) ar laikotarpis (nuo metai, mėnuo, diena iki metai, mėnuo, diena); - paties tiekėjo patiektų prekių (-ės) vertė Eur be PVM, jei sutartį vykdė ne vienas, o su kitais ūkio subjektais ir; - užsakovo (tiek viešieji, tiek privatieji) identifikavimo duomenys. 2) Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio dalyvavimo įvykdytoje ir (ar) vykdomoje (įvykdytose ir (ar) vykdomose) sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra prekių, kurias tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris pristatė savo jėgomis kaip tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas, vertę. | Pastaba: - jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – reikalavimą turi atitikti visi tiekėjų grupės nariai kartu (tiekėjų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjams šis reikalavimas nenusta-tomas. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais, tačiau tokiu atveju turi būti vertinamas būtent konkretaus ūkio subjekto, grindžiančio atitiktį nustatytam reikalavimui (t. y. tiekėjo, tiekėjo grupės nario (-ių), ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas remiasi), savo jėgomis (t. y. savarankiškai, nepasitelkiant ūkio subjektų), patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.), o ne visas vykdytos sutarties objektas. Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas jungtinės veiklos pagrindais, yra nustatomos pagal jungtinės veiklos partnerių atsakomybių pasidalinimą, nurodytą jungtinės veiklos sutartyje. Savo jėgomis patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) pagal sutartis, vykdytas kartu su subtiekėjais, yra nustatomos iš visų pagal sutartį patiektų [ir sumontuotų] prekių atimant subtiekėjo patiektas [ir sumontuotas] prekes ar jų dalį (jų kiekį, apimtį, vertę ir kt.) atsižvelgiant į tai, kiek tiekėjas ir (arba) užsakovas sumokėjo subtiekėjui. Visos kitos pagal sutartį patiektos [ir sumontuotos] prekės ar jų dalis (jų kiekis, apimtis, vertė ir kt.) priskiriama pačiam tiekėjui. |
|  | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
|  | - | - | - |

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

| Eil. Nr. | Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą [aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokybės vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 1.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
| 2. | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas |  |  |
| 2.1. | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

| Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai PASIŪLYMAS PIRKIMUI „MOBILI ODONTOLOGINĖ MEDICINOS ĮRANGA“ (Data) (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| I. | Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas] | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Telefono numeris | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | El. pašto adresas | [pildo tiekėjas] |  |  |
|  | Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės | [pildo tiekėjas, jei yra] [nepildyti, jei nėra] |  |  |
| II. | Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė): | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| III. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus: [tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus] | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| IV. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: | Numatomos pristatyti prekės | Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje | Kuriai pirkimo daliai |
|  | 1. [įrašyti pavadinimą, kodą] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] |
|  | ..... |  |  |  |
| V. | Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjai) | Numatomos pristatyti prekės | ______ | ______ |
|  | 1. [įrašyti vardas ir pavardė] | [pildo tiekėjas] | [pildo tiekėjas] | __ |
|  | ..... |  |  |  |

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) konkurso sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose.

4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad:

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. I: Mobili odontologijos sistema – 1 vnt.

1. Mes siūlome:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Mobili odontologijos sistema – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė sistema, skirta odontologinėms paslaugoms paciento gyvenamojoje vietoje. | 1. Sistema turi būti savarankiška: jai neturi būti reikalingos stacionarios suspausto oro, vandens tiekimo ar nuotekų sistemos. Veikimui turi pakakti standartinio 230 V elektros lizdo ir (arba) vidinio maitinimo šaltinio. 2. Vientisa arba modulinė konstrukcija. Sistema gali būti sudaryta iš vieno ar kelių tarpusavyje suderinamų transportavimo modulių; 3. Vieno rankomis nešamo pagrindinės sistemos modulio, įskaitant transportavimo dėklą ir darbui būtinus daugkartinius priedus turi būti ne didesnis kaip 19 kg.; 4. Kiekvienas rankomis nešamas modulis turi turėti ne mažiau kaip vieną nešimo rankeną ir (arba) peties diržą. Komplekte turi būti bent vienas ratukais aprūpintas transportavimo sprendinys ; 5. Komplekte turi būti priemonė įrangai stabiliai pastatyti darbo metu ir priemonė instrumentams bei būtiniausioms medžiagoms susidėti (pavyzdžiui, padėklas, išskleidžiamas laikiklis, vežimėlis, krepšys su skyriais arba lygiavertis sprendinys). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Mobili odontologinė darbo stotis ir jos funkcijos. | 1. 3 funkcijų pūsteris: oras, vanduo ir oro bei vandens mišinys; 2. Elektrinis mikrovariklis su LED arba šviesolaidiniu pašvietimu, reguliuojamu greičiu ir ne mažesniu kaip 40 000 aps./min. didžiausiu greičiu, naudojant 1:1 perdavimo antgalį. Mikrovariklis turi būti suderinamas su 1:1 ir 1:5 kampiniais antgaliais; 3. Ultragarsinis skaleris su LED pašvietimu ir reguliuojama galia; 4. Skysčių atsiurbimo sistema su žarna ir gamintojo numatyta kaniule bei (arba) adapteriu. Sistema turi būti gamintojo skirta seilėms ir procedūrų metu naudojamiems skysčiams šalinti odontologinio gydymo metu; 5. Orui, vandeniui ir atsiurbimui reikalingi šaltiniai turi būti integruoti į sistemą arba pateikiami kaip atskiri transportuojami moduliai; 6. Mikrovariklis arba skaleris ir atsiurbimo sistema turi galėti veikti tuo pačiu metu pagal gamintojo numatytą paskirtį; 7. Atliekų talpos konstrukcija turi apsaugoti siurblį nuo skysčio patekimo talpai prisipildžius; 8. Atliekų surinkimo talpa - ne mažesnė kaip 0,5 l.; 9. Švaraus vandens talpa - ne mažesnė kaip 0,5 l. ; 10. Mikrovariklio ir (arba) skalerio įjungimas kojiniu pedalu arba kita gamintojo numatyta laisvų rankų valdymo priemone ; 11. Darbui naudojami įrangos paviršiai turi būti atsparūs gamintojo instrukcijoje nurodytoms valymo ir dezinfekavimo priemonėms. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Nešiojamas LED odontologinis šviestuvas. | 1. Gamintojo skirtas burnos ertmei apšviesti atliekant odontologinę apžiūrą ir gydymą; 2. Didžiausias šviesos intensyvumas – ne mažesnis kaip 15 000 lx, matuojant gamintojo nurodytu klinikiniu darbiniu atstumu, kuris turi būti ne mažesnis kaip 60 cm.; 3. Reguliuojama šviesos kryptis ir ne mažiau kaip du šviesos intensyvumo arba šviesos lauko nustatymai; 4. Šviestuvas turi būti pateikiamas su stabilia, reguliuojama atrama, stovu ar lygiaverčiu tvirtinimu; 5. Šviestuvo transportavimo modulis turi būti nešamas vieno darbuotojo ir turėti rankeną arba peties diržą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Kampinis antgalis 1:1. | 1. Perdavimo santykis 1:1; 2. Suderinamas su ISO 3964 E tipo jungtimi arba lygiaverte sistemos jungtimi; 3. Vidinis vandens ir oro aušinimas arba lygiavertė gamintojo numatyta grąžto aušinimo sistema; 4. Grąžto fiksacija mygtuku; 5. Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje ne žemesnėje kaip 134 °C temperatūroje. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Greitinantis kampinis antgalis 1:5. | 1. Perdavimo santykis 1:5; 2. Suderinamas su ISO 3964 E tipo jungtimi arba lygiaverte sistemos jungtimi; 3. Vidinis vandens ir oro aušinimas arba lygiavertė gamintojo numatyta grąžto aušinimo sistema; 4. Grąžto fiksacija mygtuku; 5. Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje ne žemesnėje kaip 134 °C temperatūroje; 6. Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Atitiktis medicinos priemonių reikalavimams. | 1. Visos komplekte esančios medicinos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745), arba teisėtai taikomas jo pereinamojo laikotarpio nuostatas. 2. Atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti kiekvienos siūlomos medicinos priemonės gamintojo ES atitikties deklaracijos kopiją ir, kai pagal medicinos priemonės klasę privalomas notifikuotosios įstaigos dalyvavimas, notifikuotosios įstaigos išduoto galiojančio sertifikato kopiją. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. 3. Jeigu tiekėjas kelių gamintojų medicinos priemones pateikia kaip vieną sistemą, kuriai taikomas Reglamento (ES) 2017/745 22 straipsnis, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia šiame straipsnyje numatytą pareiškimą. Kai atskiros medicinos priemonės tik tiekiamos kartu ir nesudaro Reglamento 22 straipsnyje apibrėžtos sistemos, toks pareiškimas nereikalaujamas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | 1. Tiekėjas pristato įrangą adresu Tilto g. 2, Gargždai, ją iškrauna, surenka, išbando ir išveža po pristatymo likusias pakuotės medžiagas. Visos šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 2. Priėmimo metu tiekėjas turi pademonstruoti įrangos supakavimą, transportavimą ratukais, pagrindinių modulių nešimą, paruošimą darbui ir pakartotinį supakavimą. 3.Tiekėjas turi pademonstruoti vienalaikį mikrovariklio arba skalerio ir atsiurbimo sistemos veikimą. 4. Tiekėjas apmoko perkančiosios organizacijos medicinos personalą ir (arba) inžinierius naudoti, valyti, dezinfekuoti, transportuoti ir prižiūrėti įrangą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 9. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Papildomai gali būti pateikiama instrukcija anglų kalba. 2. Užpildytas kiekvienos medicinos priemonės techninis pasas, jeigu jis taikomas. 3. Dokumentai, kuriuose nurodyti kiekvieno transportavimo modulio matmenys ir svoris. Duomenys gali būti patvirtinti gamintojo dokumentais arba tiekėjo deklaracija, jeigu gamintojas jų viešai neskelbia. 4. Gamintojo patvirtintos rekomendacijos (arba instrukcija) dėl sistemos dalių ir instrumentų šlangų valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo sąlygų. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 2. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad personalo apmokymų metu bus praktiškai išdėstyti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, energijos taupymo režimų pasirinkimas ir kasdienė priežiūra), siekiant užtikrinti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą. Atitiktį šiam reikalavimui įrodantys dokumentai pateikiami prekių pristatymo ir apmokymų metu: Tiekėjas privalo pateikti gamintojo parengtą įrangos eksploatavimo vadovą (instrukciją) lietuvių kalba ir (arba) apmokymų metodinę medžiagą, kurioje aiškiai išdėstyti nurodymai, kaip naudotis įranga mažinant energijos sąnaudas. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 3. | Tiekėjas, prekių pristatymo metu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra medicinos įrangos gamintojas arba asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. Jei tiekėjas pats šių reikalavimų neatitinka, jis privalo pateikti sutartį ar kitą įsipareigojimą su asmeniu (subtiekėju / gamintojo įgaliotu servisu), kuris atitinka minėto aprašo 24 punkto reikalavimus ir vykdys įrangos instaliavimo bei techninės priežiūros darbus. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 4. | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas savo lėšomis įsipareigoja atlikti gedimų diagnostiką ir remontą, pateikti remontui būtinas dalis ir medžiagas, taip pat atlikti gamintojo privalomą periodinę techninę priežiūrą, jeigu ji numatyta garantiniu laikotarpiu. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 5. | Gedimo atveju Tiekėjas įsipareigoja atvykti ir pradėti remonto darbus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Gedimai turi būti pašalinti per ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Jei remontas užtrunka ilgiau, Tiekėjas įsipareigoja nemokamai pateikti lygiavertę pakaitinę įrangą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. II: Polimerizacijos lempa – 1 vnt.

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Polimerizacijos lempa – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED tipo | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Bangos ilgis | 420 – 480 nm ± 10 nm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Ličio-jono baterija | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Svoris | Ne daugiau kaip 250 g | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Kietinimo režimai | 1. Nuolatinis/pilnu pajėgumu 2. Didėjantis intensyvumas 3. Pulsuojantis intensyvumas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Garsiniai signalai | Pradėjus ir pabaigus švitinimą | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Šviesos intensyvumas | ≥ 1500 mW/ | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Darbo laikas (ne mažiau kaip nurodyta) | 5s; 10s; 15s; 20s; | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Įkrovimas | 220V 50/60 Hz | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas, paruošimas darbui (išpakavimas, krovimo stotelės prijungimas), pakuočių utilizavimas, veikimo patikrinimas (išbandymas) ir personalo apmokymai pagal šias sąlygas: 1. Vieta ir būdas: Kontaktiniu būdu įstaigos patalpose, prie paruoštos darbui įrangos. 2. Dalyviai: Apmokoma iki 5 medicinos darbuotojų ir 1 inžinierius (tikslus sąrašas suderinamas po sutarties pasirašymo). 3. Kalba: Apmokymai vykdomi lietuvių kalba 4. Trukmė ir turinys: Apmokymai apima saugų valdymą, kasdienę priežiūrą (polimerizacijos režimų pasirinkimą, šviesolaidžio ir apsauginių gaubtų priežiūrą) bei teisingą prietaiso eksploatavimą. Apmokymų trukmė – ne mažiau kaip 1 akademinė valandų. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 13. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba), kurioje turi būti aiškiai aprašytos prietaiso kasdienės priežiūros, valymo ir (arba) keičiamų dalių (šviesolaidžio, apsauginių gaubtų) sterilizavimo bei dezinfekavimo sąlygos; 2. Gamintojo arba Tiekėjo užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas / knygelė / garantinis sertifikatas), kuriame nurodytas prekės modelis, unikalus serijinis numeris ir pardavimo data. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. III: INTRAORALINĖ KAMERA – 1 vnt.

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Intraoralinė kamera – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Programa lietuvių arba anglų kalba | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Nuotraukų rezoliucija ne mažesnė nei 1024x768 pikselių | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Vaizdo rezoliucija ne mažesnė nei 640x480 pikselių | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Ne mažiau 8 LED lempučių apšvietimas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Pritaikyta nuotraukoms tiek dantims iš išorinės pusės, tiek iš vidinės | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Autofokusavimo funkcija | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Matymo kampas – ne mažiau nei 70 laipsnių | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Sensoriaus technologija – CMOS arba lygiavertė | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | USB jungtis arba Bluetooth sujungimui su kompiuteriu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Siūlomos prekės privalo būti paženklintos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus bei kitus gaminiui taikomus ES teisės aktus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad į kainą įskaičiuotas intraoralinės kameros pristatymas (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas, išpakavimas, prijungimas prie Pirkėjo kompiuterinės įrangos (programinės įrangos / tvarkyklių įdiegimas), veikimo patikrinimas, pakuočių utilizavimas ir medicininio personalo (iki 5 darbuotojų) bei įstaigos inžinieriaus instruktažas. Instruktažas vykdomas lietuvių kalba, kontaktiniu būdu įstaigos patalpose, prie paruoštos darbui įrangos. Instruktažas apima saugų prietaiso valdymą, programinės įrangos paleidimą, kasdienę priežiūrą (valymą, dezinfekavimą) ir jo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 1 akademinė valanda. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 13. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Gamintojo arba Tiekėjo užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas / knygelė / garantinis sertifikatas), kuriame nurodytas prekės modelis, unikalus serijinis numeris ir pardavimo data. 3. Licencijos kortelė, aktyvavimo kodai arba programinės įrangos/tvarkyklių diegimo laikmenos (jei taikoma), būtinos pilnam kameros funkcijų naudojimui. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. IV: MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ – 1 vnt.

Lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Mobili odontologo kėdė – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 8

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sulankstoma | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 120 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Sulankstytos kėdės matmenys | Ne daugiau kaip 80x45x65 cm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad prekės pristatymas į gydymo įstaigą (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas į patalpas, išpakavimas, po išpakavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir kėdės funkcijų veikimo patikrinimas yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 10. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas arba knygelė), kuriame nurodytas prekės modelis ir pardavimo data. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką, pakenkia kai kuriems organams (H372); 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Prekės privalomai turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų, paženklintų nurodytais kodais: Stiklas – GL (arba GL nuo 70 iki 79), Popierius ar kartonas – PAP (arba PAP nuo 20 iki 23, arba PAP nuo 80 iki 85, arba PAP 91), Plienas – FE (arba FE 40), Aliuminis – ALU (arba ALU 41), Polietilentereftalatas – PET (arba PET 1), Didelio tankio polietilenas – HDPE (arba HDPE 2), Mažo tankio polietilenas – LDPE (arba LDPE 4), Polivinilchloridas – PVC (arba PVC 3), Polipropilenas – PP (arba PP 5), Polistirenas – PS (arba PS 6), Medis ar kamštinė medžiaga – FOR (arba FOR 50, arba FOR 51), Medvilnė ar džiutas – TEX (arba TEX 60, arba TEX 61), nebent toks pakuotės naudojimas tiesiogiai prieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojančioms higienos normoms. | TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 6. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | BŪTINA TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomo baldo originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ir komponentus (ratukus, hidraulinius keltuvus, reguliavimo mechanizmus, pagrindo detales ir kt.) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus prekės modelio gamybos nutraukimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | BŪTINA TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. V: GYDYTOJO KĖDUTĖ – 1 vnt.

Lentelė Nr. 9

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Gydytojo kėdutė – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 10

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Surenkama ir išrenkama nenaudojant įrankių arba įrankiai pridedami komplekte. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Svoris | Ne daugiau nei 6 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Reguliuojamas aukštis | Ne siauriau kaip 55-65 cm ribose | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Sėdėjimo dalis | Dalis apvali, diametras 350 ± 50 mm arba balno formos | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 7. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad prekės pristatymas į gydymo įstaigą (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas į patalpas, išpakavimas, po išpakavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir kėdutės funkcijų veikimo patikrinimas yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 8. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas arba knygelė), kuriame nurodytas prekės modelis ir pardavimo data. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką, pakenkia kai kuriems organams (H372); 3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba d) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | TAIP / NE Atitiktį įrodantys dokumentai: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Prekės privalomai turi būti perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų, paženklintų nurodytais kodais: Stiklas – GL (arba GL nuo 70 iki 79), Popierius ar kartonas – PAP (arba PAP nuo 20 iki 23, arba PAP nuo 80 iki 85, arba PAP 91), Plienas – FE (arba FE 40), Aliuminis – ALU (arba ALU 41), Polietilentereftalatas – PET (arba PET 1), Didelio tankio polietilenas – HDPE (arba HDPE 2), Mažo tankio polietilenas – LDPE (arba LDPE 4), Polivinilchloridas – PVC (arba PVC 3), Polipropilenas – PP (arba PP 5), Polistirenas – PS (arba PS 6), Medis ar kamštinė medžiaga – FOR (arba FOR 50, arba FOR 51), Medvilnė ar džiutas – TEX (arba TEX 60, arba TEX 61), nebent toks pakuotės naudojimas tiesiogiai prieštarauja Lietuvos Respublikoje galiojančioms higienos normoms. | TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 6. | Mažinant popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, prekių perdavimo–priėmimo dokumentus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomo baldo originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ir komponentus (ratukus, hidraulinius keltuvus, reguliavimo mechanizmus, pagrindo detales ir kt.) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus prekės modelio gamybos nutraukimas neatleidžia tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | TAIP / NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VI: DIDINAMIEJI AKINIAI SU APŠVIETIMU – 2 vnt.

Lentelė Nr. 11

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Didinamieji akiniai su apšvietimu – 2 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 2 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 12

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galilean tipo optika | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Okuliarai įmontuoti į akinių stiklus (TTL tipas (didinamieji teleskopai įmontuoti tiesiai į akinių lęšius) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Didinimas | ≥3x | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Okuliarai pagaminti iš titano arba aliuminio ar kito lygiaverčio metalo | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Darbinio atstumo pasirinkimas užsakant | Ne siauriau kaip 30-60 cm ribose | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Okuliarų kampas pasirenkamas užsakant | Ne siauriau kaip 0-40° ribose | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Vaizdo lauko dydis 45 cm darbiniame atstume | Ne mažiau kaip 65 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Vaizdo gylis | Ne mažiau kaip 100 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo tipą | Iš ne mažiau kaip 5 skirtingų variantų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Galimybė pasirinkti akinių rėmo spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Galimybė pasirinkti okuliarų spalvą | Iš ne mažiau kaip 3 skirtingų spalvų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Komplektuojamas su LED šviesos komplektu (LED lempa, baterija su šviesos intensyvumo valdikliu, pakrovėjas, UV filtras) | - LED šviesos intensyvumas - ne mažiau kaip 25.000 lux 35 cm atstumu. - Apšvietimo laukas - ne mažiau kaip 70 mm skersmens apskritimas 35 cm atstumu. - Ne mažiau kaip 3 šviesos intensyvumo lygiai. - Baterijos turi užtekti ne mažiau kaip 4 valandų darbui dirbant su maksimaliu šviesos intensyvumu. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Siūlomos prekės privalo būti paženklintos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus bei kitus gaminiui taikomus ES teisės aktus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą Tilto g.2, Gargždai, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 16. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Gamintojo arba Tiekėjo užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas / knygelė / gamyklinis garantinis sertifikatas), kuriame nurodytas unikalus prietaiso (optinės dalies ir (arba) apšvietimo sistemos) serijinis numeris. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VII: APEKSO LOKATORIUS – 1 vnt.

Lentelė Nr. 13

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Apekso lokatorius – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 14

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas, su AA arba AAA tipo baterijomis arba įkraunamu akumuliatoriumi | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Tikslūs matavimai drėgname kanale | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | LCD arba lygiavertis spalvotas ekranas | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Laidas 1 vnt.; - Adatėlės laikiklis 3 vnt.; - Lūpinis kontaktas 5 vnt.; - Pradinis baterijų komplektas arba įkraunamas akumuliatorius su įkrovikliu; - Testeris (jei reikalingas). | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Pasitikrinimo funkcija su testerio pagalba arba vidinis testas ir kalibracija | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Automatinis išsijungimas ne vėliau kaip po 10 minučių nenaudojimo | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Daugiadažis | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Ne mažiau kaip 3 atminties nustatymai | Taip | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 11. | Įrangos pristatymas, instaliavimas ir apmokymas | Tiekėjas patvirtina, kad į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas, sumontavimas, pakuočių utilizavimas, išbandymas ir personalo apmokymai pagal šias sąlygas: 1. Vieta ir būdas: Kontaktiniu būdu įstaigos patalpose, prie sumontuotos įrangos. 2. Dalyviai: Apmokoma iki 5 medicinos darbuotojų ir 1 inžinierius (tikslus sąrašas suderinamas po sutarties pasirašymo). 3. Kalba: Apmokymai vykdomi lietuvių kalba. 4. Trukmė ir turinys: Apmokymai apima saugų valdymą, kasdienę priežiūrą ir energijos efektyvumo nustatymus. Apmokymų trukmė ne mažiau 1 akademinė valanda. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 12. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. VIII: PACIENTO FIKSAVIMO IR KĖLIMO ĮRANGA – 1 vnt.

Lentelė Nr. 15

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Paciento fiksavimo ir kėlimo įranga – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 16

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkėlimo neštuvai | Skirti gulinčių pacientui perkėlimui nuo vieno paviršiaus ant kito. Daugkartinio naudojimo medicinos priemonė. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Perkėlimo neštuvų tipas / konstrukcija | Minkšti, lankstūs, su integruotais intarpais. Vidus sudarytas iš lankstaus plastiko (pvz., polietileno) intarpų, užtikrinančių konstrukcijos stabilumą ir paciento atramą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Perkėlimo neštuvų išmatavimai | Ilgis ne mažesnis nei 150 cm. Plotis ne mažesnis nei 50 cm. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Maksimali apkrova | Ne mažiau 180 kg. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Perkėlimo neštuvų medžiaga ir paviršius | 1. Neštuvų konstrukcija ir paviršius turi būti vientisi, anatomiškai užapvalintais kraštais (briaunomis), pritaikyti saugiam paciento perkėlimui. Paviršius turi būti pagamintas iš drėgmei (skysčiams) nelaidžios ir dezinfekavimo priemonėms atsparios medžiagos; 2. Išorinis sluoksnis turi būti pagamintas iš audinio (pvz., nailono, poliuretano ar lygiaverčio audinio), turinčio slydimą palengvinančią (mažo trinties koeficiento) dangą arba struktūrą, skirtą paciento perstumtam tarp paviršių atlikti. Medžiaga turi būti atspari plyšimui. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Rankenos | Neštuvai turi turėti ne mažiau kaip tris poras (6 vnt.) rankenų, išdėstytų išilgai šonų, pritaikytų vienu metu saugiai dirbti 2–4 darbuotojams. Rankenos turi būti gamykliškai integruotos į neštuvų konstrukciją arba prisiūtos pramoniniu būdu. Rankenų paviršius turi būti ergonomiškos, užapvalintos formos, padengtas tekstūruota (gumuota, reljefine) arba tekstiline medžiaga, mažinančia rankų praslydimą paėmimo metu. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Neštuvų svoris | Neštuvų svoris ne didesnis kaip 5 kg. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Valymas ir priežiūra | Galima skalbti ne žemesnėje kaip 60 °C temperatūroje (pagal gamintojo instrukciją). Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. Turi būti aiškiai nurodytos leidžiamos valymo ir dezinfekcijos priemonės. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Siūlomos medicinos priemonės (gaminiai) privalo būti paženklintos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo pasirašytą ES atitikties deklaraciją (angl. EU Declaration of Conformity) (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Garantinis terminas | Ne mažiau ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 11. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad prekių pristatymas į gydymo įstaigą (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas į patalpas, išpakavimas, po išpakavimo likusių pakuočių išvežimas (utilizavimas), prekių komplektiškumo patikrinimas bei medicininio personalo instruktažas (supažindinimas su saugiu gaminio naudojimu ir priežiūra) yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 12. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba), kurioje turi būti aiškiai aprašytos gaminio kasdienės priežiūros, valymo, dezinfekavimo ir (arba) skalbimo sąlygos. 2. Gamintojo arba Tiekėjo užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas, knygelė arba sertifikatas), kuriame nurodytas prekės modelis ir pardavimo data. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės (paciento fiksavimo ir kėlimo įrangos) originalius (arba joms lygiaverčius) komponentus, priedus ir keičiamas dalis (diržus, sagtis, transportavimo dėklus/krepšius) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo). Vien tik konkretaus prekės modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių ar suderinamų priedų tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. IX: ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO APARATAS – 1 vnt.

Lentelė Nr. 17

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Arterinio kraujospūdžio aparatas – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 18

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis, kliniškai patikrintas (tinkantis naudoti gydymo įstaigoje) | Skirtas arterinio kraujo spaudimo ir pulso matavimui | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Statomas ant stalo ar kito horizontalaus paviršiaus | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Arterinio kraujospūdžio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 260 mmHg. Matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 mmHg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Pulso matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 180 kartų/min. Matavimo paklaida ne didesnė kaip ±5 % nuo rodomos išmatuoto parametro vertės | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Rezultatų atvaizdavimas | Matavimo rezultatai ir informaciniai pranešimai atvaizduojami skaitmeniniame ekrane | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Aparato manžetė | Prailginta, tinkanti vidutinės ir didelės apimties rankai (nuo 22 cm iki 42 cm) | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Manžetės pripūtimas iki reikiamo slėgio bei oro iš manžetės išleidimas | Automatinis | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Maksimalus oro slėgis manžetėje | Ne mažiau kaip 299 mmHg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Matavimo tikslumą įtakojančių veiksnių aptikimas su atitinkamais informaciniais pranešimais (indikacija) aparato ekrane | Kai netinkamai uždėta manžetė ir kai yra prieširdžių virpėjimas | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Matavimo rezultatų (su matavimo datos ir laiko informacija) atmintis | Ne mažiau kaip 30 matavimų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Aparato darbui tinkami elektros maitinimo šaltiniai | AA arba AAA galvaniniai maitinimo elementai ir 230V, 50 Hz elektros tinklas. Komplekte turi būti adapteris maitinimui iš elektros tinklo bei darbinis maitinimo elementų komplektas. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (kartu gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Gamintojo arba Tiekėjo užpildytas garantinis dokumentas (garantinis talonas / knygelė), kuriame nurodytas unikalus prietaiso serijinis numeris ir pardavimo data. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Kraujospūdžio matavimo aparato garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai, manžetės (-čių) – ne trumpesnis kaip 1 metai | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. X: MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS – 1 vnt.

Lentelė Nr. 19

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Mobilus dantų rentgeno aparatas – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 20

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilus dantų rentgeno aparatas |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 2. | Nešiojamas (ne stumdomas, ekspozicijos metu laikomas rankose) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Ant tubuso skaidrus apsauginis stiklas, apsaugai nuo rentgeno spinduliuotės | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Autonominė, pakraunama baterija | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Baterijos talpa | Ne mažiau kaip 1000 mAh | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Rentgeno vamzdžio įtampos diapazonas | Ne mažiau kaip 60 kV | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Nominali rentgeno vamzdžio srovė | Ne mažiau kaip 2 mA | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,5 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Rentgeno aparato svoris | Ne daugiau nei 4 kg | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Automatinis parametrų nustatymas, pasirinkus dantų grupę | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Galimybė reguliuoti parametrus rankiniu būdu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Rentgeno spinduliuotės laukas | Ne daugiau nei 60 mm. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Integruotas skaitmeninis grafinis ekranas (LCD / TFT / OLED ar lygiavertės technologijos) parametrų atvaizdavimui, kuriame vienu metu arba pasirinktinai turi būti atvaizduojami šie parametrai: | Ne mažiau: - Baterijos įkrova; - Pasirinktas paciento tipas (suaugęs/vaikas); - Dantų grupės pasirinkimas; - Ekspozicijos laikas; - Įrenginio būsenos, klaidų pranešimai. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 14. | Galimybė naudoti su viziografu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 15. | Aparatas turi būti pilnai pritaikytas darbui su skaitmeninėmis radiografijos sistemomis (skaitmeniniais sensoriais / viziografais) bei fosforo plokštelių skaitytuvais, užtikrinant galimybę gauti skaitmeninius vaizdus kompiuterinėje įrangoje sensorių pagalba. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 16. | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,25 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 18. | Atitiktis medicinos priemonių reikalavimams. | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | 1. Tiekėjas pristato įrangą adresu Tilto g. 2, Gargždai, ją iškrauna, paruošia darbui (išpakuoja, įjungia), išbando ir išveža po pristatymo likusias pakuotės medžiagas. Visos šios išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą; 2. Priėmimo metu tiekėjas turi pademonstruoti pilną aparato paruošimą darbui, baterijos įkrovimą ir kasdienį nešiojimą / valdymą rankomis. 3. Tiekėjas priėmimo metu turi pademonstruoti rentgeno aparato funkcionalumą: ekspozicijos laiko nustatymą, režimų perjungimą ir sėkmingą bandomosios ekspozicijos (testo) atlikimą. 4. Tiekėjas apmoko perkančiosios organizacijos medicinos personalą saugiai valdyti įrenginį, parinkti parametrus, atlikti kasdienę priežiūrą (korpuso dezinfekavimą) bei supažindina su radiacinės saugos reikalavimais dirbant su šiuo prietaisu. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 20. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija anglų ar kita gamintojo originalo kalba). 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 2. | Tiekėjas, prekių pristatymo metu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra medicinos įrangos gamintojas arba asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. Jei tiekėjas pats šių reikalavimų neatitinka, jis privalo pateikti sutartį ar kitą įsipareigojimą su asmeniu (subtiekėju / gamintojo įgaliotu servisu), kuris atitinka minėto aprašo 24 punkto reikalavimus ir vykdys įrangos techninės priežiūros bei remonto darbus. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. XI: SKAITMENINĖ RADIOVIZIOGRAFIJOS SISTEMA – 1 vnt.

Lentelė Nr. 21

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina (EUR be PVM) | Kaina (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Skaitmeninė radioviziografijos sistema – 1 vnt. Gamintojas: Įrašo tiekėjas ....... Pilnas modelio pavadinimas: Įrašo tiekėjas ....... Kodas (jei yra): Įrašo tiekėjas ....... | vnt. | 1 | Įrašyti skaičius x,xx | Įrašyti skaičius x,xx |

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Lentelė Nr. 22

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Prašomo parametro reikšmė** | Tiekėjo siūlomos charakteristikos, aprašymas*** Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninė radioviziografijos sistema |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro (ne mažiau): | 1.1 Jutiklis; 1.2 Jutiklio laikiklis; 1.3 Programinė įranga; 1.4 Vienkartinės higieninės įmautės. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 2. | Jutiklio technologija | CMOS + optinė plokštė | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 3. | Jutiklio paviršiaus plotas | Ne daugiau nei 26 x 34 mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 4. | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau kaip 20 µm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 5. | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau kaip 20 lp/mm | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 6. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 14 bitų | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 7. | Jungimas į kompiuterį USB jungtimi. | Tiesioginis, be papildomų valdymo priedų ir maitinimo šaltinių. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 8. | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2 m. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 9. | Programinė įranga skirta vaizdų peržiūrai ir siuntimui (Papildomas BVPŽ kodas 48800000-6) | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 10. | Programos gebėjimas dirbti su Windows 10 / 11 | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 11. | Programinė įranga suderinama su siūlomu aparatu | Būtina. Dokumentacija dėl suderinamumo įrodymo teikiama kartu su pasiūlymu. | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 12. | Siūloma medicinos įranga privalo būti paženklinta CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Atitikčiai įrodyti Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos išduotą CE atitikties sertifikatą (CE sertifikatą) ir (arba) siūlomų prekių gamintojo ES atitikties deklaraciją (arba lygiaverčius dokumentus). Pateikiamos dokumentų skaitmeninės kopijos originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] |
| 13. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtina, kad į kainą įskaičiuotas įrangos pristatymas (Tilto g. 2, Gargždai), užnešimas, sumontavimas, pakuočių utilizavimas, išbandymas ir personalo apmokymai pagal šias sąlygas: 1. Vieta ir būdas: Kontaktiniu būdu įstaigos patalpose, prie sumontuotos įrangos. 2. Dalyviai: Apmokoma iki 5 medicinos darbuotojų ir 1 inžinierius (tikslus sąrašas suderinamas po sutarties pasirašymo). 3. Kalba: Apmokymai vykdomi lietuvių kalba. 4. Trukmė ir turinys: Apmokymai apima saugų valdymą, kasdienę priežiūrą ir energijos efektyvumo nustatymus. Apmokymų trukmė turi būti ne mažesnė nei 1 akadaminė valanda. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 15. | Kartu su įranga (jos perdavimo metu) pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba (papildomai gali būti pateikiama instrukcija gamintojo originalo kalba). 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas. | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Šiam įsipareigojimui pagrįsti Tiekėjas prekių pristatymo metu (iki perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) privalo pateikti gamintojo arba paties Tiekėjo pasirašytą garantinį raštą (įsipareigojimą). Tiekėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už šio įsipareigojimo nevykdymą tik tuo atveju, jei įrodo, kad atsarginių dalių prieinamumas tapo nebeįmanomas dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių aplinkybių (gamintojo bankroto, likvidavimo ar veiklos nutraukimo). Vien tik konkretaus įrangos modelio gamybos nutraukimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos užtikrinti lygiaverčių dalių tiekimą. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |
| 2. | Tiekėjas, prekių pristatymo metu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra medicinos įrangos gamintojas arba asmuo, atitinkantis reikalavimus, nurodytus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 24 punkte. Jei tiekėjas pats šių reikalavimų neatitinka, jis privalo pateikti sutartį ar kitą įsipareigojimą su asmeniu (subtiekėju / gamintojo įgaliotu servisu), kuris atitinka minėto aprašo 24 punkto reikalavimus ir vykdys įrangos instaliavimo bei techninės priežiūros darbus. | Būtina TAIP/NE | Įrašo tiekėjas ....... [Sutarties vykdymo sąlyga] |

Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius dokumentus (kur jie reikalaujami)

Pastabos:

** Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

*** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti žemiau lentelėje nurodytus dokumentus ir pasiūlymo formos lentelėse Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai pagrindžia atitikimą nustatytiems reikalavimams:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)

dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, versijomis, identifikavimo numeriais (jei prekė turi versiją ar identifikavimo numerį) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan.

- Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

- Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;

- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas pristatomų prekių apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo.

- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Įvertinome pirkimo dokumentų, prekių tiekimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.

- Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD] | ... |
| 2. | Pvz., pasiūlyme nurodytų subteikėjų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai |  |
| 3. | Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus |  |
| .... | ... | ... |

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:

| Eil.Nr. | Pirkimo pavadinimas | Pirkimo numeris | Dokumento (failo) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,] | ... |  |
| 2. | ... | ... |  |
| 3 | ... | ... |  |

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Dokumento (failo) pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali | Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą] |  |  |
| 2. | ... |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2026-___-___ (žr. specialiųjų pirkimo sąlygų XI skyriaus 1 priede „Terminai“ 8 p.)

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]

Pirkimo sąlygų 6 priedo

„Pasiūlymo forma“ tęsinys

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos forma

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216

Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties

deklaracijos tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d.

įsakymu Nr. 1S-233

(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

__________________Klaipėdos rajono savivaldybės administracija__________________

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos________________

(perkančiosios organizacijos)

vykdomame pirkime ,,...........”, pirkimo Nr. ............, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| --- | --- |

| × | tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. |
| --- | --- |
| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasi VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

___________________              ____________	          _________________________

(pareigos)                                (parašas)                         (vardas ir pavardė)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Pateikiami/pridedami CVP IS atskiru failu.

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

___________________________________

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO/ SUBTEIKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t.y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną  mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo

(tiekėjo pavadinimas)

46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.