Techninė specifikacija

Nešiojamas XRF spektrometras, skirtas dirvožemio metalų nustatymui, 1 komplektas.

Prietaisas skirtas greitam dirvožemio metalų nustatymui įvairios paskirties žemėnaudose tiek lauko sąlygomis (be sudėtingo ėminių paruošimo), tiek laboratorinėmis sąlygomis, specialiai paruošus dirvožemio ėminius.

Siūlomas įrenginys turi būti paruoštas tinkamam naudojimui bei atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nešiojamas rentgeno fluorescencijos (XRF) analizatorius | Naujas įrenginys skirtas dirvožemio elementinei sudėčiai matuoti su paruoštomis kalibruotėmis dirvožemiui. |  |
| 2 | Baterijos | Ne mažiau kaip 2 vnt. ličio jonų baterijų arba lygiaverčių, su baterijos įkrovimo indikatoriumi. Turi būti galimybė pakeisti baterijas neišjungiant prietaiso. Vienos baterijos veikimo trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos. Kartu turi būti pateiktas baterijoms skirtas įkroviklis. |  |
| 3 | Matavimų stendas | Su prietaisu turi būti pateikiamas gamintojo numatytas stacionariam darbui ant stalo skirtas stendas su apsauginiu gaubtu ir saugos blokavimo sistema, automatiškai nutraukiančia rentgeno spinduliuotės generavimą atidarius gaubtą. Stendas turi būti pritaikytas saugiai ir patogiai transportuoti. |  |
| 4 | Prietaiso dydis | Kompaktiškas, mobilumui pritaikytas prietaisas, ne didesnių kaip 330 × 250 × 95 mm matmenų. Prietaiso svoris kartu su baterija – ne didesnis kaip 1,7 kg. Kartu turi būti pateikiamas apsauginis transportavimo ir nešiojimo dėklas. |  |
| 5 | Detektuojami elementai | Ne prasčiau nei nuo Mg iki U. |  |
| 6 | Šaltinis | Rentgeno spindulių vamzdis, kurio didžiausia įtampa – ne mažesnė kaip 50 kV, o didžiausia galia – ne mažesnė kaip 5 W. Anodo medžiaga – Ag, Rh arba kitas lygiavertis, numatytų elementų analizei tinkamas sprendimas. |  |
| 7 | Detektorius | SDD tipo detektorius su integruotu Peltier arba lygiaverčiu termoelektriniu aušinimu. . Ne didesnės nei 140 eV spektrinės skyros (rezoliucijos). Detektoriaus signalo kaupinimo greitis ne mažesnis nei 500000 cps. Detektorius apsaugotas ne storesniu nei 1 µm grafeno langeliu. |  |
| 8 | Filtrai | Prietaisas turi turėti automatiškai pagal pasirenkamą matavimo programą keičiamus filtrus. Turi būti komplektuojama su ne mažiau nei 6 tokiais filtrais. |  |
| 9 | Kolimatorius | Prietaisas turi turėti ne mažiau kaip vieną matavimo taško (kolimatoriaus) dydį. Jei naudojami keičiami ar programiškai pasirenkami kolimatoriai, jų turi būti ne mažiau kaip 2. Standartinis matavimo taško skersmuo – ne didesnis kaip 8 mm. |  |
| 10 | Mėginio stebėsena | 1 integruota foto kamera mėginio mikro (matavimo taško) fotografavimui. Fiksuotos fotonuotraukos turi būti išsaugomos kartu su matuotu spektru. |  |

| 11 | Duomenų perkėlimo jungtys | Ne mažiau kaip USB ir WiFi. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Priedai | Programinė įranga duomenims perkelti su galimybe apdoroti duomenis Microsoft Exel ar lygiaverte programa ir atsispausdinti sertifikatą. Progaminė įranga spektrų analizei ir prietaiso valdymui kompiuteryje, neribotas programinės įrangos įdiegimų skaičius. Turi būti galima atvaizduoti prietaiso integruoto kompiuterio vaizdą išorinio kompiuterio ekrane. Ne mažiau 100 vnt. papildomų apsauginių langelių Dėklas/lagaminas talpinantis matavimo stendą ir prietaisą, patogiam ir saugiam transportavimui. Ne mažiau kaip 500 vnt. sukomplektuotų mėginių indelių, skirtų birių, granuliuotų ir miltelinių mėginių talpinimui bei analizei rentgeno fluorescenciniu (XRF) analizatoriumi. |  |
| 13. | Įrenginio kalibracijos | Dirvožemio analizės režimas turi apimti bent šiuos elementus (pageidautina – kuo platesnį papildomų elementų spektrą): Ag, Mo, Zr, Sr, Rb, U, Th, As, Se, Hg, Au, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S, Ba, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Pd. |  |
| 14 | Apsauga | Ne žemesnė kaip IP 54. |  |
| 15 | Kompiuteris | Gamintojo reikalavimus atitinkantis nešiojamas kompiuteris bet ne mažesnis nei 16 colių, matinio ekrano, ne mažiau 16Gb DDR5 operatyviosios atminties, ne mažiau 512 Gb SSD atminties, Intel ARC are lygiavertė grafinė sąsaja. Operacinė sistema. |  |
| 16 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |
| 17 | Sertifikatai, kokybės reikalavimai | CE ženklinimas |  |