## Sheet1
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techninės charakteristiškos, reikalavimai | Preliminarus prekių kiekis per 24 mėn. | Mato vnt. | Mato vnt. kaina, EUR be PVM | PVM, % | Suma, EUR be PVM 24 mėn. | Suma, EUR su PVM 24 mėn. | Siūlomos prekės techninės charakteristikos, atitikimas nustatytiems reikalavimams | Gamintojas, prekės pavadinimas, failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (gamintojo techninės specifikacijos, katalogas, bukletas ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1. | Kaniuliuotų sraigtų sistema, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę.
1. Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
2. Instrumentai darbui su siūlomais implantais privalo būti suteikti naudotis nemokamai panaudos pagrindais.
3. Bendri reikalavimai implantams:
3.1. Turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį;
3.2. Turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
3.3. Turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio.
1.1. | Ø 2,3 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 0,9 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 34 mm (kas 2 mm). | 30 | vnt.
1.2. | Ø 2,6 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 1,1 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 34 mm (kas 2 mm). | 150 | vnt.
1.3. | Ø 3,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 1,1 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 40 mm (kas 2 mm). | 150 | vnt.
1.4. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos, nuožulniai nupjauta 35-40 laipnsių kampu. Kaniulės skersmuo 1,4 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 26 mm iki 50 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 20 | vnt.
1.5. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 1,4 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 26 mm iki 50 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 100 | vnt.
1.6. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | Pilno riegio, pilnai panyrantys į kaulą. Kaniulės skersmuo 1,4 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 50 mm (kas 2-5 mm). Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai. | 100 | vnt.
1.7. | Ø 6,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos, nuožulniai nupjauta 35-40 laipnsių kampu. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 20 | vnt.
1.8. | Ø 6,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 100 | vnt.
1.9. | Ø 6,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | Pilno riegio, pilnai panyrantys į kaulą. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 100 | vnt.
1.10. | Ø 8,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos, nuožulniai nupjauta 35-40 laipnsių kampu. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 20 | vnt.
1.11. | Ø 8,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | Dvigubo skirtingo sriegio. Sraigto galvutė konuso formos. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 100 | vnt.
1.12. | Ø 8,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | Pilno riegio, pilnai panyrantys į kaulą. Kaniulės skersmuo 2,6 mm (±0,01 mm). Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm). | 100 | vnt.
[6 empty] | VISO: | 0 | 0
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. 2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose matomas prekės pavadinimas, failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (gamintojo techninės specifikacijos, katalogas, bukletas ir pan.), papildomai gali būti pateikta nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Prekės gamintojo techninė dokumentacija (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos ir pan.) pateikiama originalo ar anglų kalba, o reikalaujamų parametrų-ir lietuvių kalbomis (nereikalaujama versti skaičių, matavimo vienetų). 3.Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją ir pan.) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo informacija pateikiama originalo ar anglų kalba, o reikalaujamų parametrų-ir lietuvių kalbomis (nereikalaujama versti skaičių, matavimo vienetų). 4. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio. Nurodytas prekių kiekis yra maksimalus. 5. Tiekiamos prekės turi turėti ne mažesnę nei 6 mėnesių termino garantiją. 6. Žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti medicinos priemonės galiojančią ES atitikties deklaraciją, o tais atvejais, kai pagal Reglamentą (ES) 2017/745 medicinos priemonei taikomas notifikuotosios įstaigos atitikties vertinimas, – ir galiojantį CE sertifikatą. Dokumentai pateikiami originalo kalba ir lietuvių kalba.