Užklausimas 2025-01-28 d. ir atsakymai.

Klausimas

Sveiki, ar tikrai prie techninio sintetinio oro nurodyta teisinga sudedamųjų dalių švarumo klasė? O2 4.6 ir N2 4.6. Deguonis 4.6 (99,996) yra laibai švarus ir techniniams tikslams nėra naudojamas. Paprastai techniniams tikslams yra naudojamas 2,7 (99,7) deguonis. Jei tikrai reikalingas 4.6 švarumo deguonis tuomet šiai pozicijai bus siūloma tas pats spec dujų sintetinis oras su deguonies švarumo klase 5.0 tačiau jo kaina kelis kartus yra didesnė. Partikslinkite prašau kokio švarumo deguonis yra reikalingas Sintetinio oro mišinyje.

Atsakymas
Techninis sintetinis oras yra reikalingas termodesorbcinės sistemos pneumatikos valdymui. Su tiriamu mėginiu šios dujos nekontaktuoja, į chromatografinę kolonėlę ir masių detektorių nepatenka. Peržiūrėjus analitinės įrangos gamintojo instrukcijas ir vartotojo vadovus, tokio ekskliuzyvinio reikalavimo sintetinio oro grynumui nėra, tačiau yra nurodyta, kad šis oras turi būti sausas (citata versta iš anglų k.): „Naudokite itin sausą orą [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C“. Pripažįstame, kad nurodyto žemesnės grynumo klasės techninio sintetinio oro mūsų tikslams pakaktų, tačiau pridedame reikalavimą dėl aukščiau minėto oro sausumo aspekto, todėl Techninės specifikacijos 1.4 lentelės 2 Eil Nr. keičiame iš „O2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % „ į „O2 2,7 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % Sausas oras [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C“. Analogiškai taip pat patikslinome duomenis pasiūlymo formos 1 priedelyje Eil. Nr. 3.1 iš „O2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 %“ keičiame į „O2 2,7 (arba grynesnės) ne mažiau 20,5 % N2 4.6 (arba grynesnės) ne mažiau 79,5 % Sausas oras [extra-dry air], kurio rasos taško temperatūra < -50°C“.

Užklausimas 2025-01-29 d. ir atsakymai.

1. Klausimas	
Techninėje specifikacijoje yra nurodytas punktas:	
"3. Pardavėjas, dalyvaudamas viešajame pirkime ir siūlydamas dujų balionus su kitokio tipo pajungimais, turi pridėti dokumentą įrodantį jo galimybes keisti veržles ar reduktorių į sertifikuotą ir atitinkantį Lietuvos Respublikoje galiojančioms Slėginių indų naudojimo taisyklėms (pagal PED2014/68/EU). Pardavėjas, pakeitęs ir/ar prijungęs dujų balioną patikrina ar nėra dujų nuotėkio, o esant poreikiui pakeičia veržles, tarpines, reduktorių, aukšto slėgio dujų žarneles be papildomo mokesčio."
Paaiškinkite prašau kokius konkrečiai dokumentus reiks pateikti? Kas yra dokumentas įrodantis galimybę keisti veržles ar reduktorių?	

1. Atsakymas

Tiekėjas turi pateikti leidimą užsiimti šia veikla ir yra sertifikuotas (reduktorių prijungimų keitimas turi būti atliekamas pagal gamintojo ir saugos reikalavimus, technikas turi būti apmokytas šiems darbams. Reduktoriai ir kt. dalys turi būti sertifikuoti.)

2. Klausimas

Ar galim teikti pasiūlymą jei baliono sriegis neatitinka techninėje specifikacijoje nurodyto sriegio ir kartu teikti perėjimą nuo vieno sriegio (mūsų baliono) į jums tinkantį?

2. Atsakymas

Tokiu atveju tiekėjas turi pritaikyti balioną reduktoriui arba pateikti savo reduktorius. Tačiau reduktorių prijungimų keitimas turi būti atliekamas pagal gamintojo ir saugos reikalavimus, technikas turi būti apmokytas šiems darbams. Reduktoriai ir kt. dalys turi būti sertifikuoti.

3. Klausimas

2.21 lentelė Instrumentinis deguonis 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L) techniniai ir funkciniai reikalavimai: "5. Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal : Pritaikymas prie esamo reduktoriaus". Kaip žinoti koks tai bus sriegis? Prie visų kitų dujų yra nurodytas pajungimo sriegis. Ir ką reiškia "pritaikyti" ? Pateikti su perėjimu iš esamo baliono sriegio į jums reikalingą?

3. Atsakymas

Patiksliname Techninės specifikacijos 2.21 lentelės Eil.Nr.5 „Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal : Pritaikymas prie esamo reduktoriaus" keičiame į „Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal  DIN 477 : G3/4 (Nr. 9)“. Analogiškai taip pat patikslinome pasiūlymo formos 1 priedelio 20.4 Eil.Nr. iš „Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal : Pritaikymas prie esamo reduktoriaus" keičiame į „Dujų baliono sriegių išmatavimai pagal  DIN 477 : G3/4 (Nr. 9)“

„Pritaikyti“ reiškia, kad jei baliono ir reduktoriaus sriegiai neatitinka turi būti pakeista reduktoriaus veržlė arba pritaikytas kitas tinkamas leistinas sujungimo būdas arba tiekėjas pateikia savo reduktorių. Reduktorių prijungimų keitimas turi būti atliekamas pagal gamintojo ir saugos reikalavimus, technikas turi būti apmokytas šiems darbams. Reduktoriai ir kt. dalys turi būti sertifikuoti.

4. Klausimas

Matome jog prie šių dujų mišinių yra nurodyti M19 x 1,5 LH (Nr. 14) pajungimo ventiliai:

1. Spec. dujų mišinys NO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
2. Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L)
3. Spec. dujų mišinys: CO azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
4. Spec. dujų mišinys: CO, NO ir SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
5. Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
6. Spec. dujų mišinys: CO, NO, SO2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
7. Spec. dujų mišinys: CH4 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L)
8. Spec. dujų mišinys: O2 azote 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 10 L)
9. Spec. dujų mišinys: O2 helyje 5.0 (balionas - ne mažiau kaip 50 L)

Ar tikrai visi šie mišiniai turi būti būtent su šiuo pajungimu "M19 x 1,5 LH (Nr. 14)" ? Atkreipiu dėmesį jog prie nurodyto pajungimo yra raidės "LH" kas reiškia jog tai yra kairinis sriegis. Tokie sriegiai yra naudojami tik mišiniams su degiomis dujomis ir tai nėra rinkos standartas.

4. Atsakymas

Šiuo metu naudojame šių sriegių (LH) reduktorius, kaip ir nurodyta techninėje specifikacijoje. Specialiųjų dujų balionai būna su kairiniu sriegiu taip, kaip ir šiuo metu naudojame. Taip pat laboratorijos gali naudotis vienu reduktoriumi prijungimui skirtingoms dujoms, tuo atveju sriegiai gali skirtis.