Otorinolaringologo darbo vieta - 1 kompl.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
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	2
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	1. LOR darbo vieta
	· visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą;
· sistemos gylis ne daugiau lOOOmm, ilgis ne daugiau 2000mm, aukštis ne daugiau 2500 mm su mikroskopu;
· korpusas pagamintas iš elektrolitiniu būdu cinkuoto plieno arba lygiaverčio nerūdijančios plieno;
· galimybė pasirinkti darbo vietos spalvą iš ne mažiau kaip 20 spalvų paletės;
· mobili darbo vieta su ratukais;
· elektroniškai valdoma su valdymo panele pakeisti parametrus;
· laikiklis skirtas atsiurbimo, suspausto oro ir plovimo rankenoms pasidėti.
	

	2.Pagrindinis modulis
	
	

	2.1. Siurbimo sistema:
	
	

	2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema
	· oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 60 1/min;
· vakuumas ne mažiau -85kPa
· vakuumo reguliatorius, reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo 0 iki 0,85 bar;
· slėgio parodymas manometre;
· automatinis įsijungimas;
· atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą;
· po kiekvieno atsiurbimo procedūros, sekretas turi būti automatiškai išdrenuojamas, perplaunama ir išvaloma sistema;
· turi būti antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi;
· automatinė siurbimo šlangelių plovimo sistema.
	

	2.1.2. atskira atsiurbimo žarna plovimui/spjaudyklei
	· pajungta prie bendros darbo vietos siurbimo sistemos;
· ausies plovimo indas vandeniu surinkti;
· būtinas automatinis įsijungimas kai siurbimo žarna paimama iš laikymo vietos.
	

	2.2. Ausies plovimo sistema
	
	

	2.2.1. vandens sistema
	· palaikoma vandens temperatūra 37° ±3°C;
· būtinas skaitmeninė temperatūros
	




	
	kontrolė su šiluminiais saugikliais;
· chromuota plovimo rankena su keičiama kaniule, kaniulės ilgis 80±10mm, su keičiamu bakteriniu filtru ir antimikrobine žarna turinčia greitą jungtį;
· būtinas vandens filtras;
· būtinas temperatūros rodymo ekranas;
· būtinas tiesioginis pajungimas prie klinikos vandentiekio sistemos, turinčios ne mažiau kaip nuo 3-5 bar slėgį.
	

	2.3. Endoskopijos modulis
	
	

	2.3.1. Integruoti šviesos šaltiniai
	· ne mažiau kaip 1 vnt. LED tipo šviesos šaltinio;
· šviesolaidis, ne trumpesnis kaip 180cm;
· ne mažiau 3 vnt. šildomų laikiklių standiems endoskopams
· ne mažiau 3 vnt. laikiklių standžių endoskopų dezinfekcijai
· ne mažiau 1 vnt. laikiklio lanksčiam endoskopui
	

	2.3.2. Lankstus nasofaringoskopas
	· galiuko užlenkimas į viršų/apačion ne mažiau 160°/160°;
· 0° kampo;
· diametras 02,8 ± 0,2 mm;
· ilgis 300 ± 10 mm.
	

	2.3.3. Laryngoskopas
	· HD kokybės;
· 70° kampo;
· diametras 010 ± 1 mm;
· ilgis 190 ± 10 mm.
	

	2.4. LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai
	· spalvos temperatūra ne mažiau 5500° K
· šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux
· reguliuojamas taško dydis prie 420 mm. darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm. iki 80 mm.
· būtinas šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas:
· galvos apimties ir aukščio reguliavimas
· priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda
· įkraunamas akumuliatorius su krovikliu
· akumuliatoriaus tipas - ličio- polimerų
· darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3,5 vai.
	




	
	· akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies
· galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g-
	

	2.5. Aplinka instrumentams
	· integruotas gerklų veidrodėlių pašildytojas;
· ne mažiau 4 stalčių instrumentams susidėti, stalčiai su mikšto uždarymo sistema;
· ne mažiau 3 kiuvečių panaudotiems kietiems endoskopams sudėti;
· ne mažiau dviejų viršutinių lygių instrumentams susidėti, su nerūdijančio plieno instrumentų padėkliukais;
· panaudotų instrumentų padėkliukas, melamino medžiagos arba lygiavertės;
· šiukšliadėžė, atsidaranti kojiniu pedalu;
· instrumentų dangtis iš akrylinio stiklo arba lygiavertės medžiagos;
· būtina ištraukiamas rašymo paviršius.
	

	2.6. Paciento kėdė
	· elektrinis kėdės aukščio reguliavimas;
· kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 300mm;
· atlenkiamas nugaros atlošas, ne mažiau kaip nuo +5° iki -90°;
· galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 330°;
· ergonomiška atrama galvai;
· kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda.
	

	2.7. Mikroskopas
	· mikroskopas pakabintas ant darbo vietos ant specialaus laikiklio;
· ne mažiau dviejų svirčių mikroskopui valdyti, kurių ilgis ne trumpesnis kaip l,5m;
· LED šviesos šaltinis;
· Didinimas ne blogiau kaip 3 kartai;
· ne blogiau kaip achromatinis didinimo keitiklis;
· Binokuliarai tiesūs reguliuojami ne blogiau kaip WF=12,5 karto;
· ne blogesnė optika kaip apoclu'omatinė su židiniu ne blogiau kaip F=170mm;
· objektyvo židinys f=250±20 mm;
· T fonuos rankena mikroskopui valdyti;
	




	
	- būtinas mikroskopo uždangalas nuo dulkių.
	

	3. LOR darbo vietos komplektacija
	
	

	3.1. Pagrindinį modulį sudaro
	· darbo vieta;
· siurbimo sistema;
· ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio;
· endoskopijos modulis su dviem skirtingais endoskopais;
· galvininis šviestuvas;
· aplinka instrumentams;
· mikroskopas;
· paciento kėdė.
	

	4. Bendrieji reikalavimai
	
	

	4.1. Garantija
	- ne mažiau 24 mėnesių
	

	4.2. Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus
	- tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga
	

	4.3. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą inžinierių aptarnauti Jiąngą	
	- būtina, pateikti sertifikatą
	

	4.4. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis
	- pristatoma kartu su įranga
	



