Otorinolaringologo darbo vieta - 1 kompl.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos ir siūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. LOR darbo vieta | - visos sistemos turi sudaryti bendrą ausų, nosies ir gerklės gydytojo darbo vietą; - sistemos gylis ne daugiau lOOOmm, ilgis ne daugiau 2000mm, aukštis ne daugiau 2500 mm su mikroskopu; - korpusas pagamintas iš elektrolitiniu būdu cinkuoto plieno arba lygiaverčio nerūdijančios plieno; - galimybė pasirinkti darbo vietos spalvą iš ne mažiau kaip 20 spalvų paletės; - mobili darbo vieta su ratukais; - elektroniškai valdoma su valdymo panele pakeisti parametrus; - laikiklis skirtas atsiurbimo, suspausto oro ir plovimo rankenoms pasidėti. |  |
| 2.Pagrindinis modulis |  |  |
| 2.1. Siurbimo sistema: |  |  |
| 2.1.1. vakuuminė siurbimo sistema | - oro srauto pratekėjimas ne mažiau kaip 60 1/min; - vakuumas ne mažiau -85kPa - vakuumo reguliatorius, reguliavimo ribos ne mažiau kaip nuo 0 iki 0,85 bar; - slėgio parodymas manometre; - automatinis įsijungimas; - atsiurbėjas įmontuotas į darbo vietą; - po kiekvieno atsiurbimo procedūros, sekretas turi būti automatiškai išdrenuojamas, perplaunama ir išvaloma sistema; - turi būti antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi; - automatinė siurbimo šlangelių plovimo sistema. |  |
| 2.1.2. atskira atsiurbimo žarna plovimui/spjaudyklei | - pajungta prie bendros darbo vietos siurbimo sistemos; - ausies plovimo indas vandeniu surinkti; - būtinas automatinis įsijungimas kai siurbimo žarna paimama iš laikymo vietos. |  |
| 2.2. Ausies plovimo sistema |  |  |
| 2.2.1. vandens sistema | - palaikoma vandens temperatūra 37° ±3°C; - būtinas skaitmeninė temperatūros |  |

|  | kontrolė su šiluminiais saugikliais; - chromuota plovimo rankena su keičiama kaniule, kaniulės ilgis 80±10mm, su keičiamu bakteriniu filtru ir antimikrobine žarna turinčia greitą jungtį; - būtinas vandens filtras; - būtinas temperatūros rodymo ekranas; - būtinas tiesioginis pajungimas prie klinikos vandentiekio sistemos, turinčios ne mažiau kaip nuo 3-5 bar slėgį. |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3. Endoskopijos modulis |  |  |
| 2.3.1. Integruoti šviesos šaltiniai | - ne mažiau kaip 1 vnt. LED tipo šviesos šaltinio; - šviesolaidis, ne trumpesnis kaip 180cm; - ne mažiau 3 vnt. šildomų laikiklių standiems endoskopams - ne mažiau 3 vnt. laikiklių standžių endoskopų dezinfekcijai - ne mažiau 1 vnt. laikiklio lanksčiam endoskopui |  |
| 2.3.2. Lankstus nasofaringoskopas | - galiuko užlenkimas į viršų/apačion ne mažiau 160°/160°; - 0° kampo; - diametras 02,8 ± 0,2 mm; - ilgis 300 ± 10 mm. |  |
| 2.3.3. Laryngoskopas | - HD kokybės; - 70° kampo; - diametras 010 ± 1 mm; - ilgis 190 ± 10 mm. |  |
| 2.4. LED belaidis galvinis šviestuvas apžiūrai | - spalvos temperatūra ne mažiau 5500° K - šviesos ryškumas ne mažiau 50000 lux - reguliuojamas taško dydis prie 420 mm. darbinio atstumo ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 mm. iki 80 mm. - būtinas šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas: - galvos apimties ir aukščio reguliavimas - priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda - įkraunamas akumuliatorius su krovikliu - akumuliatoriaus tipas - ličio- polimerų - darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu ne mažiau 3,5 vai. |  |

|  | - akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo galinės dalies - galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi ne daugiau kaip 500 g- |  |
| --- | --- | --- |
| 2.5. Aplinka instrumentams | - integruotas gerklų veidrodėlių pašildytojas; - ne mažiau 4 stalčių instrumentams susidėti, stalčiai su mikšto uždarymo sistema; - ne mažiau 3 kiuvečių panaudotiems kietiems endoskopams sudėti; - ne mažiau dviejų viršutinių lygių instrumentams susidėti, su nerūdijančio plieno instrumentų padėkliukais; - panaudotų instrumentų padėkliukas, melamino medžiagos arba lygiavertės; - šiukšliadėžė, atsidaranti kojiniu pedalu; - instrumentų dangtis iš akrylinio stiklo arba lygiavertės medžiagos; - būtina ištraukiamas rašymo paviršius. |  |
| 2.6. Paciento kėdė | - elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - kėdės aukščio reguliavimo (vertikalaus judesio) eiga ne mažiau 300mm; - atlenkiamas nugaros atlošas, ne mažiau kaip nuo +5° iki -90°; - galimybė pasukti kėdę apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 330°; - ergonomiška atrama galvai; - kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama turi būti paminkštinti ir padengti lengvai prižiūrima, tvirta dirbtine oda. |  |
| 2.7. Mikroskopas | - mikroskopas pakabintas ant darbo vietos ant specialaus laikiklio; - ne mažiau dviejų svirčių mikroskopui valdyti, kurių ilgis ne trumpesnis kaip l,5m; - LED šviesos šaltinis; - Didinimas ne blogiau kaip 3 kartai; - ne blogiau kaip achromatinis didinimo keitiklis; - Binokuliarai tiesūs reguliuojami ne blogiau kaip WF=12,5 karto; - ne blogesnė optika kaip apoclu'omatinė su židiniu ne blogiau kaip F=170mm; - objektyvo židinys f=250±20 mm; - T fonuos rankena mikroskopui valdyti; |  |

|  | - būtinas mikroskopo uždangalas nuo dulkių. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. LOR darbo vietos komplektacija |  |  |
| 3.1. Pagrindinį modulį sudaro | - darbo vieta; - siurbimo sistema; - ausies plovimo sistema pajungta prie vandentiekio; - endoskopijos modulis su dviem skirtingais endoskopais; - galvininis šviestuvas; - aplinka instrumentams; - mikroskopas; - paciento kėdė. |  |
| 4. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| 4.1. Garantija | - ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 4.2. Tiekėjų teikiamų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus | - tai įrodantys dokumentai pristatomi kartu su įranga |  |
| 4.3. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą inžinierių aptarnauti Jiąngą | - būtina, pateikti sertifikatą |  |
| 4.4. Naudojimosi instrukcija Lietuvių ir Anglų kalbomis | - pristatoma kartu su įranga |  |