## Lapas1
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Minimalūs būtini reikalavimai pirkimo objektui * | Mat. vnt | Pirkimo objekto kiekis
1 | 2 | 3 | 4 | 7
1 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, Poliglaktinas, adata
1.1. | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 36 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 552
1.2. | Chirurginis siūlas, 0, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 48 mm | Sintetinis, 0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata, ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata: ½ lanko, ilgis 48 mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 552
1.3. | Chirurginis siūlas, 2, Poliglaktinas, ap.ad. ½ - 36 mm | Sintetinis, 2 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis - ne trumpesnis nei 90 cm., siūlo storis 2. pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 36mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 240
1.4. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.ap. ½ - 26mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 480
1.5. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.pj. ½ - 30mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 30mm ± 1mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 240
1.6. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm ± 1mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 360
1.7. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglaktinas, ad.ap. 1/2 - 26mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ±1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 3960
1.8. | Chirurginis siūlas, 3/0 Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 30mm | Sintetinis, 3-0 storio, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas, su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., pilna absorbcija per 56-70 parų. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 30mm ± 1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 360
1.9. | Chirurginis siūlas 5/0, Poliglaktinas, ad.pj. 3/8 - 13mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas su adata. Pilna absorbcija per 56-70 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 5/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 13mm ±1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 180
2 pirkimo dalis. | Chirurginis siūlas, Poliglaktinas, ligatūra
2.1. | Chirurginis siūlas 2, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra | Sintetinis, pagamintas iš poliglikolinės rūgšties, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 120
2.2. | Chirurginis siūlas 2/0, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 2/0. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 600
2.3. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglaktinas, (5x70) ligatūra | Sintetinis, pagamintas iš poliglaktino, besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, spalvotas siūlas. Spalva violetinė, pilna absorbcija per 56-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 % po 14 parų. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Vienoje sterilioje pakuotėje ne mažiau kaip 5 siūlai-ligatūros. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 1008
3 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, glikolinė rg
3.1. | Chirurginis siūlas 2/0, glikolinės rūgšties kopolimero, ad.ap. 1/2-27mm | Sterilus, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetilkarbonato, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlo ilgis 15 cm (± 1cm), siūlo storis 2/0. Viename gale su kilpa, kitame - su adata. Adata 1/2 lanko, ilgis 27mm (± 1 mm), apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. | vnt | 12
3.2. | Chirurginis siūlas 2/0, glikolinės rūgšties kopolimero, ad.ap. 5/8-27mm | Sterilus, pagamintas iš glikolinės rūgšties kopolimero ir trimetilkarbonato, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlo ilgis 15 cm (± 1cm), siūlo storis 2/0. Viename gale su kilpa, kitame - su adata. Adata 5/8 lanko, ilgis 27mm (± 1 mm), apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. | vnt | 36
4. | Chirurginis siūlas, polidioksanonas
| Chirurginis siūlas, 2/0, Polidioksanonas, ap.ad. ½ - 36 mm | Pagamintas iš polidioksanono, 2/0 storio, besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas. Pilna absorbcija 182-238 d., po 2sav. stiprumo išlaikymas 80%. siūlo ilgis 30cm ±1mm. Viename gale su apvalia ½ lanko ir 36mm ±1mm ilgio adata, kitame - kilpa, kurios dydis reguliuojamas. | vnt | 108
5 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, poliglekapronas
5.1. | Chirurginis siūlas, 3/0, Poliglekapronas, ap.ad. ½ - 26mm | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7-14 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 3600
5.2. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliglekapronas, ad.pj. 3/8 - 24mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7-14 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 24mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 648
5.3. | Chirurginis siūlas 4/0, Poliglekapronas, ad.ap. ½ - 18mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7-14 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 4/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 18mm ± 1mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 576
5.4. | Chirurginis siūlas 4/0, Poliglekapronas, ad.pj. 3/8 - 19mm | Sintetinis, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7-14 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 4/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 19mm ± 1mm pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 480
5.5. | Chirurginis siūlas, 5/0, Poliglekapronas, ap.ad. ½ - 17 mm | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš poliglekaprono, besirezorbuojantis, monofilamentinis, spalvotas siūlas su adata. Pilna siūlo absorbcija per 90-120 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 7-14 parų. Pilnas stiprumo netekimas po 21-28 paros. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 17 mm ± 1 mm apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Adatų storis turi atitikti siūlo storį. | vnt | 36
6 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, poliesteris, ligatūra
6.1. | Chirurginis siūlas 0, poliesteris, ligatūra, | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 250 cm ±1 cm, siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 72
6.2. | Chirurginis siūlas 1, poliesteris, ligatūra, | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 250 cm ±1 cm, siūlo storis 1. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 72
6.3. | Chirurginis siūlas 3, poliesteris, ligatūra, / | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas-ligatūra. Siūlo ilgis 150 cm ±1 cm, siūlo storis 3. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. | vnt | 288
7 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, poliesteris, adata
7.1. | Chirurginis siūlas 0, Poliesteris, ad.ap. 1/2 - 26mm | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 26 mm ± 1mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 600
7.2. | Chirurginis siūlas 0, Poliesteris, ad.pj. 1/2 - 36mm | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 72
7.3. | Chirurginis siūlas 1, Poliesteris, ad.pj. 1/2- 36mm | Sintetinis, pagamintas iš poliesterio, nesirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, lankstus, spalvotas siūlas su adata. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm., siūlo storis 1. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 36 mm ± 1mm, pjaunančiu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 180
8 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, Poliamidas
8.1. | Chirurginis siūlas Poliamidas, 1/0, pj.ad. 3/8 -37mm | Sintetinis, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas,elastingas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 1/0. Adata 3/8 lanko, ilgis 37mm ± 1 mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 180
8.2. | Chirurginis siūlas 3/0, Poliamidas, ad.pj. 3/8 - 25mm | Sintetinis, pagamintas iš poliamido, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, elastingas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Tinka odos siuvimui. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, siūlo storis 3/0. Adata 3/8 lanko, ilgis 25mm ± 2mm, pjaunanti, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 60
9 pirkimo dalis | Chirurginis siūlas, Polipropilenas
9.1. | Chirurginis siūlas, 2/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 26 mm | Sintetinis, 2/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 26 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 144
9.2. | Chirurginis siūlas 2/0, Polipropilenas, 2 tiesios ad.ap. -70cm | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su 2 (dviem ) adatom. Neturi įpakavimo atminties. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm, storis 2/0. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos tiesios, ilgis 70 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojančios. Siūlo storis turi atitikti adatų storį. | vnt | 180
9.3. | Chirurginis siūlas, 3/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 22mm | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 22mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 72
9.4. | Chirurginis siūlas, 3/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 36mm | Sintetinis, 3/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Su dviem adatom ½ lanko, ilgis 36mm ± 1mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 36
9.5. | Chirurginis siūlas, 4/0, Polipropilenas, ap.ad. ½ - 22 mm | Sintetinis, 4/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata ½ lanko, ilgis 22 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 180
9.6. | Chirurginis siūlas, 4/0, Polipropilenas, ap.ad. 1/2 - 26mm | Sintetinis, 4/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties, skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 26 mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 360
9.7. | Chirurginis siūlas, 5/0, Polipropilenas, ap.ad. 1/2 - 17mm | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties, skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 75 cm. Geros siūlo rišimo savybės- kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adata 1/2 lanko, ilgis 17mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 72
9.8. | Chirurginis siūlas, 5/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 17mm | Sintetinis, 5/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su 2 adatom. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 90 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 17mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 36
9.9. | Chirurginis siūlas, 6/0, Polipropilenas, 2ap.ad. ½ - 13mm | Sintetinis, 6/0 storio, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas siūlas su2 adatom. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis ne trumpesnis nei 70 cm. Geros siūlo rišimo savybės - kad rišant siūlas nesimegztų į mazgus. Adatos ½ lanko, ilgis 13mm ± 1 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis turi atitikti adatos storį. | vnt | 36
10. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 8/0 | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm. siulo storis 8/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4,7 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. | vnt | 24
11. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 9/0 | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm. siulo storis 9/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 4,7 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. | vnt | 120
12. | Chirurginis siūlas, Polipropilenas, 10/0 | Sintetinis, pagamintas iš polipropileno, nesirezorbuojantis, monofilamentinis, lygus, vientisas, spalvotas, siūlas su adata. Neturi įpakavimo atminties. Skirtas kraujagyslių siuvimui. Siūlo ilgis 13 cm.siulo storis 10/0. Geros siūlo rišimo savybės - rišant siūlas nesimezga į mazgus. Adata 3/8 lanko, ilgis 3,75-3,8 mm, apvaliu galu, tvirto plieno, nesideformuojanti. Siūlo storis atitinka adatos storį. | vnt | 36
13. | Chirurginis siūlas Polipropilenas, tinklelis | Sintetinis tinklelis sudarytas iš sujungtų polipropileno siūlų, kurių sujungimo konstrukcija leidžia tinkleliui išsitempi į abi puses, sutalpinti ir sustiprinti audinių defektus. Netoksiškas, nesugeria drėgmės ir yra neimunogeniškas. Porų dydis 1.5x1.0 mm (±0,1mm). Išmatavimai 30x30 cm. Sterilime dvigubame įpakavime. | vnt | 6
14. | Kaulų vaškas | Sterilus kaulų vaškas. Elastingumui užtikrinti sudėtyje turi būti ne mažiau 15% parafino vaško. Supakuotas po 2,5 g. | vnt | 36
* - Sterilumo galiojimo laikas netrumpesnis nei 3 metai nuo tiekimo datos;
turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, paženklinti CE ženklu, su etiketėmis ir instrukcijomis valstybine kalba.
Kartu su pasiūlymo pateikti siūlo pavyzdį įvertinimui.