Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143  Pasvalys, tel.  +370 451 54 133,                                                      el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  kodas 188753657

PATVIRTINTA:

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų komisijos 2026 m.  rugsėjo 29  d.

Posėdžio protokolu Nr.1 /VPS-52

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖ ĮRANGA VŠĮ PASVALIO LIGONINEI“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8. Elektroninis aukcionas	5

9. Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	6

11.	Kitos sąlygos	6

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	7

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	10

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	19

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“	20

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	21

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	39

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	40

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“	41

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Pasvalio ligoninė, įstaigos kodas 190583596, adresas Geležinkeliečių g. 70, LT-39122 Pasvalys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas Vytauto Didžiojo a. 1,           LT-39143 Pasvalys. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas finansuojamas iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant projektą Nr. 09-022-P-0014 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Pasvalio rajono savivaldybėje“.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes CPO kataloge tokių prekių nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nebus kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.4.4.1 papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Šiame pirkime socialiniai kriterijai netaikomi.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti medicininę įrangą VšĮ Pasvalio ligoninei (toliau – Prekės). Pirkimo objektas skaidomas į 7 (septynias) dalis, kurių siūlomos kainos negali viršyti (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM):

2.1.1. Spirometras – 2 285,12 (be PVM);

2.1.2. Mono-bipolinis elektrokauteris (2 vnt.) – 1 644,63 (be PVM);

2.1.3. Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas – 94 676,00 (be PVM);

2.1.4. Vaizdo gastroskopas – 19 723,40 (be PVM);

2.1.5. Vaizdo kolonoskopas – 21 930,23 (be PVM);

2.1.6. 12 kanalų EKG registravimo įrenginys – 3 400,00 (be PVM);

2.1.7. Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas – 7 140,00 (be PVM).

2.2. Apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“ ir  specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“. Perkančioji organizacija sudarys vieną sutartį dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas. Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba visoms pirkimo dalims.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ir pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1.     Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

4.3. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Reglamento nuostatos. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – kiekvieno grupės nario atskirai), subtiekėjo užpildytas deklaracijas dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Tiekėjo/ subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“. Kilus abejonių dėl tiekėjo (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – grupės nario), subtiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1.          Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma, pateikta  specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui (specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedas);

    - Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai bei Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (taikoma tik nustatytam galimam pirkimo laimėtojui).

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ                    22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti pateikiami:

6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą arba kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

9. Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų              6 priede ,,Pasiūlymo forma“.

9.2. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: tinkamai užpildyta pasiūlymo forma, nurodyta pirkimo sąlygų 6 priede, su konkrečiais siūlomos prekės parametrais. Jeigu bus palikta nekonkreti reikšmė, pvz.: ne mažiau, ne daugiau, ne siauresnė, atitinka, taip  ar pan., Pasiūlymo forma laikoma užpildyta netinkamai ir pasiūlymas bus atmestas.

9.3. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ priede nustatytomis taisyklėmis.

9.4. Tiekėjo pasiūlymo atmetimo priežastys nurodytos pirkimo bendrųjų sąlygų 18 skyriuje.

9.5. Perkančioji organizacija gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartis su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede ,,Sutarties projektas“.

- Kitos sąlygos

  - Perkančiosios organizacijos atstovai, įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: techniniais klausimais: atsakinga VšĮ Pasvalio ligoninės l. e. p. direktoriaus pavaduotoja slaugai ir infrastruktūrai Lina Kairienė, tel. +370 451 54 151, el. p. lina.kairiene@pasvalioligonine.lt; viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Karolina Grabauskienė, tel. +370 657 22 799, el. p. karolina.grabauskiene@pasvalys.lt.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime apie pirkimą | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Pirkimo objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius: | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per (išskyrus VPĮ 102 str. 3-4 p. nuostatas) | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija pridedama atskiru failu .docx formatu.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

  - oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento1. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 (šimtas aštuoniasdešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 2. | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 3. | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 (penkerius) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | - Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2023-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2023-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 (šimtas dvidešimt) dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2023-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
| 4. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 6. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 7. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienerius metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
| 8. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
| 9. | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 (trejus) metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 (trejus) metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
| 10. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieneri) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
| 11. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
| 12. | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
| 13. | Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo. | VPĮ 46 straipsnio 7 dalis EBVPD III dalies D3 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas zip formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - medicininė įranga VŠĮ PASVALIO LIGONINEI

| (data) |  |
| --- | --- |
| (vieta) |  |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracijai |  |

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, juridinio asmens kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei) |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

3. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus pagal VPĮ 88 str.)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas* | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas** |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*Pildoma, jei žinomi subtiekėjai.

**Nurodoma visais atvejais, jei tiekėjas numato pasitelkti subtiekėjus, net jei nėra žinoma, kokie tai subtiekėjai.

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objekto tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - transportavimo išlaidas;

    - pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su pirkimo objekto tiekimu susijusias išlaidas;

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

1 pirkimo objekto dalis. Spirometras – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Diagnostinis spirometrijos prietaisas |  |
| 2.1 | Ekranas | Ne mažiau nei 7”, lietimui jautrus |  |
| 2.2 | Vaizdo rezoliucija | Ne mažiau kaip 800x480 |  |
| 3. | Oksimetro priedas | Būtina praplėtimo galimybė |  |
| 4. | Atmintis | Leidžia įrašyti ne mažiau 10 000 (dešimt tūkstančių) spirometrijos testų arba 500 oksimetrijos valandų |  |
| 5. | Galimybė prijungti USB spausdintuvą tiesiogiai | Būtina, spausdintuvas turi palaikyti postscript protokolą. |  |
| 6 | Palaikomi spirometrijos parametrai | FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV2, FEV2/FVC, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FEV1/PEF, FEV1/ FEV0.5, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/tI, tE/tTOT |  |
| 7 | Maitinimo šaltinis | Pakraunama baterija arba el. tinklas |  |
| 8 | Pritaikyta dirbti su vaikais | Būtina |  |
| 9 | Nešiojimo krepšys pateikiamas kartu su prietaisu | Būtina |  |
| 10 | Integruotas terminis spausdintuvas | Būtina |  |
| 11 | Kartu su prietaisu pateikiami | Būtina: daugkartinė turbina, naudojama kartu su vienkartiniais kandikliais, oksimetrijos priedas. |  |
| 12 | Svoris | Ne daugiau 1450 g |  |
| 13 | Garantinis terminas | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |
| 14 | CE sertifikatas | Būtinas |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometras | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

2 pirkimo dalis. Mono-bipolinis elektrokauteris – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prietaisas | Mono-bipoliarinis elektrokauteris / elektrokoaguliatorius |  |
| 2. | Maksimalios galios | CUT režime: 80 W – 250 Ω BLEND režime: 60 W – 200 Ω FORCED COAG režime: 50 W – 150 Ω SOFT COAG režime: 40 W – 100 Ω BIPOLAR režime: 30 W – 100 Ω |  |
| 3. | Darbinis dažnis | Ne mažiau 600 kHz |  |
| 4. | Valdomi parametrai | Paciento / plokštelės grandinės stebėjimas, išėjimo galios stebėjimas, savikontrolė |  |
| 5. | Pridedami standartiniai priedai | Būtina. 1. Daugkartinio naudojimo rankena su dviem mygtukais, 2. Vandeniui atsparus kojinis jungiklis, 3. MB plokščia neutrali plokštė su kabeliu, 4. Rinkinys iš ne mažiau kaip 10 trumpų autoklavuojamų elektrodų, Ø 2,4 mm, 5. Maitinimo laidas su „Schuko“ tipo kištuku, 6. Vartotojo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba. |  |
| 6. | Režimu galia reguliuojama rankiniu būdu | Būtina. |  |
| 7. | Galimybė prireikus prijungti bipoliarinius pincetus | Būtina |  |
| 8. | Elektros maitinimas | 210-230V, 50-60Hz. |  |
| 9. | Svoris | Ne daugiau nei 5 kg. |  |
| 10. | CE sertifikatas | Būtinas |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau nei 18 mėn. |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 2 vnt. kaina be PVM | 2 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Mono-bipolinis elektrokauteris | 2 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

3 pirkimo dalis. Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas –   1vnt.

| ### Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | ### Parametrų reikšmė | ### Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Kardiologinio ištyrimo įranga | 1 vnt. |  |
|  | Taikymo sritys | Kardiologiniai, kraujagyslių ir smulkių organų tyrimai |  |
|  | Sistema | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 300 dB3. Kanalų skaičius ne mažiau 15 mln. |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažiau kaip 30 cm, skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų 2. Valdymo panelyje integruota skaitinė – raidinė klaviatūra 3. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti) 4. Ekrano lietimo gestais keičiamas gylis, didinimas, atliekami matavimai |  |
|  | Monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 58 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |  |
|  | Greita darbo pradžia | Programinės įrangos paleidimo laikas ne daugiau vienos minutės |  |
|  | Valdymo panelio aukščio keitimas, ne mažiau | Poslinkis vertikalia kryptimi ± 25 cm |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas 5. Nuolatinės bangos doplerio režimas 6. Audinių doplerio režimas |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 7kHz (arba kadrų/s) 5. Panoraminis vaizdavimas |  |
|  | M režimas | 1. Anatominis M režimas 2. Režimas kartu su audinių doplerio režimu |  |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 20 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s |  |
|  | Arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas | Automatinis arterijos diametro ir sienelės standumo parametrų matavimas tiriamoje arterijos atkarpoje realiuoju laiku |  |
|  | Išstūmimo frakcijos skaičiavimas | Automatinis endokardo krašto aptikimas |  |
|  | Kairio skilvelio deformacijos parametrų tyrimas | Automatinis endokardo ir epikardo krašto aptikimas. 4D miokardo deformacijos parametrų tyrimas |  |
|  | Sektorinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime: ne siauresnis kaip nuo 2 iki 5 MHz; Apžvalgos kampas ne mažiau 120° |  |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 1 TB |  |
|  | Vaizdų konvertavimas JPEG formatu | Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja | Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja |  |
|  | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis) |  |
|  | Gelio šildytuvas | Aparate integruotas gelio šildytuvas |  |
|  | Aparato jungtys | 1. Ethernet/Internet jungtis 2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys) 3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys |  |
|  | Fiziologinės kreivės ir parametrai ekrane | Sinchronizuota su vaizdu EKG kreivė, ŠSD vaizdavimas ekrane, kvėpavimo kreivė |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 60 min. darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
| II. | Ilgalaikės elektrokardiogramos analizavimo programinė įranga | 1 vnt. |  |
|  | Pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius | Būtina |  |
|  | Keturiolikos ar daugiau parų pilna EKG analizė | Generuojama viena ataskaita visam periodui |  |
|  | Analizės būdai | 1. Pilna EKG išklotinė, peržiūra puslapiais 2. Įvykių tendencijų grafinis vaizdavimas 3. Superimpozicijos (kreivių persidengimo) režimas EKG morfologijos pasikeitimo nustatymui 4. Skirtingų EKG morfologijų klasifikavimas 5. Didelės apimties EKG įvykių peržiūra vienu metu ekrane - ≥ 24 įvykiai |  |
|  | Galimybė matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų rankiniu būdu | Būtina |  |
|  | Aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška | 1. Bradikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 2. Tachikardija (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 3. Supraventrikulinė tachikardija 4. Skilvelinė tachikardija; 5. Tripletai 6. Kupletai 7. Bigeminija; 8. Trigeminija; 9. Prieširdžių virpėjimas; 10. Pauzė (su vartotojo pasirenkamu skaitiniu atpažinimo kriterijumi) 11. Iškritęs kompleksas |  |
|  | Su vartotojo nurodytais (pažymėtais) įvykiais susijusių EKG kreivių atkarpų išsaugojimas ataskaitoje | Būtina |  |
|  | QT analizė | QT analizavimo programa su QT, QTc matavimais, QT matavimo markerių nustatymu. |  |
|  | Dviejų ekranų funkcija | Leidžianti vienu metu stebėti EKG, grafikus ar lenteles skirtinguose monitoriuose |  |
| II. | Ilgalaikės elektrokardiogramos įrašymo įrenginys | 2 vnt. |  |
|  | Integruotas spalvotas skystųjų kristalų ekranas | Vienu metu matomos ≥ 3 EKG kreivės, kokybės nustatymui. Ekrano dydis ≥ (20x20 mm) |  |
|  | Ekrano vaizdas ir funkcijos | Ekrane matomas, laikas, data, kalendorius, baterijos likęs laikas. |  |
|  | Pacientui pritvirtinamų elektrodų skaičius registruojant tris EKG derivacijas | Ne daugiau 3 |  |
|  | Įrašo trukmė naudojant standartinį maitinimo šaltinį, ne mažiau | ≥ 14 parų nepertraukiamas EKG įrašas |  |
|  | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų | Būtina |  |
|  | Kardiostimuliatoriaus impulsų registravimas | Būtina |  |
|  | EKG įrašymas į vidinę atmintį | ≥ 16 GB |  |
|  | Dažnio diapazonas | ≥ (0,05 – 40) Hz trijų elektrodų kabeliui ir ≥ (0,05 – 160) Hz 12 -elektrodų kabeliui |  |
|  | Amplitudės skiriamoji geba | ≤ 2,5 µV |  |
|  | Įmontuotas įvykių registracijos klavišas | Specifinių laiko momentų registracijai |  |
|  | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz |  |
|  | Įėjimo varža | ≥ 10 M |  |
|  | Akselerometras | Paciento judesių detekcijai |  |
|  | Bevielė sąsaja su išoriniu išmaniu įrenginiu | Išmanaus telefono programėlė skirta chronologiškai registruoti paciento įvykius ir nusiskundimus |  |
|  | Svoris | ≤ 40g |  |
|  | Atsparumas | Ne žemesnė nei IP67 klasė. Atsparus nukritimui ant žemės iš ≥ 1 m. aukščio. |  |
|  | Komplektacija | Sistema su analizavimo programa, įrašymo įrenginiai 2 vnt., elektrodų kabeliai skirti 3 kanalų EKG registracijai po 2 vnt.- ilgi ir vidutinio ilgio, prisegamas diržo laikiklis, vienkartiniai laikikliai ant kaklo su dirželiu ≥ 200 vnt. |  |
| III. | Ramybės ir krūvio EKG priėmimo modulis | 1 vnt. |  |
|  | Diskreditacijos dažnis | Ne mažiau 15 kHz |  |
|  | Skaitmeninis konverteris | Ne mažiau 24 bitų |  |
|  | Įėjimo varža | Ne mažiau 100MΩ |  |
|  | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | ŠSD registravimo tikslumas | Ne daugiau kaip ±1 k/min. |  |
|  | Dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip 0.05-300 Hz |  |
|  | Sinfazinio signalo slopinimo koeficientas (CMRR) | Ne mažiau 120 dB |  |
| IV | Ramybės ir krūvio EKG registracijos ir analizės programinė įranga | 1 vnt. |  |
|  | Ramybės EKG registracija ir interpretacija | Būtina |  |
|  | Automatinė aritmijų detekcija | Būtina |  |
|  | Automatinis matavimų ir interpretacijos pateikimas | Matuojami parametrai: ŠSD, P bangos trukmė, PR intervalas, QRS trukmė, QT/QTc intervalas, P/QRS/T ašys |  |
|  | Ramybės EKG įrašas iki 30 min., ne mažiau | Būtina |  |
|  | Signalo kokybės indikacija ekrane, vaizduojanti blogos kokybės signalo atkarpas kita spalva | Būtina |  |
|  | Matavimų atlikimas rankiniu būdu ekrane | Būtinas |  |
|  | Krūvio EKG registracija | Būtina |  |
|  | Nustatomi EMG filtrai | 25, 35, 45 Hz |  |
|  | Apsauga nuo defibriliacijos | Būtina |  |
|  | Nustatomi žemo dažnio filtrai | Ne blogiau 75, 100, 150 Hz |  |
|  | Ekrane šalia kardiogramos matomos šešių derivacijų ST tendencijos | Būtina |  |
|  | Persidengiančių visų derivacijų QRS kompleksų vaizdavimas, pokyčiams įvertinti | Būtina |  |
|  | EKG stabdymo ekrane funkcija | Būtina |  |
|  | Galimybė atlikti derivacijų inversiją po EKG įrašymo į atmintį | Būtina |  |
|  | METs, DP ir FAI parametrų vaizdavimas | Būtinas |  |
|  | ST segmento tendencijos | ST pokyčių tendencijos, ST j tendencijos, ST nuolydžio tendencijos, ST/ŠSD tendencijos |  |
|  | Paciento elektrokardiogramų palyginimas | Būtinas |  |
|  | Elektrokardiogramos spausdinimas ant A4 formato popieriaus | Būtina |  |
|  | Ataskaitos galimos šiais formatais | XML, PDF, JPG |  |
|  | Darbinė stotis su duomenų baze | Galimybė nuskaityti, priimti ir saugoti ramybės, krūvio, Holterio EKG, paros arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis |  |
| V. | Veloergometras | 1 vnt. |  |
|  | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau 200 kg |  |
|  | Apkrovos diapazonas | Ne mažiau 0-1000W 10W |  |
|  | Apkrova nepriklauso nuo pedalų sukimo greičio | Diapazone nuo 50 iki 150 20 aps./min. |  |
|  | Reguliuojama rankenų padėtis | Būtina |  |
|  | Reguliuojamas sėdynės aukštis | Būtina |  |
|  | Ekrane stebimi parametrai | Krūvis, AKS, ŠSD, laikas, apsisukimai per minutę |  |
|  | Kraujospūdžio manžetės | Suaugusių standartinio ir didelio dydžio manžetės su integruotais mikrofonais |  |
|  | Kraujospūdžio matavimo diapazonas, ne siauresnis | Nuo 40 iki 280mm/Hg |  |
|  | ŠSD matavimo diapazonas, ne siauresnis | Nuo 40 iki 220mm/Hg |  |
|  | Kraujospūdžio matavimas su automatine artefaktų eliminavimo sistema | Būtinas |  |
| VI | Vakuuminė elektrodų sistema | 1 vnt. |  |
|  | Vakuuminės elektrodų sistemos komplektacija | Teleskopinis elektrodų laikiklis; Valdymo pultelis prisiurbimo jėgai reguliuoti; 6 vakuuminiai elektrodai 1±0.1 m; 4 vakuuminiai elektrodai 1.5±0.2 m |  |
| VII. | 12-os kanalų EKG registravimo įrenginys | 1 vnt. |  |
|  | EKG registravimas ant popieriaus vienu metu | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
|  | Spalvotas lietimui jautrus ekranas | 1. Ekrano rezoliucija 1920 x 1080. Įstrižainė ne mažiau kaip 25, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas 2. Ekranas gali būti atlenkiamas ne mažesniu nei 20° kampu |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Būtina, darbo laikas iš akumuliatoriaus ne mažiau 4 valandos automatiniame režime |  |
|  | Lietimui jautrūs valdymo mygtukai atsparūs vandeniui | Būtina |  |
|  | Ekrane vaizduojamas nustatyta elektrokardiogramos užrašymo trukmė | Būtina |  |
|  | Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija | Būtina |  |
|  | Filtrų nustatymo diapazonas, ne siauresnis | 1. 25-150 Hz 2. Galimybė filtrą įjungti ir išjungti |  |
|  | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | 1. Diskretizavimo dažnis ne mažiau 40 kHz 2. Amplitudė nuo ±500 uV iki ±500 mV |  |
|  | Rašymo greitis, ne mažiau | 5, 10, 25, 50 mm/s |  |
|  | Maksimali įrašo trukmė | Ne mažiau 30 minučių |  |
|  | Automatinis bazinės linijos koregavimas | Būtina |  |
|  | Naudojamas popierius | Knygutėmis, ne mažiau 210 mm pločio |  |
|  | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |
|  | Diskretizacijos dažnis kanalui | Ne mažiau 40 kHz |  |
|  | Dažnių diapazonas, ne siauresnis | 0.05-500 Hz |  |
|  | A/D konverteris | Ne mažiau 24 bitai |  |
|  | Įėjimo varža | Ne mažiau 100 MΩ |  |
|  | EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija | Būtina |  |
|  | Laiko pastovioji | Ne mažiau 5 s |  |
|  | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | Galimybė programiškai atlikti elektrodų inversiją | Būtina |  |
|  | Paciento duomenų spausdinimas | Būtina |  |
|  | Ekrane atvaizduojama filtrų būsena | Būtina |  |
|  | Ekrane atvaizduojamas ŠSD | Būtina |  |
|  | Jungtis išoriniam spausdintuvui | Būtina |  |
|  | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
|  | Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą | Būtina |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau 100 000 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas JPG, BMP, PNG, PDF, SCP, TIFF formatais |  |
|  | Integruotos jungtys | Integruotos jungtys: SIM kortėlės, USB, USB-C, LAN |  |
|  | Bevielio ryšio funkcija (WiFi) | Būtina |  |
|  | Elektrokardiografo svoris (be baterijos ir popieriaus) | Ne daugiau 4.5 kg |  |
|  | Komplektacija | EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt., galūniniai elektrodai 4 vnt., transportavimo vežimėlis su krepšiu priedams 1 vnt.; paciento kabelio laikiklis 1 vnt. |  |
| VIII. | Kulkšnies-žasto indekso matavimo įrenginys | 1 vnt. |  |
|  | Paskirtis | Prietaisas automatiniam kulkšnies-žasto matavimui |  |
|  | Kulkšnies-žasto indekso, širdies susitraukimų dažnio, sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo matavimai atliekami naudojant oscilometrijos metodą ir taikant pletizmografiją arba lygiaverčiu būdu ant keturių galūnių uždėtų manžečių pagalba | Matavimo trukmė ≤ 1 min. |  |
|  | Liečiamas ekranas | Įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm |  |
|  | Atliekami matavimai rodomi ekrane | 1. Kulkšnies-žąsto indeksas kairėje ir dešinėje pusėje 2. Širdies ritmas 3. Diastolinio ir sistolinio kraujo spaudimas |  |
|  | Automatinis aukštesnio kraujo spaudimo nustatymas rankose | Būtina |  |
|  | Spaudimo matavimo ribos, ne siauresnės | Nuo 1 iki 290 mmHg |  |
|  | ŠSD matavimo ribos, ne siauresnės | Nuo 30 iki 190 k/min |  |
|  | Atliekamų tyrimų skaičius esant pakrautam akumuliatoriui | Ne mažiau 100 |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
|  | Aparato žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Krūvio ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

4 pirkimo dalis. Vaizdo gastroskopas - 1vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaizdo gastroskopas |  |  |
| 2 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 3 | Lauko gylis | Ne mažiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 4 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 210° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 90° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 100° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 100° |  |
| 5 | Distalinės dalies diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 6 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 9,2 mm |  |
| 7 | Kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |  |
| 8 | Darbinis ilgis | ≥ 1000 mm |  |
| 9 | Suderinamumas | 1.HDTV (aukštos raiškos ) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, kuri užtikriną geresnį kontrastą tarp kraujagyslių ir gleivinės. 2.Suderinamas su turima EVIS EXERA vaizdo sistemos centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190. |  |
| 10 | Kartu pateikiama dokumentacija | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir / ar analogiškus dokumentus. |  |
| 11 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

5 pirkimo dalis. Vaizdo kolonoskopas - 1vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas |  |  |
| 1.1 | Regėjimo laukas | ≥ 140° |  |
| 1.2 | Lauko gylis | Ne mažiau kaip nuo 2 iki 100 mm |  |
| 1.3 | Lenkimo kampai | Aukštyn ≥ 180° |  |
|  |  | Žemyn ≥ 180° |  |
|  |  | Kairėn ≥ 160° |  |
|  |  | Dešinėn ≥ 160° |  |
| 1.4 | Distalinės dalies diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm |  |
| 1.6 | Kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |
| 1.7 | Darbinis ilgis | ≥ 1600 mm |  |
| 1.8 | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.9 | Įvedimo vamzdelio savybės | Reguliuojamas standumas |  |
| 1.10 | Suderinamumas | 1.HDTV (aukštos raiškos ) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu: optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimas, naudojant siauros spektro juostos šviesą, kuri užtikriną geresnį kontrastą tarp kraujagyslių ir gleivinės 2.Suderinamas su turima EVIS EXERA vaizdo sistemos centru CV-190 ir šviesos šaltiniu CLV-190. |  |
| 1.12 | Kartu pateikiama dokumentacija | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. |  |
| 1.12 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Vaizdo kolonoskopas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

6 pirkimo dalis. 12 kanalų EKG registravimo įrenginys - 1vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EKG registravimas ant popieriaus vienu metu | Ne mažiau 12 derivacijų |  |
|  | Spalvotas lietimui jautrus ekranas | 1. Ekrano rezoliucija 1920 x 1080. Įstrižainė ne mažesnė kaip 25, vienalaikis dvylikos derivacijų vaizdavimas 2. Ekranas gali būti atlenkiamas ne mažesniu kaip 20° kampu |  |
|  | Integruotas akumuliatorius | Būtina, darbo laikas iš akumuliatoriaus ne mažiau 4 valandos automatiniame režime |  |
|  | Lietimui jautrūs valdymo mygtukai atsparūs vandeniui | Būtina |  |
|  | Ekrane vaizduojamas nustatyta elektrokardiogramos užrašymo trukmė | Būtina |  |
|  | Elektrokardiogramos peržiūros prieš spausdinant funkcija | Būtina |  |
|  | Filtrų nustatymo diapazonas, ne siauresnis | 1. 25-150 Hz 2. Galimybė filtrą įjungti ir išjungti |  |
|  | Implantuoto elektrokardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas | 1. Diskretizavimo dažnis ne mažiau 40 kHz 2. Amplitudė nuo ±500 uV iki ±500 mV |  |
|  | Rašymo greitis, ne blogiau | 5, 10, 25, 50 mm/s |  |
|  | Maksimali įrašo trukmė | Ne mažiau 30 minučių |  |
|  | Automatinis bazinės linijos koregavimas | Būtina |  |
|  | Naudojamas popierius | Knygutėmis, ne mažiau 210 mm pločio |  |
|  | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Būtina |  |
|  | Diskretizacijos dažnis kanalui | Ne mažiau 40 kHz |  |
|  | Dažnių diapazonas, ne siauresnis | 0.05-500 Hz |  |
|  | A/D konverteris | Ne mažiau 24 bitai |  |
|  | Įėjimo varža | Ne mažiau 100 MΩ |  |
|  | EKG charakteristikų (amplitudžių, intervalų, elektrinių ašių) matavimas ir interpretacija | Būtina |  |
|  | Laiko pastovioji | Ne mažiau 5 s |  |
|  | Širdies susitraukimų dažnio registracijos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 30 iki 300 k/min. |  |
|  | Galimybė programiškai atlikti elektrodų inversiją | Būtina |  |
|  | Paciento duomenų spausdinimas | Būtina |  |
|  | Ekrane atvaizduojama filtrų būsena | Būtina |  |
|  | Ekrane atvaizduojamas ŠSD | Būtina |  |
|  | Jungtis išoriniam spausdintuvui | Būtina |  |
|  | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Būtinas |  |
|  | Automatinis EKG perkėlimas atspausdinus EKG raportą | Būtina |  |
|  | Vidinė atmintis | Ne mažiau 100 000 elektrokardiogramų, duomenų perdavimas JPG, BMP, PNG, PDF, SCP, TIFF formatais |  |
|  | Integruotos jungtys | Integruotos jungtys: SIM kortėlės, USB, USB-C, LAN |  |
|  | Bevielio ryšio funkcija (WiFi) | Būtina |  |
|  | Elektrokardiografo svoris (be baterijos ir popieriaus) | Ne daugiau 4.5 kg |  |
|  | Komplektacija | EKG prietaisas 1 vnt., paciento kabelis 1 vnt.; krūtininiai elektrodai 6 vnt., galūniniai elektrodai 4 vnt., transportavimo vežimėlis su krepšiu priedams 1 vnt.; paciento kabelio laikiklis 1 vnt. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Pateikti CE sertifikatą arba atitikties deklaraciją |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Vaizdo gastroskopas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais) PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

7 pirkimo dalis. Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas- 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicinos prietaisas skirtas kraujo produktų šildymui |  |
| 2. | Talpa | Ne mažiau 2 kraujo maišeliai 1000 ml +/- 10% talpos arba 4 kraujo maišeliai 500 ml +/- 10% talpos |  |
| 3. | Šildymo kamerų skaičius | Ne mažiau 2 |  |
| 4. | Šildymo būdas | Sauso šildymo (be skysčių kontakto su kraujo maišeliais) |  |
| 5. | Šildymo režimai | - Pagal temperatūrą; - Pagal laiką |  |
| 6. | Temperatūros reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +30°C iki +45°C |  |
| 7. | Temperatūros reguliavimo tikslumas | +/- 0,2°C |  |
| 8. | Temperatūros reguliavimas kamerose | Kiekvienoje kameroje šildymo temperatūra nustatoma atskirai; |  |
| 9. | Kraujo komponentų maišymas (agitacija) šildymo metu | Būtina |  |
| 10. | Įrenginio valdymas | Mikroprocesorinis (arba lygiavertis) |  |
| 11. | Vartotojo sąsaja | Lietimui jautrus, spalvotas ekranas |  |
| 12. | Ekrano dydis | Ne mažiau 7“ |  |
| 13. | Ekrane pateikiama informacija | - Darbo režimas; - Nustatyta temperatūra; - Šildomų kraujo produktų temperatūra; - Šildymo laikas; - Grafinis šildymo ciklo monitoringas; |  |
| 14. | Perspėjimo signalai | - Šildymo ciklo pabaiga; - Pasiekta maksimali temperatūra; - Skystis šildymo kameroje; |  |
| 15. | Šildymo ciklo dokumentavimas | Automatinis šildymo eigos duomenų išsaugojimas prietaiso vidinėje atmintyje |  |
| 16. | Duomenų perdavimas | - USB jungtis; - Ethernet jungtis; |  |
| 17. | Gabaritiniai matmenys (ne didesni už nurodytus: P x G x A cm) | 40 x 65 x 45 cm |  |
| 18. | Maitinimo šaltinis | Maitinimas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 19. | Naudojamas elektros galingumas | Ne daugiau 700W |  |
| 20. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis nei 24 mėnesiai |  |
| 21. | Aparato žymėjimas CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją |  |
| 22. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis, mato vnt. | Gamintojas, modelis, modifikacija (jeigu tokia yra) | 1 vnt. kaina be PVM | 1 vnt. kaina su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Bendra* suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas | 1 vnt. |  |  |  |  |  |

Siūlomos pirkimo dalies kaina EUR (su PVM) ................. (kaina skaičiais ir žodžiais)  PVM (proc.)* suma  Eur  ..........(suma skaičiais ir žodžiais).

* (jei nurodomas kitoks PVM, privaloma ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko taikomas kitoks PVM dydis).

** Jeigu PVM neskaičiuojamas, nurodyti, kad PVM neskaičiuojamas ir nurodyti juridinį pagrindą dėl ko neskaičiuojamas PVM.

Pastabos:

* Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Maksimalaus kiekio suma nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio;

** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainas be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomi prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į kainą. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo dokumentų reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį, įskaitant ir aplinkos apsaugos kriterijus.

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims): Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“).

Pastaba: pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 papunktį)

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |
| 3. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |
| 6. | Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui |  |

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktas dokumentų sąrašas yra tik pavyzdinis ir tiekėjas gali jį koreguoti pritaikydamas pagal jo su pasiūlymu pateikiamus dokumentus.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- teikdamas šį pasiūlymą, patvirtinu, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai. Prisiimu riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjau įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede nurodytą terminą.

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas kiekvienoje pirkimo objekto dalyje bus išrenkamas pagal kainą.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- Pasiūlymo (vertinamoji) kaina negali būti didesnė nei Perkančiosios organizacijos numatyta pirkimo vertė (kiekvienos pirkimo objekto dalies atskirai), kurią viršijus, pasiūlymas bus atmestas dėl siūlomos per didelės nepriimtinos kainos. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina kiekvienai pirkimo daliai yra tokia:

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Numatomas PVM tarifas % | Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spirometras | 1 | 21 | 2 765,00 |
| 2 | Mono-bipolinis elektrokauteris | 2 | 21 | 1 990,00 |
| 3 | Kraujo ir ramybės EKG analizės sistemos įrenginių komplektas | 1 | 21 | 114 557,96 |
| 4 | Vaizdo gastroskopas | 1 | 21 | 23 865,31 |
| 5 | Vaizdo kolonoskopas | 1 | 21 | 26 535,58 |
| 6 | 12 kanalų EKG registravimo įrenginys | 1 | 21 | 4 114,00 |
| 7 | Kraujo komponentų ir skysčių šildymo prietaisas | 1 | 21 | 8 639,40 |

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo / subtiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

(Tiekėjo pavadinimas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijai

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

TIEKĖJO / SUBTIEKĖJO  DEKLARACIJA

__________________

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

| (Parašas) |  |  |  | (Vardas, pavardė, pareigos) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

„Sutarties projektas“ pateikiamas .docx formatu.

1, 2 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.