Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROCHIRURGINIO GENERATORIAUS – 1 VNT.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius | Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. |  |
| 2. | Rėžimai: |  |  |
| 2.1. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams | Maksimali galia ≥300 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. Su automatinio pikinės įtampos reguliavimo sistema. |  |
| 2.2. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su automatiniu elektros lanko intensyvumo reguliavimu, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose | Maksimali galia ≥300 W. Su automatiniu elektros lanko intensyvumo reguliavimu. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. |  |
| 2.3. | Bipoliarinio pjovimo režimas | Su automatinio pikinės įtampos reguliavimo sistema. Maksimali galia ≥100 W. Su pikinės galios arba lygiaverte sistema, skirta pjovimo pradžios pagreitinimui. |  |
| 2.4. | Monopoliarinis „forsuotas“ (greitas, efektyvus) koaguliavimas | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.5. | Monopoliarinis „purškiantis“ (bekontaktis) koaguliavimas | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.6. | Monopoliarinis „klasikinis“ koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai. Su automatiniu įtampos reguliavimu. | Maksimali galia ≥60 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.7. | Monopoliarinis „minkšto“ (gilaus) koaguliavimo režimas. | Maksimali galia ≥200 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |  |
| 2.8. | Bipoliarinis „minkšto“ koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos. | Maksimali galia ≥120 W. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. Būtinos automatinio starto ir automatinio sustojimo funkcijos. |  |
| 3. | Komplektacija: |  |  |
| 3.1. | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | Su ne mažiau kaip 2 pedalais |  |
| 3.2. | Neutralaus elektrodo kabelis | 1 vnt. |  |
| 3.3. | Vežimėlis su lentyna ir krepšiu priedams susidėti | 1 vnt. |  |
| 4. | Priemonės: |  |  |
| 4.1. | Bipolinis laidas pincetui, autoklavuojamas | 3 vnt. |  |
| 4.2. | Bipolinis pincetas 18,5 cm± 0,5 cm, 1 mm±0,1 mm, nelimpantis prie audinių, autoklavuojamas | 3 vnt. |  |
| 4.3. | Monopolinė rankenėlė su dviem mygtukais 2,4 mm ± 0,5 mm, laidas ne trumpesnis kaip 3 m, autoklavuojamas | 4 vnt. |  |
| 4.4. | Monopolinis elektrodas – peiliukas, ilgas, jungtis 2,4 mm ±0,5 mm autoklavuojamas | 4 vnt. |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją) |  |
| 6. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.) ______________

(įrašyti)