______________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Dūseikių socialinės globos namams

PASIŪLYMAS

DĖL  SKERSINĖS-BĖGINĖS LUBINĖS KĖLIMO SISTEMOS  PIRKIMO

___________________

(data)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Mes siūlome prekių kainą:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis ir gamintojas | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Bendra kaina be PVM | Bendra kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (II korpusas 104 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 2. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (II korpusas 114 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 3. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (III korpusas 106 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 4. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (III korpusas 124 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 5. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (III korpusas 220 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 6. | Stacionarus lubinis keltuvas, su skersine bėgine sistema (III korpusas 220 kamb.) |  | 1 vnt. |  |  |  |
| 7. | Kėlimo diržas L dydis |  | 3 vnt. |  |  |  |
| 8. | Kėlimo diržas XL dydis |  | 3 vnt. |  |  |  |
| 9. | Įrangos montavimas |  | 6 vnt. |  |  |  |
| VISO: |  |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur, įskaičiuojant PVM (žodžiais) ________________________________.Į šią sumą įeiną visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _______________ Eur.

| Siūlomos prekės/paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus. Pasiūlymas galioja iki ________________. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.; Parametrai; Reikalaujami techniniai parametrai; Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS); Teikiamo gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ar failo pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. Pateiktuose dokumentuose, turi būti pastebimai pažymėtos (spalvotai paženklinta ir/ar nurodyta rodyklėmis, ir/ar pabraukta) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių parametrų reikšmės. (PILDO TIEKĖJAS). Stacionarūs lubiniai keltuvai, su skersine bėgine sistema; [nurodyti modelį ir gamintoją]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 1.; Paskirtis; Kėlimo sistema, skirta kelti pacientus iš (į) lovų, vežimėlių, nuo grindų, naudoti vartymui, aktyvinimui. Turi aptarnauti visas patalpoje esančias lovas.; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 2.; Komplektacija; Bėgių sistema, elektrinis keltuvas(1vnt.) su kėlimo diržo laikikliu ir valdymo pulteliu, kėlimo diržas.; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 3.; Bėginės sistemos darbo zona; Darbo zonų išmatavimai pagal pateiktus brėžinius. Tiekėjas gali atvykti įvertinti patalpas. Tikslas yra vienų keltuvų aptarnauti ir galėti iškelti pacientus iš visų lovų, esančių patalpoje. Patalpų plotai: ~ 4x3 m – 2 vnt ~ 4x4 m – 1 vnt ~ 5x4 m – 2 vnt ~ 5x3 m – 1 vnt; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 4.; Keltuvo keliamoji galia; Ne mažiau kaip 200 kg.; Keltuvo keliamoji galia [nurodyti] kg; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 5.; Kėlimo greitis; Pilnai apkrauto ne mažiau kaip 3 cm/s, minimaliai apkrauto ne mažiau kaip 5 cm/s.; Kėlimo greitis [nurodyti] cm/s; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 5.1; (T1)Kėlimo greitis Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas; Su maksimalia apkrova pilnai apkrauto keltuvo ne lėčiau kaip 4 cm/s; Su minimalia apkrova (5 kg) ne lėčiau 6cm/s; Kėlimo greitis [nurodyti] cm/s; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 6.; Keltuvo juostos ilgis; Keltuvo juostos ilgis (kėlimo diapazonas) 2,5 m ± 0,5 m be papildomo prailginimo; Juostos ilgis [nurodyti] m; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 7.; Keltuvo valdymas; Pultelio pagalba; Valdomas pulteliu [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 8.; Bendras keltuvo modulio svoris; Ne daugiau kaip 10 kg; Keltuvo modulio svoris [nurodyti] kg; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 9.; Avarinis stabdymas ir nuleidimas; Būtinas, mechaninis ar/ir elektrinis variklio diržo nuleidimo būdas.; Turi avarinį stabdymą [nurodyti taip/ne]; Turi nuleidimo stabdymą [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 10.; Krovimas; Keltuvas kraunamas per krovimo stotelę arba automatiškai per bėgius.; Krovimo būdas [nurodyti]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 10.1; (T2) Krovimas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas; Keltuvas turi būti kraunamas automatiškai per bėgius, ir veikti visos bėgių sistemos plote, t. y. naudotojas keltuvą gali palikti bet kurioje patalpos dalyje ir keltuvas bus kraunamas bet kuriame bėgių sistemos taške.; Keltuvas kraunamas per bėgius, palikus bet kurioje patalpos dalyje [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 11.; Įspėjamieji signalai; Būtini: įspėjantys apie baterijos išsikrovimą, maksimalaus keliamo svorio viršijimą.; Įspėjamasis signalas apie baterijos išsikrovimą [nurodyti taip/ne] Įspėjamasis signalas apie maksimalaus keliamo svorio viršijimą [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 12.; Pultelis; Laidinis pultelis su mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“; Laidinis pultelis valdomas mygtukais „aukštyn“ ir „žemyn“ [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 13.; Diržų skersinis; Skersinis iš plastiko ir nerūdijančio metalo. Užtikrinant pacientų saugumą ir saugias darbo sąlygas personalui diržų skersinis turi turėti patikimą apsaugos mechanizmą nuo atsitiktinio diržo ar skersinio atsikabinimo kėlimo metu.; Skersinis diržų laikiklis nuimamas [nurodyti būdą]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 14.; Baterija; 24V, baterijos įkrovimo trukmė ne ilgesnė nei 2 valandos. Ne mažiau 50 kėlimų su vidutiniu 85 kg svoriu.; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 15.; Apsaugos klasė; Keltuvo valdymo pulteliui ne žemesnė nei IP 44.; Valdymo pultelio apsaugos klasė [nurodyti]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 16.; Triukšmas; Keltuvo keliamas darbinis triukšmas negali būti didesnis nei 60 dB.; Įrenginio triukšmo lygis veikimo metu [nurodyti] dB; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 17.; Keltuvo tarnavimo laikas; Gamintojo numatytas minimalus keltuvo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų arba 10000 darbinių pakėlimo / nuleidimo ciklų (85 kg/1000 mm).; Numatomas keltuvo tarnavimo laikas [nurodyti]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 17.1.; (T3) Numatomas tarnavimo laikas Techninis parametras pasiūlymo vertinimui. Neprivalomas, privalumas; Numatomas keltuvo tarnavimo laikas - ne mažiau 15 metų arba ne mažiau 20.000 normalių kėlimų (85 kg/1000 mm); Numatomas keltuvo tarnavimo laikas [nurodyti]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 18.; Aptarnavimas; Darbinių dalių, jeigu yra, keitimas (kėlimo juosta, variklio dirželis, baterija) ne daugiau kaip po 10.000 kėlimų; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 19.; Sertifikavimas; Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES MD 2017/745 reglamento reikalavimus medicinos prietaisams.; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 20.; Aplinkos apsauga; Prekė tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Gamintojas ir (ar) gamintojo įgaliotas atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų teikimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos LR rinkai.; Atitinka [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 21.; Standartinis kėlimo diržas aukšta nugara: L dydis XL dydis; Kėlimo diržas prilaikantis paciento galvą, su dvejomis kojų prilaikymo juostomis. Pagamintas iš poliesterio ar lygiavertės medžiagos. Dydis L, nugaros atramos aukštis ne mažesnis nei 90 cm, dydis XL nugaros atramos aukštis ne mažesnis nei 95 cm, Maksimalus keliamo paciento svoris ne mažesnis nei 200 kg. Su pagalbinėmis rankenėlėmis slaugytojams, diržo pozicionavimo kišenėlę ir sustiprintą kojų dalimi; Atitinka [nurodyti taip/ne];; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 22.; Papildomi reikalavimai; Keltuvai po sumontavimo turės būti išbandyti. Kiekvienam keltuvui turės būti pateiktas bandymo protokolas, užpildytas medicinos prietaiso pasas.; Atitinka [nurodyti taip/ne];; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 23.; Garantija; Ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai; Garantija: [nurodyti skaičiais] mėn.; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). 24.; Tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas; Tiekėjas privalo turėti gamintojo sertifikuotą personalą atlikti montavimo ir patikros darbus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus, patvirtinančius teisę atlikti gaminių aptarnavimą.; Turi sertifikuotą personalą montavimo ir patikros darbams atlikti [nurodyti taip/ne]; Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti). Pastabos: 1. Jei skirtingoms patalpoms siūlomi skirtingi keltuvų modeliai, parametrų atitikties techninei specifikacijai lentelė turi būti užpildoma kiekvienam modeliui atskirai. 2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 3. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi su laimėtoju sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis 2014 m. spalio 30 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-199 „Dėl laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir viešojo pirkimo sutarčių bei jų pakeitimų viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“. |
| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |