## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PLOKŠTELĖS IR SRAIGTAI PĖDOS CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA ČIURNOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema čiurnos kaulų osteosintezei
1.1. | Distalinio šeivikaulio galo lateralinės užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
1.1.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, distalinėje dalyje 16 mm (±1 mm) pločio.
1.1.2. | Proksimalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.1.3. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.1.4. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 6 užrakinamos kiaurymės, fiksuojamos 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.1.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.1.6. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
1.1.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm:
1.1.8. | 9/75
1.1.9. | 12/110
1.1.10. | 14/133
1.1.11. | 16/159
1.1.12. | 18/182
1.2. | Distalinio šeivikaulio galo lateralinės užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
1.2.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, tiesaus dizaino.
1.2.2. | Plokštelės plotis 10 mm (±1 mm).
1.2.3. | Proksimalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.2.4. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.2.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.2.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm:
1.2.7. | 7/73
1.2.8. | 10/106
1.2.9. | 12/130
1.3. | Distalinio šeivikaulio galo posterolateralinės užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
1.3.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, kairės ir dešinės pusės.
1.3.2. | Plokštelės plotis 11 mm (±1 mm). Proksimalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.3.3. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.3.4. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.3.5. | Plokštelė su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
1.3.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm:
1.3.7. | 5/60
1.3.8. | 7/85
1.3.9. | 9/109
1.4. | Šeivikaulio diafizės užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
1.4.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, tiesaus dizaino, skirta diafizės sintezei.
1.4.2. | Plokštelės plotis 10 mm (±1 mm).
1.4.3. | Plokštelę turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.4.4. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.4.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm:
1.4.6. | 4/55
1.4.7. | 6/77
1.4.8. | 8/101
1.4.9. | 10/126
1.4.10. | 12/150
1.5. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinės užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
1.5.1. | Plokštelė žemo profilio, universali, anatomiškai adaptuota, lankstoma, T formos, distalinėje dalyje 16 mm (±1 mm) pločio.
1.5.2. | Proksimalinėje dalyje turi būti bent 2 užrakinamos kiaurymės ir ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.5.3. | Distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes.
1.5.4. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.5.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.5.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.5.7. | 5/58
1.5.8. | 6/68
1.6. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinės užrakinamos plokštelės su kabliu | 1 | vnt.
1.6.1. | Plokštelė žemo profilio, universali, anatomiškai adaptuota, lankstoma, 11 mm (±1 mm) pločio ir 47 mm (±1 mm) ilgio.
1.6.2. | Proksimalinėje dalyje turi būti bent 2 užrakinamos kiaurymės ir ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.6.3. | Distalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 1 užrakinamą kiaurymę.
1.6.4. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.6.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.7. | Blauzdikaulio distalinio galo užpakalinė užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
1.7.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, distalinėje dalyje 25 mm (±1 mm) pločio.
1.7.2. | Proksimalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.7.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 5 užrakinamos kiaurymės.
1.7.4. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.7.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.7.6. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
1.7.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.7.8. | 8/60
1.7.9. | 10/85
1.8. | Blauzdikaulio distalinio galo posterolateralinė užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
1.8.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, L formos distalinėje dalyje 17 mm (±1 mm) pločio.
1.8.2. | Proksimalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip viena kompresinė pailga kiaurymė, kurią būtų galima fiksuoti 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.8.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 užrakinamos kiaurymės.
1.8.4. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.8.5. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.8.6. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
1.8.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.8.8. | 5/50
1.8.9. | 7/75
1.9. | Blauzdikaulio distalinio galo posteromedialinė užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
1.9.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma, 11 mm (±1 mm) pločio.
1.9.2. | Plokštelės užrakinamas kiaurymes turi būti galima fiksuoti tiek 2,8 mm (±0,1 mm), tiek 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
1.9.3. | Turi būti galimybė atlikti fiksaciją kintamu kampu.
1.9.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
1.9.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
1.9.6. | 4/40
1.9.7. | 6/72
1.10. | ø 2,8 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
1.10.1. | Sraigto galvutė konuso formos. Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
1.10.2. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
1.10.3. | Turi būti su spalviniu žymėjimu lengvam sraigto tipo identifikavimui
1.11. | ø2,8 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
1.11.1. | Sraigto galvutė užapvalinta.
1.11.2. | Naudojamas kompresijai atlikti ovaliose kiaurymėse.
1.11.3. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
1.11.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
1.11.5. | Turi būti su spalviniu žymėjimu lengvam sraigto tipo identifikavimui
1.12. | ø 3,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
1.12.1. | Sraigto galvutė konuso formos.
1.12.2. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
1.12.3. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
1.12.4. | Turi būti su spalviniu žymėjimu lengvam sraigto tipo identifikavimui
1.13. | ø 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
1.13.1. | Sraigto galvutė užapvalinta.
1.13.2. | Naudojamas kompresijai atlikti ovaliose kiaurymėse.
1.13.3. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
1.13.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
1.13.5. | Turi būti su spalviniu žymėjimu lengvam sraigto tipo identifikavimui
1.14. | ø 4,0 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
1.14.1. | Dalinio sriegio.
1.14.2. | Sraigto galvutė užapvalinta.
1.14.3. | Naudojama medialinio maleolo fiksacijai.
1.14.4. | Sraigtų ilgis nuo nuo 40 iki 70 (kas 2-5 mm).
1.14.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
1.14.6. | Turi būti su spalviniu žymėjimu lengvam sraigto tipo identifikavimui
1.15. | Poveržlė | 1 | vnt.
1.15.1. | Kompresinė;
1.15.2. | Tinkanti dia 4,0 mm (±0,1 mm) sraigtams.
1.15.3. | Bendriniai reikalavimai:
1.15.4. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje;
1.15.5. | Visi implnati turi būti anatomiškai kontūruoti, pagaminti iš titano arba titano lydinio;
1.15.6. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA ČIURNOS KOREKCINĖMS OSTEOTOMIJOMS ATLIKTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema čiurnos korekcinėms osteotomijoms atlikti
2.1. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
2.1.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, tiesaus dizaino distalinėje dalyje, lankstoma.
2.1.2. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.1.3. | Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės turi būti įstrižoje plokštumoje likusiųjų atžvilgiu.
2.1.4. | Plokštelės ilgis 77 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.1.5. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais.
2.2. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
2.2.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, su specialiu išlenkimu distalinėje dalyje, lankstoma.
2.2.2. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip po 4 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.2.3. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.2.4. | Proksimalinėje dalyje dvi kiaurymės turi būti įstrižoje plokštumoje likusiųjų atžvilgiu.
2.2.5. | Plokštelės ilgis 77 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.2.6. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais.
2.3. | Blauzdikaulio distalinio galo anterolateralinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
2.3.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, L formos, lankstoma.
2.3.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai) bei 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija.
2.3.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.3.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone). Plokštelės ilgis 67 mm (±1 mm).
2.3.5. | Plotis distalinėje dalyje 30 mm (±1 mm).
2.3.6. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.3.7. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
2.4. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
2.4.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma.
2.4.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai)bei 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija.
2.4.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai). Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.4.4. | Plokštelės ilgis 67 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.4.5. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais.
2.5. | Blauzdikaulio distalinio galo medialinė užrakinama osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
2.5.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lankstoma.
2.5.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai) bei 1 nuožuliną pailgą kiaurymę neužrakinamam sraigtui, kurios pagalba atliekama osteotomijos kompresija.
2.5.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.5.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.5.5. | Plokštelės ilgis 74 mm (±1 mm), plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.5.6. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais.
2.6. | Blauzdikaulio distalinio galo anteromedialinė užrakinama skliautinės osteotomijos plokštelė | 1 | vnt.
2.6.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, įstrižos L formos, lankstoma.
2.6.2. | Proksimalinėje ir distalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip po 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.6.3. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.6.4. | Plokštelės ilgis 67 mm (±1 mm).
2.6.5. | Plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.6.6. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.6.7. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
2.7. | Blauzdikaulio distalinio galo anteromedialinė užrakinama skliautinės osteotomijos plokštelė | 1 | vnt.
2.7.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, įstrižos L formos, lankstoma.
2.7.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 4 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.7.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.7.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.7.5. | Plokštelės ilgis 76 mm (±1 mm). Plotis distalinėje dalyje 20 mm (±1 mm).
2.7.6. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.7.7. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
2.8. | Atraminė "hinge" užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
2.8.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, skirta naudoti kartu su anteromedialinėmis skliautinės osteotomijos plokštelėmis, atliekant papildomą osteotomijos atraminę stabilizuojančią funkciją.
2.8.2. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.8.3. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone). Plokštelės ilgis 20 mm (±1 mm).
2.8.4. | Plotis 10 mm (±1 mm).
2.8.5. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.8.6. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
2.9. | Blauzdikaulio distalinio galo priekinė užrakinama skliautinės osteotomijos plokštelė | 1 | vnt.
2.9.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, Y formos, lankstoma.
2.9.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.9.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.9.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.9.5. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 1 kiaurymė skersinei fiksacijai 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinamais sraigtais.
2.9.6. | Plokštelės ilgis 68 mm (±1 mm). Plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm).
2.9.7. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.10. | Blauzdikaulio distalinio galo priekinė užrakinama skliautinės osteotomijos plokštelė | 1 | vnt.
2.10.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, Y formos, lankstoma. sraigtais. Plokštelės ilgis 78 mm (±1 mm). Plotis distalinėje dalyje 27 mm (±1 mm). Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.10.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.10.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.10.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.10.5. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 1 kiaurymė skersinei fiksacijai 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinamais
2.11. | Blauzdikaulio distalinio galo priekinė užrakinama skliautinės osteotomijos plokštelė | 1 | vnt.
2.11.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, Y formos, lankstoma.
2.11.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti ne mažiau kaip 3 kiaurymes, fiksuojamas užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.11.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės, fiksuojamos užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais (pasirinktinai).
2.11.4. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.11.5. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 1 kiaurymė skersinei fiksacijai 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinamais sraigtais.
2.11.6. | Plokštelės ilgis 78 mm (±1 mm).
2.11.7. | Plotis distalinėje dalyje 32 mm (±1 mm).
2.11.8. | Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais ir neužrakinamais sraigtais.
2.12. | Šeivikaulio distalinio galo osteotominės plokštelės | 1 | vnt.
2.12.1. | Plokštelė tiesi, lankstoma, kontūruotais kraštais.
2.12.2. | Plokštelę turi būti galimybė fiksuoti užrakinamais ir/arba neužrakinamais sraigtais.
2.12.3. | Turi būti galimybė sraigtus užrakinti kintamu kampu (ne mažiau kaip 20⁰ diapazone).
2.12.4. | Plokštelės plotis dalyje 10 mm (±1 mm). Fiksuojama 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais arba neužrakinamais sraigtais.
2.12.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
2.12.6. | 4/51 mm
2.12.7. | 6/71 mm
2.13. | Dia 3,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
2.13.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
2.13.2. | Sraigtų galvutė konuso formos, distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
2.13.3. | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 50 mm (kas 2 mm).
2.13.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
2.14. | Dia 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
2.14.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
2.14.2. | Sraigtų distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
2.14.3. | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 50 mm (kas 2 mm).
2.14.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
2.14.5. | Bendriniai reikalavimai:
2.14.6. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
2.14.7. | Visi implnati turi būti anatomiškai kontūruoti, pagaminti iš titano arba titano lydinio;
2.14.8. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. Į instrumentų rinkinį turi įeiti:
2.14.9. | Meary tipo replės osteotomijos vietos praplėtimui su sugraduotu rankenų užrakinimo mechanizmu.
2.14.10. | Turi būti galimybė atverti osteotomijos vietą ne mažesniame kaip 4-18 mm intervale (graduotė ne rečiau kaip kas 2 mm)).
2.14.11. | Metaliniai kaulų pleištai. Turi būti galimybė fiksuoti juos prie įkalimo rankenos. Ne mažiau kaip 6 skirtingi dydžiai 4-14 mm intervale (kas 2 mm).
2.14.12. | Pauwels tipo kaltai. Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 4 dydžių instrumentų 10-25 mm pločio intervale. Kalto ilgis privalo būti ne trumpesnis nei 230 mm.
2.14.13. | Specialūs nukreipėjas uždarų osteotomijų pjovimui.
2.14.14. | Plokštelių lankstytuvai (2 vnt.)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA ČIURNOS ARTRODEZĖMS ATLIKTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema čiurnos artrodezėms atlikti
3.1. | Anetrolateralinė čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
3.1.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes fiksacijai blauzdikaulyje, o distalinėje dalyje - ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes fiksacijai šokikaulyje, fiksuojamas 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.1.2. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti bent 1 pailga kiaurymė, skirta kompresijai atlikti 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinamu sraigtu, bei ne mažiau kaip 2 kiaurymės skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtais.
3.1.3. | Taip pat turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės, suteikiančios galimybę prie plokštelės tvirtinti specialią prailginančią plokštelę papildomai lateralinei fiksacijai kulnakaulyje.
3.1.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.2. | Anetrolateralinė čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė | 1 | vnt.
3.2.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 4 užrakinamas kiaurymes fiksacijai blauzdikaulyje, o distalinėje dalyje - ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes tvirtinimui šokikaulyje, fiksuojamas 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.2.2. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti bent 1 pailga kiaurymė, skirta kompresijai atlikti 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinamu sraigtu, bei ne mažiau kaip 2 kiaurymės skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtais.
3.2.3. | Taip pat turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės, suteikiančios galimybę prie plokštelės tvirtinti specialią prailginančią plokštelę papildomai lateralinei fiksacijai kulnakaulyje.
3.2.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.3. | Anetrolateralinės čiurnos artrodezės užrakinamos plokštelės prailginančioji plokštelė | 1 | vnt.
3.3.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, prie anterolateralinės čiurnos artrodezės plokštelės fiksuojama iš lateralinės pusės, taip suteikiant galimybę atlikti papildomą lateralinę kulnakaulio fiksaciją.
3.3.2. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip 4 užrakinamos kiaurymės, fiksuojamos 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens sraigtais ir bent 1 neužrakinama kiaurymė 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens sraigtui, skirtam implanto kompresavimui prie kaulo.
3.3.3. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.3.4. | Į komplektą turi įeiti specialūs sraigtai prailginančiosios plokštelės tvirtinimui prie anterolateralinės čiurnos artrodezės plokštelės.
3.4. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje | 1 | vnt.
3.4.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes ir bent 1 pailgą neužrakinamą kiaurymę, skirtą kompresijai atlikti, fiksuojamas blauzdikaulyje 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens sraigtais.
3.4.2. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 užrakinamos kiaurymės fiksacijai šokikaulyje, tvirtinamos 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.4.3. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtais.
3.4.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.5. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje | 1 | vnt.
3.5.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes ir bent 1 pailgą neužrakinamą kiaurymę, skirtą kompresijai atlikti, fiksuojamas blauzdikaulyje 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens sraigtais.
3.5.2. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 užrakinamos kiaurymės fiksacijai šokikaulyje, tvirtinamos 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.5.3. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtais.
3.5.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.6. | Čiurnos artrodezės užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje | 1 | vnt.
3.6.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes ir bent 1 pailgą neužrakinamą kiaurymę, skirtą kompresijai atlikti, fiksuojamas blauzdikaulyje 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens sraigtais.
3.6.2. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 5 užrakinamos kiaurymės fiksacijai šokikaulyje, tvirtinamos 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.6.3. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 kiaurymės skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtais.
3.6.4. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.7. | Čiurnos artrodezės atraminė užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio priekinėje pusėje | 1 | vnt.
3.7.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, siaura, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 2 užrakinamas kiaurymes ir bent 1 nuožuliną pailgą kombi tipo kompresinę kiaurymę, suteikiančią galimybę atlikti fiksaciją tiek užrakinamu, tiek neužrakinamu sraigtu.
3.7.2. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip 2 užrakinamos kiaurymės fiksacijai šokikaulyje. Plokštelė fiksuojama 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais, o, esant poreikiui atlikti kompresiją, kombi tipo kiaurymėje fiksacija atliekama 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinamu sraigtu.
3.7.3. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.8. | Subtaliarinės artrodezės užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio užpakalinėje pusėje | 1 | vnt.
3.8.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes fiksacijai blauzdikaulyje, o distalinėje dalyje - ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes fiksacijai šokikaulyje, fiksuojamas 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.8.2. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti bent 1 pailga kiaurymė, skirta kompresijai atlikti 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinamu sraigtu, bei ne mažiau kaip 1 kiaurymė skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtu.
3.8.3. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.9. | Čiurnos (TTC) artrodezės užrakinama plokštelė, fiksuojama blauzdikaulio užpakalinėje pusėje | 1 | vnt.
3.9.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota arba tiesi (turi būti galimybė pasirinkti), proksimalinėje dalyje turinti ne mažiau kaip 3 užrakinamas kiaurymes fiksacijai blauzdikaulyje, o distalinėje dalyje - ne mažiau kaip 5 užrakinamas kiaurymes tvirtinimui šokikaulyje ir kulnakaulyje, fiksuojamas 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinamais sraigtais.
3.9.2. | Plokštelės vidurinėje dalyje turi būti bent 1 pailga kiaurymė, skirta kompresijai atlikti 4,0 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinamu sraigtu, bei ne mažiau kaip 1 kiaurymė skersinei fiksacijai 6,5 mm (±0,1 mm) sraigtu.
3.9.3. | Plokštelė kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
3.10. | Dia 4,0 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
3.10.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
3.10.2. | Sraigtų galvutė žemo profilio, pilnai panyranti į plokštelę, turinti specialą "kepurėlę", neleidžiančią perveržti sraigto plokštelėje. Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
3.10.3. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
3.11. | Dia 4,0 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
3.11.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
3.11.2. | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
3.11.3. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
3.12. | Dia 6,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
3.12.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
3.12.2. | Turi būti galimybė pasirinkti sraigtus su pilnu arba daliniu sriegiu.
3.12.3. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 100 mm (kas 2-5 mm).
3.12.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
3.12.5. | Bendriniai reikalavimai:
3.12.6. | Visi implnati turi būti anatomiškai kontūruoti, pagaminti iš titano arba titano lydinio;
3.12.7. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje;
3.12.8. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | KANIULIUOTŲ DVIGUBO SKIRTINGO SRIEGIO KOMPRESINIŲ SRAIGTŲ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Kaniuliuotų dvigubo skirtingo sriegio kompresinių sraigtų sistema
4.1. | Ø 2,3–2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
4.1.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
4.1.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
4.1.3. | Kaniulė, tinkama 0,86–0,90 mm skersmens Kiršnerio vielai.
4.1.4. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 34 mm (kas 2 mm).
4.2. | Ø 3,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
4.2.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
4.2.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
4.2.3. | Kaniulė, tinkama 1,0–1,1 mm skersmens Kiršnerio vielai.
4.2.4. | Sraigtų ilgių diapazonas turi apimti ne siauresnį kaip 10–36 mm diapazoną, žingsnis ne didesnis kaip 2 mm.
4.3. | Ø 4,0–4,3 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
4.3.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
4.3.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
4.3.3. | Kaniulė, tinkama 1,35–1,40 mm skersmens Kiršnerio vielai.
4.3.4. | Sraigtų ilgių diapazonas turi apimti nuo 14–80 mm; leidžiamas platesnis diapazonas, žingsnis 2–5 mm.
4.3.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai
4.4. | Ø 6,0–6,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
4.4.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
4.4.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
4.4.3. | Kaniulė, tinkama 1,7–2,4 mm skersmens Kiršnerio vielai.
4.4.4. | Sraigtų ilgių diapazonas turi apimti bent 30–120 mm; leidžiamas platesnis diapazonas, žingsnis ne didesnis kaip 5 mm. Gali būti pasirenkami skirtingo sriegio ilgio variantai.
4.4.5. | Bendriniai reikalavimai:
4.4.6. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje;
4.4.7. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais;
4.4.8. | Implantai turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį;
4.4.9. | Implantai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
4.4.10. | Implantai turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | KANIULIUOTŲ SRAIGTŲ SISTEMA, SKIRTA ATLIKTI PĖDOS KAULŲ OSTEOSINTEZĘ, OSTEOTOMIJAS AR ARTRODEZĘ.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | Kaniuliuotų sraigtų sistema, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezę, osteotomijas ar artrodezę.
5.1. | Ø 2,6 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
5.1.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
5.1.2. | Sraigto galvutė konuso formos
5.1.3. | Kaniulės skersmuo 0,8 mm (±0,1 mm).
5.1.4. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 34 mm (kas 2 mm)
5.2. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | vnt.
5.2.1. | Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą.
5.2.2. | Kaniulės skersmuo 1,4 mm (±0,01 mm).
5.2.3. | Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 50 mm (kas 2-5 mm).
5.2.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 8 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
5.3. | Ø 6,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | vnt.
5.3.1. | Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą.
5.3.2. | Kaniulės skersmuo 1,7 mm (±0,01 mm).
5.3.3. | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm).
5.4. | Ø 8,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | vnt.
5.4.1. | Dvigubo skirtingo sriegio
5.4.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
5.4.3. | Kaniulės skersmuo 2,7 mm (±0,01 mm).
5.4.4. | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm).
5.5. | Ø 8,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | vnt.
5.5.1. | Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą.
5.5.2. | Kaniulės skersmuo 2,7 mm (±0,01 mm).
5.5.3. | Sraigtų ilgis nuo 40 mm iki 100 mm (kas 5 mm).
5.5.4. | Bendriniai reikalavimai:
5.5.5. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje;
5.5.6. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais;
5.5.7. | Implantai turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį;
5.5.8. | Implantai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
5.5.9. | Implantai turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | KANIULIUOTŲ SRAIGTŲ SISTEMA, SKIRTA ATLIKTI PĖDOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI MINIMALIOS INVAZIJOS BŪDU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | Kaniuliuotų sraigtų sistema, skirta atlikti pėdos kaulų osteosintezei minimalios invazijos būdu
6.1. | Ø 3,0–3,5 mm kaniuliuoti sraigtai | 1 | vnt.
6.1.1. | Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą.
6.1.2. | Sraigto galvutė žemo profilio (beveled tipo).
6.1.3. | Sraigtų įvedimui naudojama 1,0–1,4 mm skersmens Kiršnerio viela.
6.1.4. | Sraigtų ilgių diapazonas turi apimti bent 20–60 mm; leidžiamas platesnis diapazonas, žingsnis 2–5 mm.
6.1.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 10 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
6.2. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | vnt.
6.2.1. | Pilno sriegio, pilnai panyrantys į kaulą.
6.2.2. | Sraigto galvutė žemo profilio (beveled tipo).
6.2.3. | Sraigtų įvedimui naudojama 1,5–1,6 mm skersmens Kiršnerio viela.
6.2.4. | Sraigtų ilgis nuo 32 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm).
6.2.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
6.2.6. | Bendriniai reikalavimai:
6.2.7. | Instrumentai darbui su siūlomais implantais privalo būti suteikti naudotis nemokamai panaudos pagrindais - 3 komplektai
6.2.8. | Į rinkinį privalo įeiti:
6.2.9. | Specialus taikiklis sraigtų įvedimui perkutaniniu būdu, susidedantis iš rankenos su intrameduliniu kabliu, prie kurios fiksuojama paslanki arka. Jos pagalba reguliuojama kryptis sraigtų įvedimui į pirmąjį padikaulį.
6.2.10. | Elevatorius perkutaninei pėdos chirurgijai su darbine dalimi iš abiejų instrumentų galų.
6.2.11. | Rugine tipo elevatorius perkutaninei pėdos chirurgijai.
6.2.12. | Lenkta dildė su dvejais darbiniais galais; darbinių galų plotis 2,0–2,3 mm siaurąjame gale ir 2,7 mm (±0,1 mm) bukąjame gale.
6.2.13. | Kaniuliuotas atsuktuvas arba atskutuvai, skirtas naudoti su siūlomais sraigtais.
6.2.14. | Kaniuliuoti grąžtai.
6.2.15. | Kaniuliuoti sraigto galvučių prasriegėjai.
6.2.16. | Bendri reikalavimai implantams:
6.2.17. | Turi būti skirtingo spalvinio žymėjimo lengvesniam implantų identifikavimui pagal skersmenį;
6.2.18. | Turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
6.2.19. | Turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA PĖDOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI, ARTRODEZEI IR OSTEOTOMIJAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema pėdos kaulų osteosintezei, artrodezei ir osteotomijai.
7.1. | Standartinio dydžio MTP sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.1.1. | Anatomiškai kontūruoti.
7.1.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.1.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.1.4. | Pagaminti iš titano.
7.1.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota - tiek distalinė, tiek proksimalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti padikaulį ir pirštakaulį.
7.1.6. | Viena iš distalinio plokštelės galo kiaurymių turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per pirmąjį MTP sąnarį.
7.1.7. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm).
7.1.8. | Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena turi būti pailga.
7.1.9. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.1.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.1.11. | 6/36
7.1.12. | 6/42
7.1.13. | 7/47
7.2. | Siauro profilio MTP sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.2.1. | Anatomiškai kontūruoti.
7.2.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.2.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.2.4. | Pagaminti iš titano.
7.2.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota - distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi.
7.2.6. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm).
7.2.7. | Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių viena turi būti pailga.
7.2.8. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.2.9. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.2.10. | 6/42
7.2.11. | 6/47
7.3. | Šokikaulio-laivakaulio sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.3.1. | Anatomiškai kontūruoti.
7.3.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.3.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.3.4. | Pagaminti iš titano.
7.3.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta, stačiakampio formos su atšakomis distalinėje dalyje.
7.3.6. | Proksimalinėje dalyje turi turėti bent dvi užrakinamas kiaurymes, distalinėje - bent tris užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per talo-navikuliarinį sąnarį.
7.3.7. | Šio sraigto dėka atliekama sąnario kompresija.
7.3.8. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm).
7.3.9. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti.
7.3.10. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.3.11. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.3.12. | 5/23
7.3.13. | 5/29
7.4. | Dorsalinė Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.4.1. | Anatomiškai kontūruoti.
7.4.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.4.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.4.4. | Pagaminti iš titano.
7.4.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ (±0,1⁰) sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu.
7.4.6. | Plokštelė stačiakampio formos su atšakomis proksimalinėje ir distalinėje plokštelės dalyse.
7.4.7. | Plokštelė skirta antrojo-trečiojo pleištukų ir antrojo-trečiojo padikaulių arba trečio pleišuko-kubakaulio ir trečiojo-ketvirtojo padikaulių sąnarių artrodezei.
7.4.8. | Tiek proksimalinėje, tiek distalinėje dalyje plokštelė turi turėti bent po keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose arba kubakaulyje bei padikauliuose.
7.4.9. | Bent dvi distalinio galo kiaurymės turi būti nuožulnios pailgos, suteikiančios galimybę atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją.
7.4.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.4.11. | 8/18
7.4.12. | 8/22
7.4.13. | 8/26
7.5. | Medio-plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.5.1. | Anatomiškai kontūruoti.
7.5.2. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.5.3. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.5.4. | Pagaminti iš titano.
7.5.5. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, rotuota.
7.5.6. | Proksimalinėje dalyje ne mažiau kaip trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams.
7.5.7. | Distalinėje dalyje plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip dvejais užrakinamais sraigtais.
7.5.8. | Plokštelės centre turi būti bent viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį.
7.5.9. | Kairės ir dešinės pusės - spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.5.10. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.5.11. | 6/42
7.6. | Revizinė MTP sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.6.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota -distalinė dalis lenkta medialiai, kad būtų galima apgaubti pirštakaulį, proksimalinė dalis tiesi.
7.6.2. | Plokštelės storis 1,7 mm (±0,01 mm). Plokštelė turi bent vieną nuožuliną pailgą kiaurymę, kurios dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją, bei bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai.
7.6.3. | Vidurinėje plokštelės dalyje bent dvi kiaurymės turi būti įstrižos likusių proksimalinės dalies kiaurymių atžvilgiu.
7.6.4. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.6.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.6.6. | 8/60
7.6.7. | 9/60
7.7. | Dorsalinė šokikaulio-laivakaulio sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.7.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta, stačiakampio formos su atšakomis distalinėje dalyje.
7.7.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti bent dvi užrakinamas kiaurymes, distalinėje - bent tris užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per talo-navikuliarinį sąnarį.
7.7.3. | Šio sraigto dėka atliekama sąnario kompresija. Plokštelės plotis 19 mm (±1 mm).
7.7.4. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti. Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.7.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.7.6. | 5/23
7.7.7. | 5/29
7.8. | Medialinė šokikaulio-laivakaulio sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.8.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, rombo formos.
7.8.2. | Proksimalinėje dalyje turi turėti bent dvi užrakinamas kiaurymes, distalinėje - bent tris užrakinamas kiaurymes, iš kurių viena turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per talo-navikuliarinį sąnarį.
7.8.3. | Šio sraigto dėka atliekama sąnario kompresija. Plokštelės plotis 20 (±1 mm).
7.8.4. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti. Universali, tinkanti tiek kairei, tiek dešinei kojai.
7.8.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.8.6. | 5/21
7.8.7. | 5/25
7.9. | Medialinė Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.9.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, lenkta 10⁰ (±0,1⁰) sagitalinėje plokštumoje padikaulio-pleištuko sąnario atžvilgiu bei 10⁰ (±0,1⁰) dviejų padikaulių atžvilgiu.
7.9.2. | Plokštelė rombo formos su atšakomis distalinėje plokštelės dalyje.
7.9.3. | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi turėti bent keturias užrakinamas kiaurymes fiksacijai pleištukuose, distalinėje - bent šešias užrakinamas kiaurymes atšakose fiksacijai padikauliuose.
7.9.4. | Plokštelė turi bent po vieną nuožuliną pailgą kiaurymę kiekvienoje atšakoje, kurių dėka galima atlikti iki 1,5 mm sąnario kompresiją.
7.9.5. | Proksimalinėje plokštelės dalyje turi būti bent dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai.
7.9.6. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.9.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.9.8. | 10/54
7.10. | Izoliuota Lisfranc sąnario artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.10.1. | Plokštelė skirta antrojo arba trečiojo tarsometatarsalinio sąnario artrodezei.
7.10.2. | Turi būti galimybė pasirinkti kairės ir dešinės pusės arba universalią plokštelę.
7.10.3. | Kairės ir dešinės pusės plokštelės distaliniame gale turi palinkimą lateraliai, universali plokštelė distaliniame gale išplatėja, suteikdama galimybę atlikti fiksaciją bent dvejais užrakinamais sraigtais.
7.10.4. | Centrinėje plokštelės dalyje bent viena kiaurymė turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį pasirinktinai pilno arba dalinio sriegio neužrakinamu sraigtu.
7.10.5. | Plokštelė turi bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai, iš kurių bent viena turi būti pailga.
7.10.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.10.7. | 5/38
7.10.8. | 5/42
7.11. | Plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.11.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, ofsetinė.
7.11.2. | Proksimalinėje dalyje plokštelė turi išplatėjimą, suteikiantį galimybę fiksavimui bent trejais užrakinamais sraigtais, išsidėsčiusiais trikampe forma.
7.11.3. | Distalinėje dalyje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės, iš kurių viena nuožulini pailga, suteikianti galimybę atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm.
7.11.4. | Plokštelės ofsete turi būti bent viena kiaurymė, skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį.
7.11.5. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai.
7.11.6. | Ofseto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
7.11.7. | 3/45
7.11.8. | 5/45
7.11.9. | 7/45
7.12. | Plantarinė Lapidus artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.12.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, distalinis galas lenktas medialiai.
7.12.2. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi nuožulinios pailgos kiaurymės, leidžiančios atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm.
7.12.3. | Distalinėje dalyje esančią nuožulnią pailgą kiaurymę turi būti galima fiksuoti kintamu kampu 35⁰ (±1⁰) diapazone, sraigtą prasriegiant per sąnarį.
7.12.4. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip dvi kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai.
7.12.5. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.12.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.12.7. | 4/37
7.12.8. | 4/42
7.12.9. | 5/50
7.13. | Dorso-medialinė Lapidus artrodezės plokštelė | 1 | vnt.
7.13.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, tiesi.
7.13.2. | Proksimalinėje dalyje ne mažiau kaip trys kiaurymės užrakinamiems sraigtams, išsidėsčiusios trikampe forma.
7.13.3. | Distalinėje dalyje bent viiena iš kiaurymių turi būti skirta skersiniam sraigto įvedimui per sąnarį, o kita turi būti nuožulni pailga, kurios dėka būtų galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm. Plokštelės storis 1,6 mm (±0,01 mm).
7.13.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.13.5. | 6/50
7.14. | Uždaro kampo padikaulio osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
7.14.1. | L formos plokštelė, skirta atlikti padikaulio osteotomiją minimaliai invazyviu būdu.
7.14.2. | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais.
7.14.3. | Distalinėje dalyje turi būti galimybė atlikti fiksaciją ne mažiau kaip dvejais sraigtais, iš kurių vienas sraigtas skirtas skersinei fiksacijai per osteotomijos sritį.
7.14.4. | Plokštelės storis 1,6 mm (±0,01 mm).
7.14.5. | Plokštelėje turi būti ne mažiau kaip trys kiaurymės Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai.
7.14.6. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
7.14.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.14.8. | 4/29
7.15. | Atviro kampo padikaulio osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
7.15.1. | T formos plokštelė su integruotu pleištu.
7.15.2. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo.
7.15.3. | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais.
7.15.4. | Distalinėje dalyje turi būti galimybė atlikti fiksaciją ne mažiau kaip dvejais sraigtais.
7.15.5. | Plokštelės storis 1,4 mm (±0,01 mm).
7.15.6. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
7.15.7. | 0/28
7.15.8. | 3/28
7.15.9. | 4/28
7.15.10. | 5/28
7.16. | Kulnakaulio osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
7.16.1. | Laipto formos plokštelė su kiauryme centrinėje dalyje, ofsetinė.
7.16.2. | Proksimalinėje dalyje plokštelė fiksuojama dvejais užrakinamais sraigtais, ofsete - ne mažiau kaip dvejais skersiniais sraigtais, užtikrinančiais stabilesnę atskirų kaulų fragmentų kompresiją ir fiksaciją.
7.16.3. | Distalinėje dalyje plokštelė turi būti fiksuojama ne mažiau kaip trejais sraigtais.
7.16.4. | Ofseto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
7.16.5. | 5/22
7.16.6. | 7,5/22
7.16.7. | 10/22
7.17. | Cotton tipo osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
7.17.1. | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, gaubta.
7.17.2. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo.
7.17.3. | Plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip keturiais užrakinamais sraigtais.
7.17.4. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
7.17.5. | 0/24
7.17.6. | 4,5/22
7.17.7. | 5,5/23
7.17.8. | 6,5/24
7.18. | Evans tipo osteotominė plokštelė | 1 | vnt.
7.18.1. | Drugelio formos plokštelė su integruotu pleištu, tiesi.
7.18.2. | Turi būti galimybė pasirinkti plokštelę su ne mažiau kaip trijų dydžių pleištais ir visai be jo.
7.18.3. | Plokštelė fiksuojama ne mažiau kaip keturiais užrakinamais sraigtais.
7.18.4. | Pleišto aukštis/ilgis mm ±1,0mm
7.18.5. | 0/30
7.18.6. | 6/26
7.18.7. | 8/28
7.18.8. | 10/30
7.19. | Tiesios užrakinamos plokštelės | 1 | vnt.
7.19.1. | Kontūruotais kraštais, ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių plokštelė.
7.19.2. | Bent viiena iš kiaurymių turi būti nuožulni pailga, kurios dėka būtų galima atlikti sąnario kompresiją iki 1,5 mm.
7.19.3. | Plokštelės storis 1,5 mm (±0,01 mm).
7.19.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
7.19.5. | 2/20
7.19.6. | 3/25
7.19.7. | 4/30
7.19.8. | 5/35
7.19.9. | 6/40
7.19.10. | 7/45
7.20. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
7.20.1. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu.
7.20.2. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis.
7.20.3. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo.
7.20.4. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
7.20.5. | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm)
7.21. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
7.21.1. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu.
7.21.2. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis.
7.21.3. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo.
7.21.4. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
7.21.5. | 10 ÷ 34 mm (kas 2mm)
7.22. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
7.22.1. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu.
7.22.2. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis. Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo.
7.22.3. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
7.22.4. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm)
7.23. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
7.23.1. | Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu.
7.23.2. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis.
7.23.3. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo.
7.23.4. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
7.23.5. | 10 ÷ 40 mm (kas 2mm)
7.24. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
7.24.1. | Dalinio sriegio. Fiksuojami T8 žvaigždutės formos atsuktuvu.
7.24.2. | Sraigto galvutė turi būti specialios konstrukcijos su išplatėjimu proksimaliniame gale, kurio dėka būtų ribojamas sraigto įsukimo į plokštelę gylis.
7.24.3. | Sraigtas turi pilnai panirti į plokštelę, siekiant išvengti minkštųjų audinių dirginimo.
7.24.4. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
7.24.5. | 20 ÷ 40 mm (kas 2mm)
7.24.6. | Bendrieji reikalavimai:
7.24.7. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
7.24.8. | Implantai anatomiškai kontūruoti.
7.24.9. | Žemo profilio (plokštelės 1,4-1,7 mm storio), sraigtai pilnai panyrantys į plokštelės kiaurymes.
7.24.10. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
7.24.11. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais. I instrumentų rinkinį turi įeiti:
7.24.12. | Frezų rinkinys padikaulio distalinio galo ir pirštakaulio proksimalinio galo sąnarinio paviršiaus paruošimui (ne mažiau kaip 4 skirtingų diametrų 16-22 mm intervale imtinai);
7.24.13. | Reguliuojamas atviro pleišto osteotomijos, distrakcijos, kompresijos instrumentas;
7.24.14. | Plokštelių lankstytuvai (2 vnt.)
7.24.15. | Gamintojo numatytas instrumentų dėklas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA VIDINĖS PĖDOS KOLONOS KAULŲ OSTEOSINTEZEI, ARTRODEZEI, OSTEOTOMIJAI IR REVIZIJOMS ATLIKTI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema vidinės pėdos kolonos kaulų osteosintezei, artrodezei, osteotomijai ir revizijoms atlikti.
8.1. | Užrakinamos plokštelės, skirtos pėdos medialinės kolonos sintezei | 1 | vnt.
8.1.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, pozicionuojama iš medioplantarinės pusės.
8.1.2. | Distalinėje dalyje ne mažiau kaip 3 kiaurymės sraigtų fiksacijai I padikaulyje, iš kurių viena nukreipta įstrižai, suteikiant galimybę atlikti padikaulio-pleištakaulio sąnario artrodezę.
8.1.3. | Vidurinėje plokštelės dalyje ne mažiau kaip 7 kiaurymės sraigtų fiksacijai pleištakauliuose ir laivakaulyje, iš kurių viena skirta skersinei fiksacijai, suteikiant atlikti pleištakaulio-laivakaulio sąnario artrodezę.
8.1.4. | Proksimalinėje plokštelės dalyje turi būti ne mažiau kaip 4 kiaurymės sraigtų fiksacijai šokikaulyje.
8.1.5. | Plokštelės storis 2 mm (±0,01 mm), plotis 23 mm (±1 mm) Plokštelė turi bent 7 kiaurymes Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai. Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
8.1.6. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
8.1.7. | 14/89
8.1.8. | 14/101
8.2. | Užrakinamos plokštelės, skirtos medialinės pėdos sklauto sintezei | 1 | vnt.
8.2.1. | Plokštelė anatomiškai adaptuota, pozicionuojama iš medioplantarinės pusės.
8.2.2. | Distalinėje dalyje ne mažiau kaip 3 kiaurymės sraigtų fiksacijai I padikaulyje, iš kurių viena nukreipta įstrižai, suteikiant galimybę atlikti padikaulio-pleištakaulio sąnario artrodezę.
8.2.3. | Vidurinėje plokštelės dalyje ne mažiau kaip 4 kiaurymės sraigtų fiksacijai pleištakauliuose, iš kurių viena skirta skersinei fiksacijai, suteikiant atlikti pleištakaulio-laivakaulio sąnario artrodezę.
8.2.4. | Proksimalinėje plokštelės dalyje turi būti ne mažiau kaip 3 kiaurymės sraigtų fiksacijai laivakaulyje.
8.2.5. | Plokštelės storis 2 mm (±0,01 mm), plotis 19 mm (±1 mm) Plokštelė turi bent 5 kiaurymes Kiršnerio vielai laikinai implanto fiksacijai.
8.2.6. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
8.2.7. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
8.2.8. | 10/71
8.2.9. | 10/82
8.3. | Dia 3,5 mm (±0,1 mm) užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
8.3.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
8.3.2. | Sraigtų galvutė konuso formos, distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
8.3.3. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm (kas 2 mm).
8.3.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
8.4. | Dia 3,5 mm (±0,1 mm) neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
8.4.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
8.4.2. | Sraigtų distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
8.4.3. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 50 mm (kas 2 mm).
8.4.4. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 20 skirtingų ilgių nurodytame diapazone imtinai.
8.4.5. | Bendrieji reikalavimai:
8.4.6. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
8.4.7. | Visi implantai turi būti anatomiškai kontūruoti.
8.4.8. | Plokštelės lankstomos
8.4.9. | Visos plokštelių kiaurymės suteikia galimybę atlikti sraigtų fiksaciją kintamu kampu, yra tinkančios 3,5 (±0,1 mm) skersmens užrakinamiems ir neužrakinamiems sraigtams.
8.4.10. | Visi implantai pagaminti iš titano arba titano lydinio.
8.4.11. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | VIENINGA UŽRAKINAMŲ PLOKŠTELIŲ IR SRAIGTŲ SISTEMA KULNAKAULIO OSTEOSINTEZEI, ARTRODEZEI IR OSTEOTOMIJAI.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Vieninga užrakinamų plokštelių ir sraigtų sistema kulnakaulio osteosintezei, artrodezei ir osteotomijai.
9.1. | Sinus tarsi chirurginio pozicionavimo užrakinama kulnakaulio plokštelė | 1 | vnt.
9.1.1. | Lenkta, kontūruotais kraštais.
9.1.2. | Plokštelė pozicionuojama lygiagrečiai sinus tarsi kanalo, naudojant perkutaninį gręžimo nukreipėją.
9.1.3. | Turi turėti bent dvi kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui.
9.1.4. | Plokštelės plotis 16 mm (±1 mm). Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
9.1.5. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
9.1.6. | 5/38
9.1.7. | 5/41
9.2. | Sinus tarsi chirurginio pozicionavimo užrakinama kulnakaulio plokštelė | 1 | vnt.
9.2.1. | V formos, kontūruotais kraštais, su užlenktu išsikišimu plokštelės smaigalyje, suteikiančiu papildomą atramą, implantą fiksuojant prie kaulo.
9.2.2. | Plokštelė pozicionuojama lygiagrečiai sinus tarsi kanalo, naudojant perkutaninį gręžimo nukreipėją.
9.2.3. | Turi turėti bent keturias kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti laikinam implanto fiksavimui. Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
9.2.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
9.2.5. | 8/41
9.2.6. | 9/41
9.3. | Užrakinama kulnakaulio plokštelė, implantuojama per išplėstinį lateralinį pjūvį | 1 | vnt.
9.3.1. | Plokštelė kontūruota palei visą implanto profilį, vidinėje dalyje turinti ne mažiau kaip dvi skersines atšakas, jungiančias apatinę ir viršutinę plokštelės dalis.
9.3.2. | Plokštelė turi bent keturias kiaurymes Kiršnerio vielai pravesti.
9.3.3. | Kairės ir dešinės pusės, su spalviniu kodavimu paprastam pusių identifikavimui.
9.3.4. | Kiaurymių skaičius/ilgis mm ±1,0mm
9.3.5. | 12/57
9.3.6. | 12/64
9.3.7. | 12/75
9.4. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
9.4.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
9.4.2. | Sraigtų galvutė konuso formos, distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
9.4.3. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
9.4.4. | 10 ÷ 50 mm (kas 2mm)
9.5. | 2,8 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
9.5.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
9.5.2. | Sraigtų distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
9.5.3. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
9.5.4. | 10 ÷ 50 mm (kas 2mm)
9.6. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens užrakinami sraigtai | 1 | vnt.
9.6.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
9.6.2. | Sraigtų galvutė konuso formos, distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
9.6.3. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
9.6.4. | 10 ÷ 50 mm (kas 2mm)
9.7. | 3,5 mm (±0,1 mm) skersmens neužrakinami sraigtai | 1 | vnt.
9.7.1. | Fiksuojami žvaigždutės formos atsuktuvu.
9.7.2. | Sraigtų distalinis galas užapvalintas, kad būtų išvengta minkštųjų audinių dirginimo.
9.7.3. | Sraigtai turi būti individualaus spalvinio žymėjimo, kad būtų lengvai identifikuojami.
9.7.4. | 10 ÷ 50 mm (kas 2mm)
9.7.5. | Bendrieji reikalavimai:
9.7.6. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
9.7.7. | Visi implantai turi būti anatomiškai kontūruoti.
9.7.8. | Plokštelės lankstomos.
9.7.9. | Plokštelių kiaurymės universalios, tinkančios tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) užrakinamiems, tiek 2,8 mm (±0,1 mm) ir 3,5 (±0,1 mm) neužrakinamiems sraigtams.
9.7.10. | Visos plokštelių kiaurymės suteikia galimybę atlikti sraigtų fiksaciją kintamu kampu ne mažiau kaip 20⁰ diapazone
9.7.11. | Visi implantai pagaminti iš titano arba titano lydinio.
9.7.12. | Instrumentų rinkinys ir implantų dėklas, darbui su siūlomais implantais privalo būti suteiktas naudotis nemokamai panaudos pagrindais.
9.7.13. | Į rinkinį privalo įeiti:
9.7.14. | Perkutaninis gręžimo nukreipėjas, atkartojantis plokštelės formą,skirtas plokštelių implantavimui minimalios invazijos būdu.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | VIENKARTINIAI BORAI MINIMALIAI INVAZYVIAI PĖDOS CHIRURGIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
10. | Vienkartiniai borai minimaliai invazyviai pėdos chirurgijai
10.1. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.1.1. | Skirtas osteotomijai;
10.1.2. | Darbinės dalies storis ilgis 13mm.
10.2. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.2.1. | Skirtas osteotomijai;
10.2.2. | Darbinės dalies storis ilgis 19,5±0,5 mm.
10.3. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.3.1. | Skirtas kulno osteotomijai;
10.3.2. | Darbinės dalies storis 3,1 mm
10.4. | Pleišto formos boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.4.1. | Skirtas kaulo rezekcijai,
10.4.2. | Darbinės dalies ilgis 13 mm,
10.4.3. | Storis 4,3 mm
10.4.4. | Pleišto formos
10.5. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.5.1. | Skirtas osteotomijai,
10.5.2. | Darbinės dalies ilgis 13mm,
10.5.3. | Storis 2,9 mm
10.6. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.6.1. | Skirtas osteotomijai;
10.6.2. | Darbinės dalies ilgis 8,0 ±0,1 mm
10.7. | Tiesus boras 2,0 ±0,1 mm diametro | 1 | vnt.
10.7.1. | Skirtas osteotomijai,
10.7.2. | Darbinės dalies ilgis 12 ±0,1mm,
10.7.3. | Storis 2,2 mm
10.8. | Tiesus boras 3,0 ±0,2 mm diametro | 1 | vnt.
10.8.1. | Skirtas osteotomijai;
10.8.2. | Darbinės dalies storis ilgis nuo 19,5 mm iki 30 mm.
10.9. | Tiesus/kūginis boras 2,7 ±0,5 mm diametro | 1 | vnt.
10.9.1. | Skirtas osteotomijai;
10.9.2. | Darbinės dalies storis ilgis 13±2 mm.
10.10. | Kūginis boras 4,3 ±0,3 mm diametro | 1 | vnt.
10.10.1. | Skirtas osteotomijai;
10.10.2. | Darbinės dalies storis ilgis 13±2 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | GRĄŽTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
11. | Grąžtai
11.1. | Grąžtas 2,0 mm diametro | 1 | vnt.
11.1.1. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių;
11.2. | Grąžtas 2,5 mm diametro | 1 | vnt.
11.2.1. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių;
11.3. | Grąžtas 2,7 mm diametro | 1 | vnt.
11.3.1. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių;
11.4. | Grąžtas 3,2 mm diametro | 1 | vnt.
11.4.1. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 skirtingų ilgių;
11.5. | Kaniuliuotas grąžtas 2,7 mm diametro | 1 | vnt.
11.5.1. | Ilgis 160 mm ±5 mm.
11.6. | Kaniuliuotas grąžtas 3,0 mm diametro | 1 | vnt.
11.6.1. | Ilgis 160 mm ±5 mm.
11.7. | Kaniuliuotas grąžtas 3,2 mm diametro | 1 | vnt.
11.7.1. | Ilgis 200 mm ±5 mm.
11.8. | Kaniuliuotas grąžtas 4,5 mm diametro | 1 | vnt.
11.8.1. | Ilgis 300 mm ±20 mm.
11.9. | Kaniuliuotas grąžtas 4,7 mm diametro | 1 | vnt.
11.9.1. | Ilgis 220 mm ±20 mm.
11.10. | Kaniuliuotas grąžtas 5,0 mm diametro | 1 | vnt.
11.10.1. | Ilgis 220 mm ±20 mm.
11.11. | Kaniuliuotas grąžtas 5,5 mm diametro | 1 | vnt.
11.11.1. | Ilgis 300 mm ±10 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
12. DALIS | SRAIGTŲ ILGIO MATUOKLIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
12. | Sraigtų ilgio matuokliai
12.1. | Sraigtų ilgio matuokliai | 1 | vnt.
12.1.1. | Sraigtų ilgio matuoklis 4,5 mm sraigtams, matavimo skalė iki 60 mm
12.1.2. | Sraigtų ilgio matuoklis 6,5 mm sraigtams, matavimo skalė iki 100 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4494-2 2026-09-23 08:09:21