## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LOR INSTRUMENTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LOR ELEKTRODAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | LOR ELEKTRODAI
1.1. | Vienkartinis elektrodas nosiai | 1 | pak.
1.1.1. | 105 mm ± 1 mm ilgio, Ø 0,3 mm, pakreiptas 45° kampu, koto skersmuo Ø 2,4 mm.
1.1.2. | Pakuotėje ne mažiau 10 vienkartinių elektrodų.
1.2. | Standus bipolinis adatinis elektrodas nosiai | 2 | vnt.
1.2.1. | lenktas, tiesiais antgalais, pagal Binner, darbinis ilgis 110 mm ± 1 mm, sustiprintas.
1.3. | Standus bipolinis elektrodas minkštajam gomuriui | 1 | vnt.
1.3.1. | lenktas, tiesiais antgalais, darbinis ilgis 110 mm± 1 mm.
1.4. | Standus bipolinis elektrodas liežuvio šaknies sričiai | 1 | vnt.
1.4.1. | darbinis ilgis 110 mm ± 1 mm
1.5. | Vienpolinis (monopolinis) vielinis kilpinis elektrodas | 1 | pak.
1.5.1. | 57 mm ± 1 mm ilgio, kilpos skersmuo Ø 5 mm, koto skersmuo Ø 2,4 mm, lankstomas.
1.5.2. | Pakuotėje ne mažiau 5 vnt.
1.6. | Vienpolinis (monopolinis) vielinis kilpinis elektrodas | 1 | pak.
1.6.1. | 57 mm± 1 mm ilgio, 6mm rombo formos, kotelio Ø 2,4 mm, lankstus (formuojamas).
1.6.2. | Pakuotėje ne mažiau 5 vnt.
1.7. | Vienkartinis elektrodas | 2 | pak.
1.7.1. | 229 mm± 1 mm ilgio, Ø 0,3 mm,
1.7.2. | pakreiptas 45° kampu, kotelis 2,4 mm.
1.7.3. | Pakuotėje ne mažiau 2 vnt., vienkartinio naudojimo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | LOR INSTRUMENTAI OPERACINEI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | LOR INSTRUMENTAI OPERACINEI
2.1. | Adata | 5 | vnt.
2.1.1. | Wullstein tipo arba lygiavertė;
2.1.2. | Lenkta silpnai;
2.1.3. | Ilgis 16±0,5 cm.
2.2. | Kaniulė | 4 | vnt.
2.2.1. | V. Eicken tipo arba lygiavertė;
2.2.2. | Su skylute siurbimo kontrolei;
2.2.3. | Lenkta trumpa kreive;
2.2.4. | Išorinis diametras 4±0,1 mm;
2.3. | Kaniulė | 6 | vnt.
2.3.1. | V. Eicken tipo arba lygiavertė;
2.3.2. | Su skylute siurbimo kontrolei;
2.3.3. | Lenkta trumpa kreive;
2.3.4. | Išorinis diametras 3±0,1 mm;
2.3.5. | Ilgis 12±0,5 cm.
2.4. | Elevatorius | 3 | vnt.
2.4.1. | Freer tipo arba lygiavertis;
2.4.2. | Darbiniai galai pusiau aštrus ir bukas;
2.4.3. | Ilgis 20±0,5 cm.
2.5. | Žiodiklis | 2 | vnt.
2.5.1. | Davis-Meyer tipo arba lygiavertis;
2.5.2. | Su bent 2 judančiais dantų kabliais;
2.5.3. | Atvirkščio atsidarymo;
2.5.4. | Komplekte: liežuvio nuspaudėjai ( 2 vnt. 1 ir 2 dydžio).
2.6. | Kaniulė | 6 | vnt.
2.6.1. | Lenkta kampu;
2.6.2. | Išorinis skersmuo 1±0,1 mm;
2.6.3. | Darbinis ilgis 6±0,5 cm.
2.7. | Kaniulė | 6 | vnt.
2.7.1. | Lenkta kampu;
2.7.2. | Išorinis skersmuo 0,7±0,1 mm;
2.7.3. | Darbinis ilgis 6±0,5 cm.
2.8. | Kaniulė | 6 | vnt.
2.8.1. | Lenkta kampu;
2.8.2. | Išorinis skersmuo 2±0,1 mm;
2.8.3. | Darbinis ilgis 6±0,5 cm.
2.9. | Kandiklis | 3 | vnt.
2.9.1. | OSTRUM tipo arba lygiavertis;
2.9.2. | Atgal kandantis;
2.9.3. | Mova rotuojama 360°;
2.9.4. | Mova lengvai lenkta žemyn;
2.9.5. | Su jungtimi valymui;
2.9.6. | Darbinis ilgis 10±0,5 cm.
2.10. | Elevatorius | 3 | vnt.
2.10.1. | Cottle tipo arba lygiavertis;
2.10.2. | Darbiniai galai pusiau aštrus ir bukas;
2.10.3. | Graduotas;
2.10.4. | Ilgis 20±0,5 cm.
2.11. | Kaniulė | 1 | vnt.
2.11.1. | V. Eicken tipo arba lygiavertė;
2.11.2. | Lenkta ilga kreive;
2.11.3. | Išorinis diametras 3±0,1 mm;
2.11.4. | Ilgis 15±0,5 cm.
2.12. | Bipolinis pincetas | 1 | vnt.
2.12.1. | Izoliuotas;
2.12.2. | Bukas;
2.12.3. | Durtuvo formos;
2.12.4. | Su integruotu siurbimo kanalu ir skylute siurbimo kontrolei;
2.12.5. | Darbinė dalis 2±0,1 mm.
2.12.6. | Instrumento ilgis - 20±0,5 cm.
2.13. | Bipolinis pincetas | 1 | vnt.
2.13.1. | Tiesus;
2.13.2. | Darbinė dalis smaili, 0,25±0,05 mm.
2.13.3. | Instrumento ilgis - 11±0,5 cm.
2.14. | Adatkotis | 1 | vnt.
2.14.1. | Darbinė dalis pakietinta;
2.14.2. | Ilgis 13±0,5 cm.
2.15. | Burnos žiodiklis | 1 | vnt.
2.15.1. | Jennings tipo arba lygiavertis;
2.15.2. | Ilgis 13±0,5 cm.
2.16. | Žnyplės | 2 | vnt.
2.16.1. | Heuwieser tipo arba lygiavertės
2.16.2. | Ilgo lenkimo
2.16.3. | Fiksuota žiauna atsilenkia 135°±100 kampu žemyn
2.16.4. | Judanti žiauna atsilenkia atgal iki 150°±100 kampo
2.16.5. | Su jungtimi valymui
2.16.6. | Darbinis ilgis 10 ± 1 cm
2.16.7. | Garantija ne mažiau 12 mėn.
2.16.8. | Pateikiama CE sertifikato kopija
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | OPERACINIS LARINGOSKOPAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Operacinis laringoskopas
3.1. | RUDERT tipo arba lygiavertis | 1 | vnt.
3.1.1. | Priekinei komisūrai
3.1.2. | Vidutinio dydžio
3.1.3. | Distalinis galas palenktas aukštyn
3.1.4. | Trikampės mentelės formos
3.1.5. | Proksimalinė anga – 16±1 x 30±1 mm;
3.1.6. | Distalinė anga - 13±1 x 15±1 mm;
3.2. | Šviesolaidinė jungtis | 1 | vnt.
3.2.1. | Skirta p. 1 operacinio laringoskopo distalinio galo apšvietimui;
3.2.2. | Ilgis 16 ± 1 cm.
3.3. | Vamzdelis dūmams | 1 | vnt.
3.3.1. | Skirtas naudoti su p. 1 operaciniu laringoskopu
3.3.2. | Ilgis 16 ± 1 cm.
3.3.3. | Pasiūlyme turi būti pateikiama CE sertifikato kopija
3.3.4. | Garantija ne mažiau 12 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | PRIEMONĖS UTRAGARSINEI PIEZO SISTEMAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | Priemonės utragarsinei piezo sistemai
4.1. | Apvalus kairysis lenktas pjūklas lateralinei osteotomijai | 1 | vnt.
4.1.1. | Paskirtis: Lateralinei / šoninei osteotomijai ir dekortikacijai, osteplastikai, pjovimui.
4.1.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis apvalus pjūklo antgalis, lenktas į kairę; pusė aiškiai identifikuota gamintojo.
4.1.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 30±1 mm; poslinkis / aukštis 10±1 mm; darbinės dalies plačiausios dalies plotis 4,5 ±5 mm; storis 0,5 ± 0,1 mm, skersmuo 4 ± 1 mm
4.1.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas, 1,5%-2,5% nikelio, 15%-17% chromo arba lygiavertė medicininė medžiaga, tinkama gamintojo numatytam apdorojimui.
4.1.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.1.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.2. | Apvalus dešinysis lenktas pjūklas lateralinei osteotomijai | 1 | vnt.
4.2.1. | Paskirtis: Lateralinei / šoninei osteotomijai ir dekortikacijai.
4.2.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis apvalus pjūklo antgalis, lenktas į dešinę; pusė aiškiai identifikuota gamintojo.
4.2.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 30±1 mm; poslinkis / aukštis 10±1 mm; darbinės dalies plačiausios dalies plotis 4,5 ±5 mm; storis 0,5 ± 0,1 mm, skersmuo 4 ± 1 mm
4.2.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas, 1,5%-2,5% nikelio, 15%-17% chromo arba lygiavertė medicininė medžiaga, tinkama gamintojo numatytam apdorojimui.
4.2.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.2.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.3. | Plonas pjūklas medialinei įstrižinei osteotomijai | 1 | vnt.
4.3.1. | Paskirtis: Lateralinei / šoninei osteotomijai ir dekortikacijai.
4.3.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis apvalus pjūklo antgalis, lenktas į dešinę; pusė aiškiai identifikuota gamintojo.
4.3.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 30±1 mm; poslinkis / aukštis 10±1 mm; darbinės dalies plačiausios dalies plotis 4,5 ±5 mm; storis 0,5 ± 0,1 mm, skersmuo 4 ± 1 mm
4.3.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas, 1,5%-2,5% nikelio, 15%-17% chromo arba lygiavertė medicininė medžiaga, tinkama gamintojo numatytam apdorojimui.
4.3.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.3.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.4. | Deimantinis gręžimo ir šlifavimo antgalis | 1 | vnt.
4.4.1. | Paskirtis: Skirtas kaulo ir nugarėlės gręžimui, kaulo siuvimui pertvaros siuvimui prie kaulo angoms atlikti, šlifavimui.
4.4.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis antgalis; darbinė dalis padengta sintetiniu deimantu arba lygiaverte abrazyvine danga.
4.4.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 27-28 mm; poslinkis / aukštis 16-17 mm; darbinės dalies galiuko storis / skersmuo 0,5-0,6 mm, skersmuo 4,0-5,0mm
4.4.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas: nikelio kiekis – nuo 1,5 % iki 2,5 %; chromo kiekis – nuo 15 % iki 17 %; Deimantinio poliravimo dangos tvirtinimo rišamasis lydinys: nikelio kiekis – nuo 1,5 % iki 2,5 %.; danga atspari gamintojo nustatytiems apdorojimo ciklams.
4.4.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.4.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.5. | Kairysis pjūklas skersinei osteotomijai | 1 | vnt.
4.5.1. | Paskirtis: Skersinei osteotomijai, daliniam kaulo transplantato formavimui, dekortikacijai ir kaulo paviršiaus lyginimui.
4.5.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis pjūklo antgalis, lenktas į kairę; pusė aiškiai identifikuota gamintojo.
4.5.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 31,0 ±1 mm; poslinkis / aukštis 9 ±1 mm; plotis 2,5 ±0,5 mm; storis 0,5 ±0,1 mm, skersmuo 4,0 ±1 mm.
4.5.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas arba lygiavertė medicininė medžiaga.
4.5.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.5.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.6. | Dešinysis pjūklas skersinei osteotomijai | 1 | vnt.
4.6.1. | Paskirtis: Skersinei osteotomijai, daliniam kaulo transplantato formavimui, dekortikacijai ir kaulo paviršiaus lyginimui.
4.6.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis pjūklo antgalis, lenktas į dešinę; pusė aiškiai identifikuota gamintojo.
4.6.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 31,0 ±1 mm; poslinkis / aukštis 9 ±1 mm; plotis 2,5 ±0,5 mm; storis 0,5 ±0,1 mm, skersmuo 4,0 ±1 mm.
4.6.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas arba lygiavertė medicininė medžiaga.
4.6.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.6.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.7. | Grandiklis-skalpelis osteoplastikai | 1 | vnt.
4.7.1. | Paskirtis: Rinoplastikai, osteotomijai, osteoplastikai ir kaulinio paviršiaus remodeliavimui.
4.7.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis grandiklio / skalpelio tipo antgalis su lygia pjaunančiąja briauna.
4.7.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 28±1 mm; poslinkis / aukštis 11±2 mm; plotis 3,0±1 mm; storis 0,5±0,1 mm, skersmuo 4,0±1 mm.
4.7.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas arba lygiavertė medicininė medžiaga.
4.7.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.7.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.8. | Stambus raspas / šlifuoklis | 1 | vnt.
4.8.1. | Paskirtis: Plonesniam kaului ir tiksliam užbaigimui: kuprelei šalinti, nosies piramidei modeliuoti ir kaulo nelygumams lyginti.
4.8.2. | Konstrukcija: Ultragarsinis smulkaus / švelnesnio raspo tipo antgalis; gamintojo aiškiai identifikuotas kaip smulkus variantas.
4.8.3. | Matmenys: Darbinės dalies ilgis 33±1 mm; poslinkis / aukštis 10±1 mm; plotis 3,0±1,0 mm, darbinės dalies storis 0,9± 0,1 mm, skersmuo 4,0±1,0 mm.
4.8.4. | Medžiaga: Korozijai atsparus chirurginis nerūdijantysis plienas arba lygiavertė medicininė medžiaga.
4.8.5. | Suderinamumas: Tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.8.6. | Naudojimas: Daugkartinis; gamintojo deklaruotas ne mažesnis kaip 5 naudojimų limitas ir pateiktos validuotos valymo, dezinfekavimo bei sterilizavimo instrukcijos.
4.9. | Sterili vienkartinė irigacinė linija | 1 | vnt.
4.9.1. | Paskirtis: Irigaciniam skysčiui tiekti.
4.9.2. | Tiekimo būklė: Sterili, vienkartinė; gamintojo paženklinta kaip neskirta pakartotinai naudoti ar sterilizuoti.
4.9.3. | Medžiagos: Be latekso ir DEHP arba lygiavertė saugi sudėtis, pagrįsta gamintojo dokumentu.
4.9.4. | Našumas: Nominalus irigacijos srautas turi apimti 120-140 ml/min. intervalą;
4.9.5. | Matmenys: Linijos ilgis ne trumpesnis kaip 3,5 m; perforatoriaus ilgis 35±2 mm, skersmuo 6±1mm; kasetės skersmuo 36±1 mm, kasetės aukštis 11±1mm.
4.9.6. | Jungtis: Integruotas arba komplekte pateikiamas perforatorius / jungtis ir elementai, reikalingi prijungti prie skysčio talpos bei siurblio.
4.9.7. | Suderinamumas: tiesiogiai suderinamas su ligoninės turimu ultragarsinio kaulų chirurginio generatoriaus ir rankinio instrumento modeliais, be adapterių ar įrangos modifikavimo, ir serifikuotu naudoti operacinėje.
4.9.8. | Gaminiai turi būti teisėtai pateikti ES rinkai pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) arba, kai taikoma, pagal teisėtą MDR 120 straipsnio pereinamąjį režimą.
4.9.9. | Antgaliai turi būti gamintojo skirti medicininei kaulo chirurgijai ir rinoplastikos, otorinolaringologijos arba plastinės-rekonstrukcinės chirurgijos procedūroms.
4.9.10. | Gaminiai nauji, nenaudoti, originalioje gamintojo pakuotėje, su įskaitomais privalomais ženklinimo duomenimis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | LOR INSTRUMENTAI AUSIMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | LOR INSTRUMENTAI AUSIMS
5.1. | Ausies siurbliai | 20 | vnt.
5.1.1. | 1,8 ± 0,1 mm.
5.2. | Ausies siurbliai | 20 | vnt.
5.2.1. | 2,0 ± 0,1 mm.
5.3. | Ausies siurbliai | 20 | vnt.
5.3.1. | 2,2 ± 0,1 mm.
5.4. | Kamertonas pagal Hartman arba lygiavertis | 3 | vnt.
5.4.1. | 128 Hz
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4306 2026-09-29 11:12:09