


TSD-635, VPP-4075 ir VPP-4076

Endoskopinių siuvimo aparatų ir kasečių, skirtų kraujagyslėms siūti, techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Aprašymas
	Vienkartiniai endoskopiniai mechaniniai siuvimo aparatai ir kasetės, skirti VATS plaučių ir bronchų chirurginių operacijų metu siūti kraujagysles
	

	2.
	Endoskopiniai linijiniai lankstūs mechaniniai siuvimo aparatai
(orientacinis kiekis 450 vnt.)
	1. Aparato darbinės dalies ilgis 160 mm ± 20 mm;
2. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama ne mažiau kaip po 45° į abi puses, po ≥ 5 fiksuojamas padėtis į kairę ir dešinę nuo centrinės ašies;
3. Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių;
4. Aparatas tinkamas ne mažiau kaip 3 dydžių kasetėms, tarp kurių: 30 mm (± 1 mm), 45 mm (± 1 mm) ir 60 mm (± 1 mm) kasetėms;
5. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
6. Peilis nupjauna visą atstumą trimis rankenos nuspaudimais, o ketvirtuoju rankenos nuspaudimu peilis grąžinamas į pradinę padėtį, arba audiniai yra nupjaunami mechaniniu paspaudimu ir po pjovimo peilis grąžinamas į pradinę padėtį;
7. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
8. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ≥ 25 kasetes.
	

	3.
	Kasetės (orientacinis kiekis 180 vnt.)
	1. Kasetė yra skirta kraujagysliniams ir ploniems audiniams, galima siūti kraujagysles;
2. Techniškai suderinama su siūlomu vienkartiniu endoskopiniu mechaniniu siuvimo aparatu, aprašytu 2 punkte;
3. Darbinės siuvimo linijos ilgis 30 mm (± 1 mm);
4. Distalinis galas – lenktas;
5. Distalinio galo plotis ne daugiau nei 6,5 mm; 
6. Darbinės dalies skersmuo 8 mm (± 1 mm); 
7. Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm (± 1 mm); 
8. 4 eilės kabučių; 
9. Kasetės koto ilgis 160 mm ± 20 mm;
10. Vienkartinio naudojimo;
11. Sterili (būtinas žymėjimas ant pakuotės);
12. Supakuota po 1 vnt. gamyklinėje pakuotėje.
	

	4.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	5.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija
	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	



Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Perkami tarpusavyje techniškai derinami endoskopiniai linijiniai lankstūs mechaniniai siuvimo aparatai su kasetėmis, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Sterilūs siuvimo aparatai ir kasetės turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).
3. Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų ir kasečių naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).
4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos).
5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.
6. Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su Gamintoju arba kitu tiekėju (kuris yra oficialus siūlomų prekių atstovas) dėl prekybos siūlomomis prekėmis.
7. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
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