TSD-635, VPP-4075 ir VPP-4076

Endoskopinių siuvimo aparatų ir kasečių, skirtų kraujagyslėms siūti, techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Vienkartiniai endoskopiniai mechaniniai siuvimo aparatai ir kasetės, skirti VATS plaučių ir bronchų chirurginių operacijų metu siūti kraujagysles |  |
| 2. | Endoskopiniai linijiniai lankstūs mechaniniai siuvimo aparatai (orientacinis kiekis 450 vnt.) | - Aparato darbinės dalies ilgis 160 mm ± 20 mm; - Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama ne mažiau kaip po 45° į abi puses, po ≥ 5 fiksuojamas padėtis į kairę ir dešinę nuo centrinės ašies; - Aparatas sukabina audinius 6 kabučių eilėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp trečios ir ketvirtos kabučių eilių; - Aparatas tinkamas ne mažiau kaip 3 dydžių kasetėms, tarp kurių: 30 mm (± 1 mm), 45 mm (± 1 mm) ir 60 mm (± 1 mm) kasetėms; - Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės; - Peilis nupjauna visą atstumą trimis rankenos nuspaudimais, o ketvirtuoju rankenos nuspaudimu peilis grąžinamas į pradinę padėtį, arba audiniai yra nupjaunami mechaniniu paspaudimu ir po pjovimo peilis grąžinamas į pradinę padėtį; - Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant; - Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ≥ 25 kasetes. |  |
| 3. | Kasetės (orientacinis kiekis 180 vnt.) | - Kasetė yra skirta kraujagysliniams ir ploniems audiniams, galima siūti kraujagysles; - Techniškai suderinama su siūlomu vienkartiniu endoskopiniu mechaniniu siuvimo aparatu, aprašytu 2 punkte; - Darbinės siuvimo linijos ilgis 30 mm (± 1 mm); - Distalinis galas – lenktas; - Distalinio galo plotis ne daugiau nei 6,5 mm; - Darbinės dalies skersmuo 8 mm (± 1 mm); - Atidarytų kabučių aukštis 2,5 mm (± 1 mm); - 4 eilės kabučių; - Kasetės koto ilgis 160 mm ± 20 mm; - Vienkartinio naudojimo; - Sterili (būtinas žymėjimas ant pakuotės); - Supakuota po 1 vnt. gamyklinėje pakuotėje. |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami tarpusavyje techniškai derinami endoskopiniai linijiniai lankstūs mechaniniai siuvimo aparatai su kasetėmis, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Sterilūs siuvimo aparatai ir kasetės turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų ir kasečių naudojimo ypatumais (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos).

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių atstovas arba turi turėti rašytinį susitarimą su Gamintoju arba kitu tiekėju (kuris yra oficialus siūlomų prekių atstovas) dėl prekybos siūlomomis prekėmis.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.