TSD-716, VPP-4100

Daugkartinio naudojimo oftalmologinių instrumentų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adatkotis | 15 | 1. Castroviejo tipo arba lygiavertis mikrochirurginis adatkotis. 2. Subtilios konstrukcijos darbinės žiaunos (angl. delicate jaws). 3. Lenktos darbinės žiaunos. 4. Be fiksavimo užrakto; 5. Tinka darbui su 8-0 ir 9-0 dydžio chirurginiais siūlais. 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K6-1530 arba lygiavertis) |  |
|  | IOL manipuliavimo šakutė / manipuliatorius | 20 | 1. Maltzman-Fenzl tipo (arba lygiavertis) kampuotas IOL manipuliatorius; 2. Apvali rankena. 3. Darbinės viršūnės skersmuo 0,150,01 mm. 4. Skirtas intraokuliniam lęšiui manipuliuoti. 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K3-5533 arba lygiavertis) |  |
|  | Blefarostatas | 10 | 1. Murdoch tipo arba lygiavertis akių vokų skėtiklis. 2. Reguliuojamas fiksavimo sraigtu arba lygiaverčiu reguliavimo ir nustatytos padėties išlaikymo mechanizmu. 3. Siauros, atviro profilio mentelės; darbinės mentelės ilgis 12–15 mm. 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K1-5406 arba lygiavertis) |  |
|  | Spaustukas | 10 | 1. Backhaus tipo arba lygiavertis operacinio apkloto spaustukas. 2. Bendras instrumento ilgis 13,5 ±0,5 cm. 3. Lenktos, smailios darbinės dalys. 4. Žiedinės rankenos ir reketo tipo fiksavimo mechanizmas. 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K5-9965 arba lygiavertis) |  |
|  | Sterilizavimo konteineris | 5 | 1. Daugkartinio naudojimo dviejų lygių oftalmologinių instrumentų sterilizavimo dėklas su dangčiu, nuimamu vidiniu padėklu ir ne mažiau kaip dviem instrumentus prilaikančiais bei apsaugančiais silikoniniais kilimėliais arba lygiaverčiais laikikliais. 2. Išoriniai matmenys: ilgis 250–265 mm, plotis 150–160 mm, aukštis 38–50 mm. 3. Dėklo pagrindas, dangtis ir vidinis padėklas turi būti perforuoti garams prasiskverbti. 4. Dėklas ir visos jo sudedamosios dalys tinkami autoklavuoti. 5. Dėklo konstrukcija ir silikoniniai kilimėliai arba lygiaverčiai laikikliai turi prilaikyti instrumentus, atskirti jų darbines dalis ir apsaugoti jas sterilizuojant bei perkeliant dėklą. 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K9-2040 arba lygiavertis) |  |
|  | Aspiracijos rankena bimanualinei kataraktos chirurgijai | 25 | 1. Bimanualinė aspiracijos rankena su lenkta 21 G darbine dalimi ir 0,30–0,35 mm skersmens aspiracijos anga, nukreipta į išlinkimo vidinę pusę. Darbinė viršūnė tekstūruota arba gamintojo nurodyta kaip turinti kapsulės valymo ar poliravimo funkciją. 2. Išorinė (vyriško tipo) jungtis 3. Spalvinis kodavimas arba kitas lygiavertis, patvarus aspiracijos funkcijos žymėjimas. 4. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K7-5811 arba lygiavertis) |  |
|  | Irigacijos rankena bimanualinei kataraktos chirurgijai | 25 | 1. Bimanualinė irigacijos rankena su lenkta 21 G darbine dalimi, dviem šoninėmis 0,5 ±0,05 mm irigacijos angomis ir vidine (moteriško tipo) jungtimi. 2. Spalvinis kodavimas arba kitas lygiavertis, patvarus irigacijos funkcijos žymėjimas. 3. Skirta daugkartiniam naudojimui, tinkama plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). (firmos ,,Katena“ kodas K7-5840 arba lygiavertis) |  |
|  | Garantinis terminas |  | Ne mažiau nei 24 mėnesiai |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu |  | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1.Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai;

2. Visos siūlomo instrumentų rinkinio dalys turi būti to paties gamintojo;

3. Kartu su prekėmis pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba;

4. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų instrumentų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais kataloginiais numeriais įvardinti instrumentai arba jiems lygiaverčiai, lentelėje pateiktus reikalavimus atitinkantys instrumentai.

5. Prekių pristatymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą;