Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. *Netaikoma garantijai.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prietaiso tipas | Invertuotas trinokulinis biologinis mikroskopas, skirtas gyvų ląstelių, ląstelių kultūrų ir biologinių mėginių stebėjimui |  |
| 2 | Optinė sistema | Begalybės arba lygiavertė |  |
| 3 | Stebėjimo metodai | Šviesus laukas (Brightfield) ir fazinis kontrastas (Phase Contrast) |  |
| 4 | Mikroskopo galvutė | - Trinokulinė, pasvirimo kampas 45°(±5°), - su reguliuojamu tarpvyzdiniu atstumu ne siauresniame diapazone kaip 54–75 mm |  |
| 5 | Okuliarai | 10× planiniai okuliarai, matymo laukas ne mažesnis kaip FN 22 mm |  |
| 6 | Dioptrijų reguliavimas | Dioptrijų reguliavimas ne mažiau kaip viename okuliare |  |
| 7 | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 pozicijų revolveris |  |
| 8 | Objektyvai | Ne mažiau kaip 4 ilgio darbinio atstumo (LWD) achromatiniai, planachromatiniai arba aukštesnės klasės fazinio kontrasto objektyvai: - 4× - 10× - 20× - 40× |  |
| 9 | Fazinio kontrasto sistema | Fazinio kontrasto sistema turi užtikrinti darbą su 4×, 10×, 20× ir 40× objektyvais; visi šiems objektyvams reikalingi fazinio kontrasto žiedai ir šviesaus lauko pozicija turi būti pasiekiami vienu slankikliu ar revolveriu, nekeičiant komponentų |  |
| 10 | Mėginio staliukas | Fiksuotas mėginio staliukas ne mažesnis kaip 170 × 245 mm |  |
| 11 | Mechaninis staliukas | Nuimamas mechaninis staliukas su koordinatiniu X-Y valdymu |  |
| 12 | Staliuko judesiai | X-Y koordinatiniai judesiai ne mažesni kaip 110 × 70 mm |  |
| 13 | Kondensorius | Nuimamas arba atlenkiamas kondensorius, N.A. ne mažesnė kaip 0,30, su raineline diafragma |  |
| 14 | Fokusavimo mechanizmas | Grubus fokusavimas ir tikslus fokusavimas |  |
| 15 | Tikslusis fokusavimas | Tiksliojo fokusavimo eiga ne didesnė kaip 0,2 mm per apsisukimą arba fokusavimo tikslumas ne didesnis kaip 2 µm |  |
| 16 | Fokusavimo apsauga | Viršutinė fokusavimo riba, apsauganti mėginį ir objektyvus nuo kontakto |  |
| 17 | Apšvietimas | LED (arba lygiavertis) apšvietimas |  |
| 18 | Apšvietimo sistema | Pilna Köhler apšvietimo sistema arba lygiavertė |  |
| 19 | Šviesos intensyvumo reguliavimas | Turi būti |  |
| 20 | Skaitmeninės kameros prijungimas | Turi būti galimybė prijungti skaitmeninę mikroskopinę kamerą per C-mount arba šoninę jungtį arba lygiavertį sprendimą |  |
| 21 | Kameros adapteris | Komplektuojamas C-mount adapteris, skirtas kameros prijungimui prie trinokulinio kanalo |  |
| 22 | Skaitmeninė kamera | Komplektuojama spalvinė skaitmeninė mikroskopinė kamera |  |
| 23 | Sensoriaus tipas | CMOS arba lygiavertė |  |
| 24 | Kameros raiška | Ne mažesnė kaip 2 MP |  |
| 25 | Vaizdo raiška | Tiesioginio vaizdo išvestis ne mažesne kaip 1920 × 1080 px raiška esant ne mažesniam kaip 60 kadrų/s dažniui |  |
| 26 | Fokusavimas | Automatinis fokusavimas arba rankinis fokusavimas |  |
| 27 | Vaizdo išvestis | HDMI arba lygiavertė |  |
| 28 | Vaizdo peržiūra | Turi būti galimybė tiesiogiai stebėti vaizdą išoriniame monitoriuje realiu laiku |  |
| 29 | Matmenys | Ne didesni nei 290 × 560 × 560 mm (P × G × A) |  |
| 30 | Maitinimas | 100–240 VAC, 50/60 Hz |  |
| 31 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. |  |

Pastaba: Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

| APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI: Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas): |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos. | Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |