TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (S-A-UEI-23-6) „ Vilniaus universiteto pažangiųjų šviesos technologijų ekscelencijos centras “, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – vakuuminis siurblys (toliau – prekė). Prekė bus naudojamas turimoje vakuuminio garinimo sistemoje (HIGH VACUUM THIN FILM DEPOSITION SYSTEM MODEL TFDS- 870 P/N 69440), dirbantis lygiagrečiai su jau naudojamu CRYO-PLEX 8LP, ISO 200, DIODE siurbliu.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al.3, Vilnius.

  - Lentelėje Nr. 1 nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant sutartį nesikeis.

  - Užsakymai sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos per sutartyje nustatytą terminą. Prekės turi būti pristatytos 1 lentelėje nustatytais terminais.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Vakuuminis siurblys | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 8 mėn. |

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuuminis siurblys |  |  |  |
| 1. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir modelis.*** | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 2. | Aukštis*** | Ne daugiau 21,8 colio |  |
| 3. | Maksimalus flanšo diametras*** | Ne daugiau 9,5 colio |  |
| 4. | Svoris*** | Ne daugiau 42 kg |  |
| 5. | Siurbimo greičiai (litras/sek.)*** | Oras: ne mažiau 1500 Vanduo: ne mažiau 4000 Vandenilis: ne mažiau 2200 Argonas: ne mažiau 1200 |  |
| 6. | Argono pralaidumas*** | Ne daugiau 700 scc/min |  |
| 7. | Talpa*** | Argonas: ne mažiau 1000 standartinių litrų Vandenilis: ne mažiau 20 standartinių litrų @ 5x10e-6 torr |  |
| 8. | Krosoveris*** | Ne mažiau 150 tor-litrų |  |
| 9. | Atvėsimo laikas (iki 20 K)*** | Ne daugiau 90 minučių |  |
| 10. | Įleidimo flanšas (dydis: standartinis)*** | NW 200: ISO |  |
| 11. | Garantija * | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

*** (Jei taikoma) Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Prekei taikomi numatyti ilgesni garantijos terminai. Dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.