Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL „KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS“

____________ Nr.______

(Data)

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių registracijos šalis (-ys) (jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)) |  |  |
| Ar tiekėjas / tiekėjų grupės nariai turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)? (nurodoma kiekvienam tiekėjų grupės nariui atskirai) Jei ne, nurodomas pagrindimas (pvz. nė vienas Tiekėjo (juridinio asmens) dalyvis tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (Tiekėjo įmonės) dalyvių susirinkime) | Jei pasiūlymą teikia Tiekėjas: ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] | Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė (informacija teikiama dėl kiekvieno tiekėjų grupės nario): [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] [pavadinimas] ☐ Taip ☐ Ne [pagrindimas] |
| Tiekėją / tiekėjų grupės narius (jei yra) kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) (tuo atveju, jei kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys) yra juridinis (-iai) asmuo (-ys)) / vardas (-ai) pavardė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |  |
| Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo) / nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, pilietybė (-ės) (tuo atveju, jei kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo) |  |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Paraišką teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei Paraišką teikia tiekėjų grupė) |  |  |
| Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas |  |  |
| Tiekėjo asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Tiekėjo asmens, atsakingo už dalyvavimą pirkime, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |  |

2 lentelė

*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.

2.1. Pasiūlymo teikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkiami sutarties vykdymui ir (ar) subtiekimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis (nurodyti privaloma), jei Pasiūlymo teikimo metu subtiekėjai nėra žinomi – turi būti užpildytas 6 stulpelis (subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo Pasiūlymo kainos):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas | Subtiekėjo registracijos šalis | Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) / vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas. | Kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) / nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys | Subtiekėjui perduodamų sutartinių įsipareigojimų dalis procentais ar suma nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Jeigu reikalaujama išsilavinimo, ar profesinės kvalifikacijos, kaip nustatyta VPĮ 51 straipsnio 7 dalies 7 punkte, ar profesinės patirties, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant pagal VPĮ 49 straipsnio 7 dalį / PĮ 62 straipsnio 7 dalį nustatyto reikalavimo. Tokie ūkio subjektai turi būti nurodyti ir kaip subtiekėjai bei turi būti nurodyta jiems perduodamų įsipareigojimų dalis (2.1 punktas).

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Mes siūlome šią prekės kainą:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Siūlomų prekių gamintojas ir modelis | Mat. vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR be PVM | PVM suma EUR | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompiuterinis tomografas (1 vnt.) |  | Vnt. | 1 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  |  |  |

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo ir sumontavimo darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

Siūlomos techninių parametrų reikšmės:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Parametro lyginamasis svoris | Vertinimo būdas (pildo Tiekėjas) (pasirinkto parametro iš dviejų galimų variantų pasirenkamas vienas variantas ir įrašoma TAIP arba NE; jeigu parametras paliekamas neužpildytas arba įrašoma kita negu TAIP arba NE reikšmė, už atitinkamą parametrą skiriama 0 balų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skenavimo angos diametras, ≥ 800 mm | L1 = 0,25 | TAIP / NE |
| 2. | Paciento stalviršio aukštis, ≤ 430mm | L2 = 0,25 | TAIP / NE |
| 3. | Erdvinė rezoliucija Z-ašies kryptimi ir XY plokštumoje esant 50 % MTF, ≥ 11 lp/cm | L2 = 0,25 | TAIP / NE |
| 4. | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 36 mėn. | L2 = 0,25 | TAIP / NE |

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos konkretūs parametrai | Pateikiamo failo, dokumento pavadinimas | Pateikiamo dokumento puslapio Nr. (dokumente būtina aiškiai pažymėti vietą, kurioje pateikta siūlomo techninio parametro atitiktį patvirtinanti informacija) | Gamintojo nuoroda (gamintojo interneto tinklalapio nuoroda (jei tokia yra) turi būti tiksli ir tiesiogiai nukreipti į konkretų siūlomą techninį parametrą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO (KT) BAZINĖ SKENAVIMO DALIS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Viso žmogaus kūno tyrimams | Pasirinkti Taip / Ne |  |  |  |
| 1.2. | Pagrindiniai skenavimo režimai: 1. Spiralinis skenavimas 2. Daugiapjūvis ašinis (angl. sequential) skenavimas. 3. Topogramos. 4. Perfuzijos | Būtina | Įrašyti |  |  |  |
| 1.3. | Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu, ašinio skenavimo režime. | ≥ 128 | Įrašyti |  |  |  |
| 1.4. | Detektoriaus eilių skaičius z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, detektorių eilių skaičius – sumuojamas) | ≥ 64 | Įrašyti |  |  |  |
| 1.5. | Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies (išilgine) kryptimi (aparatą komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema, efektyvus detektorių matricos plotis - sumuojamas | ≥ 38 mm | Įrašyti |  |  |  |
| 1.6. | Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 420 mA | Įrašyti |  |  |  |
| 1.7. | Skenavimo įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei 80-135kV | Įrašyti |  |  |  |
| 1.8. | Detektoriaus elementų x-ašies kryptimi (skersinis) | ≥ 850 | Įrašyti |  |  |  |
| 1.9. | Bendras detektoriaus elementų skaičius | ≥ 58000 | Įrašyti |  |  |  |
| 1.10. | Skenavimo angos diametras | ≥ 700 mm | Įrašyti |  |  |  |
| 1.11. | Maksimali stalo apkrova | ≥ 220 kg | Įrašyti |  |  |  |
| 1.12. | Paciento skenuojamos zonos išilgine kryptimi diapazonas | ≥ 1800 mm | Įrašyti |  |  |  |
| 1.13. | Trumpiausiais skenavimo laikas prie 360o apsisukimo | ≤ 0.5 s | Įrašyti |  |  |  |
| 1.14. | Adaptyvus automatinis nuskaitymo mA ir kV parametrų nustatymas pagal topogramą. | Būtina | Taip / Ne |  |  |  |
| 1.15. | Fizinis arba virtualus arkos pasvyrimas kampu | Būtina | Taip / Ne |  |  |  |
| 1.16. | Technologo valdymo konsolė su programine įranga: | - Programinė įranga siūlomo kompiuterinio tomografo valdymui, - Komplektuojama su klaviatūra, optine pele, - Vaizdo monitoriaus įstrižainė ≥ 27" ARBA 2 monitoriai po ≥ 19“, - Vaizdų spausdinimo funkcija – DICOM Print, - Informacijos perdavimo funkcija – DICOM Store (alternatyvus pavadinimas –DICOM Send), - Modality WorkList funkcija - DICOM Modality Worklist, - Apšvitos pateikimo funkcija - DICOM Radiation Dose Structured Report | Įrašyti |  |  |  |
| - RENTGENO VAIZDŲ REKONSTRUKCIJOS SISTEMOS IR KITOS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Erdvinė rezoliucija esant 50% MTF reikšmei | ≥ 8,0 lp/cm | Įrašyti |  |  |  |
| 2.2. | Erdvinė rezoliucija esant 0% MTF reikšmei x-y ir z plokštumose | ≥ 19,8 lp/cm | Įrašyti |  |  |  |
| 2.3. | Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Safire, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje | Taip / Ne |  |  |  |
| 2.4. | Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu. | Būtina | Taip / Ne |  |  |  |
| 2.5. | Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje | Taip / Ne |  |  |  |
| 2.6. | Vaizdų rekonstrukcijų greitis | ≥ 30 vaizdų/s | Įrašyti |  |  |  |
| 2.7. | Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį ARBA statistinio modeliavimo pagrindu veikiantis algoritmas (Truefidelity, AiCE, ADMIRE ar lygiavertis algoritmas) | Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje | Taip / Ne |  |  |  |
| 2.8. | Tyrimo eigą automatizuojančios technologijos apimančios vaizdo kameras, automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą. | Būtina | Taip / Ne |  |  |  |
| - KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Nuotolinio Kompiuterinio tomografo valdymo ir monitoringo sistema (informavimas apie klaidas elektroniniu paštu arba kitu lygiaverčiu automatizuotu pranešimo būdu, nuotolinė prieiga ir valdymas) | Būtina | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.2. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.3. | Siūlomos įrangos pristatymas, iškrovimas, instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, kaštai turi būti įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.4. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks KT aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą) | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.5. | Garantinis terminas | Ne trumpiau kaip 24 mėnesių (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) | - | - | - | - |
| 3.6. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus / rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V -922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.7. | Personalo apmokymas | Būtina, kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą (patvirtinančio dokumento nereikalaujama) | - | - | - | - |
| 3.8. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklinimu. | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo ir lietuvių kalba). | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas teikiamas kartu su pasiūlymu). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Taip / Ne |  |  |  |
| 3.10. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą. | Būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas arba susitarimo su kitu ūkio subjektu, kuris yra įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą, kopija. | Taip / Ne |  |  |  |
| - PAPILDOMOS SĄLYGOS DEMONTAVIMUI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Seno kompiuterinio tomografo (modelis Toshiba Aquilion 64“ SN: HCA08Z3432, (2008 m. gamybos) demontavimas, išvežimas ir utilizavimas | Kompiuterinis tomografas bus montuojamas šiuo metu naudojamo kompiuterinio tomografo vietoje. Seno kompiuterinio tomografo demontavimas, išvežimas ir ulilizavimas (įskaitant apdailos darbus, jei tokių poreikis atsiranda dėl demontavimo, išvežimo ir utilizavimo) turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimo patvirtinimas). Pastaba: pateikiamos išmontuojamo tomografo ir patalpų fotonuotraukos (Konkurso sąlygų priedas Nr.6) | Taip / Ne |  |  |  |

KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE (2 PRIEDAS) NURODYTUS DOKUMENTUS. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiama prekės gamintojo techninė dokumentacija (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos ir pan.) originalo/anglų kalba ir KARTU PATEIKIAMAS JŲ VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas. 1.; Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (5 priedas). 2.; Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (3 priedas). 3.; Dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje (2 priedas). 4.; Tiekėjo arba gamintojo laisvos formos deklaracija (dėl aplinkosauginio reikalavimo), kad įsipareigoja užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.. 5.; Jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė (jei taikoma). 6.; Įgaliojimo pasirašyti pasiūlymą, jei jį pasirašė ne tas pats pasiūlymą pateikęs fizinis asmuo arba pasiūlymą pateikusios įmonės vadovas (jei taikoma). 7.; Kiekvieno pasitelkto ūkio subjekto, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje), pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime ir atlikti jam tiekėjo pavestus darbus/paslaugas, skaitmeninė kopija (jei taikoma). 8.; Kiekvieno specialisto, kuriuos ketina įdarbinti (toliau – kvazisubtiekėjai) (t. y. jei jis nėra tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas) (jei tokius nurodė Pasiūlymo formoje, pasirašytos laisvos formos sutikimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus/paslaugas ir tiekėjo ar kito ūkio subjekto darbuotojas patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą, skaitmeninės kopijos (jei taikoma). 9.; Jei tiekėjas naudojasi (naudosis) trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant pirkimo sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.), įrodymai, kad atitinkamomis konkrečiomis trečiojo asmens priemonėmis jis galės naudotis sutarties vykdymo laikotarpiu (teikiant pasiūlymą nurodyti tuos trečiuosius asmenis ir informaciją apie su jais pasirašytas sutartis, ketinimo protokolus ir pan.) (jei taikoma). 10.; Kita šiose konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai (skaitmeninės dokumentų kopijos).. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą). 1.; ...; .... 2.. *Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta  VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje / PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”

Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. Kontroliuojančio asmens sąvoką žr. 1 išnašą.

Jeigu subtiekėjas yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė (-ės).

Žr. 1 ir 2 išnašas