1 priedas Techninė specifikacija

(I pirkimo daliai)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – elektrokardiografo aparatas (toliau – Prekės).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 3 priedo „Pasiūlymo forma (I pirkimo dalis)“ 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. 8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai, išskyrus techninės specifikacijos lentelės 22 punkte numatytą trumpesnį garantinį terminą kabeliams ir elektrodams. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su elektrokardiografo aparatu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir/ar techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrokardiografo aparatas – 2 vnt. |  |
| 1. | EKG signalų stiprintuvas su programine įranga, valdomas kompiuteriu EKG įrenginys tinkamas ramybės būsenos užrašymui | Būtina |
| 2. | Blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus | Būtina |
| 3. | Automatinė izolinijos dreifo kompensacija ir izolinijos atstatymas | Būtina |
| 4. | Kanalų skaičius | 12 kanalų |
| 5. | Elektrodų tvirtinimo schemos | Frank, Nebh |
| 6. | Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius | ne mažiau 12 |
| 7. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso, | ne mažiau 5 kV (mks.1 kV/ms) |
| 8. | Sinfazinės dedamosios slopinimas (CMR) | ne mažiau 120 dB |
| 9. | Įėjimo varža | ne mažiau 10 MΩ |
| 10. | Diskreditacijos dažnis | ne mažiau kaip 32 kHz |
| 11. | Rezoliucija | ne mažiau 24 bitai |
| 12. | Tikslumas | 0,05µV/bit |
| 13. | Filtrai | - ne mažiau 524 Hz žemo dažnio (aparato, pastovus) - ne mažiau 50, 60,100, 120, 200 Hz (perjungiami programiškai) - ne mažiau 35 Hz (tremoro); |
| 14. | Užrašymo laiko pasirinkimas | 8, 16 arba 32 sek. arba nepertraukiamas EKG įrašymas su išsaugojimu pagal laiko intervalo pasirinkimą |
| 15. | Intervalinis / nuolatinis EKG saugojimas | Būtina |
| 16. | EKG interpretacija | Būtina |
| 17. | Širdies ritmo kintamumo (ŠSD) įvertinimas | Būtina |
| 18. | Duomenų perdavimas į kompiuterį USB kabeliu ir WiFį ryšiu | Būtina |
| 19. | Programinė įranga |  |
| 19.1. | 12 derivacijų ST segmento matavimas | Būtina |
| 19.2. | 12 derivacijų ST segmento analizė realiame laike | Būtina |
| 19.3. | Registruojamų ST kompleksų palyginimas su anksčiau užrašytais | Būtina |
| 19.4. | ST segmento pokyčio atvaizdavimas visose derivacijose | Būtina |
| 19.5. | ST segmento pokyčio atvaizdavimas duomenų atnaujinimas | ne rečiau kaip kas 30 s |
| 19.6. | Pasirinktos derivacijos spalvotas ST segmento pokyčio atvaizdavimas trimačiame grafike | Būtina |
| 19.7. | Atvaizduojami parametrai: širdies susitraukimų dažnis, ST lygio kitimas atskiruose languose | Būtina |
| 19.8. | Atvaizduojamų parametrų duomenys atnaujinami: širdies susitraukimų dažnių, ST lygio kitimų atskiruose languose | ≤ 30 s |
| 19.9. | Galimybė išsaugoti kompiuterio atmintyje svarbius EKG fragmentus/kompleksus (12 derivacijų EKG informaciją) bei vėlesnė peržiūra ir analizė | Būtina |
| 19.10. | Automatinė aritmijų analizė realiame laike (sistema automatiškai atpažįsta aritmiją ir ją išsaugo). | Būtina |
| 19.11. | Galimybė peržiūrėti visus išsaugotus tyrimus kituose vidinio tinklo kompiuteriuose. | Būtina |
| 19.12. | Galimybė užrašytas elektrokardiogramas ir tyrimo ataskaitas išsaugoti PDF arba lygiaverčiu formatu kompiuteryje. | Būtina |
| 20. | Komplekte: USB kabelis, programa, 10 gyslų EKG kabelis, kriaušelės tipo krūtininių elektrodų komplektas, galūninių gnybtų komplektas. | Būtina |
| 21. | Garantija elektrokardiografo įrenginiui | Ne mažiau 24 mėn |
| 22. | Garantija kabeliams, elektrodams ir kitiems priedams | Ne mažiau 6 mėn |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 24. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo ir lietuvių kalba). |
| 25. | Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
| 26. | Prekės pristatymas: adresu Aido g, 18, LT-78242 Šiauliai, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą | Būtina |

(II pirkimo daliai)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – lazeris, (toliau – Prekė).

2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o šių pirkimo dokumentų 4 priedo „Pasiūlymo forma (II pirkimo dalis)“ 4.9 lentelės stulpelyje „Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją“ turi būti nurodytas puslapis, kuriame yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6.  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas nurodytu adresu, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas, po surinkimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įrangos funkcionalumo testavimas ir personalo apmokymas.

7. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Garantinio gedimo atveju, atvykti remontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo (žodžiu arba el. paštu) apie prekės gedimą gavimo pranešimo. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Jeigu gedimo šalinimą užtrunka ilgiau nei 10 (dešimt) d. d. tuomet Tiekėjas turi pristatyti pakaitinį aparatą kol bus pašalinti nustatyti gedimai.

8. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas Prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

9.  Įrangos pristatymas adresu Aido g. 18, Šiauliai, pervežimas į įrangos stovėjimo vietą, surinkimas, instaliavimas ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

10. Tiekėjas turi apmokyti darbuotojus dirbti su lazeriu.

11. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomas parametras/ aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Lazeris |  |
| 1. | Anglies dioksido (CO2) lazeris odos darinių šalinimui ir atjauninimui | Būtina |
| 2. | Darbo režimai: pastovus ir pulsinis | Būtina |
| 3. | Fokusuotas režimas (audinių išgarinimui) ir nefokusuotas režimas (audinių koaguliavimui) | Būtina |
| 4. | Reguliuojama galia | galios diapazonas ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 25 W,; keitimo žingsnis ne daugiau 0,1W, tikslumas ±20% |
| 5. | Lazerio bangos ilgis | 10600 nm ± 20 nm |
| 6. | Lazerio taško dydis fokusuotame režime | ne daugiau nei 0,17 mm |
| 7. | Pulsinio režimo dažnio diapazonas | ne siauresnis nei nuo 0,5 Hz iki 50 Hz |
| 8. | Impulso trukmės (pločio) nustatymo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 10 ms iki 900 ms, keitimo žingsnis 5±1 ms |
| 9. | Pozicionavimo lazerio bangos ilgis | 640 nm ± 10 nm |
| 10. | Pozicionavimo lazerio galios diapazonas | ne siauresnis nei 0,5 iki 1mW |
| 11. | Lazerio aparate įmontuotas lazerio spinduliuojamos galios matavimo įrenginys | Būtina |
| 12. | Integruotas valdymo pultas su ekranu ir lazerio parametrais: galingumas, impulso plotis, pauzė (ms), dažnis, režimas | Būtina |
| 13. | Integruotas aparato užraktas su specialiu raktu; STOP mygtukas; geltonos spalvos šviesinis indikatorius kai lazeris aktyvus; automatinis persijungimas į budėjimo režimą ne ilgiau nei po 5 min., jei neatliekami jokie veiksmai. | Būtina |
| 14. | Svoris | ne daugiau 25 kg |
| 15. | Frakcijinio priedo skanavimo plotas | didelis kvadratas 15±1mm x 15±1mm mažas kvadratas 5±1mm x 5±1mm |
| 16. | Komplektacija: apsauginiai akiniai 2 vnt., frakcijinis skanavimo priedas 1 vnt., CO2 antgalis 2 vnt.: su židinio nuotoliu 10 cm ± 1cm ir 5 cm ± 1 cm, kojinis jungiklis, vežimėlis su ratukais lazerio aparatui, dūmų ištraukimo įrenginys | Būtina |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |
| 18. | Personalo apmokymas | Personalo apmokymas naudotis įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 20. | Siūloma prekė turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus (originalo ir lietuvių kalba). |
| 21. | Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
| 22. | Prekės pristatymas: adresu Aido g, 18, LT-78242 Šiauliai, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą | Būtina |