## Techninė specifikacija
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA — NEUROCHIRURGINIS MIKROSKOPAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto asmens atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjų pastabos
1 | Paskirtis | Kombinuota optinė ir skaitmeninė mikroskopinė neurochirurginė vizualizavimo sistema galvos, stuburo ir periferinės nervų sistemos operacijoms atlikti.
2 | Mikroskopo stovo važiuoklė | Mobili, su stabdžiu sistemos fiksavimui darbo vietoje, su autobalansavimo sistema ir integruota automatinio oro pašalinimo iš po sterilaus mikroskopo apkloto sistema.
3 | Šviesos šaltinio modulis | 1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su dviem ≥ 300 W galingumo ksenoninėmis lempomis (arba lygiavertėmis); 2. Automatinio veikimo lempų perjungimo mechanizmas; 3. Integruota šešėlius mažinanti sistema; 4. Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko diametras priklausomai nuo stebimo lauko diametro (didinimo); 5. Apšvietimo intensyvumas automatiškai ribojamas priklausomai nuo darbinio atstumo.
4 | Mikroskopo valdymo ekranas | 1. Integruotas į mikroskopo sistemą / stovą; 2. Skirtas mikroskopo funkcijų valdymui, svarbios informacijos iškvietimui operacijos metu ir integruotos videokameros vaizdo demonstravimui; 3. Valdomas lietimu; 4. Ergonomiškai pasiekiamas (tvirtinimo būdas – gamintojo sprendimu).
5 | Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies | Reguliuojamas; horizontalus atstumas nuo stovo vertikalios centrinės ašies iki optinės sistemos centrinės ašies, optinei galvai esant maksimaliai nutolusioje darbinėje padėtyje, ne mažiau kaip 1600 mm.
6 | Atstumas nuo mikroskopo „galvos“ (nuo chirurgo okuliarų) iki grindų | Reguliuojamas ne siauresnėse kaip 900–1900 mm ribose arba ne siauresnėse kaip 685–1760 mm (matuojant nuo mikroskopo objektyvo lęšio iki grindų).
7 | „Galvos“ nukreipimo pirmyn / atgal reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo +120° iki −25°.
8 | „Galvos“ šoninio pakreipimo kampas (vertikalios ašies atžvilgiu) | ≥ ± 45°.
9 | „Galvos“ sukimasis apie vertikalią ašį | ≥ ± 225°.
10 | Motorizuota vaizdo didinimo „Zoom“ funkcija | Maksimalus didinimas ne mažiau kaip 6 kartai.
11 | Motorizuota fokusavimo sistema | 1. Darbinis atstumas tolygiai reguliuojamas ne siauresniame kaip 225–600 mm diapazone; 2. Nuo didinimo priklausantis fokusavimo greitis; 3. Automatinio fokusavimo funkcija; 4. Lazerinė fokusavimo pagalba.
12 | Pagrindinio chirurgo binokuliarinis vamzdis su dviem ≥ 12,5x didinimo okuliarais | 1. Ergonomiškas, lankstomas ne siauresnėse kaip 30°–150° ribose, sukiojamas ≥ 360° kampu apie optinę ašį; 2. Papildoma židinio keitimo funkcija, įgalinanti ≥ 40 % didesnį papildomą stebimo lauko didinimą.
13 | Papildomas binokuliarinis vamzdis asistentui su dviem ≥ 12,5x didinimo okuliarais | 1. Ergonomiškas, lankstomas ne siauresnėse kaip 30°–150° ribose, sukiojamas ≥ 360° kampu apie optinę ašį; 2. Asistento optinė sistema turi užtikrinti stereoskopinį operacinio lauko vaizdą; 3. Skirtas darbui 180° kampu pagrindinio mikroskopo atžvilgiu.
14 | Papildomas binokuliarinis vamzdis asistentui su dviem ≥ 12,5x didinimo okuliarais | 1. Lankstomas ne siauresnėse kaip 30°–150° ribose; 2. Asistento optinė sistema turi užtikrinti ne blogesnį kaip dalinį stereoskopinį operacinio lauko vaizdą; 3. Skirtas darbui 90° kampu (iš dešinės arba iš kairės) pagrindinio mikroskopo atžvilgiu; 4. Šoniniam prijungimui naudojamas mikroskopo komplekte pateikiamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo sąnariais.
15 | Mikroskopo valdymas | 1. Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotų valdymo elementų pagalba; 2. Belaidžiu kojiniu valdymo pedalu (maitinamu baterijomis), su galimybe, esant poreikiui, prijungti maitinimo laidą.
16 | Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai | Programuojami įvairioms funkcijoms atlikti – būtini.
17 | Sąsaja mikroskopo sujungimui su neuronavigacine sistema | Būtina.
18 | Video sistema | 1. Į mikroskopo „galvą“ pilnai integruota stereo 3D vaizdo kamera, kurios natyvi raiška ne mažesnė kaip Full HD (1920 × 1080); sistema turi užtikrinti ne mažesnės kaip 4K (≥ 2160p) raiškos 3D vaizdą sistemos monitoriuose (naudojant natyvią 4K kameros raišką arba integruotą vaizdo raiškos didinimo „upscaling“ technologiją); 2. Ne mažesnės kaip 32" įstrižainės ir ne mažesnės kaip 4K raiškos 3D video monitorius, integruotas į mikroskopo stovą; 3. Į mikroskopo stovą integruota sustabdytų vaizdų ir ne mažesnės kaip Full HD raiškos video įrašymo bei perdavimo kompiuteriniu tinklu sistema su LAN jungtimi; 4. Integruotas ≥ 2 TB kietasis diskas.
19 | Video monitorius (operacinio lauko transliacijai) | 1. Prie operacinio mikroskopo jungiamas video monitorius su 4K raiškos „gyvo“ 3D vaizdo transliacijos funkcija; 2. 4K raiškos 3D vaizdo monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55"; 3. Komplekte stereo akiniai, ne mažiau 5 porų.
20 | Papildomas video monitorius | 1. Skirtas pagalbiniam personalui operacinio lauko vaizdui stebėti; 2. Tvirtinamas prie papildomos operacinio šviestuvo alkūnės; 3. Monitoriaus įstrižainė ≥ 27"; 4. Monitoriaus raiška ≥ 1920 × 1080 taškų.
21 | DICOM modulis | Duomenų perdavimui iš / į PACS. Pacientų valdymas pagal modalinį darbo tvarkos aprašą (Modality Worklist funkcijos).
22 | Intraoperacinės fluorescencinės angiografijos sistema infraraudonųjų spindulių spektre | Pilnai integruota mikroskope intraoperatyvi fluorescencinė angiografinė sistema, veikianti infraraudonųjų spindulių spektre, skirta kraujotakos vizualizavimui operuojant aneurizmas, šuntuojant kraujagysles, operuojant patologinius arterinius–veninius darinius.
23 | Intraoperacinės fluorescencinės angiografijos sistema matomos šviesos spektre | 1. Pilnai integruota mikroskope intraoperatyvi fluorescencinė angiografinė sistema, veikianti matomos šviesos spektre; 2. Sistema vizualizuoja fluorescencinius dažus bangų ilgių diapazone, apimančiame ne mažiau kaip 540–690 nm sritį; 3. Fluorescencinis modulis išryškina fluorescenciniais dažais nudažytas struktūras, o nenudažyti audiniai matomi natūralių spalvų; 4. Fluorescencinis vaizdas vienu metu rodomas monitoriuje ir okuliaruose.
24 | Pilnai integruota intraoperatyvi fluorescencinė sistema, skirta auglių audinių vizualizacijai (5-ALA) | 1. Būtina realaus laiko piktybinio audinio detekcija ir vizualizacija gliomos operacijos metu; 2. Sistema turi užtikrinti fluorescencinio dažo sužadinimą bangų ilgių spektre, apimančiame 400–410 nm intervalą, ir fluorescencinio signalo stebėjimą bangų ilgių spektre, apimančiame 620–710 nm intervalą.
25 | Priemonė tiesiogiai nematomoms sritims vizualizuoti | Autoklavuojamas mikroinspekcijos įrankis ARBA lygiavertė atskira endoskopinė video sistema, skirta apžiūrėti tiesiogiai nematomas operacinio lauko sritis (už kampų, aklosiose zonose). Reikalavimai: 1. Stebėjimo kampas: 45° ± 5°; 2. Darbinės dalies diametras: 3,5 ± 0,5 mm; 3. Darbinės dalies ilgis: 135 ± 15 mm; 4. Pašvietimas; 5. Kameros vaizdo raiška ne blogesnė kaip Full HD; 6. Jei naudojamas kabelinis vaizdo perdavimas – kabelio ilgis ne mažiau kaip 2 m; 7. Komplekte sterilizavimo padėklas arba lygiavertis sterilizavimo sprendimas.
26 | Valymas ir dezinfekcija | Mikroskopo paviršiai turi būti pritaikyti valymui bei dezinfekcijai.
27 | Sertifikavimas | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
28 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 36 mėnesių.
Geltonai pažymėti punktai, pakeisti rengiant galutinę redakciją (pagal rinkos tyrimą ir neurochirurgų įvertinimą). Papildomai išbrauktas buvęs „Belaidžio tinklo paketas (WLAN/Hotspot)“ – pakanka LAN. Visiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“ (VPĮ 37 str.); atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.

## Kokybės kriterijai
KOKYBĖS KRITERIJAI — NEUROCHIRURGINIS MIKROSKOPAS (atnaujinta pagal neurochirurgų įvertinimą)
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. | Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį. EN balas skaičiuojamas tik tada, kai pasiūlymas atitinka visus privalomus reikalavimus.
1.2. | Ekonomiškai naudingiausias – didžiausią balų sumą surinkęs pasiūlymas.
1.3. | EN balas nurodomas dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
2. VERTINIMO KRITERIJAI IR BALAI
Kriterijus | Kriterijaus reikalavimas | Minimali reikšmė | Maksimali reikšmė | Maksimalus balas | Vertinimo būdas | Paaiškinimas | Tiekėjų pastabos
EN | Ekonominis naudingumas | – | – | – | EN = K + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 | Balų už visus kriterijus suma.
K | Kaina | – | – | 60 | Kaina vertinama 60 balų; skaičiuojama pagal Telgen (absoliutinę) formulę pirkimo dokumentuose nustatytose kainos ribose. | Mažiausią kainą pateikęs gauna 60 balų, didžiausią leistiną – 0; tarpinės vertinamos tiesiškai.
T1 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: robotizuota / motorizuota pozicionavimo ir automatizavimo sistema (daugiaašis judėjimas; padėties išsaugojimas ir automatinis atkūrimas; automatinis operacinio lauko centravimas), arba lygiavertė (T). | – | – | 12 | TAIP = 12; NE = 0. | 1. Pilna apimtimi atitikus – maksimalus balas; neatitikus arba atitikus ne pilnai – 0 balų. 2. Atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.
T2 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: papildomo (asistento) binokuliarinio vamzdžio papildoma židinio keitimo funkcija, įgalinanti ne mažiau kaip 40 % didesnį papildomą stebimo lauko didinimą, arba lygiavertė (T). | – | – | 8 | TAIP = 8; NE = 0. | 1. Pilna apimtimi atitikus – maksimalus balas; neatitikus arba atitikus ne pilnai – 0 balų. 2. Atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.
T3 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: 5-ALA fluorescencijos metu nefluorescuojantys audiniai matomi vaizdu, artimu natūralaus balto šviesos vaizdo suvokimui, arba lygiavertis sprendimas (T). | – | – | 8 | TAIP = 8; NE = 0. | 1. Pilna apimtimi atitikus – maksimalus balas; neatitikus arba atitikus ne pilnai – 0 balų. 2. Atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.
T4 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: pagrindinio šviesos šaltinio galia ≥ 400 W (virš privalomo ≥ 300 W), arba lygiavertis didesnis apšvietimo rezervas (T). | – | – | 6 | TAIP = 6; NE = 0. | 1. Pilna apimtimi atitikus – maksimalus balas; neatitikus arba atitikus ne pilnai – 0 balų. 2. Atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.
T5 | Siūloma įranga turi šį funkcionalumą: didesnis horizontalus optinės galvos pasiekiamumas ≥ 1900 mm (virš privalomo ≥ 1600 mm), arba lygiavertis (T). | – | – | 6 | TAIP = 6; NE = 0. | 1. Pilna apimtimi atitikus – maksimalus balas; neatitikus arba atitikus ne pilnai – 0 balų. 2. Atitiktis įrodoma gamintojo oficialiais dokumentais.
Kokybės suma = 40, kaina = 60, EN = 100. Geltonai pažymėti nauji / pakeisti kriterijai pagal neurochirurgų įvertinimą (T2, T3, T4). PAŠALINTA: kraujotakos analizė (angiografija jau privaloma) ir optika „gylis+raiška“ (vienas gamintojas). PERKELTA Į PRIVALOMUS (TS 25): mikroinspekcija / endoskopas.