Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

VIENKARTINĖS INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS PRIEMONĖS (Nr.  )

2026-   -

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o sertifikatai ir standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2. Pasiūlymų vertinimo metu perkančiajai organizacijai paprašius tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu techninėje specifikacijoje  nustatytas reikalavimas, kad prekė turi būti sterili, tiekėjas turi pristatyti sterilios prekės pavyzdį. Kiti reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui nustatyti pirkimo sąlygų 8 skyriuje. Tuo atveju, jeigu įvertinus prekės pavyzdį bus nustatyta, kad pateikti prekių pavyzdžiai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų techninių reikalavimų šioms prekėms, arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nustatytu terminu nepateikia prekių pavyzdžių, tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų.

3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių  nuostatų  reikalavimus. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį dokumentą.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

5. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti tai prekių grupei keliamus standartus ir būti tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Visi pasiūlyme nurodyti įkainiai turi būti nurodyti su ne daugiau kaip keturiais skaitmenimis po kablelio, pasiūlymo kaina  - su ne daugiau kaip dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Specialieji reikalavimai ir pasiūlymo kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas |  | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Numatomas maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. įkainis | Maksimalaus kiekio kaina EUR, be PVM |  | PVM proc. |  | Maksimalaus kiekio kaina EUR su PVM | Siūlomos prekės parametrai Prekės pavadinimas, prekės kodas. Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaistą išskiriantis, visiškai rezorbuojamas kraujagyslių stentas |  | Skirtas gydyti žemiau kelio esančių arterijų pažeidimus pacientams su kritine galūnės išemija. Balionu plečiamas, karkasas pagamintas iš biologiškai rezorbuojamo polimero poly(L-lactide) (PLLA). Vaisto danga- everolimus, sumaišytas su poly(D,L-lactide) (PDLLA) polimeru (1:1 santykiu). Stentas ištirpsta per 36 mėnesius. Su radiokontrastiniais markeriais - platinos. Diametrai nuo 2,5 iki 3,75mm. Ilgiai nuo 18 iki 38mm. Suderinama su 0.014 viela. Įvedimo sistema OTW arba RX pasirinktinai- 5Fr, sistemos ilgiai 143-145cm. Balionio nominalus slėgis 9 ATM, plyšimo 16 ATM. | Vnt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nustumiamos spiralės embolizacijai |  | Platininės spiralės su sintetiniais plaušeliais. Spiralių išorinis diametras 0,035": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 20 cm; spiralių diametrai nuo 3 mm iki 10 mm. Spiralių išorinis diametras 0,018": spiralių ilgiai nuo 3 cm iki 14 cm; spiralių diametrai nuo 2 mm iki 10 mm. Spiralių įvediklis - diametras-0,018", 180 cm ilgio. | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ilgi hidrofiliniai įvedėjai periferinėms procedūroms |  | Išorinio paviršiaus padengimas: hidrofilinė medžiaga visame ilgyje Vidinis paviršius padengtas teflonu įvedėjo korpusas sutvirtintas plieninėmis spiralės vijomis su dviem vidiniais lanksčiais dilatoriais: 0.018" ir 0.035" ±0.003" diametro Įvairaus dydžio: imtinai nuo 4Fr iki 12Fr (intervalas kas 1 Fr iki 10Fr); Didelio vidinio diametro: 4Fr - ne mažiau kaip 0,061"; 5Fr - ne mažiau kaip 0,074" Įvairaus ilgio: nuo 45cm iki 110cm, tame intervale turi būti 55cm; 70cm; 80cm; 90cm; Distalinio galo konfigūracija: tiesūs ir įvairaus lenkimo tipo, su minkštu atraumatiniu rentgenokontrastiniu galiuku, rengenokontrastinis žymeklis integruotas sienelėje ir nemažinantis vidinio spindžio. Ne mažiau 2 įvedėjo vožtuvų pasirinkimai. | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateteriai skirti sudėtingoms kaniuliacijoms |  | Kateteriai, skirti sudėtingoms kaniuliacijoms, su rentgenokontrastiniu ir šilumai jautriu galiuku. Kateterio korpusas iš nailono, sutvirtintas pintomis plieno vijomis. Kateterio diametras 5F, dengtas aktyvia hidrofiline danga, pralaidumas 32 ml/s, turi atlaikyti ne mažiau 1200 PSi slėgį. Kateterio ilgis nuo 40 cm, 65 cm 125cm suderinamas su 0,035 viela. Privalo būti skirtingos galiukų konfiguracijos, pasirinkimo galimybė pagal anatomines situacijas. Kateterio galiuko konfiguracijos: VANSCHIE1, VANSCHIE1, VANSCHIE3, VANSCHIE4, VANSCHIE5, Bell-1.5, C1, C2, C3, CHG-A, CHG-B, CHG-C, MPA, MPB, C-PS, LEV2, LEV1, MIK, RBT, RC1, RC2, RIM, SHK1.0, CHG2.5, VS, VS1, VS2,VS3, KMP,RH, RDC,VSC1, VSC2, RLG, VSC3, TEGT. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Klijai embolizacijai |  | n-BCA skysta embolizacinė medžiaga AVM embolizacijai Sterili. Skaidri. Klijai pagaminti iš n-heksil cyanocrylate monomerų. Klijai turi būti hermetinėje kapsulėje (angl. „blister”) iš polipropilieno su atsukamu kamšteliu. Vienoje kapsulėje yra 1 ml klijų. Naudojimo metų klijai lieka skysti, po kontakto su audiniu ar drėgna medžiaga, per kelias sekundes polimerizuojasi. Pasibaigus polimerizacijai, klijai visiškai praranda savo adherines savybes. Klijai yra izoterminėje pakuotėje, po 2 dėžutes kiekvienoje pakuotėje, kiekvienoje dėžutėje 6 kapsulės. Saugojimo temperatūra žemiau ≤ 5°C. | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ilgas introdiuseris |  | Skirtas intervencinių prietaisų įvedimui į periferines, koronarines ir neuro kraujagysles. Progresyvaus, palaipsniui minkštėjančio, pynimo Ilgiai: 80-105cm ±5 cm. Būtini ilgiai 80 cm, 90 cm, 100 cm, 105cm. Proks. OD 0,106” / Dist. OD 0,100” Proks. ID 0,088” / Dist. ID 0,088” Hidrofilinė danga 20 cm±3 cm Komplekte yra dilatorius, introdiuseris „Peel-away”, 9F hemostatinis vožtuvas ir 8F hemostatinio vožtuvo adapteris | Vnt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Cerebrinių venų/sinusų remodeliavimo balioninis kateteris |  | Įvedamas per nuvedimo kateterį iki veninio ančio. Balionas padengtas hidrofiline arba analogine medžiaga. Suderinamas su dimetilsulfoksido tirpalo (DMSO) medžiaga. Ilgis 160cm ± 10 cm. Baliono ilgis 80mm ± 5 cm. Baliono diametras 8 - 10mm intervale, nemažiau dviejų skirtingų dydžių. Suderinamas su 0,14" mikroviela. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Naujos kartos neurovaskulinės prieigos sistema ypač vingiotoms kraujagyslėms |  | Sistema turi būti tinkama tik femoralinei, tiek radialinei prieigai Išorinis diametras ≥0.095“ Vidinis diametras ≥0.072“ Ilgiai 95-105 cm, ne mažiau 2 ilgių, privalomi ilgiai 95 cm, 105 cm Kateteris suderinamas su 7F introdiuseriu. Hidrofilinis padengimas ≥30 cm Kintamo standumo dalies ilgis 27 cm ± 2 cm., kuris turi padengtas ne mažiau kaip 10 cm ilgio nitinoliu ar analogiška medžiaga | Vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Balioninis - okliuzinis kateteris išeminio insulto gydymui |  | Vidinis kateterio diametras ne mažesnis kaip 0.087" (imtinai), išorinis - ne didesnis kaip 0.110" (imtinai); Kateteris dengtas hidrofiline arba analogiška medžiaga ne mažiau kaip 13cm; Distalinė dalis turi būti kintamo standumo, ne mažiau kaip 12,6 cm; Baliono skersmuo ne mažiau kaip 11,1 mm; Kateteris ne mažiau dviejų skirtingų ilgių intervale nuo 90cm iki 95cm (imtinai); Kateteris suderinamas su 8F introdiuseriu. Kompektuojamas kartu su: 1 ml švirkštu, „peel-away“ introdiuseriu, luer-vožtuvu. | Vnt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Stentas galvos smegenų arterijų vazospazmui gydyti |  | • lazeriu pjautas, nitinolinis savaime išsiplečiantis stentas, su atraumatiniais uždarų gardelių galais;. • pilnai rentgenokontrastiškas, padengtas NAC (angl. Noble Alloy Coating) arba lygiaverčiu rentgenokontrastiško metalo lydiniu; • papildomai vizualizacijai 2 distaliniai ir 1 proksimalinis platininiai arba lygiaverčiai rentgenokontrastiniai žymekliai; • pritaikytas ≥ 2,50 mm diametro kraujagyslėms; • suderinamas su ≤ 0,021'' vidinio diametro mikrokateteriu; • stento nominalus diametras – 4,0 mm, stento darbinis ilgis – 20,0 mm; • stentas fiksuotas ant 180 cm ilgio įvedimo vielos | Vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Implantas bifurkacinių aneurizmų gydymui |  | • stentas su išplatėjimu (karūnėle) distalinėje dalyje; •distalinėje dalyje esanti karūnėlė ir nailoninis arba lygiavertės medžiagos tinklelis apsaugo nuo embolizacinių spiralių dislokacijos iš aneurizmos maišo; • suderinami su 2,2 - 2,7 mm ir 2,5 – 3,75 mm diametro arterijomis; • markeriai ant implanto ir karūnėlės optimaliai vizualizacijai; • galimybė pasirinkti implantus su karūnėle nuo 4mm iki 15 mm diametro; • suderinamas su ≤ 0,021'' vidinio diametro mikrokateteriu; • atjungiamas elektrolizės būdu. Stento paviršius padengtas specialia trombocitų agregaciją slopinančia danga HPC (imituojančia glikolalikso sluoksnį) arba lygiaverte. | Vnt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mechaninė šlaunies kraujagyslės uždarymo priemonė su kolagenu |  | Turi būti ne mažiau 2 dydžių. Privalomi dydžiai: 6F (suderinama su 6F ir 7F introdiuseriu) ir 8F (suderinama su 8F ir 9F introdiuseriu) Prietaisas turi būti lengvo naudojimo, užtikrinančio greitą hemostazę ir nereikalauja introdiuserio pakeitimo procedūros metu. Priemonės ilgis 205 ±10 mm Priemonės efektyvus ilgis 155 ±10 mm Pilnos degradacijos periodas: 90 dienų Suderinamo introdiuserio ilgis: ne didesnis kaip 12 mm | Vnt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Specialus pjaunantys PTA balionas |  | Skirtas klubakaulio, šlaunikaulio, klubo-šlaunikaulio, pakinklio ir infrapakinklio arterijų pažeidimų išplėtimui ir natyvių arba sintetinių arterioveninių dializės fistulių obstrukcinių pažeidimų gydymui. Privalomi balionų diametrai 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 mm Ilgiai 40-120 cm (privalomi 40cm, 80cm, 120 cm) 2,5; 3,0; 3,5 mm diametro balionai – turi būti suderinami su 0,014’’ viela 4,0; 5,0; 6,0 mm diametro balionai – turi būti suderinami su 0,018’’ viela Kateterio ilgis 150±1 cm; Per visą baliono ilgi turi eiti nerūdijančio plieno dantytos juostelės, juostelių skaičius ne mažiau 3. Turi būti žemo ir lėto pripūtimo/išpūtimo (4 ATM / 6 ATM per 60 sekundžių) | Vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Nitinolinio periferinio stento sistema (OTW) |  | Vienkartinis, sterilus, savaime besiplečiantis stentas, iš nitinolo. Ergonomiška konstrukcija su rotacine rankenėle kontroliuojamam stento išskleidimui. Hibridinis stento dizainas su uždaromis ląstelėmis (abiejuose stento galuose) ir atviromis ląstelėmis (viduryje) Gardelės storis 0,170mm ±0,001mm Įvedimo sistema turi turėti minkštą galiuką ir 2 platinos-iridžio markerius distalinėje ir proksimalinėje dalyje. Praeinantys per 6 F kateterį (visiems dydžiams) Tinkantys 0,035‘‘ vielai Kateterio ilgis 80±2 cm ir 120±2 cm Stento diametrai (privalomi): 5mm, 6mm,7mm, 8mm, 9mm, 10mm. Stento ilgiai (privalomi): 30cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ilgos kraujagyslių embolizacinės nustumiamos spiralės |  | Pagamintos iš platinos Suderinamos su MRI Skirtos venoms, arterijoms arba fistulėms; bei varikocelėms ir aneurizmoms Modeliai (pasirinktinai): be plaušelių (0.037“ diametro) arba su plaušeliais (0.032“ diametro) Spiralių ilgiai 20 cm-45 cm (imtinai) Spiralių diametrų diapazonas 5 mm-16 mm (imtinai) | Vnt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Valdomas mikrokateteris |  | Galima 180° artikuliacija Kateteris turi būti nukreipiamas priešingomis kryptimis, nenaudojant vedančiosios vielos. Padengtas hidrofiline danga ne mažiau 80 cm Distalinis skersmuo: 0,54 mm / 0,021" Minkštas galiukas: 0,5 mm Atstumas tarp rentgenokontrastinių žymeklių: 13,5 mm Du rentgenokontrastiniai žymėjimo žiedai geresnei navigacijai ir tiksliam galiuko pozicionavimui. Suformavus galiuką, jo padėtį galima užfiksuoti arba pakeisti kryptį, taip sumažinant galimą galiuko grįžimą į pradinę padėtį embolinės medžiagos leidimo metu. | Vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Universalus mikrokateteris |  | Skirtas spiralėms iki 0,018" ir embolinėms medžiagoms iki 900 µm imtinai. Proks O.D 2.8F, distal O.D 2.1F arba 2.4F (pasirinktinai) Ilgiai (privalomi): 110 cm, 130 cm, 150 cm Nemažiau 3 skirtingų galiukų: tiesus, 45 °, lenktas arba analogiški. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 80 cm | Vnt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Mažo distalinio diametro mikrokateteris |  | Skirtas užtikrinti gerą stūmimą ir slydimą mažose bei vingiuotose kraujagyslėse. Proks O.D 2.8F, 2.9F pasirinktinai; distal O.D 1.7F arba 2.0F (pasirinktinai) Ilgiai (privalomi): 110 cm, 130 cm, 150 cm Nemažiau 3 skirtingų galiukų: tiesus, 45 °, lenktas arba analogiški. Hidrofilinis padengimas ne mažiau 80 cm Suderinamas su etanoliu, lipiodoliu, DMSO, cianokrilatais. | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Intracerebriniai savaime išsiplečiantys stentas su srovės nukreipimo efektu |  | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; Viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; Stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; Bent vienas galas praplatintas geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; Repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo skleidimo negrįžtamumo ribą; Tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 mm iki 8 mm imtinai; Stentai įvedami per 0,0165" mikrokateterį: • Skersmuo – nuo 2,5 iki 3,5 mm imtinai kas 0,5 mm; • Ilgis – tarp 10 - 25 mm kas 5 mm; Stentai įvedami per 0,027" mikrokateterį: • Skersmuo – nuo 3,5 iki 6,0 mm imtinai as 0,5 mm; • Ilgis – tarp 15 - 50 mm kas 5 mm; Stentai įvedami per 0,039" mikrokateterį: Skersmuo – 7,0 ir 8,0 mm; Ilgis – tarp 20 - 50 mm kas 10 mm. | Vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Stentas trombo ištraukiklis tinkamas intrakranijiniam spazmui plėsti |  | 1. Nitinolinis, savaime išsiplėčiantis stentas - ištraukiklis. 2. Skirtas dilatuoti intrakranijines arterijas paveiktas vazospazmo, kurių diametras nuo 2 iki 5.5 mm imtinai (ne mažiau 3 skirtingų pasirinkimų). 3. Tinkamas mechaninei trombektomijai. 4. Distalinė stento dalis ≥5 mm, rentgenokontrastinė, dengta lanksčia spiraline viela. Vidurinėje stento dalyje 2 arba 3 rentgeno kontrastinių markerių poros, kurios parodo didžiausias radialinės jėgos zonas stente. Rentgenokontrastinis markeris proksimalinėje stento dalyje. Viso 6-8 markeriai, priklausomai nuo dydžio. 5. Galimybė pakartotinai išskleisti stentą po pilno išskleidimo: ≥3 kartai. 6. Išorinis stento diametras nuo 4 iki 5.5 mm imtinai (ne mažiau 3 dydžių tame tarpe turi būti 4.5 mm ). Visas stento ilgis 39-56 mm imtinai. Darbinis stento ilgis 22-37 mm imtinai (ne mažiau 3 dydžių tame tarpe turi būti 29 mm). 7. Pritaikytas darbui su ≥0.021" mikrokateteriu. 8. Įvedimo sistema ≥ 180 cm, su ≥ 10 fluoro markerių išdėstytų kas 1 cm. | Vnt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Stentas ištraukiklis su vidiniu tinkleliu |  | 1. Nitinolinis, savaime išsiplėčiantis stentas - ištraukiklis. 2. Skirtas dilatuoti intrakranijines arterijas paveiktas vazospazmo, kurių diametras nuo 2 iki 5.5 mm imtinai (ne mažiau 2 skirtingų pasirinkimų). 3. Tinkamas mechaninei trombektomijai. 4. Distalinė stento dalis ≥5 mm, rentgenokontrastinė, dengta lanksčia spiraline viela. Vidurinėje stento dalyje 3 rentgeno kontrastinių markerių poros, kurios parodo didžiausias radialinės jėgos zonas stente, ir vidinis integruotas tinklelis sulaikantis distalinius embolus. Rentgenokontrastinis markeris proksimalinėje stento dalyje. Viso ≥8 markeriai. 5. Galimybė pakartotinai išskleisti stentą po pilno išskleidimo: ≥3 kartai. 6. Išorinis stento diametras nuo 4 iki 5.5 mm imtinai (ne mažiau 2 dydžių). Visas stento ilgis 49-56 mm imtinai. Darbinis stento ilgis 30-37 mm imtinai. 7. Pritaikytas darbui su 0.027" mikrokateteriu. 8. Įvedimo sistema ≥ 180 cm, su ≥ 10 fluoro markerių išdėstytų kas 1 cm. | Vnt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Intracerebriniai mikrokateteriai |  | Pintas karkasas sienelėje 2 rentgenokontrastiniai žymekliai distaliame gale tarp kurių yra 3 cm tarpas Dviguba hidrofilinė išorinė danga Vidus padengtas PTFE arba lygiaverte medžiaga Galiukas užlenktas 25 laipsniais arba tiesus (formuojamas) Ne mažiau 3 segmentų konstrukcija su labai minkštu, lanksčiu ir užapvalintais kraštais galiuku Laikiklis pirštams (angl. Hub) permatomas Galimybė rinktis iš ne mažiau 4 skirtingų to paties gamintojo kateterių dydžių nurodytų išmatavimų ribose: • Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 2,3 Fr iki 1,9 Fr ar mažiau; Vidinis diametras 0,0165”; • Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 2,6 Fr iki 2,2 Fr ar mažiau; Vidinis diametras 0,021”; • Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 3,1 Fr iki 3,0 Fr ar mažiau; Vidinis diametras 0,027”; • Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 4,1 Fr iki 4,0 Fr ar mažiau; Vidinis diametras 0,039”; • Išorinis diametras plonėja distaliai nuo 5,3 Fr iki 5 Fr ar mažiau; Vidinis diametras 0,052”; Turi būti galimybė rinktis bent 3 ilgių variantus 155-167 cm ribose kiekvienam dydžiui. | Vnt. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Intracerebriniai savaime išsiplečiantys stentai aneurizmų embolizacjai |  | Stentas nupintas iš nitinolinės ar analogiškos vielos, kuri papildomai nupoliruota, kad sumažintų trintį stento skleidimosi metu; Viela su platinos šerdimi ar analogiška, kad rentgeno kontrolės metu būtų galima matyti visą stento struktūrą; Papildomas rentgenokontrastinis žymeklis stento viduryje; Stentas padengtas specialia danga, kuri sumažina uždegimo ir trombozės rizikas, bei pagerina stento endotelizaciją; Abu galai praplatinti geresnei ir atraumatinei fiksacijai kraujagyslėje; Repozicionavimo galimybė dalinai išskleidus stentą. Turi būti žymeklis transportinėje vieloje, kuris nurodo negrįžtamumo ribą; Tinka arterijoms, kurių spindžiai nuo 1,5 iki 4,0 mm; Įvedamas per 0,0165" mikrokateterį; Skersmuo – nuo 2,5 iki 4,0 mm imtinai kas 0,5 mm; Ilgis – tarp 10 - 25 mm kas 5 mm. | Vnt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Stentas – srovės nukreipėjas |  | Stentas – srovės nukreipėjas su BioStealth mažinančiu trombinų susidarymą sluoksniu , skirtas intrakranijinėms aneurizmoms gydyti (kraujagysliu diam. nuo 2.5 mm iki 5.50 mm diam.) Stentas nupintas iš cobalt-chromium 64 vijų (diam. 3.25 – 5.50 mm) Vijos dydis ne daugiau 32 mikro.mm (µm), pynimo kampas ne mažiau 150° Stente įpintos 12 platinos vielų, rentgeno kontrolės metu leidžia matyti visą stento struktūrą Stento tinklelio tankumas nuo 13,3 iki 30,8 (pores/mm²) Galimybė pilnai ištraukti ir koreguoti stento padėtį po pilno stento išskleidimo Stento diametras: 3.25. 4.0, 4.50, 5.0, 5.25 mm Stento ilgis : 12, 15, 17, 20, 25, 30, 40, 50 mm Stento sistema pilnai paruošta (‘‘preloaded‘‘)Tinkamas darbui mikrokateteris - 0.027’’ diam. | Vnt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Plataus kaklelio aneurizmų embolizavimo priemonė |  | Mikropinimo tinklelis-implantas iš nitinolio-platinos vielos gerai vizualizacijai Implantas nupintas iš 128 vijų (dydis nuo 5 iki 9 mm) ir 144 vijų (dydis nuo 11 iki 14 mm) Ne mažiau keturių dydžių, skirtų gydyti mažo ir vidutinio dydžio aneurizmas. Būtini dydžiai: 5 mm (skirtas aneurizmai su 2.0-3.0mm kakleliu); 7 mm (skirtas aneurizmai su 3.0-5.0mm kakleliu); 9 mm (skirtas aneurizmai su 4.0-6.0mm kakleliu); 11 mm (skirtas aneurizmai su 4.0-6.0mm kakleliu); Tinklelio-implanto įvedimo vielos ilgis 185 cm., medžiaga – plieno metalo (ang.‘‘stainless steel‘‘ ,distalinis galas su 3 cm platinum spiralinių padengimų Rentgeno kontrastinis markeris iš platinum-iridium Suderinamas su 0,021 (nuo 5 iki 9 mm dydžio) mikrokateteriu ir su 0,027’’ (nuo 11 iki 14 mm dydžio) mikrokateteriu; Atjungimo kabelis komplekte. Implanto atjungimo metodas: daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu | Vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Atskiriamos (elektrogeneratoriaus pagalba) spiralės kraujagyslėms embolizuoti |  | Pagamintos iš platinos vielos; Elektrogeneratoriaus pagalba (spalvinio ir garsinio signalo) nustatoma tiksli spiralės atskyrimo vieta; Spiralės storis-0.010”, kilpelės diametrai 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 ir 16,0 mm; Spiralės ilgiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30 cm; (“soft” extra soft spiral type” ir “Extra soft”) Spiralės storis-0,014”; kilpelės diametrai 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8,0, 9.0, 10.0, 12 mm; spiralės ilgiai 9, 12, 15, 20, 30 cm (standartinio kietumo) | Vnt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Elektrogeneratorius spralėms nuo kateterio atskirti |  | Vienkartinis, spiralių atskyrimo nuo mikrokateterio momentu skleidžiantis garsinį signalą. | Vnt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Embolektominis kateteris |  | „Over the wire“ tipo. Balionas pagamintas iš latekso, kateteris iš PEBAX (polieterio blokamido) medžiagos. Tinkamas naudojimui su 0.0018, 0.0025, 0.0035 ir 0.0038 colių viela pravedėju. Baliono diametras 6-14 mm, baliono tūris 0,20 – 1,75 ml, kateterio diametras 3-7 Fr. kateterio ilgis 40-80 | Vnt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | PTKA balioniniai kateteriai |  | Dalinai kintamo diametro (semi-compliant, - angl.), RX tipo; pritaikyti 0,014“ vielai-pravedėjui; proksimalinės kateterio dalies diametras - 2,01F; distalinės kateterio dalies diametras - 2,67 F kateteris turi būti padengtas hidrofiline danga; kateterio galiuko įėjimo profilis (tip entry profile, – angl.) ne didesnis nei 0,017’’; neišskleisto baliono (Ø 3,50 mm) praėjimo profilis (crossing profile – angl.) ne didesnis nei 0,905 mm; nominalus slėgis (NP) - ne mažiau 8 atm, ribinis plyšimo slėgis (RBP - angl.) - ne mažiau 16 atm (visiems dydžiams); visų diametrų balioniniai kateteriai turi praeiti per 5F nukreipiantįjį kateterį; balionėlių diametrai: nuo 1,25 mm iki 6,0 mm (pasirinkimas ≥ 13) balionėlių ilgiai (mm): 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 40 ir 42 mm; kateterio darbinis ilgis – ne mažiau 145 cm | Vnt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Angiografinės sistemos kontrasto injektoriaus vienkartiniai priedai. Priedai turi būti suderinami su įstaigoje naudojamu injektoriumi „Press Duo Elite“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | Vienkartiniai angiografijos injektoriui skirti švirkštai |  | Vienkartinių švirkštų talpa – 150 ml | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | Aukšto slėgio Y formos linija |  | Maksimalus palaikomas Y linijos slėgis - ne mažiau kaip 1200 PSi; Y formos linijos ilgis - ne mažiau kaip 200 cm. | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Balioninis kateteris postdiliatacijai |  | Specialaus atskiro dizaino- padidintam lankstumui ir praeinamumui; Monorail, non-compliant tipo Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga OptiLeap baliono medžiaga;vidinis shaftas turi tureti Bi-Segmenta optimaliam balansui tarp ‘’track&push’’ judesio Balionėlių diametrai 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,50; 5,0; 5,5; 6.0 mm Balionėlių ilgiai 6; 8; 12; 15; 20; 30; mm visiems balionų diametrams išskyrus 4,5- 6,0 mm diametro balionus; Nominalus baliono slėgis (NP) nemažiau 12 atm., RBP nemažiau 18 atm.4,5 - 6,0 mm diametro balionus; RBP nemažiau 20 atm. 2,0 - 4,0 mm diametro balionus; Pritaikyti 0.014” diametro PTKA vielai; Du rentgeno kontrastiniai platinum-iridium markeriai ; Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos; Ultra žemas įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017 | Vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Balioninis kateteris prediliatacijai |  | Gero slydimo – spec. hidrofilinė danga. Diametras: vidinė dalis ne daugiau 1,8 F, distalinė dalis – ne daugiau 2,4 F Nominalus slėgis ne mažiau 6 atm, RBP- ne mažiau 12-14 atm, MBP-ne mažiau 18 atm. Du rentgeno kontrastiniai markeriai. Lankstus ir plonas galiukas (pageidautinas spalvinis markeris). Kateterio kūnas atsparus persilenkimui, sustiprinta pereinančioji baliono kūno dalis tarp distalinio ir proksimalinio segmento Balionėliai įvairių ilgių nuo 9 mm iki 30 mm ir įvairių diametrų nuo 1.5 mm iki 6.0 mm. Balioninio kateterio naudojamas ilgis ne mažesnis kaip 140 cm. Baliono medžiaga atspari abrazijoms, lazeriu šlifuota proksimali baliono dalis. Universalaus panaudojimo - plėtimams ir stentavimui. Kontroliuojamo išsiplėtimo. Žemo distalinio profilio ties distaliniu markeriu Pritaikyta 0,014’’ diametro vielai Kateterio galiukas lankstus, trumpas, kūgio formos, įėjimo profilis (Lesion entry profile) ne daugiau 0,017”. | Vnt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | PTVA prietaisų rinkiniai |  | PTVA švirkštas su manometru, kuriame turi būti dvi slėgio skalės - „atm“ ir „psi“; Švirkšto talpa –20 ml. Didžiausias darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 30 atm. Lanksti, prailginta 25 cm praplovimo atšaka su trijų krypčių kraniuku. 0,014" vielos fiksatorius-suktukas; Y jungtukas su hemostaziniu įrenginiu kraujo netekimui minimizuoti; jungtukas uždaromas ir sandarinamas ne rotaciniu, o išilginiu judesiu; vielos-nukreipėjo įvedimo adata | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Y - konektoriai |  | Y - konektoriai | Vnt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Neuroembolizacijos spiralės REIKALINGA KONSIGNACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1 | Spiralės neuroembolizacijai skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu | Vienkartinės, sterilios. Spiralės iš platinos neuroembolizacijai: skirtos darbui su daugkartinio naudojimo atskyrimo sistema veikiančia elektrolizės būdu. Tipai ir formos: ‘‘Tetra‘‘ ‘‘360‘‘ – Nano, Ultra, Soft, Standard ,XL Soft, XL Standard, XXL ‘‘3D‘‘ ‘‘Helical‘‘ – Nano,Ultra, XL Diametras: nuo 1 iki 24 mm, ne mažiau 15 skirtingų dydžių. Ilgiai: nuo 1 iki 50cm ne mažiau 10 skirtingų ilgių. |  | Vnt. | 455 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.2 | Neuroradiologinių spiralių atskyrimo elektrolizės būdu atskirimo sistema | Vienkartinė , sterili. Atskyrimo sistema veikianti elektrolizės būdu, turi turėti vaizdinius (LED indikatoriai) ir garsinius signalus po spiralės atskyrimo |  | Vnt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina be PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2... |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%, eurais) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |