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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Perkamos prekės
	Perkamas kiekis vnt.
	Prekių specifikacija

	Dozės galios matuoklis

	11 vnt.
	1. Matavimo prietaisas, skirtas gama (rentgeno) spinduliuotės aptikimui ir gama spinduliuotės dozės galiai matuoti. Prietaisas turi būti nešiojamas.
2. Dozės galios matavimo intervalas turi būti ne siauresnis kaip  0,2 µSv/h -200 µSv/h. 
3. Registruojamų gama kvantų energijų intervalas turi būti ne siauresnis kaip 60 keV–1,25 MeV. 
4. Matuoklio vidinė atmintis – ne mažiau kaip 1000 matavimų arba įvykių su data ir laiku.
5. Reikalavimai saugumo sistemai:
5.1. garsinį aliarmą;
5.2. vaizdinį aliarmą;
5.3. vibracinį aliarmą;
5.4. aliarmą apie išsikrovusius maitinimo elementus; 
6. Reikalavimai ekranui:
6.1. LCD arba lygiavertis;
6.2. su foniniu apšvietimu.
7. Integruotas scintiliacinis detektorius (NaI, CsI arba lygiavertė technologija). 
8. Duomenų perdavimas naudojant USB, Bluetooth, IR arba kitą lygiavertę sąsają. Prietaisas turi būti konfigūruojamas kompiuteriu. 
9. Matuoklis turi tinkamai veikti esant aplinkos temperatūrai nuo –20 °C iki +50 °C ir būti atsparus kritimui iš ne mažesnio kaip 1 m aukščio ant kieto paviršiaus.
10. Matuoklio apsaugos klasė – ne žemesnė kaip IP65.
11. Matuoklis turi būti maitinamas keičiamais AA arba AAA tipo elementais arba įkraunamomis baterijomis. Maitinimo elementai arba įkraunamos baterijos turi būti pakeičiami naujais, nekeičiant paties prietaiso. Šis reikalavimas nustatomas siekiant užtikrinti prekės ilgaamžiškumą ir jos sudedamųjų dalių pakeičiamumą.
12. Komplekte su matuokliu turi būti: 
13. Matuoklio svoris su maitinimo elementais – ne daugiau kaip 300 g.
14. Garantinis aptarnavimas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
15. Pagaminimo metai – ne ankstesni kaip 2025 m.
16. Prekės turi būti naujos. Kartu su prekėmis turi būti pateiktas gamintojo arba akredituotos laboratorijos išduotas galiojantis kalibravimo sertifikatas arba, kai tai nustatyta teisės aktuose, galiojantis metrologinės patikros dokumentas. Taip pat turi būti pateikti naudojimo, saugojimo ir priežiūros dokumentai lietuvių kalba.
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