
Priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

FRAKCINIO CO2 LAZERIO SISTEMA DERMATOLOGINĖMS  PROCEDŪROMS ATLIKTI

	Eil.
Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Reikalaujamos parametrų                reikšmės
	Atitikimas reikalaujamiems
parametrams
(nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)

	1. 
	Frakcinio CO2 lazerio sistema   
	1 vnt.

	1.1
	Paskirtis
	Raukšlelės, strijos, pigmentinės dėmės, aknės randai, pooperaciniai randai, hemangiomos, neoplazmos. 
	

	1.2
	Galimybė pasirinkti papildomas funkcijas/procedūras – ginekologija, skaitmeninis endoskopas. 
	Būtina
	

	1.3
	Lazerio centrinės bangos ilgis
	10600nm
	

	1.4
	Maksimali lazerio galia
	≥ 40W
	

	1.5
	Galimybė dirbti režimais, ne mažiau.
	Skenavimo, nepertraukiamu, impulsiniu, Ultra impulsiniu 
	

	1.6
	Mikro impulso energijos reguliavimo ribos
	5-100mj
	

	1.7
	Pertaukos tarp skenavimų nustatymas 
	0-5s
	

	1.8
	Dažnio keitimo diapazonas
	1-999Hz
	

	1.9
	Fokusavimo skersmuo
	≤0.1-1.2mm
	

	1.10
	Aušinimo sistema
	oru
	

	1.11
	Skenavimo ploto dydis 
	15x15mm
	

	1.12
	Pagalbinis spindulys 
	650 ± 5 nm (raudonas), iki 5mw reguliuojamas
	

	1.13
	Integruota dūmų nupūtimo sitema
	Būtina
	

	1.14
	Perdavimo sistema
	7 šarnyrų artikuliacinė rankena
	

	1.15
	Monitorius
	Lietimui jautrus ekranas ≥ 12 colių – būtina 
	

	1.16
	Frakcinio antgalio taško diametrai pasirinktinai 
	120µm, 300µm, 1000µm
	

	1.17
	Skenerio spindulių geometrinės formos, pasirinktinai
	≥ 7 vnt.
	

	1.18
	Antgalio židinio nuotolis, pasirinktinai
	F: 50mm, 75mm, 100mm
	

	1.19
	Antgalių/instrumentų kiekis komplekte
	≥ 4vnt.
	

	1.20
	Lazerio spinduliuotė aktyvuojama kojos pedalu
	Būtina
	

	1.21
	Avarinio sustabdymo mygtukas
	Lengvai pasiekiamas ir aiškiai matomas
	

	1.22
	Garantinis laikotarpis
	≥24 mėnesiai
	

	1.23
	Maitinimo šaltinis
	110-220V, 50-60Hz
	

	1.24
	Lengvai transportuojamas, su ratukais
	Būtina
	

	1.25
	Svoris
	≤ 50kg
	

	1.26
	Įrangos pristatymas. Įrangos pristatymas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	Būtina
	

	1.27
	Kartu su įranga pateikiama  dokumentacija:
Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)
	 Būtina
	

	1.28
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	1.29
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis.
Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	 Būtina
	



