TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama projektą Nr. 09-022-P-0024 „Visagino savivaldybės sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas”, numato įsigyti naują medicininę įrangą (toliau – Prekės): 

I pirkimo objekto dalis „Automatinis refraktometras“ 

	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės

	1.
	 Automatinis refraktometras
	1 vnt.

	1.1. 
	 Matuojamos sferinės refrakcijos ribos
	Ne siauresnės kaip ±30 D 

	1.2.
	 Sferinės refrakcijos matavimo žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D

	1.3.
	 Matuojamos cilindrinės refrakcijos ribos
	0 ±10 D

	1.4.
	 Cilindrinės refrakcijos matavimo žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D

	1.5.
	 Matuojama ašis
	Ne mažiau  kaip 00 - 1800

	1.6.
	 Ašies matavimo žingsnis 
	Mažiau arba lygu 10

	1.7.
	 Refrakcijos matavimo galimybė su IOL
	Būtina

	1.8.
	 Ragenos Vertex Distance nustatymai
	0, 10±0.5, 12, 13.5±0.25, 15 mm (galimybė pasirinkti)

	1.9.
	 Refrakcijos matavimo greitis
	Mažiau arba lygu 0,1 s

	1.10.
	 Minimalus matuojamo vyzdžio diametras
	Mažiau arba lygu 2,00 mm

	1.11.
	 Matuojamos ragenos kreivumo spindulio ribos, ne siauresniame 
 diapazone, nei
	5,0 ÷ 10,0 mm

	1.12.
	 Ragenos kreivumo spindulio matavimo žingsnis
	Mažiau arba lygu 0,01 mm

	1.13.
	 Ragenos refrakcijos matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, 
 nei
	35,0 ÷ 65,0 D

	1.14.
	 Matuojamos ragenos refrakcijos žingsnis
	Daugiau arba lygu 0.25 D, su galimybe pasirinkti 0.12 D

	1.15.
	 Matuojamos ragenos astigmatizmo ribos
	Daugiau arba lygu ±10 D

	1.16.
	 Ragenos astigmatizmo kampo matavimo žingsnis
	Mažiau arba lygu 10

	1.17.
	 Atstumo tarp vyzdžių matavimas
	Daugiau arba lygu 85 mm

	1.18.
	 PD matavimas artumui ir toliui
	Būtinas

	1.19.
	 Vyzdžio diametro matavimas skotopiniame apšvietime
	Būtinas

	1.20.
	 Vyzdžio diametro matavimas fotopiniame apšvietime
	Būtinas

	1.21.
	 Vyzdžio diametro matavimo ribos, ne siauresniame diapazone, 
 nei
	Ø 2 ÷ 8,5 mm

	1.22.
	 Vyzdžio diametro matavimo žingsnis
	0,1 ±0,01 mm

	1.23.
	 Monitorius
	Liečiamas (touch screen), LCD monitorius 

	1.24.
	 Galimybė reguliuoti monitoriaus pasvirimo kampą vertikaliai ir 
 horizontaliai
	Būtina, daugiau arba lygu 30°

	1.25.
	 Visų matavimų rezultatų duomenų peržiūra monitoriuje, 
 nespausdinant spausdintuvu
	
Būtina

	1.26.
	 Rezultatų spausdinimas
	Integruoto spausdintuvo pagalba

	1.27.
	 Aparato automatinis persijungimas į budintį režimą
	Būtinas

	1.28.
	 Staliukas refraktometrui pastatyti
	Elektrinis, reguliuojamo aukščio, su ne mažiau kaip keturiais ratukais ir stabdžiais

	1.29.
	 Maitinimo šaltinis
	230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas



II pirkimo objekto dalis „Oftalmoskopas“ 
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės

	1.
	 Oftalmoskopas
	1 vnt.

	1.1.
	 Šviesos šaltinis
	LED, spalvų atpažinimo indeksas (CRI) daugiau arba lygu 90

	1.2.
	 Optinė sistema 
	Asferinė 

	1.3.
	 Korekcinių lęšių diapazonas, ne siauresnis nei nurodyta
	-35,0 ÷ +35,0 D

	1.4.
	 Oftalmoskopo konstrukcija
	Korpusas - atsparus dulkėms, optiniai elementai sumontuoti ant lengvo metalo lydinio rėmo, suteikiančio visai konstrukcijai tikslumo ir atsparumo smūgiams

	1.5.
	 Filtrai ir diafragmos
	1. Ne mažiau 3 skirtingo diametro diafragmos:
1.1. Plyšio diafragma;
1.2. Pusmėnulio formos diafragma;
1.3. Fiksacijos taikinys.
2. Ne mažiau 2 filtrai:
2.1. Mėlynas filtras;
2.2. Žalias (beraudės šviesos) filtras

	1.6.
	 Komplekte su pakraunama rankena
	Rankena su Ličio-jonų akumuliatoriumi, pakraunama iš USB šaltinio

	1.7.
	 Komplekte su pakrovėju
	Originalus arba lygiavertis, atitinkantis techninius parametrus, skirtas šiam prietaisui 
įkrauti iš 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklo



III pirkimo objekto dalis „Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui“

	[bookmark: _Hlk200448478]Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės

	1.
	Anestezijos aparatas
	1 vnt.

	2.
	Anestezijos aparato naudojamos dujos
	O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno

	3.
	Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto  
matuokliai)
	Elektroniniai dujų srauto matuokliai visoms (O2, Oras) tiekiamoms dujoms

	4.
	Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos    
režime
	Ne mažiau 0,2 – 12 l/min

	5.
	Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	Ne mažiau 25 l/min

	6.
	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas,   
sumažinantis kondensato ventiliacijos kontūre susidarymą 
dirbant su mažos ir minimalios tėkmės dujų apytaka, su jo 
išjungimo iš prietaiso valdymo ekrano galimybe
	Būtina

	7.
	Galimybė stebėti šviežių dujų kokybinį panaudojimą mažos  
tėkmės anestezijos metu 
	Vizualus paduodamų visų šviežių dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šio srauto tiekimo perviršį ar trūkumą

	8.
	Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine 
slėgio sumažinimo galimybe, nekeičiant nustatyto slėgio 
reikšmės
	Būtina

	9.
	Srauto jutiklio gedimo metu neturi sutrikti mechaninė 
ventiliacija, kuri turi būti tęsiama nustatytu vienkartiniu 
kvėpavimo tūriu 
	Būtina

	10.
	Ventiliavimo režimai:
	1. Tūriu kontroliuojama ventiliacija;
2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija;
3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu;
4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu;
5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (PSV CPAP/CPAP PS);
6. Rankinė/spontaninė ventiliacija

	11.
	Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio 
talpos tūrį, kada nustatytas maksimalus aparato pasiekiamas  
kvėpavimo tūris 
	Mažiau arba lygu 3,7 l

	12.
	Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2, Oro ir 
anestetinių dujų dozavimu turi būti galima esant išjungtam 
aparatui (avarinis paleidimas)
	Būtina

	13.
	Ventiliatorius privalo užtikrinti šiuos ventiliacijos parametrus:
	 

	13.1.
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 10-1500 ml

	13.2.
	Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 5 - 100 k/min

	13.3.
	Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s

	13.4.
	Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo 
diapazonas 
	Ne siauresnis už nurodytas ribas 15 - 80 cmH2O 

	13.5.
	Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos 
	 Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,3 - 15  l/min

	14.
	[bookmark: _Hlk198294921]Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas:
	1. Spalvotas;
2. Lietimui jautrus;
3. Ne mažesnė kaip 12" įstrižainė;
  4. Su rotaciniu parametrų nustatymo ratuku

	15.
	Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane
	Ne mažiau kaip 2 kreivės ekrane vienu metu

	16.
	Pauzės režimas su laikmačiu
	Būtina

	17.
	Lakaus anestetinio agento sunaudojimo 1 (vienos) procedūros 
metu apskaičiavimas
	Būtina

	18.
	Galimybė pasirinkti iš  jau sukonfigūruotų parametrų 
langų išsidėstymo ekrane variantų
	Ne mažiau kaip iš 3 variantų 

	19.
	Kilpinės kreivės aparato ekrane
	Būtina

	20.
	Parametrų kitimo grafikai:
	1. Deguonies įsisavinimo;
2. CO2 kiekis minutiniame tūryje

	21.
	[bookmark: _Hlk198296309]Papildomas ekranas integruotas aparate
	Būtina

	22.
	[bookmark: _Hlk198296411]Turi būti monitoruojami šie ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų  
parametrai:
	1. Minutinis tūris;
2. Kvėpavimo tūris;
3. Kvėpavimo dažnis;
4. Maksimalus slėgis įkvėpime;
5. Plato slėgis;
6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis;
7. PEEP;
8. Pasipriešinimas;
9. Tamprumas;
10. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje, su 
automatiniu anestetikų atpažinimu; 
11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;
12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;
[bookmark: _Hlk198297022]13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus

	23.
	Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys
	Būtina

	24.
	Paramagnetinis deguonies koncentracijos matavimo principas
	Deguonies ir anestetinių dujų analizės modulis integruotas anestezijos aparate

	25.
	Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas
	Sevoflurano arba lygiavertėms dujoms – 1 vnt. 

	26.
	  Anestezijos aparato komplektacija:

	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus

	27.
	[bookmark: _Hlk198297413]Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi
	Būtina, ne mažiau 3 vnt., ne mažiau 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, galimybė pasirinkti jungties tipą 

	28.
	Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna
	Būtina, su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, galimybė pasirinkti jungties tipą ir konkretų žarnos ilgį 

	29.
	Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui
	Aparatas ant vežimėlio, su ne mažiau kaip 1 užrakinamu stalčiumi ir reguliuojamu darbo vietos apšvietimo intensyvumu 

	30.
	Galimybė sukomplektuoti anestezijos aparatą ir tvirtinimui prie  
konsolės (be vežimėlio su ratukais)
	Būtina

	31.
	Maitinimo šaltinis:
	  1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne trumpesnis kaip 90 min.

	32.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema 
	 1 vnt., tvirtinamas prie anestezijos aparato  

	33.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui:
	 1. Spalvotas, TFT arba lygiavertis, ne mažiau 12" įstrižainės;
 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (TouchScreen);
 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu daugiau arba lygu 10 

	34.
	Monitoriaus valdymas:
	 1. Lietimui jautriame ekrane;
 2. Rotacinis parametrų nustatymo ir patvirtinimo ratukas 

	35.
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo  
signalizacija:
	 1. Atminties trukmė (tendencijos) daugiau arba lygu 72 val.; 
 2. Garsinė ir vizuali

	36.
	  Monitoruojami parametrai:

	 1. EKG multi-derivacinis kanalas;
 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);
 3. Temperatūra;
 4. Neinvazinis kraujospūdis;
 5. SpO2 – 1 kanalas

	37.
	Reikalavimai EKG multi-derivaciniam kanalui:
	 1. EKG derivacijos: I, II, III;
 2. ŠSD matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 20 - 350 k/min.;
 3. Matavimo paklaida mažiau arba lygu ± 3 % 

	38.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	 1. Temperatūros matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 10 – 45C;
 2. Kanalo matavimo paklaida mažiau arba lygu  0,1C

	39.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:
	 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 - 230 mmHg; 
 2. 3 (trys) kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 

	40.
	Reikalavimai SpO2 kanalui:
	 1. SpO2 matavimo diapazonas - ne siauresnis už nurodytą 40 - 100 ;
 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams  2,0  diapazone 70-100

	41.
	Anestezijos aparato ir monitoriaus sujungimo galimybė:
	1. Būtina;
2. Anestezijos aparato matuojami ir atvaizduojami parametrai (matavimų vertės, kreivės) turi būti stebimos ir siūlomo paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrane

	42.
	Su monitoriumo komlektuojami priedai:
	

	42.1.
	EKG elektrodų prijungimo kabelis
	1 vnt., 3-ių elektrodų, daugkartinio naudojimo

	42.2.
	SpO2 matavimo daviklis
	1 vnt., daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas vaikams

	42.3.
	Manžetė  neinvazinio kraujospūdžio matavimui
	3 vnt., daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių po 1 vnt.

	42.4.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus 
	1 vnt., daugkartinio naudojimo

	42.5.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis
	1 vnt., daugkartinio naudojimo

	43.
	Maitinimo šaltinis:
	  1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 120 min.



IV pirkimo objekto dalis „Laparoskopinių instrumentų rinkinys“ – 1 komplektas

	[bookmark: _Hlk200453292]Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės

	1
	 Disekcinės žnyplės 
	  2 vnt.;
 „Maryland” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 21 mm

	2.
	 Mova 

	  14 vnt.;
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm

	3.
	 Rankena 

	  7 vnt.;
  Monopolinė;
  Be užrakto

	4.
	 Žirklės 

	  2 vnt.;
 „Hook“ tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 12 mm

	5.
	 Žirklės 

	  1 vnt.;
 „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 19 mm

	6.
	 Žnyplės 

	  2 vnt.;
 „Clinching” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 26 mm

	7.
	 Rankena 

	  7 vnt.;
  Su monopoline jungtimi arba be jos;
  Su užraktu

	8.
	 Žnyplės 

	  2 vnt.;
  „Crocodile” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 18 mm

	9.
	 Žnyplės 
	  2 vnt.;
 „Atraumatic” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 35 mm

	10.
	 Žnyplės 

	  2 vnt.;
  „Johann” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 21 mm

	11.
	 Žnyplės 

	  1 vnt.;
  „Babcock” tipo arba lygiavertės; 
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Žiočių galų ilgis daugiau arba lygu 21 mm

	12.
	 Elektrodas kabliukas

	  1 vnt.;
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm

	13.
	 Kabučių aplikatorius 

	  1 vnt.;
  M/L dydžio;
  Ø daugiau arba lygu 10 mm;
  Darbinis ilgis daugiau arba lygu 330 mm;
  Maksimali apkrova daugiau arba lygu 150 N

	14.
	 Trokaras 

	  4 vnt.;
  Su jungtimi insufliavimui; 
  Ø daugiau arba lygu 10 mm;
  Ilgis ≥ 110 mm

	15.
	 Trokaras 

	  2 vnt.;
  Ø daugiau arba lygu 5 mm;
  Ilgis ≥ 110 mm

	16.
	 Reduktorius 

	  2 vnt.;
  Iš 10 mm į 5 ±0,5 mm



2. Prekės turi būti pristatytos, įdiegtos (instaliuotos) bei apmokytas Perkančiosios organizacijos personalas dirbti su Prekėmis, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo Prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, LT-31107, Visaginas. 
3. Apmokymui dirbti su Prekėmis turi būti skirta ne mažiau kaip nuo 15 min. iki 2 val.
4. Apmokomų Perkančiosios organizacijos darbuotojų skaičius:
4.1.    Ne mažiau kaip 1 darbuotojas (taikoma 1-2 pirkimo objekto dalims);
4.2.    Ne mažiau kaip 2 darbuotojai (taikoma 3-4 pirkimo objekto dalims).
5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti:
5.1.    galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją;
5.2.    Prekių perdavimo - priėmimo aktą;
5.3.    Medicinos prietaiso pasą (netaikoma 4 pirkimo objekto daliai);
5.4.    vartotojo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis;
5.5.    garantiją patvirtinantį dokumentą (-us).
6.      Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis (taikomas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos). 
7.     Tiekėjas turi teisę į Prekių pristatymo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiras įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai turi pranešti Perkančiajai organizacijai, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Nurodytas aplinkybes vertina Perkančioji organizacija. Perkančiajai organizacijai sutikus, Prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui.
8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas siūlomų Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, instaliavimas bei personalo apmokymas.


