[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“


PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO
III PIRKIMO OBJEKTO DALIES  „ANESTEZIJOS APARATAS ENDOSKOPIJŲ KABINETUI“
	_____________ 
(Data)
_________________
	
	

	(Sudarymo vieta)

	
	

	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai) [jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.]
	


	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai)
	

	Tiekėjo adresas (-ai)
	


	Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas
	



[bookmark: _Hlk234919600]Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovams/ subtiekėjams/ subteikėjams numatomas perduoti veiklas ir jų pavadinimus (jei žinomi).
	Eil. Nr.
	Subtiekėjų (nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremia[footnoteRef:1] kvalifikacijai atitikti) pavadinimas, kodas [1:  Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami laisvos formos susitarimai ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.] 

	Subtiekėjo adresas
	Perduodama veikla
	Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	Viso:
	



Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **
	Eil.Nr.
	Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė
	Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas);

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome anestezijos aparatą endoskopijų kabinetui, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:
	Pavadinimas
	Kaina, Eur be PVM
	PVM, Eur*
	Kaina, Eur su PVM**

	Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui 
(1 komplektas)
	
	
	


[bookmark: _Hlk234919629]* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________
** Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su Prekių teikimo susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos. Visos kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.





[bookmark: _Hlk208997252]Siūlomos prekės specifikacija 
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Techninių parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(pildo tiekėjas)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas)

	1.
	Anestezijos aparatas
	(Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį)
	

	2.
	Anestezijos aparato naudojamos dujos
	O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno
	
	

	3.
	Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto  
matuokliai)
	Elektroniniai dujų srauto matuokliai visoms (O2, Oras) tiekiamoms dujoms
	
	

	4.
	Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime
	Ne mažiau 0,2 – 12 l/min
	
	

	5.
	Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	Ne mažiau 25 l/min
	
	

	6.
	Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas, sumažinantis kondensato ventiliacijos kontūre susidarymą 
dirbant su mažos ir minimalios tėkmės dujų apytaka, su jo išjungimo iš prietaiso valdymo ekrano galimybe
	Būtina
	
	

	7.
	Galimybė stebėti šviežių dujų kokybinį panaudojimą mažos  
tėkmės anestezijos metu 
	Vizualus paduodamų visų šviežių dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šio srauto tiekimo perviršį ar trūkumą
	
	

	8.
	Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine slėgio sumažinimo galimybe, nekeičiant nustatyto slėgio 
reikšmės
	Būtina
	
	

	9.
	Srauto jutiklio gedimo metu neturi sutrikti mechaninė ventiliacija, kuri turi būti tęsiama nustatytu vienkartiniu 
kvėpavimo tūriu 
	Būtina
	
	

	10.
	Ventiliavimo režimai:
	1.Tūriu kontroliuojama ventiliacija;
2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija;
3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu;
4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu;
5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (PSV CPAP/CPAP PS);
6. Rankinė/spontaninė ventiliacija
	
	

	11.
	Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, kada nustatytas maksimalus aparato pasiekiamas kvėpavimo tūris 
	Mažiau arba lygu 3,7 l
	
	

	12.
	Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2, Oro ir anestetinių dujų dozavimu turi būti galima esant išjungtam 
aparatui (avarinis paleidimas)
	Būtina
	
	

	13.
	Ventiliatorius privalo užtikrinti šiuos ventiliacijos parametrus:
 

	13.1.
	Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 10-1500 ml
	
	

	13.2.
	Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 5 - 100 k/min
	
	

	13.3.
	Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos 
	Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s
	
	

	13.4.
	Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo diapazonas 
	Ne siauresnis už nurodytas ribas 15 - 80 cmH2O 
	
	

	13.5.
	Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos 
	 Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,3 - 15  l/min
	
	

	14.
	[bookmark: _Hlk198294921]Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas:
	1. Spalvotas;
2. Lietimui jautrus;
3. Ne mažesnė kaip 12" įstrižainė;
4. Su rotaciniu parametrų nustatymo ratuku
	
	

	
	Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane
	Ne mažiau kaip 2 kreivės ekrane vienu metu
	
	

	15.
	Pauzės režimas su laikmačiu
	Būtina
	
	

	16.
	Lakaus anestetinio agento sunaudojimo 1 (vienos) procedūros 
metu apskaičiavimas
	Būtina
	
	

	17.
	Galimybė pasirinkti iš jau sukonfigūruotų parametrų 
langų išsidėstymo ekrane variantų
	Ne mažiau kaip iš 3 variantų
	
	

	18.
	Kilpinės kreivės aparato ekrane
	Būtina
	
	

	19.
	Parametrų kitimo grafikai:
	1. Deguonies įsisavinimo;
2. CO2 kiekis minutiniame tūryje
	
	

	20.
	[bookmark: _Hlk198296309]Papildomas ekranas integruotas aparate
	Būtina
	
	

	21.
	[bookmark: _Hlk198296411]Turi būti monitoruojami šie ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų  
parametrai:
	1. Minutinis tūris;
2. Kvėpavimo tūris;
3. Kvėpavimo dažnis;
4. Maksimalus slėgis įkvėpime;
5. Plato slėgis;
6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis;
7. PEEP;
8. Pasipriešinimas;
9. Tamprumas;
10. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje, su automatiniu anestetikų atpažinimu; 
11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės;
12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime;
[bookmark: _Hlk198297022]13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus
	
	

	22.
	Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys
	Būtina
	
	

	23.
	Paramagnetinis deguonies koncentracijos matavimo principas
	Deguonies ir anestetinių dujų analizės modulis integruotas anestezijos aparate
	
	

	24.
	Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas
	Sevoflurano arba lygiavertėms dujoms – 1 vnt. 
	
	

	25.
	Anestezijos aparato komplektacija:

	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus
	
	

	26.
	[bookmark: _Hlk198297413]Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi
	Būtina, ne mažiau 3 vnt., ne mažiau 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, galimybė pasirinkti jungties tipą 
	
	

	27.
	Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna
	Būtina, su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, galimybė pasirinkti jungties tipą ir konkretų žarnos ilgį 
	
	

	28.
	Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui
	Aparatas ant vežimėlio, su ne mažiau kaip 1 užrakinamu stalčiumi ir reguliuojamu darbo vietos apšvietimo intensyvumu 
	
	

	29.
	Galimybė sukomplektuoti anestezijos aparatą ir tvirtinimui prie  
konsolės (be vežimėlio su ratukais)
	Būtina
	
	

	30.
	Maitinimo šaltinis:
	  1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne trumpesnis kaip 90 min.
	
	

	32.
	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema 
	Tvirtinamas prie anestezijos aparato  
	(Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį)
	

	33.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui:
	1. Spalvotas, TFT arba lygiavertis, ne mažiau 12" įstrižainės;
2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (TouchScreen);
3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu daugiau arba lygu 10 
	
	

	34.
	Monitoriaus valdymas:
	1. Lietimui jautriame ekrane;
2. Rotacinis parametrų nustatymo ir patvirtinimo ratukas 
	
	

	35.
	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija:
	1. Atminties trukmė (tendencijos) daugiau arba lygu 72 val.; 
2. Garsinė ir vizuali
	
	

	36.
	Monitoruojami parametrai:

	 1. EKG multi-derivacinis kanalas;
 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD);
 3. Temperatūra;
 4. Neinvazinis kraujospūdis;
 5. SpO2 – 1 kanalas
	
	

	37.
	Reikalavimai EKG multi-derivaciniam kanalui:
	 1. EKG derivacijos: I, II, III;
 2. ŠSD matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 20 - 350 k/min.;
 3. Matavimo paklaida mažiau arba lygu ± 3 % 
	
	

	38.
	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:
	 1. Temperatūros matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 10 – 45C;
 2. Kanalo matavimo paklaida mažiau arba lygu  0,1C
	
	

	39.
	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:
	 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 - 230 mmHg; 
 2. 3 (trys) kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 
	
	

	40.
	Reikalavimai SpO2 kanalui:
	 1. SpO2 matavimo diapazonas - ne siauresnis už nurodytą 40 - 100 ;
 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams  2,0  diapazone 70-100
	
	

	41.
	Anestezijos aparato ir monitoriaus sujungimo galimybė:
	1. Būtina;
2. Anestezijos aparato matuojami ir atvaizduojami parametrai (matavimų vertės, kreivės) turi būti stebimos ir siūlomo paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrane
	
	

	42.
	Su monitoriumo komlektuojami priedai:

	42.1.
	EKG elektrodų prijungimo kabelis
	3-ių elektrodų, daugkartinio naudojimo
	
	

	42.2.
	SpO2 matavimo daviklis
	daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas vaikams
	
	

	42.3.
	Manžetė  neinvazinio kraujospūdžio matavimui
	daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių 
	
	

	42.4.
	Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus 
	daugkartinio naudojimo
	
	

	42.5.
	Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis
	daugkartinio naudojimo
	
	

	43.
	Maitinimo šaltinis
	 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 
2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne ˂ 120 min.
	
	


Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.
Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.
Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
	Eil.
Nr.
	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas
	Dokumentas yra konfidencialus/
nekonfidencialus
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Dokumentas (įgaliojimas), patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti
	
	

	2.
	Pasirašyta jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
	
	

	3.
	Dokumentai patvirtinantys subtiekėjo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami subtiekėjai)
	
	

	4.
	Užpildytas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (specialiųjų sąlygų 4 priedas)
	
	

	5.
	Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams
	
	



Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.


							
(Tiekėjo vadovo ir jo 
įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

