Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

III PIRKIMO OBJEKTO DALIES  „Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui“

| _____________ (Data) _________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |  |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) pavadinimas (-ai) [jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.] |  |  |  |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas (-ai) |  |  |  |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai) |  |  |  |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) |  |  |  |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus Pirkimo sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus.

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovams/ subtiekėjams/ subteikėjams numatomas perduoti veiklas ir jų pavadinimus (jei žinomi).

| Eil. Nr. | Subtiekėjų (nurodomi subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremia kvalifikacijai atitikti) pavadinimas, kodas | Subtiekėjo adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil.Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

# **Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą.

Vadovaudamiesi Konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis bei terminais, mes siūlome anestezijos aparatą endoskopijų kabinetui, pagal visus dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM, Eur* | Kaina, Eur su PVM** |
| --- | --- | --- | --- |
| Anestezijos aparatas endoskopijų kabinetui (1 komplektas) |  |  |  |

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas _________________________________

** Į šią sumą įeina visi Tiekėjo mokami mokesčiai bei kitos su Prekių teikimo susijusios Tiekėjo patiriamos išlaidos. Visos kainos turi būti skaičiuojamos tikslumo lygiu iki euro šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas ir visus mokesčius, kuriuos teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą.

Siūlomos prekės specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (pildo tiekėjas) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomi techniniai parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anestezijos aparatas |  | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 2. | Anestezijos aparato naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras, tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |  |
| 3. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai dujų srauto matuokliai visoms (O2, Oras) tiekiamoms dujoms |  |  |
| 4. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime | Ne mažiau 0,2 – 12 l/min |  |  |
| 5. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | Ne mažiau 25 l/min |  |  |
| 6. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas, sumažinantis kondensato ventiliacijos kontūre susidarymą dirbant su mažos ir minimalios tėkmės dujų apytaka, su jo išjungimo iš prietaiso valdymo ekrano galimybe | Būtina |  |  |
| 7. | Galimybė stebėti šviežių dujų kokybinį panaudojimą mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų visų šviežių dujų srauto indikatorius, leidžiantis įvertinti šio srauto tiekimo perviršį ar trūkumą |  |  |
| 8. | Integruotas teigiamo slėgio reguliavimo vožtuvas su ekstrine slėgio sumažinimo galimybe, nekeičiant nustatyto slėgio reikšmės | Būtina |  |  |
| 9. | Srauto jutiklio gedimo metu neturi sutrikti mechaninė ventiliacija, kuri turi būti tęsiama nustatytu vienkartiniu kvėpavimo tūriu | Būtina |  |  |
| 10. | Ventiliavimo režimai: | 1.Tūriu kontroliuojama ventiliacija; 2. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija; 3. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojama tūriu; 4. Sinchronizuota ventiliacija kontroliuojamu slėgiu; 5. Slėgį palaikanti ventiliacija su pastoviu PEEP lygiu (PSV CPAP/CPAP PS); 6. Rankinė/spontaninė ventiliacija |  |  |
| 11. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, kada nustatytas maksimalus aparato pasiekiamas kvėpavimo tūris | Mažiau arba lygu 3,7 l |  |  |
| 12. | Rankinės/spontaninės ventiliacijos galimybė su O2, Oro ir anestetinių dujų dozavimu turi būti galima esant išjungtam aparatui (avarinis paleidimas) | Būtina |  |  |
| 13. | Ventiliatorius privalo užtikrinti šiuos ventiliacijos parametrus: |  |  |  |
| 13.1. | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 10-1500 ml |  |  |
| 13.2. | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 5 - 100 k/min |  |  |
| 13.3. | Įkvėpimo laiko reguliavimo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,2 - 10 s |  |  |
| 13.4. | Viršutinės slėgio kvėpavimo takuose ribos nustatymo diapazonas | Ne siauresnis už nurodytas ribas 15 - 80 cmH2O |  |  |
| 13.5. | Tėkmės trigerio jautrumo nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas ribas 0,3 - 15 l/min |  |  |
| 14. | Aparate integruotas ventiliatoriaus valdymo ekranas: | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Ne mažesnė kaip 12" įstrižainė; 4. Su rotaciniu parametrų nustatymo ratuku |  |  |
|  | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau kaip 2 kreivės ekrane vienu metu |  |  |
| 15. | Pauzės režimas su laikmačiu | Būtina |  |  |
| 16. | Lakaus anestetinio agento sunaudojimo 1 (vienos) procedūros metu apskaičiavimas | Būtina |  |  |
| 17. | Galimybė pasirinkti iš jau sukonfigūruotų parametrų langų išsidėstymo ekrane variantų | Ne mažiau kaip iš 3 variantų |  |  |
| 18. | Kilpinės kreivės aparato ekrane | Būtina |  |  |
| 19. | Parametrų kitimo grafikai: | 1. Deguonies įsisavinimo; 2. CO2 kiekis minutiniame tūryje |  |  |
| 20. | Papildomas ekranas integruotas aparate | Būtina |  |  |
| 21. | Turi būti monitoruojami šie ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Minutinis tūris; 2. Kvėpavimo tūris; 3. Kvėpavimo dažnis; 4. Maksimalus slėgis įkvėpime; 5. Plato slėgis; 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis; 7. PEEP; 8. Pasipriešinimas; 9. Tamprumas; 10. Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje, su automatiniu anestetikų atpažinimu; 11. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės; 12. O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime; 13. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |  |
| 22. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Būtina |  |  |
| 23. | Paramagnetinis deguonies koncentracijos matavimo principas | Deguonies ir anestetinių dujų analizės modulis integruotas anestezijos aparate |  |  |
| 24. | Su aparatu komplektuojamas anestetinių dujų garintuvas | Sevoflurano arba lygiavertėms dujoms – 1 vnt. |  |  |
| 25. | Anestezijos aparato komplektacija: | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |  |
| 26. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina, ne mažiau 3 vnt., ne mažiau 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos, galimybė pasirinkti jungties tipą |  |  |
| 27. | Atidirbusių anestetinių dujų išmetimo žarna | Būtina, su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi, galimybė pasirinkti jungties tipą ir konkretų žarnos ilgį |  |  |
| 28. | Bendrieji reikalavimai anestezijos aparatui | Aparatas ant vežimėlio, su ne mažiau kaip 1 užrakinamu stalčiumi ir reguliuojamu darbo vietos apšvietimo intensyvumu |  |  |
| 29. | Galimybė sukomplektuoti anestezijos aparatą ir tvirtinimui prie konsolės (be vežimėlio su ratukais) | Būtina |  |  |
| 30. | Maitinimo šaltinis: | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne trumpesnis kaip 90 min. |  |  |
| 32. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius su alkūnių sistema | Tvirtinamas prie anestezijos aparato | (Tiekėjas privalo nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 33. | Reikalavimai monitoriaus ekranui: | 1. Spalvotas, TFT arba lygiavertis, ne mažiau 12" įstrižainės; 2. Sensorinis, lietimui jautrus paviršius (TouchScreen); 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu daugiau arba lygu 10 |  |  |
| 34. | Monitoriaus valdymas: | 1. Lietimui jautriame ekrane; 2. Rotacinis parametrų nustatymo ir patvirtinimo ratukas |  |  |
| 35. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija: | 1. Atminties trukmė (tendencijos) daugiau arba lygu 72 val.; 2. Garsinė ir vizuali |  |  |
| 36. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multi-derivacinis kanalas; 2. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); 3. Temperatūra; 4. Neinvazinis kraujospūdis; 5. SpO2 – 1 kanalas |  |  |
| 37. | Reikalavimai EKG multi-derivaciniam kanalui: | 1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. ŠSD matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 20 - 350 k/min.; 3. Matavimo paklaida mažiau arba lygu ± 3 % |  |  |
| 38. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui: | 1. Temperatūros matavimo ribos - ne siauresnės už nurodytas 10 – 45C; 2. Kanalo matavimo paklaida mažiau arba lygu 0,1C |  |  |
| 39. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui: | 1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas vaikams 10 - 230 mmHg; 2. 3 (trys) kraujospūdžio matuoklio darbo režimai: automatinis, rankinis ir besitęsiantis. |  |  |
| 40. | Reikalavimai SpO2 kanalui: | 1. SpO2 matavimo diapazonas - ne siauresnis už nurodytą 40 - 100 ; 2. Matavimo paklaida matuojant suaugusiems ir vaikams 2,0 diapazone 70-100 |  |  |
| 41. | Anestezijos aparato ir monitoriaus sujungimo galimybė: | 1. Būtina; 2. Anestezijos aparato matuojami ir atvaizduojami parametrai (matavimų vertės, kreivės) turi būti stebimos ir siūlomo paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus ekrane |  |  |
| 42. | Su monitoriumo komlektuojami priedai: |  |  |  |
| 42.1. | EKG elektrodų prijungimo kabelis | 3-ių elektrodų, daugkartinio naudojimo |  |  |
| 42.2. | SpO2 matavimo daviklis | daugkartinio naudojimo, guminis, dedamas ant piršto, skirtas vaikams |  |  |
| 42.3. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui | daugkartinio naudojimo, 3 skirtingų dydžių |  |  |
| 42.4. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus | daugkartinio naudojimo |  |  |
| 42.5. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | daugkartinio naudojimo |  |  |
| 43. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas; 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne ˂ 120 min. |  |  |

Pasiūlymų atitiktis visiems techniniams reikalavimams, kurie gali būti įrodyti pasiūlymų vertinimo metu, privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais dokumentais.

Tiekėjas, teikdamas dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį techninei specifikacijai, privalo pateikti juos lietuvių kalba. Jei informacija yra parengta kita kalba, tiekėjas privalo pateikti vertimą į lietuvių kalbą. Visuose pateikiamuose dokumentuose tiekėjas privalo grafiškai pažymėti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ) tas vietas, kuriose nurodomos techninės charakteristikos, atitinkančios techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Prie kiekvienos tokios pažymėtos vietos turi būti aiškiai nurodytas atitinkamas techninės specifikacijos punktas, kuriam ši informacija skirta. Tiekėjas atsako už vertimo tikslumą ir dokumentų aiškumą. Neaiškiai pažymėta ar nepažymėta informacija gali būti nevertinama kaip atitikties įrodymas.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentas (įgaliojimas), patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti |  |  |
| 2. | Pasirašyta jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |
| 3. | Dokumentai patvirtinantys subtiekėjo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami subtiekėjai) |  |  |
| 4. | Užpildytas. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (specialiųjų sąlygų 4 priedas) |  |  |
| 5. | Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams |  |  |

# Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikiami laisvos formos susitarimai ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.