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Elektrochirurginės įrangos priedų techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis, 

vnt.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris

	1.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 

	6
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm;

3. Skersmuo 5 ± 0,5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Vidutinis šoninis terminis audinių pažeidimas: ne daugiau nei 1,5 mm;

7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	
	

	2.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms


	1476
	1. Darbinis ilgis 35 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 ± 0,5 mm, žiotys lenktos;

3. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

4. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	
	

	3.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms


	198
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 36 ± 1 cm;

3. Skersmuo 5 ± 0,5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą;

7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	
	

	4.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms

 
	6
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 20 ± 2 cm;

3. Skersmuo 5 ± 0,5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą;

7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	
	

	5.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 


	810
	1. Darbinis ilgis 22 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 ± 0,5 mm, žiotys lenktos;

3. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

4. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	
	

	6.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms


	6
	1. Darbinis ilgis 17 ± 3 cm, žirklių tipo rankena;

2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles;

3. Žiotys lenktos, 16 ± 1 mm ilgio, su polimeriniu padeliu (pvz.: teflono arba lygiaverčiu);

4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija;

5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	
	

	7.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 


	378
	1. Darbinis ilgis 9 ± 3 cm, žirklių tipo rankena;

2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles;

3. Žiotys lenktos, 16 ± 1 mm ilgio su polimeriniu padeliu (pvz.: teflono arba lygiaverčiu);

4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija;

5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.   
	
	

	8.
	Darbinė rankena (utragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu)

	62
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su laparoskopinės ir atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 2, 5 punktuose);

2. Darbinė rankena autoklavuojama;

3. Laido ilgis - ne mažiau 3 metrai;

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.
	
	

	9.
	Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu)

	30
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 6, 7 punktuose);

2. Darbinė rankena autoklavuojama;

3. Laido ilgis - ne mažiau 3 metrai;

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.
	
	


Pastabos, specialieji reikalavimai:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų vienkartinių produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.  

2. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.

3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas vartotojų apmokymas. Tiekėjas / tiekėjo atstovas supažindina operacinės medicinos personalą su pateiktų prietaisų naudojimo ypatumais (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

3.1. Mokymai iki 10-ies medicininio personalo darbuotojų (mokymų trukmė: ne mažiau 1 akademinė valanda).

4. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: 

4.1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
4.2. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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