TSD-781, VPP-3865
Vienkartinių priedų artroskopinėms operacijoms techninė specifikacija
	Pirkimo
dalies
Nr.
	Pavadinimas
(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės)
	Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris

	1.
	Elektrodai artroskopinėms operacijoms 
(orientacinis kiekis 300 vnt.)
	1. Vienkartinio naudojimo, sterilūs;
2. Elektrodai skirti smulkiųjų sąnarių, kelio, klubo, peties artroskopinėms procedūroms;
3. Elektrodai veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), pjovimą ir koaguliaciją;
4. Elektrodai turi veikti plazmos principu arba turėti kitą techninį sprendimą, kad būtų sumažintas burbuliukų kiekis sąnaryje bei užtikrintas geresnis matomumas operacijų metu;
5. Galimybė pasirinkti elektrodus (pasirenkama užsakymo metu):
a) darbinės dalies galiukas lenktas 30 ± 1 kampu, darbinis ilgis 8,5 cm ± 1 cm;
b) darbinės dalies galiukas lenktas 50 ± 1 kampu, su siurbimo funkcija, darbinis ilgis pasirinktinai 13 cm ± 1 cm ir 18 cm ± 1 cm; 
c) darbinės dalies galiukas lenktas 90 ± 1 kampu, su siurbimo funkcija, darbinis ilgis pasirinktinai 13 cm ± 1 cm ir 18 cm ± 1 cm;
d) kabliukas lenktas 20 ± 1 kampu;
e) tiesus kabliukas, be temperatūros daviklio ir siurbimo funkcijos;
f) darbinės dalies galiukas lenktas 50 ± 1 kampu, su sustiprinta bei prailginta darbine dalimi ir siurbimo funkcija.
6. Temperatūros matavimas sąnaryje realiu laiku;
7. Automatinis instrumentų/optikos aptikimas sustabdantis naudojimą;
8. Elektrodas su ≥ 3 mygtukais;
9. Su ≥ 9 galios nustatymo lygiais;
10. Su trijų kontaktų kištuku;
11. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).

12. Priedai pateikiami panaudos būdu:
12.1. Elektrokaustikos generatorius – 5 vnt. Reikalavimai generatoriui:
   a) su liečiamu ekranu, kuriame atvaizduojama temperatūra;
   b) generatoriuje instaliuotas garsinis signalas pasiekus pavojingą temperatūrą;
12.2. Bevielis pedalas – 5 vnt. 
	
	

	2.
	Šeiverio antgaliai:
	
	

	2.1.
	Šeiverio antgalis
(orientacinis kiekis 300 vnt.)
	1. Siūlomi šeiverio antgaliai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Conmed“ artroskopiniais šeiveriais;
2. Antgalis aštria dantyta darbine dalimi, su apsauginiu langu, skirtas minkštųjų audinių skutimui;
3. Šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs;
4. Antgalis, galintis atlaikyti sūkius ne mažesnius kaip 6000 RPM;
5. Antgalio darbinis ilgis 80 – 130 mm;
6. Galimybė pasirinkti skirtingų diametrų antgalius (pasirenkama užsakymo metu): 
a) tiesius 3,5 ± 0,1 mm, 4,2 ± 0,1 mm, 4,8 ± 0,1 mm, 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius; 
b) 30 ± 1 lenktus 3,7 ± 0,1 mm, 4,2 ± 0,1 mm, 4,8 ± 0,1 mm diametrų antgalius;
c) smulkiųjų sąnarių 2,0 ± 0,1 mm, 2,9 ± 0,1 mm diametrų antgalius;
7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	
	

	2.2.
	Šeiverio antgalis - boras 
(orientacinis kiekis 300 vnt.)

	1. Siūlomi šeiverio antgaliai – borai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Conmed“ artroskopiniais šeiveriais;
2. Antgalis – boras rievėta, ovalo arba apvalios formos darbine dalimi;
3. Šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs;
4. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas išorinės movos šoninis segmentas);
5. Antgalis, galintis atlaikyti sūkius ne mažesnius kaip 12 000 RPM;
6. Antgalio – boro darbinis ilgis 80-130 mm;
7. Galimybė pasirinkti antgalius (pasirenkama užsakymo metu): 
a) ovalius 4,1 ± 0,1 mm, 5,0 ± 0,1 mm, 6,0 ± 0,1 mm diametrų antgalius - borus;
b) apvalius 2,9 ± 0,1 mm, 3,5 ± 0,1 mm, 4,5 ± 0,1 mm, 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius - borus;
c) nusmailintus ovalius 4,0 ± 0,1 mm ir 6,0 ± 0,1 mm diametrų antgalius – borus;
8. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	
	

	2.3.
	Šeiverio antgalis
(orientacinis kiekis 300 vnt.)
	1. Siūlomi šeiverio antgaliai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Conmed“ artroskopiniais šeiveriais;
2. Antgalis aštria dantyta darbine dalimi arba be jos (pasirenkama užsakymo metu), su apsauginiu langu, skirtas minkštųjų audinių skutimui;
3. Sterilūs, galima autoklavuoti;
4. Antgalio darbinis ilgis 70-130 mm;
5. Galimybė pasirinkti antgalius (pasirenkama užsakymo metu): 
a) tiesius 3,5 ± 0,1 mm, 4,2 ± 0,1 mm, 4,8 ± 0,1 mm, 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius;
b) 15 ± 1 lenktus 4,2 ± 0,1 mm, 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius;
c) smulkiųjų sąnarių 2,0 ± 0,1 mm ir 2,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius;
d) nusmailintu distaliniu galu 4,2 ± 0,1 mm diametro antgalius;
6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	
	



Pastabos, specialieji reikalavimai:
1. Priedų kaina, nepriklausomai nuo pasirinkto dydžio, turi būti vienoda.
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.  
3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.
4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
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