Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: centrifuga – 1 vnt.

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimas | Tiekėjo siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stalinė centrifuga | temperatūros reguliavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 °C iki +40 °C |  |
| 2. | Rotoriai | Turi būti galima naudoti krepšelinį, fiksuoto kampo ir mikroplokštelių rotorius |  |
| 3. | Automatinis rotoriaus atpažinimas | Būtinas |  |
| 4. | Maksimalus centrifugavimo greitis | Maksimalus greitis su fiksuoto kampo rotoriumi ne mažiau kaip 13 000 aps./min.; maksimali RCF su fiksuoto kampo rotoriumi ne mažiau kaip 20 000 × g |  |
| 5. | Mėgintuvėlių tūrių diapozonas | Centrifuguojamų talpų tūrio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,2 iki 750 mL |  |
| 6. | Bendra talpa | Turi būti galima centrifuguoti ne mažiau kaip 3000 mL vienu metu arba ne mažiau kaip 16 mikroplokštelių |  |
| 7. | Skaitmeninis ekranas | Turi matytis programos numeris, apsisukimų/centrifugavimo jėgos dydis, likęs centrifuguoti laikas |  |
| 8. | Laiko skaičiavimo nuo pasiekto greičio funkcija | Būtina |  |
| 9. | Laikmatis | Laiko nustatymo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 99 min. |  |
| 10. | Greitėjimo/lėtėjimo režimai | Ne mažiau 10 įsibėgėjimo ir ne mažiau kaip 10 stabdymo greičių |  |
| 11. | Perjungimas tarp greičio/rcf | Būtinas |  |
| 12. | Greičio nustatymas | Nustatymo diapazonas prasideda ne aukštesniu kaip 300 aps./min. greičiu; žingsnis ne didesnis kaip 10 aps./min |  |
| 13. | Reikšmes turi būti galima keisti centrifugavimo metu | Būtina |  |
| 14. | Programinė atmintis | Ne mažiau, kaip 30 programų |  |
| 15 | Atskira greito nucentrifugavimo funkcija pasirinktu greičiu | Būtina |  |
| 16. | Pirminis atšaldymas | Greito pirminio kameros atšaldymo funkcija – automatinis kameros atšaldymas iki nustatytos temperatūros prieš ciklą |  |
| 17. | Dangtis | Motorizuotas (automatinis) dangčio užrakinimas |  |
| 18. | Automatinis disbalanso aptikimas | Būtina |  |
| 19. | Apsauga nuo užteršimo | turi būti galima naudoti aerozoliams atsparius dangtelius |  |
| 20. | Autoklavuojamas rotorius | Būtina |  |
| 21. | Maitinimas: | 230 V, 50/60 Hz |  |
| 22. | Galingumas | Ne daugiau 1700 W |  |
| 23. | Dydis | Ne platesnė kaip 70 cm (didžiausias leistinas plotis). |  |
| 24. | Priedai (ne mažiau kaip išvardinti) | 1. Atsilenkiančio kampo autoklavuojamas rotorius siūlomai centrifugai su krepšeliais ir adapteriais, kurio centrifugavimo jėga ne mažiau kaip 3000 xg. Turi būti galima vienu metu centrifuguoti ne mažiau kaip 2000 mL. 2. Komplekte adapteriai, talpinantys ne mažiau kaip 20x50 mL konusinių mėgintuvėlių ir ne mažiau kaip 40 x 15 ml konusinių mėgintuvėlių. 3. Centrifuguotų mėginių pašildymo kaitinimo sistema, kurio temperatūra reguliuojama ne siauresniame diapazone kaip nuo +5°C virš kamb temp. iki +100°C su ne didesniu kaip ± 0,2°C temperatūros stabilumu prie +37°C. 4. Komplekte blokas, talpinantis ne mažiau kaip 12 mėgintuvėlių, kurių išorinis skersmuo 13 ± 0,1 mm. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |
| 25. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Pastaba: šio reikalavimo atitiktį pagrindžiančių dokumentų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas užpildys šį techninės specifikacijos reikalavimą. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Kita informacija:

Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti: CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

Žalieji reikalavimai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijus | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centrifuga turi turėti centrifugavimo kameros pirminio atšaldymo iki nustatytos temperatūros funkciją, automatinį rotoriaus atpažinimą ir automatinį disbalanso aptikimą, o jos vartojamoji galia turi būti ne didesnė kaip 1 700 W, t. y. techninės specifikacijos lentelės 3 punkte „Automatinis rotoriaus atpažinimas ", 16 punkte „Pirminis atšaldymas", 18 punkte „Automatinis disbalanso aptikimas " ir 22 punkte „Galingumas " nurodytus reikalavimus Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), 4.4.4.2 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes pirminis kameros atšaldymas iki nustatytos temperatūros sutrumpina kompresoriaus ir variklio veikimo laiką iki reikiamų sąlygų pasiekimo, automatinis rotoriaus atpažinimas neleidžia viršyti rotoriui leistino greičio ir apsaugo variklį nuo perkrovos, automatinis disbalanso aptikimas sustabdo centrifugą, kol neišeikvojama energija netinkamam ciklui ir nesugadinama įranga, o ribota vartojamoji galia užtikrina mažesnes elektros energijos sąnaudas per visą prietaiso eksploatavimo laiką. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2. | Centrifugos rotoriai turi būti autoklavuojami, su galimybe naudoti aerozoliams sandarius dangtelius, t. y. techninės specifikacijos lentelės 19 punkte „Apsauga nuo užteršimo " ir 20 punkte „Autoklavuojamas rotorius" nurodytus reikalavimus Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.3 ir 4.4.4.4 papunkčiuose nurodytais aplinkosauginiais principais, nes autoklavuojami rotoriai dezinfekuojami garais, nenaudojant pavojingųjų cheminių dezinfekcinių medžiagų, aerozoliams sandarūs dangteliai sulaiko biologinius aerozolius centrifugavimo metu ir nekelia pavojaus darbuotojų sveikatai bei aplinkai, o daugkartinio naudojimo, autoklavuojami rotoriai yra tvirti, ilgaamžiai ir tinkami naudoti daug kartų, todėl nesukuriamos vienkartinių priemonių atliekos.. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 3. | Centrifuga turi turėti galimybę naudoti krepšelinį, fiksuoto kampo ir mikroplokštelių rotorius, o centrifuguojamų talpų tūrio diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 0,2 iki 750 ml, t. y. techninės specifikacijos lentelės 2 punkte „Rotoriai" ir 5 punkte „Talpų tūrio diapazonas" nurodytus reikalavimus Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nurodytu aplinkosauginiu principu, nes universali centrifuga su keičiamais rotoriais ir adapteriais leidžia viena įranga centrifuguoti visus laboratorijoje naudojamus mėgintuvėlius ir mikroplokšteles, jos sudedamosios dalys (rotoriai, krepšeliai, adapteriai) yra keičiamos ir papildomos, todėl nereikia įsigyti kelių atskirų centrifugų, taip taupomi gamtos ištekliai, elektros energija ir mažinamas elektronikos atliekų kiekis. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |