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Konkurso sąlygų priedas Nr. 1


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai
Taikomi visoms pirkimo dalims
Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali papildomai pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). 
*Netaikoma garantijai.
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: MĖGINIŲ ŠALDYMO ĮRENGINYS
	Eil.
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
*Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę
(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	Mėginių šaldymo įrenginys
	

	1. 
	Šaldymo būdas
	Šaldymas nenaudojant skysto azoto
	

	2. 
	Temperatūros nustatymo ribos
	Ne mažiau kaip iki -100°C
	

	3. 
	Šaldymo greitis
	Ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,1°C/min iki 2°C/min
	

	4. 
	Tinkami mėginių formatai
	Galimybė keisti prietaiso specializuotus priedus, kad prietaisas būtų tinkamas naudoti su kriomėgintuvėliais, šiaudėliais ir plokštelėmis.
	

	5. 
	Priedai
	Plokščia universali plokštė
	

	6. 
	Išoriniai matmenys (PxGxA)
	Ne didesni kaip 350x360x450 mm
	

	7. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	


Pastaba:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

 Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/arba 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti:

CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.


Aplinkos apsaugos kriterijai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):

1. Šaldymas turi būti atliekamas nenaudojant skysto azoto ar kitų kriogeninių/cheminių šaldymo agentų, t. y. techninės specifikacijos 1. punkte „Šaldymo būdas“ nurodytą reikalavimą Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 punkte nurodytus aplinkosauginiais principais, nes kriogeninio agento nenaudojantis šaldymas nereikalauja sunaudoti, transportuoti ir laikyti skysto azoto, kurio gamybai ir tiekimui sunaudojami papildomi gamtos ištekliai ir energija, o darbo aplinkoje pašalinamas deguonies išstūmimo, nušalimo ir kitas su kriogeninių medžiagų naudojimu susijęs pavojus sveikatai.

Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o Perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose techninės specifikacijos 1 punkte „Šaldymo būdas“.

2. Turi būti galimybė keisti prietaiso specializuotus priedus, kad prietaisas būtų tinkamas naudoti su kriomėgintuvėliais, šiaudeliais ir plokštelėmis, t. y. techninės specifikacijos 4 punkte „Tinkami mėginių formatai" nurodytą reikalavimą Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes universalus prietaisas su keičiamais specializuotais priedais yra funkcionalus ir ilgaamžis – skirtingų formatų mėginiai (kriomėgintuvėliai, šiaudeliai, plokštelės) apdorojami keičiant tik priedą, o ne įsigyjant papildomą įrenginį, todėl taupomi gamtos ištekliai ir mažinamas elektronikos atliekų kiekis.

Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o Perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose techninės specifikacijos 4. punkte „Tinkami mėginių formatai“.





2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: LIOFILIZATORIUS

	Eil.
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
*Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę
(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Kompresoriai
	Ne mažiau nei 2 hermetiniai stūmoklinio tipo kompresoriai arba lygiaverčiai. 
	

	2. 
	Šaldymo būdas
	Tiesioginio išgarinimo; kondensatorius aušinamas oru. Įranga turi veikti ne siauresniame aplinkos temperatūros intervale kaip nuo +15 °C iki +25 °C 
	

	3. 
	Vakuuminis siurblys
	Profesionalus laboratorinis. Našumas ne mažesnis nei 5 m³/val.
	

	4. 
	Galutinis vakuumas
	Ne didesnis nei 0,02 mbar (2 × 10⁻² mbar)
	

	5. 
	Evakuacijos laikas
	Ne ilgesnis nei 30 minučių (nuo 1 × 10³ iki 1 × 10⁻¹ mbar)
	

	6. 
	Nuotėkio greitis (ang. „leak rate“)
	Ne didesnis nei 3 × 10⁻² mbar·l/s
	

	7. 
	Atbulinis vožtuvas (non-return)
	Būtina
	

	8. 
	Dujų išmetimo filtras
	Būtina
	

	9. 
	Produkto temperatūros jutiklis
	Pt100 arba lygiavertis; diapazonas ne siauresnis nei nuo -85 iki +80 °C.
	

	10. 
	Kondensatoriaus temperatūros jutiklis
	Pt100 arba lygiavertis; diapazonas ne siauresnis nei nuo -85 iki +80 °C.
	

	11. 
	Kondensatoriaus temperatūra
	Ne aukštesnė kaip −80 °C
	

	12. 
	Ledo talpa
	Ne mažesnė kaip 2,5 kg
	

	13. 
	Kameros vakuumo jutiklis
	Pirani tipo arba lygiavertis; diapazonas ne siauresnis nei nuo 1 bar iki 0,001 mbar.
	

	14. 
	Apsauga nuo vakuumo gedimo
	Būtina
	

	15. 
	Apsauga nuo temperatūros gedimo
	Būtina
	

	16. 
	Kompresoriaus apsauga
	Būtina
	–

	17. 
	Variklio (siurblio) apsauga
	Būtina
	

	18. 
	Apsauginės blokuotės
	Valdymo sistema turi neleisti įjungti vakuuminio siurblio, kol kondensatorius nepasiekė nustatytos temperatūros ir neleisti pradėti atitirpinimo, kol sistemoje yra vakuumas, arba turi turėti lygiaverčius automatinius apsaugos sprendimus. 
	

	19. 
	Aliarmų programavimas
	Būtina
	

	20. 
	Valdymas
	PLC valdiklis ir lietimui jautrus HMI ekranas arba lygiavertis
	

	21. 
	Ekranas
	Spalvotas lietimui jautrus ekranas, įstrižainė ne mažesnė nei 3,5 colio
	

	22. 
	Naudotojų valdymas
	Registracija su skirtingais naudotojų lygiais ir slaptažodžiu
	

	23. 
	Receptų programavimas
	Pilna receptų parametrų kontrolė; galimybė kurti ir išsaugoti naujus personalizuotus receptus
	

	24. 
	Darbo režimai
	Rankinis, pusiau automatinis ir automatinis; atitirpinimas – automatinis
	

	25. 
	Duomenų kaupimas
	Ne mažiau kaip 50 receptų vidinėje atmintyje; ciklų duomenų eksportas per USB arba lygiavertę jungtį.
	

	26. 
	Duomenų vientisumas
	Proceso duomenų surinkimas ir saugojimas kompiuteryje, audito seka, elektroniniai įrašai ir elektroniniai parašai, atitinkantys ES GMP 4 tomo 11 priedo „Kompiuterizuotos sistemos" arba 21 CFR Part 11 reikalavimus arba lygiaverčius; partijos ataskaitų generavimas
	

	27. 
	Duomenų eksportas
	Per USB arba lygiavertę jungtį 
	

	28. 
	Programinė įranga
	Daugiakalbė; visa prietaiso funkcionalumui reikalinga programinė įranga, įskaitant SCADA arba lygiavertę duomenų surinkimo ir stebėsenos programinę įrangą, tiekiama kartu su prietaisu ir įskaičiuota į pasiūlymo kainą, be papildomų licencijos mokesčių.
	

	29. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių
	



Pastaba:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.


 Kita informacija:
Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/arba 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti:

CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos ir/arba ES atitikties (2009/125/EB ir/arba 2011/65/ES Direktyvoms) deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma prekėms pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant ES atitikties deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. 

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Jei prekėms, pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir/ arba  pagal 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyvos), nėra taikomos – tokiu atveju Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti dėl Direktyvų netaikymo.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas):
1. Galutinis vakuumas ne didesnis nei 0,02 mbar (2 × 10⁻² mbar) ir evakuacijos laikas ne ilgesnis nei 30 minučių (nuo 1 × 10³ iki 1 × 10⁻¹ mbar), t. y. techninės specifikacijos 4 punkte „Galutinis vakuumas" ir 5 punkte „Evakuacijos laikas" nurodytus reikalavimus Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.2 punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes efektyvus vakuuminis siurblys, per ne ilgesnį kaip 30 minučių laiką pasiekiantis ne didesnį kaip 0,02 mbar slėgį, sutrumpina siurblio ir kompresorių veikimo laiką iki proceso pradžios bei viso liofilizavimo ciklo trukmę, taip užtikrinant elektros energijos taupymą kiekvieno ciklo metu.
Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o Perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose techninės specifikacijos 4 p. „Galutinis vakuumas“ ir 5 p. „Evakuacijos laikas“.

2. Valdymas turi būti atliekamas PLC valdikliu su lietimui jautriu HMI ekranu arba lygiaverte sistema, t. y. techninės specifikacijos 20 punkte „Valdymas“ nurodytą reikalavimą Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes pramoninis PLC valdiklis su atskiru HMI ekranu yra tvirtas, ilgaamžis komponentas, skirtas nepertraukiamam ilgalaikiam darbui, jo programinė įranga atnaujinama, o valdiklis ar ekranas, atsiradus gedimui, remontuojamas ar keičiamas atskirai nuo viso prietaiso, todėl nereikia keisti visos sistemos.

Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o Perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose, nurodytuose techninės specifikacijos 20 punkte „Valdymas“.
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