
Objektyvinių stiklelių, lazeriniam objektyvinių stiklelių markiravimo įrenginiui, techninė specifikacija   
	 Pirkimo

  dalies 
    Nr.
	          Prekė
	                       Reikalavimai
	   Mato

 vienetas
	Orientacinis

kiekis mato

vienetais
	Mato vieneto kaina be PVM
	PVM
tarifas
	Viso kaina su PVM
	Gamintojas, katalogo Nr.

	1.
	Objektiniai stikleliai
	Suderinti darbui su pirkėjo nuosavybės teise

 įsigytu "Epredia" gamintojo automatiniu

 objektyvinių stiklelių žymėjimo įrenginiu

 "SlideMate Laser"arba tiekėjas visam 

sutarties galiojimo laikotarpiui nemokamai

 (panaudos sutarties pagrindu) pateikia 
įrangą, atitinkančią 1 priede nurodytus 
reikalavimus bei visas įrangos eksplotacijai
 reikalingas priemones ir sąnaudines 
medžiagas.  
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	Objektiniai stikleliai
	1. Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis 

 stikle < 5 %.

2. Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų.                                                                                       3. Laukelis žymėjimui.                                                                                       4. Matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm.

5. Briaunų kampai 90°.

6. Neperdengti popierėliais.                                                      7. Pakuotė apsaugota nuo drėgmės poveikio.

8. CE sertifikuoti, kaip in-vitro diagnostikai 

skirta medicinos priemonė

 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti 

galiojančios CE-IVDR atitikties deklaracijos

 (arba sertifikato) kopiją).                              

 9. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, 

būtina pateikti siūlomų stiklelių pavyzdžius 

(ne mažiau kaip 72 vnt.).

	1 vnt.
	720000 vnt.
	
	
	
	

	1.2.
	Objektiniai stikleliai

 su teigiamu

 elektrostatiniu

 krūviu
	1.Geležies ir kitų likutinių elementų kiekis 

stikle < 5 %.

2. Galimybė rinktis iš ne mažiau nei 5 spalvų.                                                                                       3. Laukelis žymėjimui.                                                                                       4. Matmenys 25 x 75 mm, storis 1 mm.

5. Briaunų kampai 90°.

6. Neperdengti popierėliais.                                                      7. Pakuotė apsaugota nuo drėgmės poveikio.

8.CE sertifikuoti, kaip in-vitro diagnostikai 

skirta medicinos priemonė

 (kartu su pasiūlymu būtina pateikti 

galiojančios CE-IVDR atitikties deklaracijos

 (arba sertifikato) kopiją).                         

9. Viešojo pirkimo komisijai paprašius, būtina 
 pateikti siūlomų stiklelių pavyzdžius 
(ne mažiau kaip 72 vnt.).


	1 vnt.
	142560 vnt.
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                                       1 priedas                                  
Lazerinio objektyvinių stiklelių markiravimo įrenginio techninė specifikacija
(panaudai pateikiamų įrenginių kiekis - 3 vnt.)
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	
	
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas – įrašo tiekėjas.
	

	1.
	Paskirtis
	Objektinių stiklelių žymėjimui 
	

	2.
	Veikimo principas
	Spausdintuvas nuskaito nuo histologinės kasetės brūkšninį kodą, QR kodą (būtina galimybė įvesti papildomą informaciją) ir visą informaciją atspausdina ant objektinio stiklelio.
	

	3.
	Žymėjimo metodas
	Lazerinis
	

	4.
	Reikalavimai lazeriui
	1.Ne blogiau nei klasė 1 su papildoma apsauga

2. Atitinka IEC 61010-1 ir IEC 60825-1 standartus.
	

	5.
	Lazerio bangos ilgis
	Ne mažiau nei 1064 nm
	

	6.
	Lazerio spinduliuotės galia
	Ne mažiau nei 3 vatai
	

	7.
	Brūkšninių kodų formatas
	Spausdinami brūkšniniai, QR ir raidiniai, numeriniai kodai bei suderinamas su kodu 128
	

	8.
	Spausdinimo rezoliucija
	Ne mažesnė nei 600 x 600 dpi
	

	9.
	Spausdinimo greitis
	Vieno objektinio stiklelio atspausdinimas ne ilgiau nei per 6 sekundes
	

	10.
	Stiklelių padavimo sistema
	Ne mažiau nei dvi talpos po ne mažiau nei 

75 stiklelius (viso ne mažiau nei 150) 
	

	11.
	Atspausdintų stiklelių surinkimo sistema
	Ne mažiau nei dvi talpos po ne mažiau nei 10 stiklelių (viso ne mažiau nei 20)
	

	12.
	Vienmačių, dvimačių, brūkšninių, QR kodų skaitytuvas
	Integruotas į objektinių stiklelių spausdintuvą.
	

	13.
	Dulkių surinkimas
	Įrenginyje integruotas spausdinimo dulkių surinkimo filtras
	

	14.
	Valdymo įrenginys
	Stiklelių spausdintuvas su liečiamu valdymo ekranu, valdomas nenaudojant papildomos įrangos
	

	15.
	Programinė įranga
	Galimybė spausdinti pavienius objektinius stiklelius, kurti ir spausdinti objektinių stiklelių sekas, peržiūrėti objektinių stiklelių duomenis, kurti skirtingus šablonus, skirtus duomenų priėmimui nuskaitant kasečių brūkšninius kodus ir duomenų gavimui iš patologijos tyrimų informacinės sistemos
	

	16.
	Objektinių stiklelių markerio komunikavimo jungtys
	1. USB;

2. HDMI;

3. Ethernet.
	

	17.
	Naudojamų objektinių stiklelių matmenys 
	Markeris  tinkamas objektiniams stikleliams, kurių matmenys: 25 x 75 x 1 mm, 26 x 76 x 1 mm
	

	18.
	Naudojamų objektinių stiklelių spalvos
	Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 spalvų.
	

	19.
	Triukšmo lygis
	Ne daugiau nei 60 dBA
	

	20.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau nei 36 mėn.
	

	21.
	Jungtis su LIS
	Yra galimybė integruotis į laboratorijoje naudojamą informacinę sistemą.
	

	22.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), liudijančio siūlomų įrenginių žymėjimą CE ženklu, kopiją)
	

	23.
	Kartu su įrenginiu pateikiama dokumentacija
	Vartotojo instrukcija lietuvių kalba.

	



Papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos įrenginio pavyzdys.

2. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo įrenginių aprašymais bei iliustracijomis.
3. Įrenginių pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/simontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.


