ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS DĖL 4 PIRKIMO DALIES PROJEKTAS

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

4 PIRKIMO DALIS. ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO SU INSTRUMENTAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Reikalaujamas parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Kiekis vnt. | Nuoroda į gamintojo parengtą techninę dokumentaciją, patvirtinančią parametro reikšmės atitikimą. Būtina nurodyti dok. psl. Nr., dokumente būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai, pavadinimas, kodai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ARTROSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS SU INSTRUMENTAIS: |  |  |  |  |
|  | Vežimėlis įrangai | 1. ≥ 4 antistatiniai ratai, ne mažiau du iš jų fiksuojami; 2. ≥ 4 lentynos; 3. Videokameros galvutės laikiklis; 4. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 5. Centrinis el. jungiklis; 6. Elektros maitinimo lizdai reikalingai įrangai pajungti (pilnos sistemos veikimo užtikrinimas); 7 . ≥ 2 vnt. artikuliuojami laikikliai monitoriams (plokščiaekraniam ir valdymo įrenginio monitoriui). 8. Integruotas transformatorius, apsaugai nuo elektros įtampos šuolių. | 1 vnt. |  |  |
|  | Plokščiaekranis monitorius | 1. Ekrano įstrižainė: ≥31 colis; 2. Vaizdo formatas: 16:9; 3. Raiška: 4K, ≥ (3840x2160) vaizdo elementų; 4. Ryškumas : ≥650 cd/m2; 5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; 6. Monitoriaus svoris ≤12 kg.; 7. Medicininės paskirties; 8. Paviršiaus apdorojimas – apsauga nuo akinimo. | 1 vnt. |  |  |
|  | Vaizdo kameros galvutė su optikos prijungimo adapteriu, autoklavuojama | 1. Ultra aukštos raiškos 4 K (UHD4) | 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Raiška: ≥(3840 x 2160) vaizdo elementų; |  |  |  |
|  |  | 3. Progresyvus skenavimas; |  |  |  |
|  |  | 4. Skaitmeninis priartinimas; |  |  |  |
|  |  | 5. ≥ 2 programuojami valdymo mygtukai; |  |  |  |
|  | Vaizdo kameros valdymo įrenginys su integruotu šviesos šaltiniu ir vaizdo įrašymo įrenginiu | 1. Ultra aukštos raiškos 4K valdymo įrenginys suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis ir skirtas endoskopinių video vaizdų ir nuotraukų įrašymui; | 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Video įrašų kokybė: 4K ≥ (3840x2160) arba Full HD ≥ (1920x1080p); |  |  |  |
|  |  | 3. Signalų išvestys: 3.1. ≥ 1 vnt. HD-SDI arba lygiavertė; 3.2. ≥ 1 vnt. 3G HD - SDI (4K) arba lygiavertė; 3.3. ≥ 1 vnt. DisplayPort tipo jungtis; 3.4. ≥ 2 vnt. USB tipo jungtis; |  |  |  |
|  |  | 4. Vaizdų įrašymas/perdavimas: 4.1 Išoriniai kaupikliai USB; 4.2 Į planšetę. |  |  |  |
|  |  | 5. Vaizdų įrašymas valdomas planšete, kameros galvos mygtukais; |  |  |  |
|  |  | 6. Bevielis interneto ryšys |  |  |  |
|  |  | 7. Planšetė sistemos valdymui ir duomenų kaupimui: 7.1. Ekrano įstrižainė ≥ 10“; 7.2. Raiška ≥ 1920x1080 vaizdo elementų; 7.3. Galimybė įvesti paciento duomenis (vardas, pavardė, ID, gimimo data, gydytojo duomenys, operacijos tipas). |  |  |  |
|  |  | 8. LED tipo integruotas šviesos šaltinis 8.1. Lempos darbo laikas ≥ 20000 valandų; 8.2. Šviesos šaltinis valdomas įrenginio mygtukais panelėje arba kameros galvos mygtukais. 8.3. Šviesolaidžių jungtys ≥ 4 konfigūracijų : Olympus, Richard Wolf, Storz, ACMI ir Smith&Nephew, arba pateikiamas atitinkamas adapteris. |  |  |  |
|  | Šeiverio konsolė | 1. Artroskopinių šeiverių ir multifunkcinių rankenų sistemoms; 2. Sistemos valdymas: 2.1. Lietimui jautriu arba lygiaverčiu ekranu; 2.2. Kojiniu jungikliu; 2.3. Darbinio instrumento rankena; 3. Maksimalūs greičiai: a) rotacijos į priekį/atgal: ≥ 8000 aps./min.; b) osciliacijos: ≥ 3000 ciklų/min.; 4. ≥ 2 jungtys instrumentų pajungimui; 5. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas; 6. Sąsaja su artroskopine pompa; | 1 vnt. |  |  |
|  | Šeiverio rankena | 1. Siurbimo kontrolė: svirtele ant rankenos; 2. Valdymas ≥3 mygtukais ant rankenos; 3. Šeiverio antgalio lango uždarymo (Window Lock) funkcija; 4. Galimybė prijungti antgalius su koaguliacijos funkcija (skutimo ir koaguliavimo funkcija integruota viename antgalyje), kampiniais antgaliais 5. Autoklavuojama; 6. Rankena turi būti techniškai suderinama su siūloma šeiverio konsole. | 3 vnt. |  |  |
|  | Sterilizavimo konteineris šeiverio rankenai | Metalinis konteineris su perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, spec laikikliais instrumentams užfiksuoti. Konteinerio dangtis turi fiksaciją nuo savaiminio atsidarymo. Optimalus dydis vienam šeiverio rankenos komplektui. Ne didesnis nei: 370 x 200 x 80 mm | 3 vnt |  |  |
|  | Artroskopinė optika, perduodanti 4K | 1. Vaizdo kryptis 30° 2. Diametras 4 ±0,2 mm; 3. Ilgis 160 ±10 mm; 4. Autoklavuojama. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopo įmova | Dviejų vožtuvų, rotuojanti artroskopo įmova su buku troakaru, tinkanti greito jungimo 4 ±0,2 mm diametro siūlomai optikai | 3 vnt. |  |  |
|  | Šviesolaidis | 1. Prijungimui prie šviesos šaltinio ir greito prisijungimo prie optikos jungtimi. 2. Ilgis ≥ 300 cm. 3. Išorinis diametras 4,0 mm ±0,5 mm 3. Fibrooptinis. | 3 vnt. |  |  |
|  | Sterilizavimo konteineris šviesolaidžiui, optikai, kaniulei ir obturatoriui | Metalinis konteineris su perforuotu dangčiu, su silikoniniu kilimėliu, spec laikikliais instrumentams užfiksuoti. Konteinerio dangtis turi fiksaciją nuo savaiminio atsidarymo. Optimalus dydis vienam komplektui (šviesolaidis, optika, kaniulė, obturatorius) supakuoti. Ne didesnis nei: 370 x 200 x 120 mm | 3 vnt. |  |  |
|  | Pompa irigacijai | 1. Ratukinio tipo, reguliuojamas tik įtekėjimas; 2. Savitestavimo sistema (angl. self test) kiekvieną kartą įjungus; 3. Komplekte vienkartinių žarnelių rinkinys irigacijai ≥ 40 vnt.; | 1 kompl. |  |  |
|  | Artroskopinis kobliacijos įrenginys su integruotu skysčių kontrolės moduliu | 1.1. Darbinis dažnis 50/60 Hz; 1.2. Temperatūrinis diapazonas nuo 20° C iki 60°C; 1.3. Skystųjų kristalų ekranas, rodantis koaguliacijos ir abliacijos parametrus, intrasąnarinių skysčių temperatūrą, skysčių irigacijos lygį ir klaidų pranešimus. 1.4. Galimi režimai: rezekcija, kobliacija, bipolinė koaguliacija su hemostaze. 1.5. Automatinis elektrodų atpažinimas ir optimizuoto darbo režimo parinkimas; 1.6. Galimybė pajungti elektrodus su ambient technologija, kurie matuoja sąnario skysčių temperatūrą darbo metu; 1.7. Elektrodų pasirinkimas klubo, kelio, peties ir smulkių sąnarių artroskopijoms, su temperatūros kontrolės funkcija. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 40 tipo elektrodų 1.8. Garsinis ir vizualus signalas, pranešantis apie viršytą nustatytą temperatūrą sąnarinėje ertmėje. 1.9. Elektrosaugos reikalavimai pagal IEC/EN 60601-1, Klasifikacija pagal IEC/EN 60601-2-2. Komplekte: Generatorius su laidu ir pedalu 1 vnt. Bipolinis kobliacijos ir koaguliacijos elektrodas kelio ir peties artroskopijoms, su siurbimo funkcija, integruotu kabeliu. Darbinė dalis lenkta 90°, darbinės dalies diametras 3,75 mm (± 0,05 mm). 10 vnt. | 1 kompl. |  |  |
|  | Automatinis dvigubas turniketas, su baterija ir stovu. Komplekte 3 skirtingų dydžių autoklavuojamos manžetės. | 1. Jutiminio valdymo ekranas. 2. Integruota PB arba lygiavertė tipo baterija. 3. Automatinis gidas displėjuje. 4. Pilnai automatizuota įrenginio kontrolė. 5. Audio ir vizualiniai signalai įspėja apie per žemą ar per aukštą slėgį, žemą baterijos įkrovimo lygį ir oro nutekėjimą. 6. Slėgio reguliavimas nuo 0 iki 600 mmHg kas 5 mmHg. Garsumas 52dB. 7. Manžetės komplekte: - 7.1. Ilgis 61 ±0,5cm, plotis 6 ±0,5 cm; - 7.2. Ilgis 76 ±0,5cm, plotis 10 ±0,5 cm; 7.3. Ilgis 122 ±0,5 cm, plotis 10 ±0,5 cm. | 1 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, su ergonomiška rankena mobilioji dalis su kilpa dviems pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviems strypais, ovalo formos, lenktas į viršų | Darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, lenkta 15° į viršų, 6,57mm ±0,05 mm pločio, kirpimo plotis 4,39 mm±0,05 mm, profilio aukštis 1,65 mm±0,03 mm. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, tiesus | Žemo profilio, stačiakampio formos, tiesus, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, darbinė dalis be skersinės ašies. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į kairę | Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinis kandiklis, stačiakampio formos, lenktas į dešinę | Žemo profilio, stačiakampio formos, darbinė dalis 5,05 ±0,01mm pločio, aukštis 2,52mm ±0,01mm, kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, lenkta į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies. | 3 vnt. |  |  |
|  | Artroskopinis čiupiklis, Aligator tipo arba lygiavertis | Darbinė dalis be skersinės ašies, 2,7 mm ±0,05 mm, profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, rankena su užrakinimo mechanizmu, | 3 vnt. |  |  |
|  | Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms | Būtina |  |  |  |
|  | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina |  |  |  |
|  | Garantinis aptarnavimas. | ≥ 12 mėn. |  |  |  |
|  | Perkamas kiekis | 1 kompl. |  |  |  |
|  | Viso kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas procentais |  |  |  |  |
|  | Viso kaina Eur su PVM |  |  |  |  |