TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (GC-MS/MS) BANDYMŲ LABORATORIJOS ĮRANGA

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. | TAIP/NE |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | TAIP/NE |
| 3. | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą dirbti su įranga bei suteikti žinias apie įrangos technines panaudojimo galimybes įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo įrangos pristatymo dienos iš anksto suderintu laiku. | TAIP/NE |
| 4 | Prekės pristatymo terminas – 3 mėn. |  |
| 5. | Aplinkosauginiai reikalavimai: 5.1. Prekė turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį – prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 5.2. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas iš Pirkėjo priima atgal bet kokias su Sutarties vykdymu susijusias Prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais. Tiekėjas (kartu su Pasiūlymu) Pirkėjui pateikia pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, pateikia sutartį su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytojų, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus ir pan.). 5.3. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo13:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:30 ir nuo 13:30 iki 15:00 val. ir trumpiausiu galimu maršrutu. Už Prekės priėmimą bei už sutarties įgyvendinimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma sutarties projekte nurodyto dydžio bauda. |  |

Techninė specifikacija

| Pirkimo objektas - Dujų chromatografijos masių spektrometrijos (GC-MS/MS) bandymų laboratorijos įranga | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Chromatografinės įrangos su masių spektrometriniu detektoriumi platfroma (sistema); Universali chromatografinė platforma skirta įvairiems maisto ir medicinos srities analitiniams tyrimams. Privalo leisti nustatinėti plataus spektro analites įskaitant ir polines ir nepolines, lakius ir nelakius junginius, organinės ir neorganinės kilmės (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas). Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi; Dujų chromatografas – masių spektrometras (toliau – GCMS) kuris pilnavertiškai dirbtų ir atliktų ir vieno, ir trijų kvadrupolių instrumentines užduotis, su paruoštomis metodikomis maisto ir medicinos srities tyrimams.. Analitinių linijų skaičius; Ne mažiau nei dvi (du įvedimo moduliai ir dvi kolonėlės), kai abi linijos pajungiamos į vieną masių spektrometrinį detektorių.. Kolonėlių termostatas.; Darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4 °C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C.. Termostato temperatūros stabilumas; reikšmė ne daugiau nei ± 0,1 °C.. Termostato aušimo greitis.; Atvėsimas nuo 450 °C iki 50 °C ne ilgiau nei per 3,5 min.. Sistemos valdymas ir stėbėjimas; Per grafinį, lietimui jautrų spalvotą ekraną, Skirtas valdymui ir chromatografo parametrų ir būsenos atvaizdavimui. Sistemos diagnostinė ir priežiūros pagalba ekrane; • kilus techniniam sutrikimui, ekrane pateikiamas klaidos kodas, pagal kurį naudotojas gautų pilną informaciją gamintojo paruoštoje interaktyvioje aplinkoje apie problemą ir jos sprendimo būdus. • privalomi ir klaidų kodai su nuoroda į rutininės sistemos aptarnavimo veiksmų detalius video, įgalinančius naudotojui pačiam atlikti veiksmus.. Mėginių įvedimo į sistemą modulis (2 vnt.); Gebantys atlikti mėginio įvedimą ir su srauto dalijimu ir be dalinimo. Pritaikyti standartinių išmatavimų kapiliarinėms kolonėlėms su vidiniu skersmeniu iki 0,53 mm ID.. Dujų srautų ir slėgių valdymas; Elektroniškai, programuojamai. Kontroliuojamas slėgio intervalas; Ne siauresnis kaip 0 – 150 psi visiems standartiniams kolonėlių diametrams iki 0,53 mm vidinio skersmens ID. Slėgio nustatymo rezoliucija ne daugiau nei 0,01 psi.. Srauto nustatymo diapazonas; nuo 0 iki 1200 ml/min. užtikrinančiu pastovų ir stabilų dujų srautą tiek H2, tiek He dujoms, nepriklausomai nuo darbo sąlygų ir laboratorijos parametrų.. Maksimali injektoriaus temperatūra; ne žemesnė nei 450°C, užtikrinant galimybę dirbti su aukštos temperatūros reikalaujančiais mėginiais ir junginiais. Sistema privalo pilnai palaikyti dujų nešėjų srauto režimus nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos, kai nustatoma ir palaikoma:; • pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s); • pastovi srauto per kolonėlę reikšmė (ml/min).. Dujų taupymo funkcija būtina,; Pilnai programuojama, kai dujos taupomos ir tarp analizių, ir budėjimo režime.. Automatinis mėginių įvedimo įrenginys; Kombinuoto tipo, atliekantis ir skystų, ir viršerdvės tipo mėginių įvedimą. Dviejų analitinių linijų aptarnavimas; Automatinė injekcijos sistema privalo aptarnauti abu mėginių įvedimo modulius ir skystų mėginių, ir viršerdvės režimuose, automatiškai pagal naudojamo instrumentinio metodo parametrus.. Skystų mėginių įvedimo injekcijos tūrio intervalas; ne siauresnis nei nuo 1 iki 10 µl.. Skystų mėginių talpa; ne mažiau nei 150 pozicijų standartiniams chromatografiniams 1,5 - 2 ml buteliukams. Turi būti galimybė naudoti ir kitus buteliukų tūrius.. Injekcijos švirkšto praplovimas prieš ir po injekcijos.; Galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius.. Viršerdvės tipo injekcija; Privaloma, visas procesas pilnai automatinis ir programuojamas.. Viršerdvės mėginių talpa; turi turėti galimybę naudoti 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 40 pozicijų buteliukams.. Viršerdvės mėginių termostatavimas; Mėginių buteliukų termostatavimo temperatūros maksimali temperatūra ne mažesnė nei iki 200˚C. Galimybė vienu metu inkubuoti ne mažiau nei iki 6 mėginių.. Termostatuojamų mėginių maišymas; Privalomas - orbitinio arba lygiaverčio tipo. Maišymas ne mažesniu dažniu nei iki 750 sūkių per minutę (rpm).. Viršerdvės švirkšto termostatavimas; Termostatuojamas visas viršerdvės injektavimo švirkštas iki ne mažiau nei 150˚C. Viršerdvės injektavimo tūris; Maksimalus viršerdvės injekcijos tūris ne mažesnis nei 2 ml. Privalo būti programuojamas efektyvus švirkšto prapūtimas tarp injekcijų, kad pašalintų visus likučius po kiekvienos injekcijos, užtikrinant, kad kitam mėginiui nebus perduota jokių nereikalingų medžiagų.. Dinaminės viršerdvės injekcijos funkcionalumas; Privalomas. Skirtas mažiau lakiems junginiams ir mažesnių koncentracijų analizėms. Su analičių koncentravimu ant pasirinkto sorbento, su pasirenkamu koncentravimo ciklų skaičiumi. Visas procesas pilnai automatinis, programuojamas įskaitant sorbento termodesorbciją, prapūtimą inertinėmis dujomis ir atšaldymą. Komplektuojami visi reikalingi priedai ir ne mažiau nei 4 koncentravimo galvutės su pasirenkamais sorbentais.. Masių detektorius; Trijų kvadrupolių tipo su valdoma fragmentacija. Galintis pilnavertiškai veikti ir atlikti vieno kvadrupolio detektoriaus tipo užduotis.. Jonizacija; Sistema komplektuojama su elektronų smūgine (EI) jonizacija. Privaloma galimybė siūlomą sistemą praplėsti jonizacijas su teigiama chemine ir neigiama chemine jonizacijomis.. Programiškai keičiama jonizacijos energija (įtampa).; Maksimali jonizacijos energija ne mažesnė nei 200 eV. Jonizacijos filamentai; Ne mažiau 2 jonizacijos filamentai. Privaloma galimybė fiziškai pakeisti kiekvieną iš filamentų atskirai, vienam perdegus, sugedus ar pan.. Matuojamų masių intervalas; Ne siauresnis kaip 10 – 1050 amv.. Dinaminis diapazonas; Ne siauresnis nei 106.. Skenavimo greitis; Ne mažesnis nei 20 000 amv/s, esant 0,1 amv žingsniui.. Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis; Ne mažiau nei 90 scan/s. Dviejų kolonų pajungimas; Privalomas ir komplektuojamas sistemos gamintojo sprendimas, leidžiantis dviejų kapiliarinių kolonėlių pajungimo į vieną masių spektrometrinį detektorių, kai per abi kolonėles teka dujų nešėjų srautas. Vakuumavimo sistema; Privaloma susidedanti ne daugiau nei iš vieno rotacinio ir vieno turbomolekulinio siurblio.. Duomenų surinkimo režimai; Produkto fragmentų skenavimas; prekursoriaus skenavimas; neutralaus fragmento praradimo (angl. neutral loss) skenavimo režimas; MRM (SRM) režimas; Q1 ir Q3 Scan režimai; Q1 ir Q3 SIM (SIR) režimai. Privalomi kombintuoti režimai, kai vienu metu atliekama: Scan/MRM, Scan/SIM.. Darbas vieno kvadrupolio GC/MS režime; Privalomas. Pilnavertiškai ir kokybiškai, bei jautriai analizuoti duomenis, vieno kvadrupolio GCMS režimu. Privalo pilnavertiškai veikti Q3 Scan režimas, leidžiantis naudoti masių spektrų bibliotekas smailių identifikavimui.. Jautrumas (signalo triukšmo santykis) vieno kvadrupolio SCAN režime, pagal oficialią gamintojo specifikaciją; EI SCAN režime ne mažesnis nei 2000:1, injektuojant 1 pg (OFN).. Jautrumas (signalo triukšmo santykis) MRM režime, pagal oficialią gamintojo specifikaciją; EI MRM režime ne mažesnis nei 35000:1, injektuojant 100 fg (OFN), prie tranzicijos 272 < 222.. Mažiausia prietaiso nustatoma koncentracija (IDL), pagal oficialią gamintojo specifikaciją; ne daugiau nei 0,3 fg OFN, prie tranzicijos 272 < 222. Aptarnavimas; Atliekant jonų šaltinio, filamentų ar elektromagnetinių linzių priežiūrą kvadrupolis privalo likti originalioje pozicijoje uždarytas korpuse, taip eliminuojant kvadrupolio užteršimo galimybę.. Programinė įranga GCMS instrumento valdymui ir duomenų surinkimui; Pilnas GCMS ir automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas ir ataskaitų kūrimas. Privalomos valdymo funckijos; - Vakuumo paleidimas. Pilnai automatinis procesas, paleidžiamas vienu paspaudimu. Sistema po vakuumo įjungimo privalo automatiškai atlikti pasiekto vakuumo kokybės įvertinimą, atliekant ir vakuumo mikronuotėkio patikrą su rezultato pateikimu, naudojant oro ir/ar sistemos masių derinimiui naudojamų junginių m/z santykius. - Galimybė vienoje analizių sekoje atlikti mėginio įvedimą ir analizę į abi analitines linijas. - Galimybė vienoje sekoje atlikti analizes naudojant fragmentacijos dujas ir be jų. - Paleidus analizių seką, turi būti funkcija rodanti realų laiką iki sekos pabaigos. - Privaloma nedarbinė, elektros ir dujų resursus taupanti (angl. standby) būsena, į kurią pereinama vieno mygtuko paspaudimu, arba automatiškai baigus analizių seką.. Sulaikymo laikų korekcija metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį; Privaloma automatinė funkcija. Korekcijos proceso sudarymui/atlikimui neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos ir neturi būti keičiamos metodų instrumentinės sąlygos.. Didelio kiekio duomenų apdorojimo funkcionalumas; Privalomas funkcionalumas leidžiantis didelio kiekio duomenų analizę: - Daugybinių analizių MS chromatogramų rodymas viename lange visiems mėginiams pagal analitę arba visoms analitinėms pagal mėginį. - Privaloma galimybė visoms MS chromatogramoms įkelti referentinę pasirinktą MS chromatogramą. - Privaloma smailių integravimo rankinė korekcija, kuri automatiškai žymima kita spalva. - Analitės pagrindinių ir referentinių tranzicijų santykių, bei sulaikymo laikų automatinis atnaujinimas metode ir analizuojamuose duomenyse pagal pasirinktą chromatogramą vienu paspaudimu. - Gautų rezultatų spalvinis išskyrimas (angl. flagging) ne mažiau nei pagal 10 kriterijų (įskaitant koncentraciją, išgavą, sulaikymo laiką). Turi būti galimybė pritaikyti pasirenkamus ribinius parametrus, ne mažiau nei 4 ribos. - Automatinis kokybės kontrolės grafikų (angl. quality control charts) generavimas pagal kriterijus: koncentracija, išgava, vidinio standarto plotas, kt.. EI masių spektrų bibliotekos; - Naujausia NIST masių spektrų bibliotekos versija. - Atskira dedikuota išplėstinė kvapiųjų junginių masių spektrų biblioteka. Turinti ne mažiau nei 4000 skirtingų kvapiųjų junginių, su galimybe papildyti ar prireikus atnaujinti . - Atskira išplėstinė lipidų masių spektrų biblioteka. Turinti ne mažiau nei 400 skirtingų lipidinių ar susijusių junginių. Dedikuota programinė įranga junginių kandidatų paiešką ir atranką išvardintose bibliotekose vykdo ir pagal masių spektrų panašumą, ir naudojant RI (angl. retention index).. Su siūloma GCMS sistema komplektuojami optimizuotos metodikos paketai kokybinei ir kiekybinei analizei. Bendri reikalavimai; Privalomos, siūlomos įrangos gamintojo paruoštos (ar oficialiai patvirtintos), optimizuotos ir suderintos su siūlomos sistemos modeliu ir konfiguracija. Pilnai paruoštos darbui, t.y. leidžiančios dirbti be papildomo instrumentinių sąlygų paieškos ir optimizacijos žingsnio. Metodikos privalo turėti ne mažiau kaip: - Fiksuotus optimizuotus visus instrumentinius analitinių metodų parametrus, įskaitant chromatografinius. - Optimizuotus visus MS detektoriaus analičių duomenų surinkimo parametrus (įskaitant pilną MRM informaciją). - Oficialias, gamintojo paruoštas detalias darbo instrukcijas. - Funkciją, kuri leidžia automatiškai nustatyti visų metodo analičių aktualius sulaikymo laikus, nenaudojant pačių analičių standartų. - Privaloma galimybė pridėti papildomus junginius į visas išvardintas metodikas. Optimizuotas metabolitų analizės metodikos paketas; Paketas privalo turėti ne mažiau nei 500 metabolitų su MRM detekcija. Privalo būti įtraukti junginiai leidžiantys metabolitų analizę įvairiose matricose: - Metabolitai būdingi gyvūninės ir augalinės kilmės maisto mėginiuose - ne mažiau nei po 250 būdingų metabolitų MRM režimu. - Metabolitai būdingi medicininiuose kraujo, šlapimo ir ląstelių mėginiuose. Ne mažiau nei po 140 būdingų metabolitų MRM režimu. Tarp metabolitų privalo būti ne mažiau nei 50 riebiųjų rūgščių ir ne mažiau nei 20 angliavandenių junginių MRM režimu.. Optimizuota kvapiųjų junginių analizės metodikos paketas; Kvapiųjų junginių metodikos paketas su junginių jusline informacija ir kiekybinio nustatymo funkcionalumu ne mažiau nei 500 kvapiųjų junginių MRM režimu. Turi turėti: - Visų junginių juslinę informaciją - kvapo apibūdinimą; - Bent 150 nepageidaujamo blogo kvapo junginių privalo turėti juslinio slenksčio (koncentracijos) informaciją. - Metodika privalo turėti kiekybinės kalibracijos informaciją visiems junginiams, ir leisti atlikti kiekybinę ir/ar pusiau kiekybinę analizę nenaudojant analizuojamų medžiagų. Visi naudojami vidiniai standartai privalo būti pateikti kartu su įranga.. Skysčių chromatografijos modulis; Privalomas. Leidžiantis polinių, nelakių ir neorganinių junginių analizę.. Darbo režimas; Privalo būti suderinta darbui tradicinės ir greitosios chromatografijos (UHPLC) režimuose.. Chromatografo valdymas; Sistemos kontroleris privalo turėti lietimui jautrų ekraną sistemos funckijų greitam valdymui.. Eliuentų modulis; Privaloma galimybė formuojant gradientą maišyti maksimaliai ne mažiau nei 4 tirpiklius vienu metu.. Gradiento formavimas; Nuo 0 % iki 100 %, diskretiškumas 0,1 %.. Eliuentų nudujinimas; Privaloma nudujinimo sistema kiekvienam eliuento kanalui.. Maksimalus darbinis srauto intervalas; Ne siauresnis nei nuo 0,001 ml/min iki 10 ml/min. Diskretiškumas ne didesnis nei 0,001 ml/min.. Srauto preciziškumas; Vertė ne daugiau nei 0,07 % RSD. Palaikomas maksimalus darbinis slėgis; ne mažiau nei iki 15 000 psi esant srautui iki ne mažiau nei 2 ml/min.. Privaloma eliuentų kiekio stebėjimo funkcija; Visose eliuentų talpose realiu laiku fiziškai/sensoriškai matuojamas eliuentų kiekis. Perspėjimas, kai: - bent vienas iš naudojamų eliuentų pasiekia nustatytą minimalų likutį. - Kai talpose yra nepakankamas eliuntų kiekis, konkrečiu metodu leidžiamai analizei ar analizių sekai.. Srautė kėlimo valdymas; Privaloma automatinė laipsninio srauto kėlimo fukcija, kuri saugo kolonėlę nuo viršslėgio.. Automatinis mėginių unjektorius; Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 100 µl.. Automatinė mėginio paruošimo funkcija; Privalomas automatinis mėginio paruošimas – derivatizavimas (amino rūgštims), skiedimas, standarto pridėjimas, ko-injekcija („sumuštinio“ tipo injekcija).. Injekcijos preciziškumas; Injekcijos tūrio santykinė standartinė paklaida (RSD) ne didesnė nei 0,2 % injektuojant ≥5 µl.. Mėginio pernaša; Bandinio pernešimas sekančiai injekcijai ne didesnis nei 0,0005 %.. Injekcijos greitis; Visas injekcijos ciklas trunka ne daugiau nei 10 sekundžių.. Bandinių talpa; Ne mažiau nei 150 pozicijų standartiniams 1.5-2ml talpos chromatografiniams buteliukams. Sistema taip pat privalo naudoti 4-6 ml, 10-12 ml talpas ir MTP/DWP plokšteles. Sistema turi gebėti naudoti ne mažiau nei trijų skirtingų talpų formatus vieno metodo ir vienos sekos metu.. Bandinio temperatūros palaikymas; Intervale ne siauresniame nei nuo 4 °C iki 40 °C.. Praplovimo tirpalai; Autoinjektorius privalo turėti galimybę programuojamai naudoti ne mažiau nei 3 praplovimo tirpalus adatos vidaus ir išorės apiplovimui.. Kolonų termostatas; Priverstinės oro cirkuliacijos tipo, kai kolonėlė termostatuojama per visą jų paviršių, tuo užtikrinant temperatūros homogeniškumą. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 10 laipsnių žemiau kambario temperatūros iki 100 °C. Privalo gebėti talpinti ne mažiau nei 6 kolonėles iki 250 mm ilgio.. Automatinis kolonų perjungimas; Privalomas integruotas vožtuvų sprendimas leidžiantis automatiškai, programuojamai pasirinkti iš ne mažiau nei 6 kolonėlių. Sprendimas privalo būti suderintas su greitąja chromatografija ir palaikyti ne mažesnį nei 15 000 psi slėgį.. UV/VIS spindulių detektorius su nuolatine spektro registravimo funkcija; Privaloma diodų matricos gardelė sudaryta iš ne mažiau nei 1024 diodų. Bangos ilgių intervalas; nuo 190 nm iki 800 nm. Bangos ilgio tikslumas; Ne daugiau kaip ±1 nm. Maksimalus triukšmas; Ne didesnis kaip 7x10-6 AU. Detektoriaus tiesinis intervalas; Ne mažiau kaip iki 2,5 AU. Šaltinių darbo laikas; ≥ 2000 val. visiems naudojamiems šviesos šaltiniams (lempoms).. Detektoriaus kiuvetė; Analitinė matavimo kiuvetė – optinio kelio ilgis 10 mm. Palaikomas slėgis ne mažiau nei iki 1500 psi.. Temperatūros kontrolė; Detektoriaus optika ir kiuvetė privalo būti aktyviai termostatuojama.. Šviesos klaidos detektorius (ELSD); Privalomas. Šviesos šaltinis; Lazeris, galia ne mažiau kaip 1 W.. Palaikoma maksimali detektoriaus temperatūra; Ne mažiau kaip iki 90 °C. Dinaminis diapazonas; ≥ 105 be jautrumo lygio (gain) keitimo.. Suderinamumas su greitąja chromatografija (UHPLC); Detektorius privalo būti tinkamas, bei komplektuojamas su reikalingais priedais darbui greitosios chromatografijos režime.. Laidumo detektorius; Privalomas. Matavimo ribos; Ne mažiau kaip iki 15 000 µS/cm. Palaikomas slėgis matavimo celėje; Ne mažiau kaip iki 350 psi.. Aktyvus temperatūros palaikymas celėje; Privalomas, pasirenkant temperatūrą ne mažiau kaip iki 50 °C, 1 °C žingsniu.. Fluorescencinis detektorius; Privalomas. Bangos ilgių diapazonas:; Ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 700 nm sužaidinimui ir registracijai. Vienu metu registruojamų bangos ilgių skaičius; Vienu metu registruojantis ne mažiau kaip 4 bangos ilgių poras.. Signalo triukšmo santykis; Ne mažesnis nei 10 000:1. Kiuvetės termostatavimas; Privalomas. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -10 oC žemiau kambario temperatūros iki 40 oC.. Bangos ilgių patikra; Privaloma integruota Hg lempa arba anlogiškas sprendimas automatinei bangos ilgių patikrai.. Programinė įranga skysčių chromatografinio modulio valdymui ir duomenų surinkimui; Pilnas visų elementų ir detektorių tiesioginis valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas ir ataskaitų kūrimas. Privalomos valdymo funckijos; Programinė įranga privalo turėti sekančias funkcijas: - automatinis programuojamas neprižiūrimas sistemos įsijungimas/pasiruošimas analizei, įskaitant mobilios fazės keitimą, kolonėlės užpildymą, bazinės linijos patikrą; - Instrumentas ir programinė įranga gali vienu metu valdyti visus komplektuojamus detektorius; - Galimybė sukurti paruoštas instrumento konfigūracijas su skirtingomis detektorių kombinacijomis. Ne mažiau nei 6 konfigūracijos. - automatinis kolonų parinkimo vožtuvo funkcionalumas, kai dvi kolonos pajungtos į elektrinio laidumo detektorių, o kitos tiesiai į UV/VIS ir/ar fluorescencinį detektorių ir/ar ELSD detektorių.. Platformos priedai; Privalomi. Paralelinio mėginių nugarinimo azoto srautu sistema; Ne mažiau nei 6 vietų, su galimybe reguliuoti dujų srautą ir adatos aukštį kiekvienai vietai. Palaikoma ir reguliuojama temperatūra iki ne mažiau nei iki 100 °C.. Azoto dujų generatorius; Privalomas, su integruotu oro kompresoriumi. Dujų švarumas tinkamas ELSD detektoriui ir mėginių nugarinimo sistemai. Maksimalus srautas ne mažiau kaip 40 L/min. Privalomi vamzdeliai ir pajungimai ELSD detektoriui ir nugarinimo sistemai.. Mikrocentrifūga; Skirta 2 ml centrifuginiams mėgintuvėliams. Ne mažiau nei 12 pozicijų. Maksimalus apsukų skaičius ne mažiau nei 15 000 rpm. Apsukų skaičius ir laikas programuojami ir indikuojami integruota panele su ekranu.. Vienos poziocijos mėginio maišyklė; Vortex tipo vienos pozicijos maišyklė. Apsukų skaičius reguliuojamas, ne mažiau nei iki 3000 rpm.. Analitinės svarstyklės; Mažiausia padalos vertė pasirenkama. Du svėrimo režimai -0,1 mg/0,01 mg. Maksimalus sveriamas svoris abiems režimams; Ne mažiau nei 220 g / 100 g. Motorizuotas vidinis kalibravimas; Privalomas. Atsikartojamumas abiems režimams,; ≤ 0,1 mg /0,05mg. Linijiniškumas abiems režimams; ± 0,2 mg / ± 0,1 mg. Atsako laikas abiems režimams.; ≤ 5 s / ≤ 15s. Svėrimo platformos diametras; ≥ 90 mm. Automatinis durelių užsidarymas/atsidarymas; Privalomas. Automatinių pipečių rinkinys su stovu; Privalomas. Privalomos reguliuojamo tūrio pipetės: - 0,5-10 µl; 1 vnt. - 2-20 µl; 1 vnt. - 10-100 µl; 1 vnt. - 20-200 µl; 1 vnt. - 100-1000 µl; 1 vnt. - 500-5000 µl; 1 vnt. - 2- 10 ml; 1 vnt. Stovas pipetėms ne mažiau nei 6 pozicijų. Antgalių pradinis kiekis visoms piptėms po ne mažiau nei 1000 vnt.. Chromatografinės kolonos; Dujų chromatografinės kolonėlės: - 30 m x 0,25 mm ID su pasirenkamu siorbentu, ne mažiau nei 2 vnt. - 60 m x 0,25 mm ID, su pasirenkamu siorbentu 1 vnt. Skysčių chromatografinės kolonėlės: - Anijonų analizės kolona su prieškoloniu- 1 vnt. - Atvirkščių fazių kolonos su pasirenkamu sorbentu, ne mažiau nei 3 vnt., iš kurių 1 vnt. pritaikyta greitąjai chromatografijai. Kolonos komplektuojamos su prieškolonių laikikliais ir prieįškolonų rinkiniais ne mažiau nei po 3 vnt. (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas). Chromatografinės priemonės; Pradinis užsukamų chromatografinių 2 ml buteliukų rinkinys, ne mažiau nei 1000 vnt. Pradinis 13 mm diametro, 0,2 µm porų dydžio švirkštinių filtrų rinkinys, ne mažiau nei 800 vnt, su poliniams tirpikliams tinkama membrana, ir ne mažiau nei 200 vnt. su PTFE membrana. (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas). Kompiuterinė darbo vieta; 2 vnt. Privaloma kompiuterinė vieta, kuri pilnai atitinka siūlomos įrangos gamintojų keliamus reikalavimus, su ne mažesniu nei 27 colių įstrižainės monitoriumi. Privalomas tinklinis spausdintuvas. (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas). Dujų pajungimas; Privaloma iskaičiuoti visus dujų pajungimai GCMS sistemai nuo dujų šaltinio reduktoriaus, atstumas ne mažiau nei 15 m heliui ir fragmentacijos dujoms. Privalomi dujų nešėjų filtrai su indikatoriais. (punkto pagrindimas dokumentais nereikalingas). Bendri reikalavimai. Suderinamumas; Dėl pilno suderinamumo ir kokybiško darbo: - Visi punkto Nr. 2. Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi elementai (įskaitant detektorių ir programinę įrangą) privalo būti vieno gamintojo. - Visi punkto Nr. 3. Skysčių chromatografijos modulis elementai (įskaitant detektorius ir programinę įrangą) privalo būti vieno gamintojo. Arba privalomas oficialus įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūlomas ne to gamintojo elementas yra visiškai suderinamas su sistema ir programine įranga, pasiekiant pilną funkcionalumą ir valdymą.. Garantija įrangai; Ne mažiau nei 24 mėn.. Instaliacija; Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo apmokytas tiekėjo inžinierius (kartu su konkurso dokumentais pateikiamas galiojantis apmokymų sertifikatas) Pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos paeikiama gamintojo paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita.. Mokymai; Privalomi ne trumpesni nei 5 dienų mokymai darbui su įranga ir programine įranga.. |

Techninę specifikaciją parengė: Giedrė Jarienė

Analitė - komponentas, kurio rodikliai nustatomi mėginyje kokybinės ar kiekybinės analizės būdu ir išreiškiami matavimo vienetais (ieškoma medžiaga pvz gliukozė)

Referentinė chromatograma