## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ MOLEKULINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
SISTEMOS MOLEKULINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Tiekėjo pastabos/komentarai/siūlymai dėl įrangos techninių parametrų | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (neprivaloma užpildyti)
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 1 (vieną) automatizuotą sistemą (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) molekuliniams tyrimams atlikti su ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriais (taikoma "arba lygiavertis"). Panaudai teikiama įranga turi būti nauja arba naudota, techniškai tvarkinga, pagaminta ne anksčiau nei 2020 m. |  | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data) | Jei siūlomas naujas analizatoriaus pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu. Jei siūlomas naudotas analizatorius, kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo laisvos formos pažyma (aktas), kad analizatorius yra techniškai tvarkingas, tinkamas naudoti, nurodyti pagaminimo metai. Atitiktis pakartotinai bus tikrinama įrangos pristatymo metu.
2 | Sistema turi būti skirta bakterinės ir virusinės kilmės, audinių bei kūno skysčių skyrimui, mėginių išpilstymui bei tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui tikralaikės PGR metodu. Sistemai tinkantys ne mažiau kaip 2 PGR termocikleriai.
3 | Papildoma įranga: 1. integruotas spalvotas jutiminis LCD ekranas arba valdymas atskirame kompiuteryje su monitoriumi; 2. integruotas arba išorinis spausdintuvas; 3. vidinis arba išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas; 4. nepertraukiamos srovės šaltinis.
4 | Automatizuotas mėginių išpilstymas, atskiedimas, reakcijų reagentų paskirstymas iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles. Automatizuotas amplifikacijos reakcijos mišinio paruošimas ir išpilstymas. Aparate privalo būti integruota brūkšninių kodų nuskaitymo sistema. Pilnai automatinė gautų rezulatų analizė ir interpretacija.
5 | Nukleino rūgščių skyrimas pagrįstas magnetinių dalelių principu. Vienu mėginių įdėjimu sistema privalo automatiškai išskirti nukleino rūgštis iš ne mažiau kaip 96 mėginių (įskaitant kontroles). Sistema privalo pilnai atlikti tyrimus (nepriklausomai iš kiek analičių jis susideda) 96 mėginiams (įskaitant kontroles).
6 | Privaloma krešulio, oro burbulų, putų ar kt. aptikimo mėginiuose sistema. Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Nepakankamo mėginio tūrio aptikimas - privalomas.
7 | Magnetinių dalelių principu pagrįsto nukleino rūgščių išskyrimo pagalba, nukleino rūgštys privalo būti išskiriamos iš virusinės, bakterinės kilmės mėginių bei mėginių iš kūno audinių bei skysčių.
8 | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai (taikoma "arba lygiavertis") .
9 | Molekulinis tyrimo metodas – tikralaikė atvirkštinės transkripcijos polimerazės grandininė reakcija (tikralaikė AT-PGR).
10 | Tiekėjas privalo pasiūlyti 96 šulinėlių reakcijų (1 reakcijoje nustatomos visos tyrimo analitės) lėkštelę arba mėgintuvėlių strypelius.
11 | Privalo būti ne mažiau kaip 6 sužadinimo kanalai, su daugybine detekcija (ne mažiau kaip 5-iuose kanaluose).
12 | Privaloma rankiniu ir automatiniu būdais parinkti slenkstinę ribą, bazinę liniją, būtina analizuoti amplifikacijos kreives, galimybė analizuoti lydymosi kreives, būtina peržiūrėti skaitines Ct vertes (visiems detekcijos formatams). Privaloma integruotos programos pagalba atlikti automatinę gautų rezulatatų analizę, rezultatų eksportavimą į excel lenteles bei rezultatų perdavimą į laboratorinę informacinę sistemą (toliau - LIS).
13 | Stacionarus arba nešiojamas kompiuteris užtikrinantis sistemos, procesų, tyrimo protokolų valdymą, automatinę rezultatų analizę, duomenų apdorojimą ir saugojimą. Programinė įranga turi būti ne senesnė nei Windows 10 (taikoma "arba lygiavertė").
14 | Pateikiami rezultatai nereikalauja operatoriaus interpretacijos ir yra aiškiai apibrėžti („Teigiamas“ arba „+“, „Neigiamas“ arba „-“, „Nevertinamas“ arba „Invalid“).
15 | Būtinas mėgintuvėlių (mėginių) identifikavimas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą (integruotas ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas).
16 | Privalo būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, papildomų priemonių ir atliekų kiekio įrangoje sekimas. Operatorius privalo gauti atitinkamą įspėjimą apie besibaigiančius reagentus ir papildomas priemones.
17 | Sistemos prietaisai integruotos programos pagalba turi būti suderinti, t.y. turi būti užtikrinamas tiesioginis mėginių informacijos perkėlimas iš nukleino rūgščių išskyrimo sistemos į RL-PGR sistemą.
18 | Operatorius privalo matyti, kiek laiko liko iki mėginių ištyrimo pabaigos.
19 | Sistema ir reagentai turi turėti CE-IVD arba lygiavertį ženklinimą.
20 | Sistemą būtina prijungti į LIS dvikrypte jungtimi, pateikti pajungimo protokolą.
21 | Integruotas ar išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis reagentų (pavadinimą, reagento vietą įrangoje, partijos Nr., stabilumą įrangoje, galiojimo laiką, likusį tyrimų skaičių (neapsiribojant)) brūkšninių kodų informaciją. Privalomai turi būti atpažįstamas brūkšninis kodas, kurio tipas Code 128 (pageidautina, kad būtų atpažįstami kodų tipai Code 39, Interleaved 2 of 5).
22 | Siūlomos sistemos programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į LIS ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: tyrimų atsakymus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus (įrangos) ID, operatoriaus ID, kokybės kontrolės duomenis. Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus (įrangos) turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas.
23 | Reikalinga atspausdinti ir/arba į USB laikmeną įrašyti pacientų dienos tyrimų rezultatų originalius (iš analizatoriaus (įrangos)) duomenis viename protokole.
24 | Bent vienam, įranga atliekamam tyrimui (nurodytam konkurso sąlygų 2 priedo reagentų ir papildomų priemonių tyrimų atlikimui techninėje specifikacijoje) privalo būti greitas PGR režimas.
*Pastaba: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos / gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams, originalo ir lietuvių kalbomis. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos. Techninės specifikacijos lentelės 4-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus (lietuvių kalba) bei paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.
Eil. Nr. | Kokybiniai reikalavimai (neprivalomi techniniai, funkciniai pranašumai) |  | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti, jeigu siūlomas neprivalomas techninis pranašumas) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti, jeigu siūlomas neprivalomas techninis pranašumas)
1. | Tyrimas atliekamas iš terpės, į kurią paimta tiriamoji medžiaga (nereikalingas perpylimas)
Bendrieji reikalavimai
1 | Tiekėjas įsipareigoja reagentų ir papildomų priemonių molekulinių nustatymo tyrimų atlikimui (toliau – prekės) tiekimo laikotarpiu pirkėjui neatlygintinai perduoti valdyti ir naudotis tiekėjui nuosavybės teise priklausančiu (-iais) analizatoriumi (-iais) (toliau – įranga), atitinkančiu (-iais) šioje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
2 | Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis, visą sutarties galiojimo terminą. Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo.
3 | Tiekėjas galimų defektų ir/ar gedimų atveju, ar nepatenkant kokybės kontrolėms į nustatytas ribas, privalo aiškintis priežastis ir savo sąskaita šalinti/remontuoti visus defektus ir/ar gedimus arba sugedusią įrangos detalę (-es) (komponentą (-us) pakeisti ekvivalentiška (-ais) perkančiosios organizacijos patalpose (Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie defektą ir /ar gedimą gavimo momento. Jei defekto ir/ar gedimo neįmanoma pašalinti/suremontuoti perkančiosios organizacijos patalpose, tiekėjas privalo įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir/ar gedimui šalinti/remontuoti tiekėjo transportu. Sutaisyta ir veikianti įranga pristatoma perkančiajai organizacijai tiekėjo sąskaita ir tiekėjo transportu. Jei defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto atlikti perkančiosios organizacijos patalpose (vietoje) negalima, tiekėjas defekto ir/ar gedimo šalinimo/remonto laikotarpiui privalo pristatyti perkančiajai organizacijai ir perduoti naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti papildomų tyrimų laboratorijoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu, teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas (PTL), išlaidas tokiu atveju apmoka Tiekėjas.
4 | Panaudos davėjas turi supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (originalo ir lietuvių kalba), pateikti pilnai užpildytus įrangų techninius pasus. Privalės būti pateikta įrangos instrukcija (vadovas), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
5 | Panaudos davėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo įrangos pristatymo dienos įsipareigoja supažindinti/apmokyti Panaudos gavėją (skyriaus, kuriam perduodama įranga personalą) su įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui Panaudos gavėjo patalpose adresu Antakalnio g. 59, Vilnius. Mokymai turi vykti ne didesnėse kaip 3 asmenų grupėse. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
6 | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad integruota sistema bus pristatyta, surinkta, sumontuota/instaliuota/įdiegta perkančiosios organizacijos adresu Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius, paruošta darbui ir suderinta/išbandyta ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.
7 | Panaudos davėjas instaliuoja ir kvalifikuoja (angl. IQ/OQ/PQ) įrangą per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo integruotos sistemos pristatymo dienos. Panaudos davėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, turi pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su perkančiąja organizacija.
8 | Jei pagal panaudą teikiama įranga genda 2 (du) mėnesius iš eilės dažniau nei 3 (tris) kartus per mėnesį, Tiekėjas privalo keisti įrangą į naują.
9 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
10 | Įrangos pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.