Sąlygų priedas Nr. 2
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PIRKIMO PAVADINIMAS - Sterilaus vamzdelių sujungimo aparato Terumo TSCD II (ser. Nr. 2012-08002) techninė priežiūra.
SUTARTIES TRUKMĖ: sutartis galioja 38 (trisdešimt aštuonis) mėnesius: 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai paslaugų teikimo ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp šalių.

1. Techninę priežiūrą* (toliau – priežiūra) atlikti 1 kartą per metus, pagal techninės priežiūros reglamentą**, kurį paslaugos tiekėjas turi parengti vadovaudamasis įrangos gamintojo rekomendacijomis ir suderinti su Perkančiąja organizacija prieš atliekant techninę priežiūrą. Techninė priežiūra vykdyti pagal iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintą grafiką.

2. Suteikus Paslaugas pateikti Paslaugų atlikimo aktą bei įrangos techniniame pase ir techninės priežiūros protokole surašyti informaciją apie įrangos būklę ir tinkamumą naudoti.

3. Įrangos gedimų nustatymas per 48 val. nuo raštiško pranešimo gavimo el. paštu.

4. Gedimo šalinimas per 72 valandas arba Šalims raštu susitarus dėl kito gedimo pašalinimo laikotarpio. Terminas gedimo pašalinimui gali būti pratęstas, jei paslaugų teikėjas gedimo pašalinimui/remonto atlikimui turi užsakyti detales ar remonto darbas yra techniškai sudėtingas ar didelės apimties, tokiu atveju remontas gali būti atliekamas per Šalių sutartą laiką (būtinas Perkančiosios organizacijos patvirtinimas el. paštu, kuris pridedamas prie Sutarties), kuris negali būti ilgesnis kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų. 

6. Remonto metu naudoti originalias atsargines detales. Suteikti 6 mėn. garantiją detalėms ir remontui (garantija įsigalioja nuo Paslaugų atlikimo akto pasirašymo).

7. Avarinis iškvietimas (remontas) Vilniuje, Žolyno g. 34: 20 val.

8. Faktiškai patiriamos išlaidos atsarginėms dalims (perkama pagal poreikį): ne daugiau kaip 3000 Eur
	Įrangos pavadinimas
	Kiekis
	Paslauga
	Paslaugos atlikimo vieta

	Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatas Terumo TSCD II
	1 vnt.
	1. Vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis atlikti sterilaus vamzdelių sujungimo aparato TSCD II (ser. Nr. 2012-08002) techninę priežiūrą po 20 000 sujungimo kartų.

2. Įrangos techninės priežiūros metu turi būti pateikiamas pakaitinis aparatas;
3. Atliekamas vamzdelių sujungimo sandarumo testas (sausas-sausas, sausas-šlapias, šlapias-šlapias)
	Žolyno g. 34,Vilnius.

	Sterilaus vamzdelių sujungimo aparatas Terumo TSCD II
	2 vnt.
	1. Vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis atlikti sterilaus vamzdelių sujungimo aparato TSCD II (ser. Nr. 2012-08002) techninę priežiūrą po 10 000 sujungimo kartų.

2. Atliekamas vamzdelių sujungimo sandarumo testas (sausas-sausas, sausas-šlapias, šlapias-šlapias)
	Žolyno g. 34,Vilnius.


*Techninę priežiūrą ir remontą gali atlikti tik gamintojo ar jos įgaliotos įmonės atstovai. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus (gamintojo įgaliojimą tiekėjui atlikti techninę priežiūrą ir gamintojo išduotą apmokymų sertifikatą specialistui). Paslaugų tiekėjas pateikia patvirtinimą raštu, jeigu vykdant Sutartį, darbus atliks specialistas, kuris nėra paslaugų teikėjo darbuotojas. Paslaugų teikėjas privalo ir nurodyti specialisto vardą, pavardę ir pateikti susitarimo ar kito abipusiai pasirašyto dokumento kopiją, kuri patvirtintų, kad išteklius jam bus prieinamas visą sutarties galiojimo laikotarpį.

** Techninės priežiūros reglamentas pateikiamas po sutarties pasirašymo, jis turi būti suderintas ir pasirašytas iki techninės priežiūros atlikimo. Techninės priežiūros reglamente turi būti nurodyti techninės priežiūros metu atliekami darbai, jų periodiškumas, tikrinami parametrai ir rodikliai, jų priimtinumo kriterijai, naudojami prietaisai ir medžiagos, išvardinta dokumentacija, kuria vadovaujamasi sudarant reglamentą. Jei įrangos gamintojas neturi patvirtintos techninės priežiūros reglamento formos, gali būti pildoma perkančiosios organizacijos patvirtinta forma. Techninės priežiūros metu naudojami matavimo prietaisai privalo turėti galiojančius kalibravimo liudijimus / patikros sertifikatus (dokumentų kopijos pateikiamos prieš atliekant paslaugas).

Sąlygos pateikiamos vadovaujantis ir atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus Gerosios praktikos gairių kraujo donorystės įstaigoms 8 punkto (Išorės subjektų valdymas) 8.2.1 papunktį (Užsakovas atsako už rangovo kompetencijos įvertinimą, kad pastarasis galėtų sėkmingai atlikti jam pavestą darbą ir už tai, kad sutartimi būtų užtikrintas Gerosios praktikos principų ir nuostatų laikymasis), 8.3.2 papunktį (Rangovas turėtų turėti atitinkamas patalpas, įrangą, žinias, patirtį ir kompetentingus darbuotojus, kad galėtų deramai atlikti tą darbą, kurio prašo užsakovas).
________________________________
