
                                                                                                                                                       TSD-309, VPP-5611

Nešiojamų kišeninių ultragarso aparatų techninė specifikacija (kiekis 2 vnt)
	Eil. Nr. 
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Įrangos tipas
	Nešiojamas bevielis echoskopas - pilvinis (konvekcinis) daviklis arba konvekcinis ir linijinis davikliai viename korpuse, veikiantis per mobilaus išmaniojo įrenginio aplikaciją..
	

	2.
	Tyrimų paketai
	1. Abdominaliniai;

2. OB/GYN (ginekologiniai/ akušeriniai);

3. Plaučių;

4. Paviršinių struktūrų;

5. Kardiologiniai.
	

	  3.
	Išmaniujų  prietaisų      suderinamumas
	1.  Turi veikti su Android ir iOS operacines sistemas turinčiais mobiliais išmaniaisiais prietaisais;
2.  Funkcionali aplikacija su ta pačia paskyra gali būti įdiegta į neribojamą skaičių išmaniųjų mobiliųjų įrenginių.
3.  Echoskopo-daviklio ir išmanaus mobiliojo įrenginio suporavimo (paruošimo darbui) laikas- ne ilgiau kaip 30s
	

	4.
	Darbo režimai
	1. 2D;

2. Spalvinis dopleris;

3. Pulsinės bangos dopleris;

4. Galios dopleris;

5. M režimas;

6. Audinių harmonikų vaizdavimas;
	

	5.
	Diagnostinio vaizdo pateikimas
	Vaizdo peržiūra realiu laiku, per visą ekraną.
	

	6.
	Daviklio techninės savybės
	 1.  Maksimalus apžvalgos laukas ≥ 60◦;

 2.  Elementų skaičius ≥128;

 3.  Skenavimo gylis ≥ 40 cm;

 4.  Dažnio diapazonas ne siauresnis                kaip nuo 2 iki 5 MHz;

 5.  Daviklio svoris ≤ 310 g ;
 6.  Daviklio akumuliatorius užtikrinantis darbą nemažiau 45 min.
	

	7.
	Daviklio atsparumas išoriniams veiksniams
	Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į vidų IP47 klasės arba lygiavertė.
	

	8.
	Komplektacija
	   1. Kartu su davikliu turi būti pateikiamas įkroviklis; 

   2.  Krepšys skirtas davikliui įsidėti;
	

	9.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 36 mėnesiai
	

	10.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją).
	

	11.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	12.
	Įrangos pristatymas ir 

instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į 

instaliavimo vietą, instaliavimo, po 

instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų 

išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į 

pasiūlymo kainą.
	

	13.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.

	


2

