## TS_11049_
VšĮ VUL Santaros klinikos | [8 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinių medicinos pagalbos priemonių hemodializės procedūroms pirkimas (kateteriai, rinkiniai, tvarsčiai)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 6. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip Prekės galiojimo laikas pristatymo metu, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. viso Prekės galiojimo termino Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | Dvikanalis CVK rinkinys, skirtas trumpalaikei hemodializei | CV Kateteris hemodializei su sustiprintu trečiu kanalu Atsparus perlinkimui; didelės tėkmės. Įvedimo ilgiai: tiesiam kateteriui 15, 20, 24 ir 30 cm (galima paklaida ±0,5cm); lenktam kateteriui -15, 20 cm ir 24 cm (galima paklaida ±0,5cm). Skerspjūvis 13 Fr. dydžio, ovalo formos, “Shot-gun” tipo. Abiejų dializei skirtų kanalų vidiniai diametrai 12G dydžio, taisyklingos apskritimo formos, kraujo tėkmės greitis ne mažiau 400 ml/min, esant 250 mmHG slėgiui. Trečias kanalas turi būti tinkamas kontrasto suleidimui, atlaikyti 300psi slėgį ir 5 ml/s tėkmę, būti pažymėtas violetine spalva, tinkamas centriniam veniniam slėgiui stebėti. Pagamintas iš “Body Soft” tipo arba lygiaverčio poliuretano. Kanalų spaustukai skirtingų spalvų. Su pažymėtais kanalų tūriais. Į rinkinį įeina: kateteris, punkcinė adata 18Ga×7cm, metalinis pravedėjas su J formos galu 70cm×1mm, dilatatorius 11-13Fr, dilatatorius 12-14Fr, papildomi sparneliai, 1 permatomas lipnus tvarstis, 3 injekcijų kamšteliai. | rink | 2200 |  | 5
2 | Kalio jodido juostelės | Tinkančios aparatų dezinfekcijos kokybės įvertinimui., supakuota po 100 testų | vnt. | 500 |  | 21
3 | Peritoninės dializės kateterio adapteris | Fiksuojantis titaninis sterilus adapteris peritoninės dializės kateterio prailgintojui prijungti. | vnt | 30 |  | 5
4 | Peritoninės dializės kateteris | Vienkartinis sterilus apirogeniškas elastingas. Medžiaga – silikonas arba jai lygiavertė. 62 cm ilgio, spiralinės formos, su 2 movom po 1 cm ilgio. Atstumas tarp movų 6 cm, atstumas iki pirmos movos 20 cm, atstumas tarp movų 6 cm, atstumas nuo antros movos iki kateterio dializės angų 13,5 cm, kateteterio dalies su dializės angomis ilgis 20,5 cm. Skirtas rankinei ir aparatinei peritoninei dializei. | vnt | 70 |  | 5
5 | Spaudžiama hemostatinė kempinėlė arterio - veninei fistulei | Kempinėlę sudaro: biosuderinto natūralaus polimero medžiagos pagalvėlė, 20 -26 mm dydžio; tvirtai, stabiliai prie odos paviršiaus prispaudžiama, naudojama pacientams, gaunantiems padidintą dozę antikoaguliantų (neprilipinanti susidariusio šašo ir nesukelianti antrinio kraujavimo nuėmus). | vnt | 300 |  | 5
6 | Centrinės venos kateterio hemodializei užpildas su taurolidinu, citratu ir urokinaze | Centrinės venos kateterio užpildas, sudarytas iš taurolidino, urokinazės 25000 IU, citrato 4 proc., talpa - ne mažiau nei 5 ml | talpa | 500 |  | 5
7 | Hemostatinis spaudžiamasis tvarstis | Elastinis vienkartinis, sterilus, spaudžiamojo poveikio fistulinis tvarstis su dvisluoksne hemostatine aukšto sugeriamumo 26±2 mm skersmens pagalvėle, prie kurios neprilimpa ir tvarstį nuėmus nepasišalina susidaręs šašas, saugantis nuo antrinio kraujavimo. Bendras tvarčio ilgis 50 cm±10%, tvarsčio gale pleistras fiksacijai. Pakuotėje - ne mažiau kaip po 2 vnt. | pak | 50 |  | 5