## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Atviras konkursas „Reagentai ir pagalbinės priemonės imunocheminiams ir imunogenetiniams tyrimams su prietaisais panaudai (9886)“
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai
1. | Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka techninėje specifikacijoje prekėms keliamus reikalavimus, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Reagentai ir pagalbinės priemonės skirti in vitro diagnostikai; su pasiūlymu pateikti galiojančio dokumento kopiją, patvirtinančią atitikimą Europos Reglamento 2017/746, arba, kai taikoma pagal medicinos priemonės klasę, Direktyvos 98/79/EB nuostatoms.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus anglų kalba, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtas priemonių naudojimo instrukcijas / priemonių technines specifikacijas, gamintojo parengtus katalogus, nuorodas į internetinį tinklapį, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaisų vartotojo vadovus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu), ir jei reikia, kitus oficialius gamintojų parengtus dokumentus anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
5. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti siūlomus in vitro diagnostikai skirtus reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą ir remontą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą / remontą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
6. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su teikiamais reagentais turi pateikti informaciją jeigu buvo atlikti pakeitimai tyrimų protokoluose, prietaisų vartotojų vadovuose, saugos duomenų lapuose (lietuvių ir anglų kalbomis, popieriniame ir/arba elektroniniame variante). Tiekėjas privalo nedelsiant pranešti vartotojui apie su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų arba laboratorijos personalo saugumui. Reagentų kokybės kontrolės sertifikatai turi būti pateikiami kiekvienai reagentų partijai.
7. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisais, suteikiamais panaudos būdu. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti (pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių kiekį numatomam nurodytam tyrimų skaičiui atlikti). Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui panaudai siūlomu prietaisu (pateikti gamintojo patvirtintą dokumentą kad reagenti validuoti panaudai teikiamam analizatoriui). Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, iki panaudai teikiamų prietaisų instaliavimo turi pateikti naudojimosi prietaisu instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis, detalų prietaisų priežiūros planą bei visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas. Techninė dokumentacija gali būti pateikta tik anglų kalba.
8. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
9. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
10. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant aktyvumą praradusias Prekes (reagentus), užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
11. | Turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų priemonių naudojimo klausimais. Tiekėjas turi reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimo sutartyje nurodyti konkretų aplikacijų specialistą(-us), apmokytą gamintojo (pateikti skaitmeninę sertifato kopiją), atsakingą už personalo konsultavimą aukščiau išvardintais klausimais.
12. | Reagentai ir pagalbinės priemonės jų pristatymo metu turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius, iškyrus 4 ir 5 pirkimo dalyse įgyjamus eritrocitus, kurių būtinas stabilumas - ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos.
Pirkimo dalies Nr. 1. | Reagentai ir pagalbinės priemonės autoantikūnams ir uždegimo žymenims nustatyti imunocheminiu metodu, su visiškai automatizuotu analizatoriumi, įgyjamu panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, reagentai ir kiti tyrimams atlikti būtini medicinos prietaisai bei panaudai suteikiamas prietaisas su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai. Tyrimai iš techninėje specifikacijoje nurodytų ėminių / mėginių turi būti patvirtinti (įsisavinti ir verifikuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis (ne mažiau negu 100 mėginių ištyrimas kiekvienos analitės nustatymui). Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką imunocheminio tyrimo atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas (reagentų / kiuvečių su reagentais, reagentų ir mėginių skiediklių, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, konjugato, specialių megintuvėlių ir/arba antgalių (jeigu reikalingi), specialių prietaiso priežiūros tirpalų, specialaus spausdinimo popieriaus (jeigu reikalingas) ar kitų gamintojo nurodytų priemonių) su nurodytu kiekiu pakuotėje. Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, būtinos vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai, išskyrus: vakuuminius mėgintuvėlius ėminio paėmimui, centrifugas mėginio išskyrimui, sukamuosius maišytuvus (jeigu gamintojas nenurodo konkrečių modelių), kriožymeklius mėgintuvėlių žymėjimui, 70% etanolį arba izopropanolį analizatoriaus priežiūrai (jeigu reikalingas pagal gamintojo rekomendacijas) ir mėgintuvėlius mėginių archyvavimui (šie bendro naudojimo medicinos prietaisai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas). Būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje punktuose 1.2.1. - 1.2.n, ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Kalibravimas kiekvienai analitei ne dažniau nei kas 28 dienas (naudojant tą pačią reagentų partiją). Būtina galimybė atlikti pavienius tyrimus. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, reagentai, vienkartinės, pagalbinės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus, naudojamų reagentų ir tyrimų vidaus kontrolė bus atliekama ne rečiau, negu kartą per laboratorijos darbo dieną dirbant penkias dienas per savaitę.Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų ir kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Tiekiami reagentai turi būti paruošti naudojimui, su būkšniniais kodais, fasuotės tinkamos dėti tiesiai į analizatorių. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kurių pakaktų specifikacijoje nurodytam numatomam tyrimų skaičiui atlikti (į techninėje specifikacijoje nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti pacientų tyrimai ir tyrimų pakartojimai bei kalibravimo / kokybės kontrolės tyrimai). Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
1.1. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1.1.1. | IgG klasės antikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (DNR) | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[IU]/L | 10560 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.2. | IgG klasės antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 6000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.3. | IgG klasės antikūnai prieš mitochondrijų subvienetą M2 | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[IU]/L | 4800 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.4. | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 7200 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.5. | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 4800 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.6. | IgG klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 6000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.7. | IgM klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 6000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.8. | IgA klasės antikūnai prieš kardiolipiną | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 1560 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.9. | IgG klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 6000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.10. | IgM klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 6000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.11. | IgA klasės antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami k[U]/L | 1560 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.12. | Triptazės koncentracija | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami μg/L | 6400 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.1.13. | Kalprotektinas išmatose, su priemonėmis ėminiui dozuoti paruošiant mėginį, mėginiui homogenizuoti ir paruošti bei tyrimui atlikti. | Kiekybinis nustatymas imunocheminiu metodu, rezultatai pateikiami mg/kg, matavimo ribos: ne mažiau, negu iki 3000 mg/kg | 7680 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
1.2. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta aukščiau tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 1.1.1. - 1.1.13 punktai (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1.1 - 1.1.13), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.2.1. - 1.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų pasiūlymas turi būti teikiamas 1.2.1. - 1.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
1.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
1.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam visiškai automatizuotam imunocheminių tyrimų analizatoriui
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Visiškai automatizuotas imunocheminių tyrimų analizatorius: pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija, apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina
| Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti nurodytus tyrimus, komplektuojamas su integruotu arba išoriniu spausdintuvu, brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais reagentų ir ėminio registracijos numeriams nuskaityti. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. Rezultatus turi būti galima atspausdinti bei išsaugoti laikmenoje. | Būtina
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. | Būtina
| Analizatorius ne platesnis negu 90 cm, gylis ne daugiau negu 55 cm. Kitu atveju turi būti komplektuojamas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
| Analizatoriuje turi būti reikiamos purtyklės (jeigu reikalingos), reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai) bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga). Prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą | Būtina
| Mėginiai | Galima tirti kraujo mėginius įvairaus aukščio vakuuminiuose mėgintuvėliuose. Jeigu tokios galimybės nėra, būtina numatyti reikiamą kiekį specialių mėgintuvėlių punktuose 1.2.1. - 1.2.n.
| Analizatorius adata turi skysčio lygio aptikimo funkciją | Būtina
| Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
| Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Būtina | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
| Panaudos davėjas įsipareigoja panaudai teikiamą (-us) prietaisą (-us) perduoti (pristatyti, paruošti, išbandyti, apmokyti PO darbuotojus juo dirbti, jei reikia, atlikti tyrimų verifikavimą) ne vėliau negu per tris mėnesius nuo panaudos sutarties pasirašymo ir Panaudos davėjui raštiškai (elektroniniu paštu) nurodžius perduoti panaudai teikiamą prietaisą. | Būtina
| Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina.
Pirkimo dalies Nr. 2. | Reagentai ir pagalbinės priemonės žmogaus leukocitų antigenų nustatymui molekulinės genetikos metodu taikant realaus laiko polimerazės grandininę reakciją, su prietaisais, įgijamais panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Reagentai ir pagalbinės priemonės turi būti skirti in vitro diagnostikai (su pasiūlymu pateikti galiojančio patvirtinančio dokumento kopiją). Panaudai suteikiamas prietaisas / prietaisų sistemą ŽLA tipavimui žemos skiriamosios gebos realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos naudojant sekai speficinius pradmenis (realaus laiko PGR-SSP) metodu su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti numatomų atlikti tyrimų automatizacijos protokolai. Imunogenetiniai tyrimai atliekami 24/7 budėjimo režimu; tiekėjas privalo užtikrinti nuolat pasiekiamą techninę / konsultacinę pagalbą. Panaudai suteikiamo prietaiso / prietaisų sistemos amplifikacijai ir fluorescencijos nuskaitymui specifikacija pagal reagentų gamintojo reikalavimus įrangai. Pagausinimo, fluorescencijos nuskaitymo prietaisai bei automatinė duomenų analizės programa turi būti validuoti siūlomiems reagentams ir metodams. Būtinas spektrofotometras DNR koncentracijai įvertinti (atskiras prietaisas arba papildoma amplifikatoriaus funkcija), daugiakanalės elektroninės pipetės / dozatoriai serijiniam reikiamo mėginių tūrio dovazimui, centrifuga su rotoriumi plokštelių centrifugavimui (jeigu reikalinga), minicentrifuga mėginio ir reagentų sedimentavimui ir homogenizavimui. Tyrimai iš techninėje specifikacijoje nurodytų ėminių / mėginių turi būti patvirtinti (įsisavinti ir verifikuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas (ne mažiau negu 30 mėginių ištyrimas) turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles (punktai 2.2.1. - 2.2.n.), nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimų atlikimą pagal gamintojo rekomendacijas. Turi būti pasiūlyti visi specifikacijoje nurodyti reagentai, vienkartinės priemonės ir bet kurie kiti gamintojo tyrimo metodikoje nurodyti medicinos prietaisai, išskyrus: vakuuminius mėgintuvėlius ėminio paėmimui, vienkanales kintamo tūrio pipetes su atitinkamais antgaliais, kriožymeklius mėgintuvėlių žymėjimui, 70% etanolį arba izopropanolį analizatoriaus priežiūrai (jeigu reikalingas pagal gamintojo rekomendacijas) ir mėgintuvėlius mėginių archyvavimui (šie bendro naudojimo medicinos prietaisai, kurie gali būti nurodyti gamintojo tyrimo metodikoje, Perkančiosios organizacijos yra įgyjami vykdant kitus viešųjų pirkimų konkursus ir nėra šio pirkimo objektas). Reagentai tiriamojo deoksiribonukleorūgšties (DNR) išskyrimui silicio kolonėlių metodu įsigyjami pagal šio pirkimo 3 dalį. Jeigu kokios nors tyrimams reikalingos priemonės neįeina į reagentų rinkinį, nurodyti jas atskirais punktais ir įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Būtina įskaičiuoti dažus DNR koncentracijos nustatymui siūlomu spektrofotometru arba amplifikatoriumi (jeigu reikalingi), vienkartinius molekuliniams metodams tinkamus antgalius mėginių dozavimui panaudai teikiama daugiakanale elektronine pipete / dozatoriumi serijiniam dozavimui, vienkartinius pipetavimo rezervuarus daugiakanalėms pipetėms (nurodytam tipavimų skaičiui per 60 mėn), distiliuotą vandenį be fluorescencijos, amplifikatoriaus ir/arba fluorescencijos nuskaitymo sistemos priežiūros priemones ir kt. Būtina numatyti reagentus užteršimo kontrolės ("wipe-test") atlikimui ne rečiau negu keturis kartus per metus. Punktuose 2.2.1. - 2.2.n. būtina pateikti visų išvardintų priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Skaičiuojant kokybiškam tyrimų atlikimui reikalingų reagentų, pagalbinių reagentų bei vienkartinių priemonių kiekius tiekėjas turi įvertinti tai, kad visos priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir reagentų stabilumo terminus, o tyrimai bus atliekami tiriant po vieną mėginį. Tiekėjas turi pasiūlyti tokias reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų (įskaitant analizatoriaus kalibravimą/patikrą (jeigu reikalingi)), kitų priemonių pakuotes, kad jos būtų racionaliai/ekonomiškai panaudotos, garantuojant reikiamą stabilumą nuo atidarymo momento. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų (ŽLA fenotipo nustatymų) skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
2.1.1. | Žmogaus leukocitų I ir II klasės antigenų (ŽLA-A, -B, -C, -DRB1, -DRB3/4/5, -DQA1, -DQB1, -DPA1, -DPB1) nustatymas | Specifiniai polimerazės grandininės reakcijos pradmenys ŽLA antigenams, sekai specifiniai fluoroforais žymėti zondai, neigiama / užteršimo kontrolė išpilstyti panaudai teikiamam 96 arba 384 šulinėlių amplifikatoriui(-iams) tinkamose plokštelėse. Mišinys (nukleotidai, reakcijos buferis, DNR polimerazė) paruoštas naudoti. Turi įeiti tiriamųjų plokštelių dengiamosios optinės plėvelės (arba pateikti punktuose 2.2.1 - 2.2.n.). Specifiniai polimerazės grandininės reakcijos pradmenys turi leisti nustatyti aleles, atitinkančias tarptautinę IPD ir IMGT/HLA duomenų bazę (https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/). Kiekvienoje pagausinimo (amplifikacijos) reakcijoje vidinei kokybės kontrolei turi būti papildomi pradmenys, nustatantys su leukocitų antigenais nesusijusius genus. | 600 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.2. | Žmogaus leukocitų I ir II klasės antigenų (ŽLA-A, -B, -C, -DRB1, -DRB3/4/5, -DQA1, -DQB1) nustatymas |  | 1300 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.3. | Žmogaus leukocitų I ir II klasės antigenų (ŽLA-A, -B, -DR) nustatymas |  | 600 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.4. | Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, -B, -C) nustatymas |  | 120 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
2.1.5. | Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DRB, -DQB) nustatymas |  | 120 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
2.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų (fenotipų nustatymų) skaičiumi 60 - čiai mėnesių - 2.1.1. - 2.1.5. punktai (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (2.1.1. - 2.1.5.), pasiūlymas turi būti teikiamas (2.2.1. - 2.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 2.2.1. - 2.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
2.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
2 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
2 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
2.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamiems prietaisams žmogaus leukocitų antigenų nustatymui realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos metodu
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Prietaisų sistema: amplifikatorius(-iai) DNR pagausinimui, fluorescencijos nuskaitymo įranga su vidiniu arba išoriniu kompiuteriu ir programine įranga automatinei molekulinio ŽLA tipavimo duomenų analizei, spektrofotometras DNR koncentracijai įvertinti (atskiras prietaisas arba papildoma amplifikatoriaus funkcija), daugiakanalė(-ės) elektroninė pipetė / dozatorius serijiniam reikiamo mėginių tūrio dozavimui, centrifuga su rotoriumi plokštelių centrifugavimui (jeigu reikalinga), minicentrifuga / maišytuvas mėginio ir reagentų sedimentavimui ir homogenizavimui, dengiamosios optinės plėvelės aplikatorius, brūkšninių kodų skaitytuvas (-ai) (jeigu reikalingi) | Būtina
| Amplifikatorius(-iai) 96 arba 384 šulinėlių plokštelėmis turi būti techniškai pajėgus atlikti visus nurodytus tyrimus ir validuotas siūlomiems reagentams bei metodui. | Būtina
| Optinė sistema, gebanti nustatyti ne mažiau negu keturis fluoroforus vienoje reakcijoje | Būtina
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo arba nuskenavus plokštelę su reagentais. Paciento duomenys - nuskenavus barkodą arba įvedami ranka | Būtina
| DNR amplifikacija, fluorescencijos nuskaitymas ir automatinė molekulinio ŽLA tipavimo duomenų analizė turi užtrukti ne ilgiau negu 2 val. (su pasiūlymu pateikti trumpą grafinį darbo eigos aprašą). | Būtina
| Pagausintų mėginių apsauga nuo užterštumo (fluorescencija nuskaitoma neatklijuojant tiriamųjų plokštelių optinių plėvelių). | Būtina
| Pilnai automatinė rezultatų analizė pateikiant mėginio ŽLA fenotipą. Rezultatus turi būti galima atspausdinti bei išsaugoti laikmenoje. | Būtina
| Analizatoriaus (arba išorinio kompiuterio) atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina
| Ne mažiau kaip dešimties pirkėjo atstovų apmokymas prietaisų įdiegimo vietoje. | Būtina
| Tyrimai atliekami 24/7 režimu; turi būti užtikrinta visą parą pasiekiama techninė / konsultacinė pagalba užtikrinant nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina.
Pirkimo dalies Nr. 3. | Reagentai ir priemonės automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui kolonėlių metodu, su prietaisu, įgyjamu panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. Visi rinkiniai ir priemonės privalo būti to paties gamintojo. DNR išskyrimas naudojamas imunogenetiniams tyrimams (2 p.d.), tyrimai atliekami 24/7 budėjimo režimu; tiekėjas privalo užtikrinti nuolat pasiekiamą techninę / konsultacinę pagalbą. Nukleorūgščių išskyrimas kolonėlių metodu iš techninėje specifikacijoje nurodytų ėminių / mėginių turi būti patvirtintas (įsisavintas ir verifikuotas) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas (ne mažiau negu 15 mėginių išskyrimas) turi būti finansuojamas tiekėjo lėšomis. Reagentus ir priemones, reikalingas tiksliniam ekstrakcijų skaičiui atlikti per 60 mėnesių, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles (punktai 3.2.1. - 3.2.n.), nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką išskyrimą pagal gamintojo rekomendacijas; kartu su reagentų rinkiniais privaloma pateikti visas pagalbines priemones numatomam skaičiui DNR ekstrakcijų atlikti (dozavimo antgaliai, mėginio mėgintuvėliai, eliucijos mėgintuvėliai, kt., kas nurodyta gamintojo metodikoje), o sąrašas su kaina pateiktas punktuose 3.2.1. - 3.2.n. Rinkiniai privalo būti tinkami tiek automatinei, tiek rankinei ekstrakcijai. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
3.1. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas reakcijų (ekstrakcijų) skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
| Reagentai ir priemonės automatizuotam nukleorūgščių išskyrimui kolonėlių metodu iš kraujo ir audinių ląstelių | Rinkinys DNR ekstrakcijai iš kraujo ir audinių ląstelių. Sudėtyje privalo būti ekstrakcijos kolonėlės, buferiai, proteazė. Rinkinio pakuotė ne mažiau kaip 50 ekstrakcijų. | 2000 | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtus reagentų aprašus anglų kalba. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.)
3.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 3.1. punktas. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (3.1.), pasiūlymas turi būti teikiamas (3.2.1. - 3.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 3.2.1. - 3.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
3.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
3.1. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam nukleorūgščių išskyrimo robotui
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Nukleorūgščių išskyrimo robotas su brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais, integruota centrifuga, šildoma purtykle, pipetavimo sistema, nepetraukiamo maitinimo šaltiniu. | Būtina
| Nukleorūgščių skyrimo principas paremtas specifinio DNR/RNR/baltymus surišančio silikagelio, kuriuo užpildoma centrifuginė kolonėlė, ir didelės joninės jėgos buferinių tirpalų panaudojimu. Automatizuotas nukleorūgščių išskyrimas iš visų specifikacijos 3.1. punkte nurodytų ėminių | Būtina
| Automatizuoti mėginio lizės ir tolimesni mėginio išskyrimo etapai. | Būtina
| Ne mažiau 12 mėginių nukleorūgščių išskyrimas vienu metu. Reagentų sąnaudos tiesiogiai proporcingos mėginių skaičiui. | Būtina
| Automatinis reagentų ir sąnaudinių medžiagų kiekio įvertinimas prieš kiekvieną išskyrimo etapą. | Būtina
| Roboto centrifugos santykinė išcentrinė jėga ne mažiau nei 12 000 x g, centrifuga turi talpinti ne mažiau nei 12-kos 1,5 ml arba 2 ml mėgintuvėlių. | Būtina
| Šildomos purtyklės talpa ne mažiau 12-os dviejų tipų (1,5 ml ir 2 ml) mėgintuvėlių, maišymo greitis ne mažiau nei 2000 rpm, kaitinimas ne mažiau nei iki 70 oC. Šildomoje purtyklėje 55°C temperatūra turi būti pasiekiama ne ilgiau nei per 5 min. | Būtina
| Turi būti galimybė įdiegti naujus ir modifikuoti esamus protokolus, taip pat persikelti į kompiuterį atliktų išskyrimo reakcijų ataskaitas per USB atmintinę. | Būtina
| Valdymas per lietimui jautrų ekraną | Būtina
| Dangtis apsaugantis nuo judančių roboto dalių ir mėginių; automatinis prietaiso išsijungimas pakėlus dangtį. | Būtina
| Roboto gylis ne daugiau 70 cm | Būtina
| Tyrimai atliekami 24/7 režimu; turi būti užtikrinta visą parą pasiekiama techninė / konsultacinė pagalba užtikrinant nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina.
Pirkimo dalies Nr. 4. | Reagentai ir papildomos priemonės rutininiams imunohematologiniams tyrimams (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje) su visiškai automatizuotu imunohematologiniu analizatoriumi, įgyjamu panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai, suteikiant panaudai prietaisą su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai. Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas (ne mažiau negu 30 mėginių kiekvienai analitei ištyrimas) turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tiekėjas turi pateikti visą tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų, įskaičiuojant pakankamą kiekį standartinių eritrocitų atvirkštiniam tipavimui ir antikūnų titravimui, reagentų ir mėginių skiediklių, specialaus tirpalo mėginių titravimui (jeigu reikalingas) ir specialių titravimo plokštelių (jeigu reikalingos), kontrolinių medžiagų, mėgintuvėlių, ploviklių, specialių valiklių, specialių antgalių ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, reikalingų nurodytų tyrimų atlikimui) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje punktuose 4.2.1 - 4.2.n. Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai, standartiniai eritrocitai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus ir kad ABO kraujo grupių, Rh fenotipo ir Kell antigeno nustatymui naudojamų reagentų ir tyrimų vidaus kontrolė (kasdien bent po vieną teigiamą ir neigiamą Rh ir Kell reakciją bei po vieną 2-jų skirtingų kraujo grupių reakciją) bus atliekama ne rečiau, negu kartą per laboratorijos darbo dieną dirbant penkias dienas per savaitę. Kontrolių kiekis turi būti pakankamas 60 mėn. laikotarpiui. Tyrimai vidaus kontrolėms atlikti yra įskaičiuoti į pateikiamą preliminarų tyrimų skaičių. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniams tyrimams atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti ir įskaičiuoti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Visas ABO kraujo grupės nustatymas tiesioginiu ir atvirkštiniu metodu turi trukti ne ilgiau kaip 30 minučių. Tiekiami reagentai turi būti paruošti naudojimui, fasuotės tinkamos dėti tiesiai į analizatorių, su būkšniniais kodais. Panaudai suteikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti mėginio skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą, perduoti duomenis į LIS. Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
4.1.1. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas paciento / donoro kraujyje arba kraujo komponento vieneto eritrocituose tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu imunohematologiniu analizatoriumi | ABO kraujo grupė ir RhD nustatomi monokloniniais antiserumais tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu: IgM klasės anti-A, anti-B, anti-AB, anti-DVI- antikūnai ir anti-DVI+ antikūnai (turi nustatyti silpną D ir D variantus (DVI būtinas)). Visi antikūnai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Neutralaus užpildo stulpeliai atvirkštiniam tipavimui naudojant standartinių eritrocitų (A1 ir B) suspensiją (reikiamas standartinių eritrocitų kiekis turi būti įrašytas punktuose 4.2.1. - 4.2.n.), būtinas eritrocitų stabilumas: ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos. Privalomas neigiamos kontrolės stulpelis. | 50000
4.1.2. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas donoro kraujyje arba kraujo komponento vieneto eritrocituose tiesioginiu būdu imunohematologiniu analizatoriumi | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu: IgM klasės anti-A, anti-B, IgG ir IgM klasių anti-DVI+ antikūnai (būtinas kelių klonų mišinys, antikūnai turi nustatyti silpną D ir variantus, tarp jų DVI). Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti neutralaus užpildo stulpeliuose). Privalomas neigiamos kontrolės stulpelis. | 60000
4.1.3. | Rh antigenų (fenotipo) ir K antigeno nustatymas paciento / donoro eritrocituose imunohematologiniu analizatoriumi | Reagentai Rh fenotipo nustatymui: IgM klasės anti-DVI+ antikūnai (būtinas kelių klonų mišinys, antikūnai turi nustatyti silpną D ir variantus, tarp jų būtinas DVI), IgM klasės anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Kell antikūnai. Visi antikūnai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas neigiamos kontrolės stulpelis. | 25000
4.1.4. | IgM klasės antikūnų prieš eritrocitų A ir B antigenus titro (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128 ir 1:256) nustatymui imunohematologiniu analizatoriumi | Stulpelių kortelės hemagliutinacijai su neutraliu užpildu. Reikiamas standartinių eritrocitų kiekis turi būti įrašytas punktuose 4.2.1. - 4.2.n. Tyrimas yra anti-A ir anti-B antikūnų 9 nurodytų titrų nustatymas. | 8000
4.1.5. | IgG klasės antikūnų prieš eritrocitų A ir B antigenus titro (1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128, 1:256 ir 1:512) nustatymui imunohematologiniu analizatoriumi | Stulpelių kortelės hemagliutinacijai su Kumbso reagentu. Reikiamas standartinių eritrocitų kiekis turi būti įrašytas punktuose 4.2.1. - 4.2.n. Tyrimas yra anti-A ir anti-B antikūnų 10 nurodytų titrų nustatymas. | 1000
4.2. | Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 4.1.1. - 4.1.5 punktai (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti paciento tyrimai ir tyrimų pakartojimai, įskaičiuoti kokybės kontrolės tyrimai). Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (4.1.1 - 4.1.5), pasiūlymas turi būti teikiamas (4.2.1. - 4.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 4.2.1. - 4.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
4.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
4 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
4 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
4.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamam visiškai automatizuotam imunohematologiniam analizatoriui su programine įranga
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Visiškai automatizuotas imunohematologinis analizatorius su programine įranga. Komplektuojamas su brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais reagentams/mėginiams. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. | Būtina
| Panaudai teikiamas analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti visus nurodytus imunohematologinius tyrimus | Būtina
Skubių mėginių tyrimo funkcija nesutrikdant rutininių tyrimų: ne mažiau kaip dvi integruotos nepriklausomos centrifugos stulpelių kortelėms, galimybė papildyti mėginius ir reagentus nepertaukiant analizatoriaus darbo. Analizatoriuje turi būti reikiamos purtyklė (-ės), reikiamos temperatūros inkubatoriai bei vieta kambario temperatūros inkubacijai (jeigu reikalinga).
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką. | Būtina
Užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatorius turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių
| Suteikiamas prietaisas turi automatiškai atlikti skiedimą, plovimą, inkubaciją ir rezultatų vertinimą, perduoti duomenis į LIS. | Būtina
| Analizatoriaus integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Būtina | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
| Analizatorius turi būti sukomplektuotas su vibracijai atspariu stalu ar spintele analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
| Analizatoriuje turi būti integruotas brūkšninio kodo skaitytuvas (-ai) mėginiams bei reagentams, automatinio atpažinimo funkcija nuskaitant brūkšninį kodą, nustatant reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką | Būtina
| Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau. | Būtina
| Reagentų talpa analizatoriuje | Vienu metu analizatoriuje galima sudėti ne mažiau negu 200 stulpelių kortelių
| Tiriami mėginiai, mėginių talpa analizatoriuje | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose su EDTA (adapteriai pagal mėgintuvėlio aukštį) bei kraujo maišo segmento eritrocitus. Vienu metu gali būti tiriama ne mažiau negu 60 mėginių
| Analizatorius turi turėti kliūties (pvz.: reagentų ir mėginių talpų dangtelių) aptikimo funkciją ir, aptikus kliūtį, apie tai žinute informuoti vartotoją analizatoriaus ekrane | Būtina
| Analizatorius adatos turi skysčio lygio, krešulio aptikimo funkcijas | Būtina
| Nuskaitytas stulpelių kortelių vaizdas pateikiamas spalvotu formatu | Būtina
| Analizatoriaus atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento/donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija | Būtina
| Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina
Pirkimo dalies Nr. 5. | Reagentai ir papildomos priemonės visą parą atliekamiems, skubiems ir patvirtinamiesiems imunohematologiniams tyrimams (hemagliutinacijos reakcija stulpelyje) su prietaisų sistema, įgyjama panaudos būdu
Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai suteikiant panaudai du visiškai automatizuotus imunohematologinius analizatorius su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai, bei papildomą išorinę įrangą, nurodytą techninėje specifikacijoje (punktas 5.3). Imunohematologiniai tyrimai atliekami visą parą septynias dienas per savaitę; tiekėjas privalo užtikrinti nuolat pasiekiamą techninę / konsultacinę pagalbą. Tyrimai turi būti patvirtinti (įsisavinti ir validuoti) rutininiame laboratorijos darbe, arba įsisavinimas ir patvirtinimas (ne mažiau negu 30 mėginių ištyrimas kiekvienos analitės nustatymui) turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam visų nurodytų imunohematologinių tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas, tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles (punktai 5.2.1-5.2.n), nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje. Tiekėjas turi pateikti visų reikalingų sudedamųjų priemonių (reagentų ir pagalbinių priemonių, kontrolinių medžiagų, reagentų ir mėginių skiediklių, mėgintuvėlių analizatoriams (jeigu reikalingi), ploviklių, specialių valiklių, specialių antgalių ar kitų gamintojo nurodytų priemonių, įskaičiuojant pakankamą kiekį standartinių eritrocitų remiantis nurodytu tyrimų (tarp jų antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II-III donorų eritrocitus bei antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimui bei titravimui plazmoje) skaičiumi 60-čiai mėnesių ir atsižvelgiant į eritrocitų stabilumą šaldytuve) sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (punktai 5.2.1 - 5.2.n). Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų medicinos priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad kontrolinės medžiagos, reagentai, stulpelių kortelės ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo atidarius rinkinį ir stabilumo terminus. Būtina numatyti reagentus atliekamų imunohematologinių tyrimų vidaus kokybės kontrolei (kiekis turi būti pakankamas 60 mėn. laikotarpiui) kiekvieną dieną atliekant tyrimus abiem analizatoriais bei naudojant išorinės įrangos (centrifugos, inkubatoriai, išorinis stulpelių kortelių skaitytuvas kortelėms nuskaityti) komplektą ne mažiau, negu: tiesioginiam ir atvirkštiniam ABO tipavimui (kontrolės turi apimti visas 4 žinomas kraujo grupes A, B, O, AB), A1 ir A2 pogrupių bei RhD (įskaitant silpną D), Rh ir K fenotipų nustatymui, antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui, netiesioginės ir tiesioginės Kumbso reakcijų atlikimui bei parinkimo tyrimų kontrolei. Į vidaus kokybės kontrolei skirtus reagentus ar jų rinkinius turi įeiti žmogaus kraujo suspencijos mėginiai su žinomomis skirtingomis ABO kraujo grupėmis, Rh fenotipu, įskaitant D faktorių, K antigeną. ABO kraujo grupių ir RhD tipo nustatymui naudojamų reagentų ir tyrimų vidaus kontrolė (kasdien bent po vieną teigiamą ir neigiamą reakciją) bus atliekama ne rečiau, negu kartą per laboratorijos darbo dieną dirbant 7 dienų per savaitę režimu (tyrimai kontrolėms atlikti yra įskaičiuoti į pateikiamą preliminarų tyrimų skaičių). Visas ABO kraujo grupės nustatymas tiesioginiu ir atvirkštiniu metodu turi trukti ne ilgiau kaip 30 minučių. Tiekiami reagentai (skirti tyrimams bei vidaus kokybės kontrolei atlikti) turi būti paruošti naudojimui, fasuotės tinkamos dėti tiesiai į analizatorių, su būkšniniais kodais (išskyrus reagentus, skirtus mėginio paruošimui, t.y., monokloninius antikūnus prieš antigeną CD38 neutralizuojantys reagentai, reagentai eritrocitų paviršiuje esančių antikūnų išplovimui (eliucijai) bei reagentai eritrocitų suspensijos stabilizavimui). Turi būti garantuota lanksti nepertraukiama reagentų tiekimo pagal poreikį (gavus užsakymą ir išlaikant sutartyje nurodytus terminus) sistema. Skubiais atvejais tiekėjas privalo užtikrinti reagentų pristatymą ne ilgiau nei per 7 d. d. nuo užsakymo pateikimo.
| Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Numatomas tyrimų skaičius per 60 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
5.1.1 | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas paciento / donoro kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu | ABO kraujo grupė ir RhD nustatomi monokloniniais serumais tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu: IgM klasės anti-A, anti-B, anti-D antikūnai, paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Neutralaus užpildo stulpeliai atvirkštiniam tipavimui naudojant standartinių eritrocitų (A1 ir B) suspensiją. Privalomas kontrolinis stulpelis. Punktuose 5.2.1-5.2.n. turi būti pasiūlytas pakankamas kiekis A1 ir B standartinių eritrocitų suspensijos atvirkštiniam ABO tipavimui. Būtinas stabilumas: ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, A1 ir B eritrocitų fasuotė ne didesnė negu po 10 ml. Tyrimų skaičius nurodytas vieno asmens ABO RhD nustatymu. | 35000
5.1.2. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas paciento kraujyje tiesioginiu būdu | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu: monokloniniai anti-A ir anti-B antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Tyrimų skaičius nurodytas vieno paciento ABO RhD nustatymu. | 14400
5.1.3. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas donoro kraujyje tiesioginiu būdu | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A ir anti B-antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Ne daugiau trijų stulpelių vieno donoro tyrimui. Tyrimų skaičius nurodytas vieno donoro ABO RhD nustatymu. | 110000
5.1.4. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI+) | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B bei anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI+. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir/arba antikūnai prieš komplemento C3d kortelėje tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis | 12960
5.1.5. | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas naujagimiams tiesioginiu būdu (DVI-) | ABO kraujo grupė nustatoma tiesioginiu būdu, monokloniniai anti-A, anti-B ir anti-AB antikūnai, RhD nustatyti naudojami monokloniniai anti-DVI-, nereaguojantys su DVI variantu. Polispecifinis IgG antiglobulinas ir/arba antikūnai prieš komplemento C3d tiesioginei Kumbso reakcijai. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis | 720
5.1.6. | A1 antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifinis anti-A1 serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1.- 5.2.n.) | 2160
5.1.7. | H antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifinis anti-H serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1.- 5.2.n.). | 2160
5.1.8. | Rh antigenų (fenotipo) ir K antigeno nustatymas eritrocituose | Monospecifiniai reagentai Rh fenotipui (nustatomi C, c, E, e) ir Kell (K) antigenui. Visi reagentai paruošti naudojimui (išpilstyti stulpeliuose). Privalomas kontrolinis stulpelis. | 3000
5.1.9. | RhD faktoriaus nustatymas eritrocituose | Monokloninis anti-D serumas (turi nustatyti DVI variantą) stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n) | 8640
5.1.10. | RhD variantų nustatymas eritrocituose | Ne mažiau negu šešių monokloninių antikūnų prieš Rh D rinkinys stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). Būtinas DII, DIII, DIVa, DIVb, DV, DVI ir DVII nustatymas ir diferenciavimas | 144
5.1.11. | Neigiamos kontrolės tyrimai | Serumas be antikūnų stulpelių kortelėje, arba serumas be antikūnų pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n) | 72
5.1.12. | Kell antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-K serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.) | 14400
5.1.13. | S ir s antigenų nustatymas eritrocituose | Monospecifiniai anti-S ir anti-s serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 360
5.1.14. | Jka antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Jka serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.) | 8640
5.1.15. | Jkb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Jkb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 2160
5.1.16. | Jka ir Jkb nustatymas | Monospecifiniai anti-Jka ir anti- Jkb serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiamai su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 720
5.1.17. | Fya antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Fya serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 3820
5.1.18. | Fyb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Fyb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 1800
5.1.19. | Fya ir Fyb antigenų nustatymas | Monospecifiniai anti-Fya ir anti-Fyb serumai stulpelių kortelėje su kontroliniu neutralaus užpildo stulpeliu, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 720
5.1.20. | Kpa antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Kpa serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 144
5.1.21. | Kpb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Kpb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72
5.1.22. | Lea antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lea serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72
5.1.23. | Leb antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Leb serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 72
5.1.24. | Lua antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lua serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus sudedamųjų dalių priede) | 72
5.1.25. | Lub antigeno nustatymas | Monospecifinis anti-Lub serumas stulpelių kortelėje, arba pateikiamas su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus sudedamųjų dalių priede) | 72
5.1.26. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG ir C3d) | Monospecifiniai antikūnai prieš IgG bei komplemento C3d stulpelių kortelėse ir kontrolinis neutralaus užpildo stulpelis (tyrimų skaičius nurodytas skiriant 3 stulpelius vienam mėginiui). | 6000
5.1.27. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas (Kumbso reakcija) su monospecifiniais reagentais (IgG, IgA, IgM, C3c ir C3d) | Monospecifiniai antikūnai prieš IgG, IgA, IgM ir prieš komplemento C3c, C3d stulpelių kortelėse; privalomas kontrolinis stulpelis (tyrimų skaičius nurodytas skiriant 6 stulpelius vienam mėginiui). | 4000
5.1.28. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub) | Monospecifiniai antikūnai prieš P1, Lea, Leb, Lua, Lub stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240
5.1.29. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb) | Monospecifiniai antikūnai prieš k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240
5.1.30. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas netiesiogine Kumbso reakcija (prieš M, N, S, s, Fya, Fyb) | Monospecifiniai antikūnai prieš M, N, S, s, Fya, Fyb stulpelių kortelėje, arba pateikiami su suderinama stulpelių kortele (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). | 240
5.1.31. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant dviejų donorų supuluotus eritrocitus donoro plazmoje | Dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensijų pulas netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiamas su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi. | 96200
5.1.32. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus | Ne mažiau negu dviejų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE), bent vieno donoro homozigotiniai kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; M; N; P, Lea ir Leb. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos; fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant 2 stulpelius vienam mėginiui). | 111000
5.1.33. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II-III donorų eritrocitus | Ne mažiau negu trijų žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai, iš kurių bent du teigiami D antigenui (CCDee ir ccDEE) ir vienas neigiamas (ccddee), bent vienas homozigotinis kliniškai reikšmingiems kraujo grupių Jk ir Fy antigenams). Tinkami netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Eritrocitų stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant 3 stulpelius vienam mėginiui). | 6000
5.1.34. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus, paveiktus anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiais reagentais | Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą (Kumbso reakciją) reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo prieš Kumbso reakciją trukmė ne daugiau negu 30 min. Paruoštas mėginys tinkamas naudoti su punkte 5.1.32 siūlomais reagentais. Papildomai standartinių eritrocitų bei kortelių siūlyti nereikia. | 850
5.1.35. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas plazmoje | Ne mažiau dešimties žmogaus kilmės ląstelių suspensija (O kraujo grupės donorų eritrocitai) netiesioginiam antiglobulino tyrimui (Kumbso reakcijai) atlikti. Turi įeiti ląstelės, homozigotinės reikšmingiems eritrocitų antigenams. Mažiausias nustatomų antikūnų specifiškumų sąrašas: C; c; D; E; e; K; k; Kp; Fya; Fyb; Jka; Jkb; S; s; Lea; Leb; M; N; P. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiama su suderinamomis stulpelių plokštelėmis. | 12020
5.1.36. | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymui/identifikavimas eliuate | Mėginio paruošimo reagentai eritocitų išplovimui (eliucijai) rūgštiniu metodu. Eluatas turi būti tinkamas tolesniam eritrocitų antikūnų nustatymui stulpelių kortelėse, t.y., suderinamas su kitais tyrimui atlikti naudojamais reagentais (punktas 5.1.35). Papildomai standartinių eritrocitų bei kortelių siūlyti nereikia. | 250
5.1.37. | IgM antikūnų prieš A ir prieš B antigenus nustatymas plazmoje | Stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi vieno anti-A ir anti-B antikūnų titro nustatymui. | 12000
| IgG antikūnų prieš A ir prieš B antigenus nustatymas plazmoje | Stabilizuotų žmogaus kilmės eritrocitų, ekspresuojančių A1 ir B antigenus, suspensija buferyje. Stabilumas ne mažiau negu 4 sav. nuo gavimo datos, fasuotė po 10 ml. Pateikiami su suderinamomis stulpelių kortelėmis (įrašyti reikiamas priemones punktuose 5.2.1-5.2.n). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi vieno anti-A ir anti-B antikūnų titro nustatymui. | 4000
5.1.38. | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas, hemagliutinacija stulpelyje | Polispecifiniai antikūnai prieš imunoglobuliną IgG ir/arba komplemento C3d komponentą stulpelyje kortelėse žemos joninės jėgos tirpale. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 36000
5.1.39. | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas kai donoro eritrocitai paveikti anti-CD38 antikūnus neutralizuojančiu reagentu | Mėginio paruošimo prieš netiesioginį antiglobulino tyrimą reagentas, mažinantis agliutinuojantį pacientų gydymui naudojamų monokloninių antikūnų prieš CD38 poveikį. Paruoštas naudoti, neinterferuoja su Duffy sistema. Mėginio paruošimo trukmė ne daugiau negu 30 min. Paruoštas mėginys tinkamas tyrimui su punkte 5.1.38 siūlomais reagentais. Papildomai kortelių siūlyti nereikia. | 1400
5.1.40. | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su polispecifiniu reagentu, hemagliutinacija stulpelyje | Polispecifinis IgG antiglobulinas stulpelių kortelėse. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 8640
5.1.41. | Šalčio agliutinatų tyrimas, hemagliutinacija stulpelyje | Neutralūs stulpeliai kortelėse. Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu stulpelių skaičiumi. | 10000
5.1.42. | IgM antikūnų titravimo tyrimas prieš A1 ir B antigenus (titras nuo 1:1 iki 1:2048) | Neutralūs stulpeliai kortelėse (įrašyti reikiamus reagentus punktuose 5.2.1-5.2.n.). Tyrimų skaičius nurodytas reikiamu eritrocitų ir stulpelių skaičiumi, skiriant po 24 stulpelius (po 12-ką anti-A ir anti-B antikūnų tyrimui) kiekvienam mėginiui | 2000
5.1.43. | Stabilizuotos eritrocitų suspensijos paruošimas potransplantaciniams IgM klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus tyrimams | Mėginio paruošimo reagentas pagal ABO nesuderinamų transplantacijų IgM ir / arba IgG klasės antikūnų prieš A ir prieš B antigenus titro stebėjimui. Turi užtikrinti paruoštos 1% organų arba kraujo donorų eritrocijų suspensijos stabilumą ne trumpiau negu 4 savaites (tyrimų skaičius nurodytas reikiamų paruošti donorinių eritrocitų suspensijų skaičiumi) | 1400
5.2. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis | Mato vieneto įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas, % | Mato vieneto įkainis su PVM (Eur) | Suma be PVM (Eur) | Suma su PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta tyrimų skaičiumi 60 -čiai mėnesių - 5.1.1. - 5.1.43 punktai. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (5.1.1 - 5.1.43), pasiūlymas turi būti teikiamas (5.2.1. - 5.2.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis, kokiomis bus tiekiama Perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 5.2.1. - 5.2.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
5.2.1. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
.... | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5.2.n. | ........................ Reagentų rinkiniai, reagentai, kalibracinės, kontrolinės medžiagos ir/ar papildomos tyrimų priemonės, reikalingos tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus - Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo) | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo
5 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
5% PVM suma Eur
5 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
5.3. | Techniniai reikalavimai panaudai teikiamai prietaisų sistemai visą parą atliekamiems, skubiems ir patvirtinamiesiems imunohematologiniams tyrimams
| Pavadinimas / techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams. Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją, įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams
Modelis (tipas) ________________ Gamintojas, kilmės šalis_________________ Pagaminimo metai__________________
| Prietaisų sistemą turi sudaryti 2 visiškai automatizuoti imunohematologiniai analizatoriai (bent vienas jų turi būti ne senesnis nei 1 metai), išorinės įrangos komplektas (ne mažiau kaip dvi stulpelių kortelių centrifugos, du inkubatoriai stulpelių kortelėms bei stulpelių kortelių skaitytuvas) ir papildomi prietaisai (centrifuga / maišytuvas ne mažiau negu 12-kos 1,5 ml tūrio mėgintuvėlių / reagentų buteliukų sedimentavimui / homogenizavimui ir II tipo vandens gryninimo sistema, aprūpinanti tyrimų atlikimo prietaisus jų veikimui reikalingos kokybės vandeniu). | Būtina
| Analizatoriai ir išorinės stulpelių kortelių centrifugos / inkubatoriai / skaitytuvas turi būti to paties gamintojo ir techniškai suderinti tarpusavyje. Rezultatų valdymo / patvirtinimo / peržiūros programinė įranga turi programiškai apjungti visiškai automatizuotus analizatorius ir išorinį stulpelių kortelių skaitytuvą. Analizatoriai komplektuojami su brūkšninių kodų skaitytuvais reagentams / mėginiams. Jeigu analizatoriai valdomi išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojami su kompiuteriu/-iais | Būtina
| Panaudai teikiama prietaisų sistema turi būti techniškai pajėgi atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus imunohematologinius tyrimus, prietaisų programinėje įrangoje turi būti įtraukti visų numatomų atlikti imunohematologinių tyrimų automatizacijos protokolai, įskaitant antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimą. Vienu metu analizatoriuje turi tilpti visos nurodytiems tyrimams reikalingos kortelės ir reagentai (netaikoma mėginio paruošimui skirtiems reagentams, t..y., anti-CD38 antikūnus neutralizuojantiems, reagentams eritrocitų paviršiuje esančių antikūnų išplovimui (eliucijai) bei reagentams eritrocitų suspensijos stabilizavimui). | Būtina
| Bent vienas iš visiškai automatizuotų analizatorių turi palaikyti antikūnų titravimo funkciją, užtikrinančią automatizuotą mėginio skiedimą iki ne mažesnio kaip 1:2048 titro. | Būtina
| Automatizuotame analizatoriuje/-iuose kryžminė tarša tarp mėginių negali viršyti 1:2048. | Būtina
| Tyrimai turi būti užsakomi iš sudaryto sąrašo, pasirenkant norimą tyrimą analizatoriaus arba kompiuterio ekrane. Pasirinkus tyrimų grupę, analizatorius turi parinkti logišką seką ir eigą, kad tyrimai būtų atlikti per trumpiausią įmanomą laiką. | Būtina
| Suteikiami visiškai automatizuoti prietaisai turi atlikti skiedimą, inkubaciją, centrifugavimą, rezultatų nuskaitymą ir perdavimą į LIS | Būtina
| Analizatorių integracija į perkančiosios organizacijos laboratorijos informacinę sistemą: analizatorius turi turėti galimybę būti prijungtas prie laboratorinės informacinės sistemos (LIS) per Data Innovations Instrument Manager sąsajos programinę įrangą. Tiekėjas privalo suteikti visą reikalingą techninę pagalbą, kad analizatorius būtų sėkmingai prijungtas prie laboratorijos informacinės sistemos per „Instrument Manager“. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius šiuo metu neturi sukurtos „Instrument Manager“ (Data Innovations) tvarkyklės, tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti, kad tokia tvarkyklė būtų sukurta. Tiekėjas turi organizuoti visus su tvarkyklės kūrimu susijusius veiksmus bendradarbiaujant su „Data Innovations“, taip užtikrinant pilną siūlomo analizatoriaus integraciją su „Instrument Manager“ programine įranga. Tvarkyklė turi būti tinkamai ištestuota, dokumentuota ir paruošta naudojimui. | Būtina | Atitikties įrodymui tiekėjas privalo pateikti šiuos dokumentus: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad siūlomas analizatorius gali būti integruojamas į Instrument Manager programinę įrangą, arba nuorodą į esamą analizatoriui skirtą tvarkyklę, paskelbtą viešame Data Innovations tvarkyklių sąraše: https://datainnovations.my.site.com/s/drivers. Techninę dokumentaciją ar specifikaciją, kurioje nurodyti palaikomi duomenų perdavimo protokolai (ASTM, HL7 ir kt.). Jei reikalingas tvarkyklės sukūrimas – tiekėjas turi pateikti: Data Innovations patvirtinimą arba raštą, kad tvarkyklė siūlomam analizatoriui bus sukurta, Atsakomybės deklaraciją, kad visas suderinamumo užtikrinimo darbas, įskaitant konfigūravimą ir testavimą su LIS per Data Innovations Instrument manager, bus atliktas tiekėjo sąskaita.
| Skubių mėginių tyrimo funkcija nesutrikdant jau atliekamų tyrimų: analizatoriuje ne mažiau kaip dvi integruotos centrifugos stulpelių kortelėms, galimybė papildyti mėginius ir reagentus nepertaukiant analizatoriaus darbo. Analizatoriuose turi būti reikiamos temperatūros inkubatorius/-iai bei vieta kambario temperatūros inkubacijai | Būtina
| Analizatoriuose turi būti integruoti brūkšninio kodo skaitytuvai mėginiams bei reagentams. Reagentų buteliukai ar kortelės statomi į bet kurią laisvą poziciją: automatinio atpažinimo funkcija nuskaitant brūkšninį kodą, nustatant reagentų bei papildomų priemonių galiojimo laiką ir automatiškai surūšiuojant pagal užsakytus tyrimus | Būtina
| Analizatoriai turi būti sukomplektuoti su vibracijai atspariais stalais ar spintelėmis analizatoriui pastatyti ir reagentams laikyti | Būtina
| Užtikrintas 100 proc. reagentų sunaudojimas: analizatoriai turi atlikti tyrimus tiek iš pilnų, tiek ir iš dalinai panaudotų stulpelių kortelių | Būtina
| Reagentų talpa analizatoriuje | Vienu metu analizatoriuje galima sudėti ne mažiau negu 100 stulpelių kortelių
| Tiriami mėginiai, mėginių talpa analizatoriuje | Galima tirti kraujo mėginius vakuuminiuose mėgintuvėliuose su EDTA; privalomi adapteriai (jei reikalingi), leidžiantys naudoti skirtingo aukščio ar diametro mėgintuvėlius. Vienu metu gali būti tiriama ne mažiau negu 40 mėginių
| Analizatoriai turi turėti kliūties (pvz.: reagentų ir mėginių talpų dangtelių) aptikimo funkciją ir, aptikus kliūtį, apie tai žinute informuoti vartotoją ekrane | Būtina
| Analizatoriai turi užtikrinti nenutrūkstamą tyrimų atlikimą (nestabdant kitų mėginių tyrimų atlikimo) aptikus mėginius su kamšteliu. Turi būti galimybė operatoriui užsakyti mėgintuvėlio su kamšteliu atidavimą iš sistemos | Būtina
| Analizatorių adatos turi turėti skysčio lygio, krešulio aptikimo funkcijas. Analizatoriai turi turėti mechaninio oro burbulo skiediklio talpoje panaikinimo funkciją | Būtina
| Analizatorių priežiūros / plovimo tirpalų papildymas / pertekliaus šalinimas turi būti atliekamas be operatoriaus sąveikos su programine įranga ir nestabdant sistemos darbo ir naujų tyrimų atlikimo. | Būtina
| Analizatorių atmintyje ar su analizatoriais naudojamoje programinėje įrangoje turi būti saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, stulpelių kortelės nuotrauka, interpretacija, paciento / donoro informacija, tyrimą atlikusio darbuotojo identifikacija | Būtina
| Analizatoriai turi turėti integruotą šaldymo (vėsinimo) įrenginį, kuris leistų laikyti reagentus analizatoriuje užtikrinant jų stabilumą ne mažiau kaip 7 paras | Būtina
| Garsinė ir vaizdinė aliarmo sistema įvykus klaidai (pasibaigus reagentui, aptikus reagentą su pasibaigusiu galiojimo laiku, nenuskaitant mėginio ar reagento brūkšninio kodo ir pan.). Analizatorius leidžia ištaisyti klaidą ir tęsia darbą toliau | Būtina
| Kortelės vaizdas nuskaitomas kamera (-omis), vaizdai pateikiami spalvotu formatu | Būtina
| Analizatoriaus/-ių automatizuotai atliekama plovimo priežiūra, inicijuota operatoriaus pagal gamintojo nurodymus, per mėnesį turi trukti ne ilgiau nei 2 valandas. | Būtina
| Tyrimai atliekami 24/7 režimu; turi būti užtikrinta visą parą pasiekiama techninė / konsultacinė pagalba užtikrinant nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Su pasiūlymu pateikti gamintojo apmokytų serviso inžinierių sertifikatų kopijas. | Būtina
| Kartu su pasiūlymu konkursui pateikti įrangos žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas | Būtina